## Sheet1
水 表 检 定 记 录
计量标准装置 | [8 empty] | 计量标准名称 |  | 质量法水表检定装置（串联） |  |  | 测量范围 |  | 0.5-5000L |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号
[9 empty] | 有效期至 |  | 2027.4.16 |  |  | 测量范围 |  | DN(15-25) |  | 检定依据 |  | JJG162-2019 |  | 脉冲当量 |  | 指针 |  | 1
送检单位 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 水表名称 |  | NB-IoT物联网阀控水表 |  |  | 型号规格 |  | LXSF-NB DN15 |  | 设备准确度等级 |  | 0.2级 |  |  |  | 梅花针 |  | 0.0842872
制造商 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 检定类别 |  | ☑首次 □后续 |  |  | 温度等级 |  | T30 |  | 水表准确度等级 |  | 2级 |  |  |  | 检定员 |  | 左晨
检定地点 |  |  |  |  | 二检合一检定站 |  |  |  | 环境温度 |  | 22 |  | ℃ | 水温 |  | 15.30 |  | ℃ | 水密度 |  | 0.9991 |  | kg/L | 核验员 |  | 赵应书
检定日期 |  |  |  |  | 2025-12-18 |  |  |  | 环境湿度 |  | 82 |  | %RH | 水压 |  | 0.50 |  | MPa | MAP |  | 1.6 |  | MPa | 有效期 |  | 2027/4/16
检定流量点 |  |  |  |  | Q3 | 2500 |  | L/h | Q2 | 40 |  | L/h | Q1 | 25 |  | L/h | Q3/Q1 |  | 100.0 |  |  |  |  | 外观标志封印 | 密封性 | 误差 分布 | 检定结论
|  |  | 水表Q3 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q2 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q1 |  |  | 检定装置
序号 | 合格证编号 | 出厂编号 | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/%
1 |  | 255910018755 | 14 | 13.84304112 | 22.078 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 1.64 | 74 | 1.035651303 | 89.831 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.32 | 7 | 1.144646646 | 141.778 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.62 | √ | √ | √ | √
2 |  | 255910018775 | 14 | 13.57935792 | 21.657 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.30 | 73 | 1.029762251 | 89.321 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.89 | 7 | 1.139499322 | 141.140 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -2.06 | √ | √ | √ | √
3 |  | 255910018957 | 14 | 13.7478237 | 21.926 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.94 | 74 | 1.036489776 | 89.904 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.24 | 7 | 1.151094763 | 142.577 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.07 | √ | √ | √ | √
4 |  | 255910018738 | 14 | 13.64881992 | 21.768 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.21 | 74 | 1.036489776 | 89.904 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.24 | 7 | 1.145426191 | 141.875 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.55 | √ | √ | √ | √
5 |  | 255910018806 | 14 | 13.50642282 | 21.541 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.83 | 74 | 1.032933279 | 89.596 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.58 | 7 | 1.146347683 | 141.989 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.47 | √ | √ | √ | √
6 |  | 255910018907 | 14 | 13.64452962 | 21.761 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.18 | 73 | 1.027656198 | 89.138 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -1.09 | 7 | 1.13108489 | 140.098 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -2.79 | √ | √ | √ | √
7 |  | 255910018938 | 14 | 13.64738982 | 21.766 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.20 | 74 | 1.034466843 | 89.729 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.44 | 7 | 1.1476822175 | 142.154 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.36 | √ | √ | √ | √
8 |  | 255910018941 | 14 | 13.6488063 | 21.768 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.21 | 73 | 1.03174778 | 89.493 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.70 | 7 | 1.1498323655 | 142.420 | 1.16 | 1.16 | 144.113 | -1.17 | √ | √ | √ | √
9 |  | 255910018906 | 14 | 13.818323475 | 21.923 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.90 | 74 | 1.037738424 | 90.112 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.03 | 6 | 1.034374915 | 141.033 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -2.14 | √ | √ | √ | √
10 |  | 255910018824 | 14 | 13.79574042 | 21.887 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.74 | 73 | 1.032118692 | 89.624 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.57 | 6 | 1.037613563 | 141.474 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.83 | √ | √ | √ | √
11 |  | 255910018850 | 14 | 13.681305 | 21.705 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.10 | 73 | 1.024929504 | 89.000 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.26 | 6 | 1.019554718 | 139.012 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -3.54 | √ | √ | √ | √
12 |  | 255910018795 | 14 | 13.711748985 | 21.754 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.12 | 74 | 1.037606598 | 90.100 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.04 | 6 | 1.040930429 | 141.926 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.52 | √ | √ | √ | √
13 |  | 255910018998 | 14 | 13.711748985 | 21.754 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.12 | 74 | 1.03565931 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.23 | 6 | 1.036644294 | 141.342 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.93 | √ | √ | √ | √
14 |  | 255910018927 | 14 | 13.69680774 | 21.730 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.01 | 74 | 1.040120634 | 90.319 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.20 | 6 | 1.043647976 | 142.297 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.26 | √ | √ | √ | √
15 |  | 255910018940 | 14 | 13.633249245 | 21.629 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.45 | 74 | 1.033615488 | 89.754 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.42 | 6 | 1.035514361 | 141.188 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -2.03 | √ | √ | √ | √
16 |  | 255910018905 | 14 | 13.778416245 | 21.859 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.61 | 74 | 1.035289782 | 89.899 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.26 | 6 | 1.038961238 | 141.658 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.71 | √ | √ | √ | √
17 |  | 255910018903 | 14 | 13.745712585 | 21.807 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.37 | 74 | 1.034223756 | 89.807 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.36 | 6 | 1.042284446 | 142.111 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -1.39 | √ | √ | √ | √
18 |  | 255910018771 | 14 | 13.679319225 | 21.702 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.11 | 74 | 1.033363254 | 89.732 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.45 | 6 | 1.033060007 | 140.853 | 1.06 | 1.06 | 144.117 | -2.26 | √ | √ | √ | √
19 |  | 255910043679 | 14 | 13.66741866 | 21.635 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.46 | 73 | 1.0280412665 | 89.221 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -1.01 | 6 | 0.984803814 | 139.563 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -3.17 | √ | √ | √ | √
20 |  | 255910043914 | 14 | 13.70105716 | 21.688 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.21 | 74 | 1.033392657 | 89.686 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 0.996511518 | 141.222 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.01 | √ | √ | √ | √
21 |  | 255910043660 | 14 | 13.88532749 | 21.980 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 1.13 | 74 | 1.0329824495 | 89.650 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.53 | 6 | 0.996063021 | 141.158 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.06 | √ | √ | √ | √
22 |  | 255910043478 | 14 | 13.66884658 | 21.637 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.45 | 74 | 1.0372818395 | 90.023 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.12 | 6 | 1.002424356 | 142.060 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -1.43 | √ | √ | √ | √
23 |  | 255910043887 | 14 | 13.7507323 | 21.767 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.15 | 73 | 1.0308410625 | 89.464 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.74 | 6 | 0.988118217 | 140.032 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.84 | √ | √ | √ | √
24 |  | 255910018962 | 14 | 13.82263631 | 21.880 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.67 | 73 | 1.0304318935 | 89.429 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.78 | 6 | 0.998089902 | 141.446 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -1.86 | √ | √ | √ | √
25 |  | 255910018837 | 14 | 13.64867721 | 21.605 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.59 | 74 | 1.032971026 | 89.649 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.53 | 6 | 0.994329036 | 140.913 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.23 | √ | √ | √ | √
26 |  | 255910018963 | 14 | 13.71603659 | 21.712 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.10 | 74 | 1.034946253 | 89.820 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.34 | 6 | 0.994667697 | 140.961 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.20 | √ | √ | √ | √
27 |  | 255910018874 | 14 | 13.70476426 | 21.694 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.18 | 73 | 1.0311422275 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.71 | 6 | 0.99469719 | 140.965 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.19 | √ | √ | √ | √
28 |  | 255910018929 | 14 | 13.67785346 | 21.647 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.38 | 73 | 1.03032801 | 89.720 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.45 | 6 | 0.965468014 | 137.374 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -4.69 | √ | √ | √ | √
29 |  | 255910044218 | 14 | 13.67918527 | 21.649 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.37 | 74 | 1.03522977 | 90.147 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | 0.02 | 6 | 0.994782208 | 141.545 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -1.80 | √ | √ | √ | √
30 |  | 255910043480 | 14 | 13.68502052 | 21.659 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.33 | 73 | 1.031581395 | 89.829 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.33 | 6 | 0.992401658 | 141.206 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.03 | √ | √ | √ | √
31 |  | 255910043879 | 14 | 13.74819225 | 21.759 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.13 | 73 | 1.029538305 | 89.651 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.53 | 6 | 0.992006588 | 141.150 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.07 | √ | √ | √ | √
32 |  | 255910043613 | 14 | 13.76131813 | 21.779 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.23 | 74 | 1.03414716 | 90.052 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.08 | 6 | 0.992353034 | 141.199 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.04 | √ | √ | √ | √
33 |  | 255910043886 | 14 | 13.66929967 | 21.634 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.44 | 73 | 1.031616585 | 89.832 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.33 | 6 | 0.988139967 | 140.600 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.45 | √ | √ | √ | √
34 |  | 255910043422 | 14 | 13.63640259 | 21.582 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.68 | 73 | 1.021945545 | 88.990 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -1.26 | 6 | 0.982749794 | 139.833 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.99 | √ | √ | √ | √
35 |  | 255910044176 | 14 | 13.71084665 | 21.700 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.14 | 73 | 1.030906575 | 89.770 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.40 | 6 | 0.998162589 | 142.026 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -1.46 | √ | √ | √ | √
36 |  | 255910043496 | 14 | 13.74552863 | 21.754 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.11 | 73 | 1.030825845 | 89.763 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.40 | 6 | 0.987736793 | 140.542 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.49 | √ | √ | √ | √
37 |  | 255910043251 | 14 | 13.79100239 | 21.826 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.44 | 74 | 1.04081463 | 90.633 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | 0.56 | 6 | 0.989349489 | 140.772 | 1.01 | 1.01 | 144.137 | -2.33 | √ | √ | √ | √
38 |  | 255910042540 | 14 | 13.60611421 | 21.516 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.90 | 72 | 1.0184410605 | 88.557 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.74 | 6 | 0.9790340945 | 139.092 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -3.50 | √ | √ | √ | √
39 |  | 255910043111 | 14 | 13.7117391 | 21.683 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.13 | 74 | 1.037337492 | 90.200 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.08 | 6 | 0.980644106 | 139.320 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -3.34 | √ | √ | √ | √
40 |  | 255910043211 | 14 | 13.80178044 | 21.825 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | 0.52 | 74 | 1.0351079805 | 90.007 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.13 | 6 | 0.9846321055 | 139.887 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.94 | √ | √ | √ | √
41 |  | 255910043024 | 14 | 13.7029519 | 21.669 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.20 | 74 | 1.0394737185 | 90.386 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.29 | 6 | 0.9939168095 | 141.206 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.03 | √ | √ | √ | √
42 |  | 255910043238 | 14 | 13.74923573 | 21.742 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | 0.14 | 74 | 1.0396478505 | 90.401 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.30 | 6 | 0.9951829055 | 141.386 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -1.90 | √ | √ | √ | √
43 |  | 255910043215 | 14 | 13.72612814 | 21.706 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.03 | 74 | 1.0341606195 | 89.924 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.23 | 6 | 0.987211979 | 140.253 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.69 | √ | √ | √ | √
44 |  | 255910043264 | 14 | 13.75864078 | 21.757 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | 0.21 | 74 | 1.040838789 | 90.505 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.42 | 6 | 0.9904837415 | 140.718 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.37 | √ | √ | √ | √
45 |  | 255910043234 | 14 | 13.72325857 | 21.701 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.05 | 74 | 1.034995002 | 89.997 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.15 | 6 | 0.997878432 | 141.769 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -1.64 | √ | √ | √ | √
46 |  | 255910042707 | 14 | 13.74852177 | 21.741 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | 0.13 | 74 | 1.035517398 | 90.042 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.09 | 6 | 0.9884872055 | 140.435 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.56 | √ | √ | √ | √
47 |  | 255910043164 | 14 | 13.66855825 | 21.615 | 13.73 | 13.73 | 21.712 | -0.45 | 73 | 1.0324089345 | 89.772 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.39 | 6 | 0.991367371 | 140.844 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.28 | √ | √ | √ | √
48 |  | 255910043222 | 14 | 13.90325536 | 21.950 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | 1.04 | 73 | 1.029816294 | 89.850 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.31 | 6 | 0.9893836125 | 140.834 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -2.28 | √ | √ | √ | √
49 |  | 255910042533 | 14 | 13.74542816 | 21.701 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -0.11 | 73 | 1.032006254 | 90.041 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.10 | 6 | 0.9955153125 | 141.706 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -1.68 | √ | √ | √ | √
50 |  | 255910043117 | 14 | 13.88945408 | 21.929 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | 0.94 | 73 | 1.025239071 | 89.450 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.75 | 6 | 0.9818577 | 139.762 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -3.03 | √ | √ | √ | √
51 |  | 255910042595 | 14 | 13.67357344 | 21.588 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -0.63 | 74 | 1.032786169 | 90.109 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.02 | 6 | 0.992361375 | 141.258 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -1.99 | √ | √ | √ | √
52 |  | 255910042538 | 14 | 13.55588416 | 21.402 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -1.48 | 73 | 1.020844689 | 89.067 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -1.18 | 6 | 0.97506585 | 138.796 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -3.70 | √ | √ | √ | √
53 |  | 255910018841 | 14 | 13.74109376 | 21.694 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -0.14 | 73 | 1.025813419 | 89.501 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.70 | 6 | 0.9849549375 | 140.203 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -2.72 | √ | √ | √ | √
54 |  | 255910042509 | 14 | 13.76462336 | 21.731 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | 0.03 | 73 | 1.029484701 | 89.821 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.34 | 6 | 0.989364375 | 140.831 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -2.29 | √ | √ | √ | √
55 |  | 255910042642 | 14 | 13.74392832 | 21.699 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -0.12 | 73 | 1.028709951 | 89.753 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.42 | 6 | 0.993179475 | 141.374 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -1.91 | √ | √ | √ | √
56 |  | 255910042516 | 14 | 13.67686208 | 21.593 | 13.76 | 13.76 | 21.724 | -0.60 | 73 | 1.028131471 | 89.703 | 1.03 | 1.03 | 90.128 | -0.47 | 6 | 0.98519085 | 140.237 | 1.01 | 1.01 | 144.124 | -2.70 | √ | √ | √ | √
57 |  | 255910018890 | 14 | 13.65156798 | 21.628 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.43 | 73 | 1.030037582 | 89.510 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.67 | 6 | 0.986216546 | 140.531 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.50 | √ | √ | √ | √
58 |  | 255910043284 | 14 | 13.68434859 | 21.680 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.19 | 73 | 1.031564046 | 89.643 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.52 | 6 | 0.9779596715 | 139.355 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -3.32 | √ | √ | √ | √
59 |  | 255910018853 | 14 | 13.65533823 | 21.634 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.40 | 73 | 1.028878216 | 89.410 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.78 | 6 | 0.976572905 | 139.157 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -3.45 | √ | √ | √ | √
60 |  | 255910043168 | 14 | 13.67180394 | 21.660 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.28 | 74 | 1.03370234 | 89.829 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.32 | 6 | 0.9898933485 | 141.055 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.14 | √ | √ | √ | √
61 |  | 255910042640 | 14 | 13.57614927 | 21.508 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.98 | 73 | 1.031093248 | 89.602 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.57 | 6 | 0.9880706255 | 140.795 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.32 | √ | √ | √ | √
62 |  | 255910042659 | 14 | 13.61988417 | 21.577 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.66 | 73 | 1.030839183 | 89.580 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.59 | 6 | 0.9799745795 | 139.642 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -3.12 | √ | √ | √ | √
63 |  | 255910042833 | 14 | 13.65533823 | 21.634 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.40 | 74 | 1.033148582 | 89.781 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.37 | 6 | 0.9872492875 | 140.678 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.40 | √ | √ | √ | √
64 |  | 255910042568 | 14 | 13.6961529 | 21.698 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.10 | 74 | 1.033332131 | 89.797 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.35 | 6 | 0.9887604685 | 140.894 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.25 | √ | √ | √ | √
65 |  | 255910042633 | 14 | 13.63260705 | 21.598 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -0.56 | 73 | 1.02759441 | 89.298 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.91 | 6 | 0.984234006 | 140.249 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -2.70 | √ | √ | √ | √
66 |  | 255910042563 | 14 | 13.53102966 | 21.437 | 13.71 | 13.71 | 21.720 | -1.31 | 73 | 1.021077902 | 88.732 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.54 | 6 | 0.975138598 | 138.953 | 1.01 | 1.01 | 144.134 | -3.59 | √ | √ | √ | √
67 |  | 255910043206 | 14 | 13.5227928 | 21.588 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.57 | 74 | 1.034007775 | 89.818 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.34 | 6 | 0.992620575 | 141.289 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.96 | √ | √ | √ | √
68 |  | 255910043047 | 14 | 13.5565208 | 21.642 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.32 | 73 | 1.027770325 | 89.276 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.94 | 6 | 0.9855705375 | 140.286 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.66 | √ | √ | √ | √
69 |  | 255910043101 | 14 | 13.5599616 | 21.648 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.29 | 73 | 1.0305995875 | 89.522 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.67 | 6 | 0.986885775 | 140.473 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.53 | √ | √ | √ | √
70 |  | 255910043151 | 14 | 13.605848 | 21.721 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | 0.04 | 74 | 1.034157175 | 89.831 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.32 | 6 | 0.99315315 | 141.365 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.91 | √ | √ | √ | √
71 |  | 255910042494 | 14 | 13.5227928 | 21.588 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.57 | 73 | 1.0319473 | 89.639 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.54 | 6 | 0.988416675 | 140.691 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.38 | √ | √ | √ | √
72 |  | 255910042652 | 14 | 13.521392 | 21.586 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.58 | 74 | 1.0341561375 | 89.831 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.32 | 6 | 0.99005085 | 140.923 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.22 | √ | √ | √ | √
73 |  | 255910042948 | 14 | 13.55716 | 21.643 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.32 | 74 | 1.03454935 | 89.865 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.28 | 6 | 0.9805708125 | 139.574 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.15 | √ | √ | √ | √
74 |  | 255910042463 | 14 | 13.5687336 | 21.662 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.23 | 73 | 1.0311453125 | 89.569 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.61 | 6 | 0.98157825 | 139.717 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.05 | √ | √ | √ | √
75 |  | 255910042552 | 13 | 13.4753832 | 21.513 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.92 | 74 | 1.0339486375 | 89.813 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.34 | 6 | 0.9897147 | 140.876 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.25 | √ | √ | √ | √
76 |  | 255910042581 | 13 | 13.4872016 | 21.531 | 13.60 | 13.60 | 21.711 | -0.83 | 73 | 1.0307614375 | 89.536 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.65 | 6 | 0.99176805 | 141.168 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.05 | √ | √ | √ | √
77 |  | 255910043090 | 14 | 13.81155875 | 21.822 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | 0.45 | 73 | 1.031902108 | 89.681 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.49 | 6 | 0.98418198 | 139.675 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -3.08 | √ | √ | √ | √
78 |  | 255910043142 | 14 | 13.74388125 | 21.715 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.04 | 73 | 1.030711632 | 89.577 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.61 | 6 | 0.9833848125 | 139.562 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -3.16 | √ | √ | √ | √
79 |  | 255910043093 | 14 | 13.7786275 | 21.770 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | 0.21 | 73 | 1.029862329 | 89.503 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.69 | 6 | 0.9873879135 | 140.130 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.77 | √ | √ | √ | √
80 |  | 255910043182 | 14 | 13.73453125 | 21.700 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.11 | 73 | 1.02677518 | 89.235 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.99 | 6 | 0.9737639655 | 138.197 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -4.11 | √ | √ | √ | √
81 |  | 255910043262 | 14 | 13.7425475 | 21.713 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.05 | 74 | 1.032734819 | 89.753 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.41 | 6 | 0.9881881275 | 140.244 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.69 | √ | √ | √ | √
82 |  | 255910043299 | 14 | 13.61443875 | 21.510 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.99 | 74 | 1.033761449 | 89.842 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.31 | 6 | 0.998055741 | 141.644 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -1.72 | √ | √ | √ | √
83 |  | 255910042942 | 14 | 13.69935875 | 21.645 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.37 | 74 | 1.033528124 | 89.822 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.33 | 6 | 0.995122977 | 141.228 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.01 | √ | √ | √ | √
84 |  | 255910042480 | 14 | 13.73123125 | 21.695 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.14 | 74 | 1.033154804 | 89.789 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.37 | 6 | 0.9897235635 | 140.462 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.54 | √ | √ | √ | √
85 |  | 255910043083 | 14 | 13.764575 | 21.748 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | 0.11 | 74 | 1.034405426 | 89.898 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.25 | 6 | 0.9871381005 | 140.095 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.79 | √ | √ | √ | √
86 |  | 255910042909 | 14 | 13.72083625 | 21.678 | 13.75 | 13.75 | 21.725 | -0.21 | 74 | 1.03332902 | 89.805 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.35 | 6 | 0.9895753005 | 140.441 | 1.02 | 1.02 | 144.120 | -2.55 | √ | √ | √ | √
87 |  | 255910042499 | 14 | 13.81288125 | 21.786 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | 0.28 | 74 | 1.037749044 | 90.012 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.12 | 6 | 0.990963198 | 140.990 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.18 | √ | √ | √ | √
88 |  | 255910042477 | 14 | 13.743882275 | 21.677 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.23 | 74 | 1.034580094 | 89.737 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.43 | 6 | 0.989455854 | 140.775 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.32 | √ | √ | √ | √
89 |  | 255910042582 | 14 | 13.702667475 | 21.612 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.53 | 74 | 1.033332255 | 89.629 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.55 | 6 | 0.988101473 | 140.583 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.46 | √ | √ | √ | √
90 |  | 255910042425 | 14 | 13.675558275 | 21.569 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.72 | 73 | 1.032116625 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.66 | 6 | 0.991345099 | 141.044 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.14 | √ | √ | √ | √
91 |  | 255910042812 | 14 | 13.700683875 | 21.609 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.54 | 74 | 1.038586478 | 90.084 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.04 | 6 | 0.994813611 | 141.538 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.80 | √ | √ | √ | √
92 |  | 255910042946 | 14 | 13.68488395 | 21.584 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.65 | 74 | 1.033366542 | 89.632 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.54 | 6 | 0.987078343 | 140.437 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.56 | √ | √ | √ | √
93 |  | 255910042996 | 14 | 13.759007225 | 21.701 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.12 | 74 | 1.040559539 | 90.255 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.15 | 6 | 0.994312176 | 141.466 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.84 | √ | √ | √ | √
94 |  | 255910042960 | 14 | 13.75756085 | 21.699 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.13 | 74 | 1.037997365 | 90.033 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.10 | 6 | 0.99244623 | 141.201 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.03 | √ | √ | √ | √
95 |  | 255910042550 | 14 | 13.61363965 | 21.472 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -1.17 | 73 | 1.027639574 | 89.135 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.09 | 6 | 0.979110085 | 139.304 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -3.35 | √ | √ | √ | √
96 |  | 255910043279 | 14 | 13.709968225 | 21.624 | 13.78 | 13.78 | 21.726 | -0.47 | 74 | 1.034041892 | 89.690 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.48 | 6 | 0.987189773 | 140.453 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.55 | √ | √ | √ | √
97 |  | 255910042921 | 14 | 13.60736802 | 21.629 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.39 | 74 | 1.0353014595 | 89.752 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.40 | 6 | 0.970138606 | 140.046 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -2.84 | √ | √ | √ | √
98 |  | 255910042635 | 14 | 13.60736802 | 21.629 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.39 | 74 | 1.034737011 | 89.703 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.46 | 6 | 0.966522039 | 139.524 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -3.20 | √ | √ | √ | √
99 |  | 255910042631 | 14 | 13.63576716 | 21.674 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.18 | 73 | 1.028913732 | 89.199 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -1.02 | 6 | 0.962392243 | 138.928 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -3.62 | √ | √ | √ | √
100 |  | 255910043159 | 14 | 13.52639154 | 21.500 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.98 | 73 | 1.030502088 | 89.336 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.87 | 6 | 0.965978855 | 139.446 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -3.26 | √ | √ | √ | √
101 |  | 255910043524 | 14 | 13.6368463 | 21.676 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.17 | 74 | 1.034878383 | 89.716 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.44 | 6 | 0.9704711065 | 140.094 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -2.81 | √ | √ | √ | √
102 |  | 255910043172 | 14 | 13.63683264 | 21.676 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.17 | 74 | 1.036221417 | 89.832 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.32 | 6 | 0.969661323 | 139.977 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -2.89 | √ | √ | √ | √
103 |  | 255910042629 | 14 | 13.55525512 | 21.546 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.77 | 74 | 1.032840963 | 89.539 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.64 | 6 | 0.9736483335 | 140.553 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -2.49 | √ | √ | √ | √
104 |  | 255910043241 | 14 | 13.67965674 | 21.744 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | 0.14 | 74 | 1.038942828 | 90.068 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.05 | 6 | 0.9847496565 | 142.155 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -1.38 | √ | √ | √ | √
105 |  | 255910042641 | 14 | 13.60277826 | 21.622 | 13.66 | 13.66 | 21.713 | -0.42 | 74 | 1.035075888 | 89.733 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.43 | 6 | 0.973665308 | 140.555 | 1.00 | 1.00 | 144.140 | -2.49 | √ | √ | √ | √
106 |  | 255910042768 | 14 | 13.67915796 | 21.556 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.73 | 73 | 1.029664585 | 89.309 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.90 | 6 | 0.99284487 | 141.177 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.04 | √ | √ | √ | √
107 |  | 255910043177 | 14 | 13.7828249 | 21.719 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | 0.02 | 74 | 1.040287321 | 90.230 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.12 | 6 | 1.003616348 | 142.709 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -0.98 | √ | √ | √ | √
108 |  | 255910042703 | 14 | 13.81172156 | 21.765 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | 0.23 | 73 | 1.032058441 | 89.516 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.67 | 6 | 0.987181432 | 140.372 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.60 | √ | √ | √ | √
109 |  | 255910042528 | 14 | 13.77210406 | 21.702 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.06 | 74 | 1.033377971 | 89.631 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.54 | 6 | 0.9940337055 | 141.346 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -1.92 | √ | √ | √ | √
110 |  | 255910042546 | 14 | 13.67842762 | 21.555 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.74 | 74 | 1.039553787 | 90.167 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.05 | 6 | 1.001506241 | 142.409 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -1.18 | √ | √ | √ | √
111 |  | 255910043191 | 14 | 13.81577288 | 21.771 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | 0.26 | 74 | 1.035884039 | 89.848 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.30 | 6 | 0.9936870885 | 141.297 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -1.95 | √ | √ | √ | √
112 |  | 255910042845 | 14 | 13.7041411 | 21.595 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.55 | 73 | 1.030674493 | 89.396 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.80 | 6 | 0.986759816 | 140.312 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.64 | √ | √ | √ | √
113 |  | 255910043029 | 14 | 13.79898884 | 21.745 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | 0.14 | 74 | 1.033878769 | 89.674 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.49 | 6 | 0.992070556 | 141.067 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.11 | √ | √ | √ | √
114 |  | 255910042995 | 14 | 13.74870562 | 21.666 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.23 | 74 | 1.036462762 | 89.898 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.24 | 6 | 0.977281564 | 138.964 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -3.57 | √ | √ | √ | √
115 |  | 255910042987 | 14 | 13.7279805 | 21.633 | 13.78 | 13.78 | 21.715 | -0.38 | 74 | 1.033943187 | 89.680 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.49 | 6 | 0.988257769 | 140.525 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.49 | √ | √ | √ | √
116 |  | 255910042955 | 14 | 13.76853492 | 21.735 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | 0.10 | 74 | 1.040668698 | 90.366 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.26 | 6 | 0.997714083 | 141.736 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -1.65 | √ | √ | √ | √
117 |  | 255910018857 | 14 | 13.737159765 | 21.686 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.13 | 74 | 1.04396331 | 90.653 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.57 | 6 | 0.9922550585 | 140.961 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -2.19 | √ | √ | √ | √
118 |  | 255910042867 | 14 | 13.72636209 | 21.669 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.21 | 74 | 1.03843596 | 90.173 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.04 | 6 | 0.9852935595 | 139.972 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -2.88 | √ | √ | √ | √
119 |  | 255910018759 | 14 | 13.771217145 | 21.740 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | 0.12 | 74 | 1.040147622 | 90.321 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.21 | 6 | 0.9954750815 | 141.418 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -1.88 | √ | √ | √ | √
120 |  | 255910043294 | 14 | 13.727806365 | 21.671 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.20 | 74 | 1.032884736 | 89.691 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.49 | 6 | 0.9896133005 | 140.585 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -2.45 | √ | √ | √ | √
121 |  | 255910042729 | 14 | 13.6589901 | 21.563 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.70 | 74 | 1.041514668 | 90.440 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.34 | 6 | 0.999207427 | 141.948 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -1.51 | √ | √ | √ | √
122 |  | 255910042594 | 14 | 13.6782471 | 21.593 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.56 | 74 | 1.037394846 | 90.082 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.06 | 6 | 0.990306204 | 140.684 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -2.38 | √ | √ | √ | √
123 |  | 255910044229 | 14 | 13.739828235 | 21.690 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.11 | 73 | 1.029757242 | 89.419 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.79 | 6 | 0.9842628275 | 139.825 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -2.98 | √ | √ | √ | √
124 |  | 255910018896 | 14 | 13.81651236 | 21.811 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | 0.45 | 74 | 1.042088682 | 90.490 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.39 | 6 | 0.9746250775 | 138.456 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -3.93 | √ | √ | √ | √
125 |  | 255910018792 | 14 | 13.71412014 | 21.650 | 13.76 | 13.76 | 21.714 | -0.30 | 74 | 1.03433586 | 89.817 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.35 | 6 | 0.98079831 | 139.333 | 1.01 | 1.01 | 144.121 | -3.32 | √ | √ | √ | √
126 |  | 255910044376 | 13 | 13.49745255 | 21.340 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -1.80 | 74 | 1.04041304 | 90.251 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.14 | 6 | 0.9861661495 | 140.652 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.41 | √ | √ | √ | √
127 |  | 255910042709 | 14 | 13.702459225 | 21.664 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.31 | 74 | 1.036759916 | 89.934 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.22 | 6 | 0.9853072245 | 140.529 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.49 | √ | √ | √ | √
128 |  | 255910018882 | 14 | 13.849750645 | 21.897 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.76 | 73 | 1.030389807 | 89.381 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.83 | 6 | 0.974103811 | 138.932 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -3.60 | √ | √ | √ | √
129 |  | 255910018757 | 14 | 13.798399325 | 21.816 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.39 | 74 | 1.03258937 | 89.572 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.62 | 6 | 0.9850990615 | 140.500 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.51 | √ | √ | √ | √
130 |  | 255910018889 | 14 | 13.703118985 | 21.665 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.30 | 74 | 1.035983783 | 89.867 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.29 | 6 | 0.9871523975 | 140.793 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.31 | √ | √ | √ | √
131 |  | 255910018756 | 14 | 13.75899241 | 21.753 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.10 | 74 | 1.044172142 | 90.577 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.50 | 6 | 0.98750102 | 140.842 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.28 | √ | √ | √ | √
132 |  | 255910018752 | 14 | 13.725688275 | 21.701 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.14 | 74 | 1.03850128 | 90.085 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.05 | 6 | 0.982992169 | 140.199 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.72 | √ | √ | √ | √
133 |  | 255910018799 | 14 | 13.678652885 | 21.626 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.48 | 73 | 1.031251138 | 89.456 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.75 | 6 | 0.985847842 | 140.607 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.44 | √ | √ | √ | √
134 |  | 255910018924 | 14 | 13.70013632 | 21.660 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.33 | 73 | 1.025239484 | 88.935 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.32 | 6 | 0.9829709485 | 140.196 | 1.01 | 1.01 | 144.123 | -2.72 | √ | √ | √ | √
135 |  | 255910044225 | 14 | 13.543823865 | 21.657 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.30 | 73 | 1.030542415 | 89.262 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.96 | 6 | 0.975843486 | 139.115 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -3.48 | √ | √ | √ | √
136 |  | 255910042663 | 14 | 13.50656021 | 21.598 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.58 | 73 | 1.032390343 | 89.422 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.78 | 6 | 0.988534569 | 140.924 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.22 | √ | √ | √ | √
137 |  | 255910044231 | 14 | 13.507253045 | 21.599 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.57 | 74 | 1.0351154125 | 89.658 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.52 | 6 | 0.984711978 | 140.379 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.60 | √ | √ | √ | √
138 |  | 255910018796 | 14 | 13.709751055 | 21.923 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | 0.92 | 74 | 1.0350894 | 89.655 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.52 | 6 | 0.986515602 | 140.637 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.42 | √ | √ | √ | √
139 |  | 255910018769 | 14 | 13.609520925 | 21.762 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | 0.18 | 74 | 1.033370494 | 89.506 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.69 | 6 | 0.991364358 | 141.328 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.94 | √ | √ | √ | √
140 |  | 255910042980 | 14 | 13.507280215 | 21.599 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.57 | 74 | 1.0349884715 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.53 | 6 | 0.98706963 | 140.716 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.37 | √ | √ | √ | √
141 |  | 255910044256 | 14 | 13.541528 | 21.654 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.32 | 73 | 1.0310283285 | 89.304 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.91 | 6 | 0.977052642 | 139.288 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -3.36 | √ | √ | √ | √
142 |  | 255910044381 | 14 | 13.54223442 | 21.655 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.31 | 74 | 1.0391171755 | 90.004 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.13 | 6 | 0.992152938 | 141.440 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.86 | √ | √ | √ | √
143 |  | 255910044392 | 14 | 13.541528 | 21.654 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.32 | 73 | 1.032475664 | 89.429 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.77 | 6 | 0.983385546 | 140.190 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.73 | √ | √ | √ | √
144 |  | 255910042732 | 14 | 13.54223442 | 21.655 | 13.59 | 13.59 | 21.723 | -0.31 | 74 | 1.033919878 | 89.554 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.63 | 6 | 0.99424773 | 141.739 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.66 | √ | √ | √ | √
145 |  | 255910042532 | 14 | 13.669432625 | 21.843 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | 0.55 | 74 | 1.033008087 | 89.601 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.58 | 6 | 0.989977266 | 141.122 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.08 | √ | √ | √ | √
146 |  | 255910042914 | 14 | 13.58880068 | 21.714 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -0.05 | 74 | 1.036944858 | 89.943 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.20 | 6 | 0.990953892 | 141.261 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.98 | √ | √ | √ | √
147 |  | 255910043021 | 14 | 13.62145587 | 21.766 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | 0.19 | 74 | 1.033219004 | 89.620 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.56 | 6 | 0.981120906 | 139.859 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.96 | √ | √ | √ | √
148 |  | 255910042578 | 14 | 13.555696855 | 21.661 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -0.29 | 73 | 1.029994987 | 89.340 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.87 | 6 | 0.978053532 | 139.422 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.26 | √ | √ | √ | √
149 |  | 255910042664 | 14 | 13.54236016 | 21.640 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -0.39 | 74 | 1.033685515 | 89.660 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.51 | 6 | 0.980100807 | 139.714 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.06 | √ | √ | √ | √
150 |  | 255910042639 | 13 | 13.437311595 | 21.472 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -1.16 | 73 | 1.031353999 | 89.458 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.74 | 6 | 0.984123576 | 140.287 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.66 | √ | √ | √ | √
151 |  | 255910042953 | 14 | 13.544630525 | 21.643 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -0.37 | 74 | 1.039535085 | 90.168 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.05 | 6 | 0.994073838 | 141.706 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.67 | √ | √ | √ | √
152 |  | 255910042670 | 14 | 13.53675902 | 21.631 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | -0.43 | 73 | 1.03173739 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.70 | 6 | 0.988173642 | 140.865 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.26 | √ | √ | √ | √
153 |  | 255910042551 | 14 | 13.624895405 | 21.772 | 13.60 | 13.60 | 21.724 | 0.22 | 73 | 1.032428325 | 89.551 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.63 | 6 | 0.96174408 | 137.097 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -4.87 | √ | √ | √ | √
154 |  | 255910043027 | 14 | 13.838036975 | 21.753 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | 0.09 | 74 | 1.0362765715 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.21 | 6 | 0.98216137 | 140.157 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.76 | √ | √ | √ | √
155 |  | 255910042692 | 14 | 13.7394509 | 21.598 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | -0.62 | 73 | 1.0286664435 | 89.270 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.95 | 6 | 0.97796482 | 139.558 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -3.17 | √ | √ | √ | √
156 |  | 255910042800 | 14 | 13.9354894 | 21.907 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | 0.80 | 73 | 1.031369659 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.69 | 6 | 0.97554486 | 139.213 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -3.41 | √ | √ | √ | √
157 |  | 255910018862 | 14 | 13.7701424 | 21.647 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | -0.40 | 74 | 1.035118644 | 89.830 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.33 | 6 | 0.98547316 | 140.630 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.43 | √ | √ | √ | √
158 |  | 255910042597 | 14 | 13.7367965 | 21.594 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | -0.64 | 74 | 1.0374417685 | 90.032 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.10 | 6 | 0.99177556 | 141.529 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -1.80 | √ | √ | √ | √
159 |  | 255910018766 | 14 | 13.86019845 | 21.788 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | 0.25 | 74 | 1.0349410605 | 89.815 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.34 | 6 | 0.98328752 | 140.318 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.64 | √ | √ | √ | √
160 |  | 255910018911 | 14 | 13.8834521 | 21.825 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | 0.42 | 74 | 1.037075178 | 90.000 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.14 | 6 | 0.98850316 | 141.062 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.13 | √ | √ | √ | √
161 |  | 255910042772 | 14 | 13.770819825 | 21.648 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | -0.39 | 74 | 1.03361905 | 89.700 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.47 | 6 | 0.98883747 | 141.110 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.10 | √ | √ | √ | √
162 |  | 255910018875 | 14 | 13.80434545 | 21.700 | 13.83 | 13.83 | 21.733 | -0.15 | 73 | 1.0313935445 | 89.507 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.68 | 6 | 0.97738811 | 139.476 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -3.23 | √ | √ | √ | √
163 |  | 255910042998 | 14 | 13.735286675 | 21.666 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.29 | 73 | 1.0263825495 | 88.997 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.26 | 6 | 0.971710992 | 138.931 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.60 | √ | √ | √ | √
164 |  | 255910044262 | 14 | 13.6685468 | 21.561 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.77 | 74 | 1.033863831 | 89.646 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.54 | 6 | 0.981405936 | 140.317 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.64 | √ | √ | √ | √
165 |  | 255910043281 | 14 | 13.761101025 | 21.707 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.10 | 74 | 1.0366257825 | 89.885 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.28 | 6 | 0.986421744 | 141.034 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.14 | √ | √ | √ | √
166 |  | 255910042618 | 14 | 13.736113175 | 21.667 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.28 | 73 | 1.031312898 | 89.425 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.79 | 6 | 0.98598528 | 140.972 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.18 | √ | √ | √ | √
167 |  | 255910042990 | 14 | 13.771432275 | 21.723 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.03 | 74 | 1.037612268 | 89.971 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.18 | 6 | 0.981359568 | 140.310 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.64 | √ | √ | √ | √
168 |  | 255910042446 | 14 | 13.62868195 | 21.498 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -1.06 | 74 | 1.0328731875 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.64 | 6 | 0.991593792 | 141.774 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.63 | √ | √ | √ | √
169 |  | 255910018913 | 14 | 13.81310165 | 21.789 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | 0.28 | 74 | 1.0358835795 | 89.821 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.35 | 6 | 0.990594864 | 141.631 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -1.73 | √ | √ | √ | √
170 |  | 255910042646 | 14 | 13.7230407 | 21.647 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.38 | 74 | 1.033932438 | 89.652 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.54 | 6 | 0.980556192 | 140.195 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -2.72 | √ | √ | √ | √
171 |  | 255910042750 | 14 | 13.8077845 | 21.780 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | 0.24 | 73 | 1.0295946045 | 89.276 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.95 | 6 | 0.9708552 | 138.808 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.69 | √ | √ | √ | √
172 |  | 255910018770 | 14 | 13.7341158 | 21.664 | 13.78 | 13.78 | 21.729 | -0.30 | 73 | 1.027271322 | 89.074 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.18 | 6 | 0.975358944 | 139.452 | 1.01 | 1.01 | 144.119 | -3.24 | √ | √ | √ | √
173 |  | 255910042854 | 14 | 13.57363098 | 21.726 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.05 | 74 | 1.0356846265 | 89.880 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.27 | 6 | 0.9854910725 | 140.828 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.28 | √ | √ | √ | √
174 |  | 255910042605 | 14 | 13.56047196 | 21.705 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.14 | 73 | 1.024343168 | 88.896 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -1.36 | 6 | 0.970663097 | 138.709 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -3.75 | √ | √ | √ | √
175 |  | 255910042891 | 14 | 13.56259044 | 21.708 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.13 | 74 | 1.033957601 | 89.731 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.44 | 6 | 0.987414282 | 141.102 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.09 | √ | √ | √ | √
176 |  | 255910018930 | 14 | 13.54508582 | 21.680 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.26 | 74 | 1.0331444555 | 89.660 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.52 | 6 | 0.980259983 | 140.080 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.80 | √ | √ | √ | √
177 |  | 255910042537 | 13 | 13.49126828 | 21.594 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.65 | 74 | 1.032863022 | 89.636 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.54 | 6 | 0.984695366 | 140.714 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.36 | √ | √ | √ | √
178 |  | 255910018995 | 14 | 13.50894944 | 21.622 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.52 | 73 | 1.0299105665 | 89.379 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.83 | 6 | 0.9881595635 | 141.209 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.02 | √ | √ | √ | √
179 |  | 255910018734 | 14 | 13.59499232 | 21.760 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | 0.11 | 74 | 1.038647467 | 90.138 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.01 | 6 | 0.981373367 | 140.239 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.69 | √ | √ | √ | √
180 |  | 255910043019 | 14 | 13.60684766 | 21.779 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | 0.20 | 74 | 1.0325379715 | 89.607 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.57 | 6 | 0.990800825 | 141.586 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.76 | √ | √ | √ | √
181 |  | 255910042870 | 14 | 13.5315194 | 21.658 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | -0.36 | 74 | 1.0337280925 | 89.711 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.46 | 6 | 0.985732104 | 140.862 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.26 | √ | √ | √ | √
182 |  | 255910042524 | 14 | 13.59640464 | 21.762 | 13.58 | 13.58 | 21.736 | 0.12 | 74 | 1.0409788995 | 90.340 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.24 | 6 | 0.9843353315 | 140.662 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.40 | √ | √ | √ | √
183 |  | 255910018932 | 14 | 13.73710858 | 21.767 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | 0.16 | 73 | 1.0324453 | 89.692 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.49 | 6 | 0.9565262685 | 136.970 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -4.97 | √ | √ | √ | √
184 |  | 255910018944 | 14 | 13.571582245 | 21.505 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -1.05 | 74 | 1.0394702125 | 90.302 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.19 | 6 | 0.978909822 | 140.176 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -2.74 | √ | √ | √ | √
185 |  | 255910018885 | 14 | 13.69330287 | 21.698 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.16 | 74 | 1.0356480625 | 89.970 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.18 | 6 | 0.9826711125 | 140.714 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -2.37 | √ | √ | √ | √
186 |  | 255910042522 | 14 | 13.704562885 | 21.716 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.08 | 74 | 1.0408749875 | 90.424 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.33 | 6 | 0.992094972 | 142.064 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -1.43 | √ | √ | √ | √
187 |  | 255910018852 | 14 | 13.65964626 | 21.645 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.40 | 73 | 1.0285785375 | 89.356 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.86 | 6 | 0.967975206 | 138.610 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -3.83 | √ | √ | √ | √
188 |  | 255910018743 | 14 | 13.659001655 | 21.644 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.41 | 74 | 1.0333240625 | 89.768 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.40 | 6 | 0.975880257 | 139.742 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -3.04 | √ | √ | √ | √
189 |  | 255910042717 | 14 | 13.65898794 | 21.644 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.41 | 73 | 1.0300964 | 89.488 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.71 | 6 | 0.9832428045 | 140.796 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -2.31 | √ | √ | √ | √
190 |  | 255910018925 | 14 | 13.72534111 | 21.749 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | 0.08 | 73 | 1.032223275 | 89.672 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.51 | 6 | 0.9866206185 | 141.280 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -1.98 | √ | √ | √ | √
191 |  | 255910018776 | 14 | 13.72778238 | 21.753 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | 0.09 | 74 | 1.03640855 | 90.036 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.11 | 6 | 0.9836554695 | 140.855 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -2.27 | √ | √ | √ | √
192 |  | 255910042557 | 14 | 13.689448955 | 21.692 | 13.72 | 13.72 | 21.732 | -0.19 | 73 | 1.030874525 | 89.555 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.64 | 6 | 0.9763281495 | 139.806 | 1.01 | 1.01 | 144.126 | -3.00 | √ | √ | √ | √
193 |  | 255910043194 | 14 | 13.7500716 | 21.636 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.36 | 75 | 1.048245228 | 91.118 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | 1.08 | 6 | 0.979951899 | 139.965 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.88 | √ | √ | √ | √
194 |  | 255910042866 | 14 | 13.7831778 | 21.688 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.12 | 73 | 1.02454563 | 89.058 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -1.20 | 6 | 0.986419589 | 140.889 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.24 | √ | √ | √ | √
195 |  | 255910043197 | 14 | 13.7945904 | 21.706 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.04 | 74 | 1.038461133 | 90.267 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | 0.14 | 6 | 0.990855153 | 141.523 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -1.80 | √ | √ | √ | √
196 |  | 255910042808 | 14 | 13.7805006 | 21.684 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.14 | 73 | 1.027883733 | 89.348 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.88 | 6 | 0.990689677 | 141.499 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -1.81 | √ | √ | √ | √
197 |  | 255910043266 | 14 | 13.6707492 | 21.511 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.94 | 74 | 1.040406545 | 90.436 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | 0.33 | 6 | 0.984444976 | 140.607 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.43 | √ | √ | √ | √
198 |  | 255910042978 | 14 | 13.7994066 | 21.713 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | 0.00 | 74 | 1.034299652 | 89.906 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.26 | 6 | 0.97995089 | 139.965 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.88 | √ | √ | √ | √
199 |  | 255910018846 | 14 | 13.714716 | 21.580 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.62 | 74 | 1.035481832 | 90.008 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.15 | 6 | 0.98168637 | 140.213 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.71 | √ | √ | √ | √
200 |  | 255910043075 | 14 | 13.7811768 | 21.685 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.14 | 73 | 1.032117804 | 89.716 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.47 | 6 | 0.985247131 | 140.722 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.35 | √ | √ | √ | √
201 |  | 255910043079 | 14 | 13.714716 | 21.580 | 13.80 | 13.80 | 21.714 | -0.62 | 73 | 1.029063839 | 89.451 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.77 | 6 | 0.981009331 | 140.116 | 1.01 | 1.01 | 144.114 | -2.77 | √ | √ | √ | √
202 |  | 255910043311 | 14 | 13.7270004 | 21.760 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | 0.12 | 74 | 1.033994358 | 89.772 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.39 | 6 | 0.989997533 | 141.058 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.13 | √ | √ | √ | √
203 |  | 255910043123 | 14 | 13.7379684 | 21.777 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | 0.20 | 74 | 1.036398366 | 89.981 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.15 | 6 | 0.986390524 | 140.544 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.48 | √ | √ | √ | √
204 |  | 255910042625 | 14 | 13.72554714 | 21.757 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | 0.11 | 74 | 1.033244922 | 89.707 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.46 | 6 | 0.988447915 | 140.837 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.28 | √ | √ | √ | √
205 |  | 255910042462 | 14 | 13.74929286 | 21.795 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | 0.29 | 73 | 1.032030462 | 89.602 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.58 | 6 | 0.9879795905 | 140.770 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.33 | √ | √ | √ | √
206 |  | 255910043122 | 14 | 13.68964065 | 21.700 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | -0.15 | 74 | 1.036851972 | 90.021 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.11 | 6 | 0.9825680655 | 139.999 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.86 | √ | √ | √ | √
207 |  | 255910043154 | 14 | 13.67302413 | 21.674 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | -0.27 | 74 | 1.034563182 | 89.822 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.33 | 6 | 0.9909979065 | 141.200 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.03 | √ | √ | √ | √
208 |  | 255910042965 | 14 | 13.61769057 | 21.586 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | -0.67 | 73 | 1.029776964 | 89.406 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.79 | 6 | 0.981834728 | 139.895 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.93 | √ | √ | √ | √
209 |  | 255910043043 | 14 | 13.77541041 | 21.836 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | 0.48 | 74 | 1.03644819 | 89.985 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.15 | 6 | 0.9932373675 | 141.520 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -1.81 | √ | √ | √ | √
210 |  | 255910042872 | 14 | 13.67104989 | 21.671 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | -0.28 | 73 | 1.031147124 | 89.525 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.66 | 6 | 0.9869296535 | 140.621 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.43 | √ | √ | √ | √
211 |  | 255910042887 | 14 | 13.63880397 | 21.620 | 13.71 | 13.71 | 21.733 | -0.52 | 74 | 1.034845518 | 89.846 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.30 | 6 | 0.987966441 | 140.769 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.33 | √ | √ | √ | √
212 |  | 255910043096 | 14 | 13.64227354 | 21.712 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.09 | 73 | 1.0280329585 | 89.220 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.01 | 6 | 0.972690704 | 138.394 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -3.98 | √ | √ | √ | √
213 |  | 255910043295 | 14 | 13.626747805 | 21.687 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.21 | 74 | 1.037280801 | 90.022 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.12 | 6 | 0.995035458 | 141.574 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -1.77 | √ | √ | √ | √
214 |  | 255910043162 | 14 | 13.551181035 | 21.567 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.76 | 73 | 1.0294328565 | 89.341 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.87 | 6 | 0.985373464 | 140.199 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.73 | √ | √ | √ | √
215 |  | 255910043305 | 14 | 13.626747805 | 21.687 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.21 | 74 | 1.033737439 | 89.715 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.46 | 6 | 0.993799598 | 141.398 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -1.90 | √ | √ | √ | √
216 |  | 255910042874 | 14 | 13.54922837 | 21.564 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.77 | 73 | 1.031220115 | 89.496 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.70 | 6 | 0.989057745 | 140.723 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.36 | √ | √ | √ | √
217 |  | 255910043274 | 14 | 13.58279236 | 21.618 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.53 | 74 | 1.0342660355 | 89.761 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.41 | 6 | 0.99461405 | 141.514 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -1.82 | √ | √ | √ | √
218 |  | 255910043141 | 14 | 13.67720303 | 21.768 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | 0.16 | 73 | 1.030651017 | 89.447 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.76 | 6 | 0.991368398 | 141.052 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.14 | √ | √ | √ | √
219 |  | 255910043161 | 14 | 13.713047405 | 21.825 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | 0.43 | 74 | 1.0340064105 | 89.738 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.43 | 6 | 0.992239578 | 141.176 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.05 | √ | √ | √ | √
220 |  | 255910042764 | 14 | 13.584308065 | 21.620 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.52 | 74 | 1.032883792 | 89.641 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.54 | 6 | 0.992125109 | 141.159 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.06 | √ | √ | √ | √
221 |  | 255910043140 | 14 | 13.594767795 | 21.637 | 13.66 | 13.66 | 21.732 | -0.44 | 74 | 1.0348205945 | 89.809 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.35 | 6 | 0.984426309 | 140.064 | 1.01 | 1.01 | 144.129 | -2.82 | √ | √ | √ | √
222 |  | 255910043052 | 14 | 13.74918081 | 21.760 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.14 | 73 | 1.02907839 | 89.348 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.86 | 6 | 0.985472444 | 140.360 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.62 | √ | √ | √ | √
223 |  | 255910043064 | 14 | 13.73502518 | 21.738 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.04 | 73 | 1.029916056 | 89.420 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.78 | 6 | 0.980616868 | 139.668 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -3.10 | √ | √ | √ | √
224 |  | 255910042726 | 14 | 13.66010057 | 21.619 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.51 | 74 | 1.033885368 | 89.765 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.40 | 6 | 0.991530276 | 141.223 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.02 | √ | √ | √ | √
225 |  | 255910042919 | 14 | 13.74989477 | 21.762 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.14 | 74 | 1.032928332 | 89.682 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.49 | 6 | 0.979653444 | 139.531 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -3.20 | √ | √ | √ | √
226 |  | 255910042849 | 14 | 13.6260639 | 21.566 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.76 | 73 | 1.031762658 | 89.581 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.60 | 6 | 0.98228262 | 139.905 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.94 | √ | √ | √ | √
227 |  | 255910042848 | 14 | 13.66301133 | 21.624 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.49 | 73 | 1.030332294 | 89.456 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.74 | 6 | 0.984829824 | 140.268 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.68 | √ | √ | √ | √
228 |  | 255910044230 | 14 | 13.62815086 | 21.569 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.74 | 73 | 1.028006136 | 89.254 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.96 | 6 | 0.983447432 | 140.071 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.82 | √ | √ | √ | √
229 |  | 255910018985 | 14 | 13.70021963 | 21.683 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.22 | 73 | 1.029209178 | 89.359 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.85 | 6 | 0.988882884 | 140.846 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.28 | √ | √ | √ | √
230 |  | 255910043116 | 14 | 13.6899084 | 21.667 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | -0.29 | 73 | 1.0297998 | 89.410 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.79 | 6 | 0.982517404 | 139.939 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.91 | √ | √ | √ | √
231 |  | 255910042869 | 14 | 13.74845312 | 21.759 | 13.73 | 13.73 | 21.730 | 0.13 | 74 | 1.032822456 | 89.673 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.50 | 6 | 0.989962688 | 140.999 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.18 | √ | √ | √ | √
232 |  | 255910043195 | 14 | 13.75298375 | 21.726 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | 0.02 | 74 | 1.037777868 | 90.105 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.02 | 6 | 0.997056808 | 142.003 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.48 | √ | √ | √ | √
233 |  | 255910043300 | 14 | 13.76962125 | 21.752 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | 0.14 | 74 | 1.035881442 | 89.941 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.20 | 6 | 0.989130824 | 140.874 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.26 | √ | √ | √ | √
234 |  | 255910043133 | 14 | 13.74208 | 21.709 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.06 | 73 | 1.030373814 | 89.463 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.73 | 6 | 0.98918952 | 140.883 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.25 | √ | √ | √ | √
235 |  | 255910043246 | 14 | 13.774145 | 21.759 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | 0.18 | 73 | 1.031384826 | 89.550 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.64 | 6 | 0.98674554 | 140.534 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.50 | √ | √ | √ | √
236 |  | 255910043218 | 14 | 13.72943 | 21.689 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.15 | 74 | 1.035671766 | 89.923 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.22 | 6 | 0.994277856 | 141.607 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.75 | √ | √ | √ | √
237 |  | 255910043031 | 14 | 13.70749875 | 21.654 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.31 | 74 | 1.033343532 | 89.720 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.45 | 6 | 0.99194722 | 141.275 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.98 | √ | √ | √ | √
238 |  | 255910043235 | 14 | 13.73196 | 21.693 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.13 | 74 | 1.033991244 | 89.777 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.39 | 6 | 0.995774604 | 141.820 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.60 | √ | √ | √ | √
239 |  | 255910043148 | 14 | 13.7400725 | 21.706 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.07 | 74 | 1.034695008 | 89.838 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.32 | 6 | 0.983394808 | 140.057 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.83 | √ | √ | √ | √
240 |  | 255910042809 | 14 | 13.6975575 | 21.638 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.38 | 73 | 1.031713872 | 89.579 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.61 | 6 | 0.988060128 | 140.722 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.37 | √ | √ | √ | √
241 |  | 255910042937 | 14 | 13.74208 | 21.709 | 13.75 | 13.75 | 21.721 | -0.06 | 73 | 1.030014666 | 89.431 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.77 | 6 | 0.98641158 | 140.487 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.53 | √ | √ | √ | √
242 |  | 255910042737 | 14 | 13.72792254 | 21.698 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -0.09 | 74 | 1.034249706 | 89.799 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.36 | 6 | 0.981957791 | 140.269 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.68 | √ | √ | √ | √
243 |  | 255910043158 | 14 | 13.77711174 | 21.776 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | 0.27 | 74 | 1.034272542 | 89.801 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.36 | 6 | 0.988331644 | 141.179 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.05 | √ | √ | √ | √
244 |  | 255910018808 | 14 | 13.64740614 | 21.571 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -0.67 | 73 | 1.024813248 | 88.980 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -1.27 | 6 | 0.977219527 | 139.592 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -3.15 | √ | √ | √ | √
245 |  | 255910043269 | 14 | 13.67766162 | 21.619 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -0.45 | 73 | 1.030424676 | 89.467 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.73 | 6 | 0.987239906 | 141.023 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.16 | √ | √ | √ | √
246 |  | 255910043038 | 14 | 13.7055126 | 21.663 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -0.25 | 74 | 1.03629768 | 89.977 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.16 | 6 | 0.985971593 | 140.842 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.28 | √ | √ | √ | √
247 |  | 255910018714 | 14 | 13.72610886 | 21.695 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -0.10 | 74 | 1.03286709 | 89.679 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.49 | 6 | 0.99343113 | 141.908 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.54 | √ | √ | √ | √
248 |  | 255910042963 | 14 | 13.76077488 | 21.750 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | 0.15 | 74 | 1.03355736 | 89.739 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.43 | 6 | 0.99243222 | 141.765 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -1.64 | √ | √ | √ | √
249 |  | 255910018732 | 14 | 13.79092044 | 21.798 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | 0.37 | 74 | 1.043922828 | 90.639 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.57 | 6 | 0.986016998 | 140.848 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.28 | √ | √ | √ | √
250 |  | 255910018804 | 14 | 13.77147834 | 21.767 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | 0.23 | 73 | 1.030065528 | 89.436 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.76 | 6 | 0.983402679 | 140.475 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.54 | √ | √ | √ | √
251 |  | 255910042838 | 14 | 13.5585633 | 21.430 | 13.74 | 13.74 | 21.717 | -1.32 | 73 | 1.03169415 | 89.578 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.61 | 6 | 0.983278572 | 140.457 | 1.01 | 1.01 | 144.131 | -2.55 | √ | √ | √ | √
252 |  | 255910042890 | 14 | 13.721152425 | 21.686 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.17 | 74 | 1.0377832375 | 90.147 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.03 | 6 | 0.991064756 | 141.147 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.07 | √ | √ | √ | √
253 |  | 255910043125 | 14 | 13.688356855 | 21.634 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.41 | 73 | 1.0308382125 | 89.543 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.64 | 6 | 0.98926542 | 140.891 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.25 | √ | √ | √ | √
254 |  | 255910042886 | 14 | 13.75280716 | 21.736 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.06 | 73 | 1.026861475 | 89.198 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -1.03 | 6 | 0.987169568 | 140.592 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.45 | √ | √ | √ | √
255 |  | 255910042913 | 14 | 13.836088115 | 21.868 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.66 | 73 | 1.0317387625 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.56 | 6 | 0.994354768 | 141.615 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.74 | √ | √ | √ | √
256 |  | 255910043200 | 14 | 13.805876605 | 21.820 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.44 | 73 | 1.0253539875 | 89.067 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -1.17 | 6 | 0.975708668 | 138.960 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -3.59 | √ | √ | √ | √
257 |  | 255910043088 | 14 | 13.72083629 | 21.686 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.18 | 74 | 1.0378143625 | 90.149 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.03 | 6 | 1.000743524 | 142.525 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.11 | √ | √ | √ | √
258 |  | 255910042939 | 14 | 13.75547369 | 21.741 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.08 | 74 | 1.0337079375 | 89.793 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.37 | 6 | 0.9965923 | 141.934 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.52 | √ | √ | √ | √
259 |  | 255910043314 | 14 | 13.72083629 | 21.686 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.18 | 74 | 1.0360392 | 89.995 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.14 | 6 | 0.992854984 | 141.402 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.89 | √ | √ | √ | √
260 |  | 255910042964 | 14 | 13.833366605 | 21.864 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.64 | 74 | 1.036120125 | 90.002 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.13 | 6 | 0.994580444 | 141.647 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.72 | √ | √ | √ | √
261 |  | 255910043103 | 14 | 13.70747615 | 21.665 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.27 | 73 | 1.028455075 | 89.336 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.87 | 6 | 0.979376156 | 139.482 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -3.22 | √ | √ | √ | √
262 |  | 255910043301 | 14 | 13.5937291 | 21.547 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.78 | 73 | 1.031703492 | 89.579 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.61 | 6 | 0.9916661695 | 141.015 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -2.15 | √ | √ | √ | √
263 |  | 255910018702 | 14 | 13.7474431 | 21.790 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | 0.35 | 74 | 1.046471118 | 90.861 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.82 | 6 | 0.9987079675 | 142.017 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.46 | √ | √ | √ | √
264 |  | 255910042888 | 14 | 13.6556531 | 21.645 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.32 | 74 | 1.035132006 | 89.877 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.28 | 6 | 0.9912911745 | 140.962 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -2.19 | √ | √ | √ | √
265 |  | 255910018833 | 14 | 13.7403328 | 21.779 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | 0.29 | 74 | 1.035028206 | 89.868 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.29 | 6 | 0.995252946 | 141.525 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.80 | √ | √ | √ | √
266 |  | 255910042736 | 14 | 13.6817105 | 21.686 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.13 | 74 | 1.035200514 | 89.883 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.27 | 6 | 0.9947796415 | 141.458 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.85 | √ | √ | √ | √
267 |  | 255910042447 | 14 | 13.6599412 | 21.652 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.29 | 74 | 1.033689186 | 89.751 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.42 | 6 | 0.995246865 | 141.525 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.80 | √ | √ | √ | √
268 |  | 255910043036 | 14 | 13.6102787 | 21.573 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.65 | 74 | 1.035779718 | 89.933 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.21 | 6 | 0.993341485 | 141.254 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.99 | √ | √ | √ | √
269 |  | 255910043034 | 14 | 13.6542283 | 21.642 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.33 | 73 | 1.029849624 | 89.418 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.79 | 6 | 0.9953573365 | 141.540 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.79 | √ | √ | √ | √
270 |  | 255910043049 | 14 | 13.7403328 | 21.779 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | 0.29 | 74 | 1.03963485 | 90.268 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.16 | 6 | 0.9973762285 | 141.827 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -1.59 | √ | √ | √ | √
271 |  | 255910043270 | 14 | 13.6817105 | 21.686 | 13.70 | 13.70 | 21.715 | -0.13 | 73 | 1.029061782 | 89.350 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.86 | 6 | 0.987142919 | 140.372 | 1.01 | 1.01 | 144.120 | -2.60 | √ | √ | √ | √
272 |  | 255910018960 | 14 | 13.66462368 | 21.700 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.11 | 74 | 1.03923992 | 90.319 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.22 | 6 | 0.984292452 | 140.184 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.74 | √ | √ | √ | √
273 |  | 255910042882 | 14 | 13.58926056 | 21.580 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.66 | 74 | 1.037828563 | 90.197 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.08 | 6 | 0.990013288 | 140.999 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.17 | √ | √ | √ | √
274 |  | 255910042751 | 14 | 13.5899172 | 21.581 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.66 | 74 | 1.034580679 | 89.914 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.23 | 6 | 0.987038008 | 140.575 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.47 | √ | √ | √ | √
275 |  | 255910042666 | 14 | 13.65540336 | 21.685 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.18 | 73 | 1.031989216 | 89.689 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.48 | 6 | 0.988032804 | 140.717 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.37 | √ | √ | √ | √
276 |  | 255910042908 | 14 | 13.67307792 | 21.714 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.05 | 74 | 1.036347727 | 90.068 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.06 | 6 | 0.99194722 | 141.274 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -1.98 | √ | √ | √ | √
277 |  | 255910042569 | 14 | 13.7414916 | 21.822 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.45 | 74 | 1.041025634 | 90.475 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.39 | 6 | 0.990779372 | 141.108 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.10 | √ | √ | √ | √
278 |  | 255910018823 | 14 | 13.69026 | 21.741 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.08 | 74 | 1.040628463 | 90.440 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.35 | 6 | 0.991189232 | 141.166 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.06 | √ | √ | √ | √
279 |  | 255910018844 | 14 | 13.6976472 | 21.753 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.13 | 74 | 1.033879667 | 89.853 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.30 | 6 | 0.99147664 | 141.207 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.03 | √ | √ | √ | √
280 |  | 255910042721 | 14 | 13.67236656 | 21.712 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.06 | 73 | 1.031408496 | 89.639 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.54 | 6 | 0.981907168 | 139.844 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.97 | √ | √ | √ | √
281 |  | 255910042657 | 14 | 13.65276312 | 21.681 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.20 | 74 | 1.03808885 | 90.219 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.11 | 6 | 0.986175784 | 140.452 | 1.01 | 1.01 | 144.130 | -2.55 | √ | √ | √ | √
282 |  | 255910042823 | 14 | 13.53506748 | 21.545 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -0.77 | 74 | 1.035074325 | 89.921 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.23 | 6 | 0.99061138 | 141.085 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -2.11 | √ | √ | √ | √
283 |  | 255910042529 | 14 | 13.61281548 | 21.669 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -0.20 | 73 | 1.0211915375 | 88.715 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.57 | 6 | 0.96450178 | 137.367 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -4.69 | √ | √ | √ | √
284 |  | 255910043094 | 14 | 13.68055172 | 21.777 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | 0.30 | 73 | 1.026624925 | 89.187 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.05 | 6 | 0.980762596 | 139.683 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -3.09 | √ | √ | √ | √
285 |  | 255910043143 | 14 | 13.71360144 | 21.829 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | 0.54 | 74 | 1.0330252625 | 89.743 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.43 | 6 | 0.986171736 | 140.453 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -2.55 | √ | √ | √ | √
286 |  | 255910018988 | 14 | 13.67922864 | 21.775 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | 0.29 | 73 | 1.0283793375 | 89.339 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.88 | 6 | 0.980646216 | 139.666 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -3.10 | √ | √ | √ | √
287 |  | 255910042743 | 13 | 13.49278348 | 21.478 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -1.08 | 74 | 1.0329318875 | 89.735 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.44 | 6 | 0.989094392 | 140.869 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -2.26 | √ | √ | √ | √
288 |  | 255910042853 | 14 | 13.5814844 | 21.619 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -0.43 | 73 | 1.0322326125 | 89.674 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.51 | 6 | 0.988626848 | 140.803 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -2.31 | √ | √ | √ | √
289 |  | 255910042938 | 14 | 13.57019048 | 21.601 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -0.51 | 74 | 1.0349882125 | 89.913 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.24 | 6 | 0.992125332 | 141.301 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -1.96 | √ | √ | √ | √
290 |  | 255910042846 | 14 | 13.5582282 | 21.582 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -0.60 | 74 | 1.03536275 | 89.946 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.21 | 6 | 0.99182578 | 141.258 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -1.99 | √ | √ | √ | √
291 |  | 255910042797 | 13 | 13.487573 | 21.469 | 13.64 | 13.64 | 21.712 | -1.12 | 73 | 1.027558675 | 89.268 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.96 | 6 | 0.980558172 | 139.654 | 1.01 | 1.01 | 144.132 | -3.11 | √ | √ | √ | √
292 |  | 255910042799 | 14 | 13.63122012 | 21.668 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.25 | 74 | 1.035324267 | 89.852 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.31 | 6 | 0.9888506775 | 141.164 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.05 | √ | √ | √ | √
293 |  | 255910042795 | 14 | 13.659083055 | 21.712 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.04 | 74 | 1.038045137 | 90.088 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.04 | 6 | 0.994220208 | 141.930 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -1.51 | √ | √ | √ | √
294 |  | 255910042993 | 14 | 13.695568605 | 21.770 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | 0.22 | 73 | 1.029967684 | 89.387 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.82 | 6 | 0.9828199245 | 140.303 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.64 | √ | √ | √ | √
295 |  | 255910042579 | 14 | 13.589364225 | 21.601 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.55 | 74 | 1.0325836655 | 89.614 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.57 | 6 | 0.9903083955 | 141.372 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -1.90 | √ | √ | √ | √
296 |  | 255910042681 | 14 | 13.662772605 | 21.718 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.02 | 73 | 1.031070571 | 89.483 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.72 | 6 | 0.985039815 | 140.620 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.42 | √ | √ | √ | √
297 |  | 255910044264 | 14 | 13.641728505 | 21.685 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.17 | 74 | 1.0325961275 | 89.615 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.57 | 6 | 0.9874515105 | 140.964 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.18 | √ | √ | √ | √
298 |  | 255910042786 | 14 | 13.65158097 | 21.700 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.10 | 74 | 1.0334954685 | 89.693 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.48 | 6 | 0.9901085145 | 141.343 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -1.92 | √ | √ | √ | √
299 |  | 255910043099 | 14 | 13.646975865 | 21.693 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.13 | 74 | 1.035411501 | 89.860 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.30 | 6 | 0.989053587 | 141.193 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.03 | √ | √ | √ | √
300 |  | 255910018919 | 14 | 13.663428525 | 21.719 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.01 | 74 | 1.032908716 | 89.642 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.54 | 6 | 0.9754889355 | 139.256 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -3.37 | √ | √ | √ | √
301 |  | 255910042619 | 14 | 13.61074995 | 21.635 | 13.67 | 13.67 | 21.722 | -0.40 | 73 | 1.0271917735 | 89.146 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.09 | 6 | 0.982800744 | 140.300 | 1.01 | 1.01 | 144.112 | -2.64 | √ | √ | √ | √
302 |  | 255910042951 | 14 | 13.8037365 | 21.776 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.25 | 74 | 1.035907904 | 89.905 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.25 | 6 | 0.9924018685 | 141.413 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -1.89 | √ | √ | √ | √
303 |  | 255910018760 | 14 | 13.7032155 | 21.617 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.49 | 73 | 1.024199855 | 88.889 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.38 | 6 | 0.977272863 | 139.257 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -3.38 | √ | √ | √ | √
304 |  | 255910043100 | 14 | 13.74208821 | 21.678 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.20 | 73 | 1.030310389 | 89.420 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.79 | 6 | 0.984314926 | 140.261 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -2.69 | √ | √ | √ | √
305 |  | 255910043002 | 14 | 13.75343469 | 21.696 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.12 | 74 | 1.033220266 | 89.672 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.51 | 6 | 0.9895676455 | 141.009 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -2.17 | √ | √ | √ | √
306 |  | 255910042588 | 14 | 13.775508 | 21.731 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.04 | 74 | 1.0345879705 | 89.791 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.38 | 6 | 0.9976697605 | 142.164 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -1.37 | √ | √ | √ | √
307 |  | 255910042728 | 14 | 13.78265463 | 21.742 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.09 | 74 | 1.0339565625 | 89.736 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.44 | 6 | 0.9864623405 | 140.567 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -2.48 | √ | √ | √ | √
308 |  | 255910043106 | 14 | 13.70950839 | 21.627 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.44 | 74 | 1.0379340175 | 90.081 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.05 | 6 | 0.9896870025 | 141.026 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -2.16 | √ | √ | √ | √
309 |  | 255910043044 | 14 | 13.71814218 | 21.641 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.38 | 73 | 1.031496356 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.67 | 6 | 0.9965085585 | 141.998 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -1.48 | √ | √ | √ | √
310 |  | 255910018767 | 14 | 13.85200035 | 21.852 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.60 | 74 | 1.0333604635 | 89.684 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.49 | 6 | 0.992315891 | 141.401 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -1.90 | √ | √ | √ | √
311 |  | 255910042933 | 14 | 13.75477038 | 21.698 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.11 | 74 | 1.033220266 | 89.672 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.51 | 6 | 0.9934801275 | 141.567 | 1.01 | 1.01 | 144.135 | -1.78 | √ | √ | √ | √
312 |  | 255910018818 | 14 | 13.82196957 | 21.901 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | 0.82 | 74 | 1.038146358 | 90.129 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.01 | 6 | 0.989739506 | 140.746 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.34 | √ | √ | √ | √
313 |  | 255910042927 | 14 | 13.60136196 | 21.551 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.79 | 74 | 1.039714776 | 90.265 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.17 | 6 | 0.995496186 | 141.565 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.78 | √ | √ | √ | √
314 |  | 255910042763 | 14 | 13.67461449 | 21.667 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.26 | 74 | 1.03816089 | 90.130 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.02 | 6 | 0.9909080715 | 140.912 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.23 | √ | √ | √ | √
315 |  | 255910042587 | 14 | 13.59842802 | 21.547 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.81 | 74 | 1.039737612 | 90.267 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.17 | 6 | 0.996700224 | 141.736 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.66 | √ | √ | √ | √
316 |  | 255910018967 | 14 | 13.64162823 | 21.615 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.50 | 73 | 1.028192976 | 89.265 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.94 | 6 | 0.9834547925 | 139.852 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.96 | √ | √ | √ | √
317 |  | 255910042931 | 14 | 13.64491863 | 21.620 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.47 | 74 | 1.03373382 | 89.746 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.41 | 6 | 0.9826622355 | 139.739 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -3.04 | √ | √ | √ | √
318 |  | 255910043023 | 14 | 13.67246202 | 21.664 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.27 | 74 | 1.037571306 | 90.079 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.04 | 6 | 0.9951363935 | 141.513 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.81 | √ | √ | √ | √
319 |  | 255910043377 | 14 | 13.67454594 | 21.667 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.26 | 74 | 1.034402292 | 89.804 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.35 | 6 | 0.9886783715 | 140.595 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.45 | √ | √ | √ | √
320 |  | 255910042834 | 14 | 13.64426055 | 21.619 | 13.71 | 13.71 | 21.724 | -0.48 | 74 | 1.036948506 | 90.025 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.10 | 6 | 0.9851067975 | 140.087 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.80 | √ | √ | √ | √
321 |  | 255910018918 | 14 | 13.80417218 | 21.724 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.04 | 74 | 1.037083486 | 89.998 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.14 | 6 | 0.971541516 | 139.039 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -3.52 | √ | √ | √ | √
322 |  | 255910018955 | 14 | 13.80417218 | 21.724 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.04 | 74 | 1.0412800645 | 90.362 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.27 | 6 | 0.971065205 | 138.970 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -3.57 | √ | √ | √ | √
323 |  | 255910042667 | 14 | 13.77264395 | 21.675 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.27 | 73 | 1.0206949175 | 88.576 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -1.71 | 6 | 0.985006113 | 140.965 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -2.18 | √ | √ | √ | √
324 |  | 255910018791 | 14 | 13.62765276 | 21.447 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -1.32 | 73 | 1.0249569215 | 88.945 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -1.30 | 6 | 0.960540041 | 137.464 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -4.61 | √ | √ | √ | √
325 |  | 255910018764 | 14 | 13.75216372 | 21.643 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.42 | 74 | 1.0378426295 | 90.064 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.06 | 6 | 0.978911749 | 140.093 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -2.79 | √ | √ | √ | √
326 |  | 255910042714 | 14 | 13.75927587 | 21.654 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.37 | 74 | 1.037831206 | 90.063 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.06 | 6 | 0.987344367 | 141.300 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -1.95 | √ | √ | √ | √
327 |  | 255910043062 | 14 | 13.83944292 | 21.780 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.21 | 74 | 1.0347499765 | 89.795 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.36 | 6 | 0.994195995 | 142.281 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -1.27 | √ | √ | √ | √
328 |  | 255910043067 | 14 | 13.83717808 | 21.776 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.20 | 74 | 1.0387855875 | 90.146 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.03 | 6 | 0.98467481 | 140.918 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -2.22 | √ | √ | √ | √
329 |  | 255910018729 | 14 | 13.77198107 | 21.674 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.28 | 73 | 1.0288305265 | 89.282 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.93 | 6 | 0.973584719 | 139.331 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -3.32 | √ | √ | √ | √
330 |  | 255910043318 | 14 | 13.79929725 | 21.717 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.08 | 74 | 1.0355246975 | 89.863 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.29 | 6 | 0.985698929 | 141.065 | 1.01 | 1.01 | 144.113 | -2.12 | √ | √ | √ | √
331 |  | 255910018855 | 14 | 13.502591475 | 21.470 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -1.19 | 74 | 1.035766224 | 89.934 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.22 | 6 | 0.991126188 | 140.877 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.26 | √ | √ | √ | √
332 |  | 255910043157 | 14 | 13.70175885 | 21.786 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | 0.27 | 74 | 1.035800478 | 89.937 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.21 | 6 | 0.994738056 | 141.390 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.90 | √ | √ | √ | √
333 |  | 255910042602 | 14 | 13.593682365 | 21.615 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.52 | 73 | 1.02908358 | 89.354 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.86 | 6 | 0.983616504 | 139.810 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -3.00 | √ | √ | √ | √
334 |  | 255910018987 | 14 | 13.75423245 | 21.870 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | 0.65 | 73 | 1.030439208 | 89.471 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.73 | 6 | 0.984418578 | 139.924 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.92 | √ | √ | √ | √
335 |  | 255910042798 | 14 | 13.7702205 | 21.895 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | 0.77 | 74 | 1.035592878 | 89.919 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.23 | 6 | 0.98605923 | 140.157 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.76 | √ | √ | √ | √
336 |  | 255910043011 | 14 | 13.547849955 | 21.542 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.86 | 74 | 1.036379682 | 89.987 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.16 | 6 | 0.994939842 | 141.419 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.88 | √ | √ | √ | √
337 |  | 255910043014 | 14 | 13.66305957 | 21.725 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.01 | 74 | 1.03907433 | 90.221 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | 0.10 | 6 | 0.998692656 | 141.953 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.51 | √ | √ | √ | √
338 |  | 255910018872 | 14 | 13.657525245 | 21.716 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.05 | 73 | 1.024093914 | 88.920 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.34 | 6 | 0.995414394 | 141.487 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.83 | √ | √ | √ | √
339 |  | 255910018805 | 14 | 13.61542338 | 21.649 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.36 | 73 | 1.028906082 | 89.338 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.88 | 6 | 0.986293464 | 140.190 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -2.73 | √ | √ | √ | √
340 |  | 255910042630 | 14 | 13.611610845 | 21.643 | 13.67 | 13.67 | 21.728 | -0.39 | 73 | 1.031601768 | 89.572 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.62 | 6 | 0.9944805 | 141.354 | 1.01 | 1.01 | 144.128 | -1.93 | √ | √ | √ | √
341 |  | 255910044127 | 14 | 13.676372325 | 21.646 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.35 | 74 | 1.032754986 | 89.658 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.51 | 6 | 0.983630794 | 139.740 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -3.04 | √ | √ | √ | √
342 |  | 255910018784 | 14 | 13.665145275 | 21.629 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.44 | 74 | 1.033903014 | 89.758 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.39 | 6 | 0.9907089605 | 140.746 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.35 | √ | √ | √ | √
343 |  | 255910042442 | 14 | 13.69818135 | 21.681 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.20 | 73 | 1.03112844 | 89.517 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.66 | 6 | 0.9948602945 | 141.335 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.94 | √ | √ | √ | √
344 |  | 255910044125 | 14 | 13.5891225 | 21.508 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.99 | 74 | 1.035039624 | 89.856 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.29 | 6 | 0.9923950595 | 140.985 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.18 | √ | √ | √ | √
345 |  | 255910042865 | 14 | 13.6715823 | 21.639 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.39 | 74 | 1.032816228 | 89.663 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.50 | 6 | 0.995033774 | 141.360 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.92 | √ | √ | √ | √
346 |  | 255910043041 | 14 | 13.70811825 | 21.697 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.12 | 74 | 1.037749842 | 90.092 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.02 | 6 | 0.9972666885 | 141.677 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.70 | √ | √ | √ | √
347 |  | 255910043082 | 14 | 13.781066625 | 21.812 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | 0.41 | 74 | 1.035455862 | 89.892 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.25 | 6 | 0.9950469625 | 141.362 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -1.92 | √ | √ | √ | √
348 |  | 255910042472 | 14 | 13.663717875 | 21.626 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.45 | 74 | 1.032828684 | 89.664 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.50 | 6 | 0.9928597005 | 141.051 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.13 | √ | √ | √ | √
349 |  | 255910018746 | 14 | 13.6930482 | 21.673 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | -0.23 | 74 | 1.033908204 | 89.758 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.39 | 6 | 0.991040702 | 140.793 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.31 | √ | √ | √ | √
350 |  | 255910018765 | 14 | 13.730037075 | 21.731 | 13.73 | 13.73 | 21.723 | 0.04 | 74 | 1.036516698 | 89.984 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.14 | 6 | 0.9898324325 | 140.621 | 1.01 | 1.01 | 144.125 | -2.43 | √ | √ | √ | √
351 |  | 255910043824 | 14 | 13.665859155 | 21.649 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.36 | 74 | 1.033338655 | 89.678 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.50 | 6 | 0.98958237 | 140.508 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.50 | √ | √ | √ | √
352 |  | 255910043773 | 14 | 13.62250604 | 21.580 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.67 | 74 | 1.0332026115 | 89.667 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.51 | 6 | 0.990917095 | 140.697 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.37 | √ | √ | √ | √
353 |  | 255910018786 | 14 | 13.766774125 | 21.809 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.38 | 74 | 1.0368207455 | 89.981 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.16 | 6 | 0.994126525 | 141.153 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.06 | √ | √ | √ | √
354 |  | 255910043855 | 14 | 13.70353426 | 21.708 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.08 | 74 | 1.0332856915 | 89.674 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.50 | 6 | 0.993710375 | 141.094 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.10 | √ | √ | √ | √
355 |  | 255910044187 | 14 | 13.68831061 | 21.684 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.19 | 74 | 1.034343923 | 89.766 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.40 | 6 | 0.99463301 | 141.225 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.01 | √ | √ | √ | √
356 |  | 255910042830 | 14 | 13.62250604 | 21.580 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.67 | 74 | 1.037899747 | 90.074 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.06 | 6 | 0.99220513 | 140.880 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.25 | √ | √ | √ | √
357 |  | 255910042519 | 14 | 13.72166549 | 21.737 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.05 | 74 | 1.0339461775 | 89.731 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.44 | 6 | 0.993710375 | 141.094 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -2.10 | √ | √ | √ | √
358 |  | 255910042599 | 14 | 13.656642675 | 21.634 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.43 | 74 | 1.0335370085 | 89.696 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.48 | 6 | 0.996383885 | 141.473 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -1.83 | √ | √ | √ | √
359 |  | 255910043271 | 14 | 13.73806863 | 21.763 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.17 | 73 | 1.02925735 | 89.324 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.89 | 6 | 0.995184155 | 141.303 | 1.02 | 1.02 | 144.116 | -1.95 | √ | √ | √ | √
360 |  | 255910042668 | 14 | 13.717240645 | 21.711 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.13 | 74 | 1.036946404 | 89.998 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.15 | 6 | 0.998768363 | 142.102 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.40 | √ | √ | √ | √
361 |  | 255910042500 | 14 | 13.65256253 | 21.608 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.60 | 74 | 1.035257803 | 89.851 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.31 | 6 | 0.99915229 | 142.157 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.37 | √ | √ | √ | √
362 |  | 255910044068 | 14 | 13.77354041 | 21.800 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | 0.28 | 74 | 1.033641897 | 89.711 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.47 | 6 | 0.989529803 | 140.788 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.32 | √ | √ | √ | √
363 |  | 255910042851 | 14 | 13.693561505 | 21.673 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.30 | 73 | 1.0289676085 | 89.305 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.92 | 6 | 0.985108058 | 140.158 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.75 | √ | √ | √ | √
364 |  | 255910043945 | 14 | 13.696748025 | 21.678 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.28 | 73 | 1.0278107195 | 89.205 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.03 | 6 | 0.985918458 | 140.274 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.67 | √ | √ | √ | √
365 |  | 255910044109 | 14 | 13.6457225 | 21.598 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.65 | 74 | 1.0353730765 | 89.861 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.30 | 6 | 0.996101134 | 141.722 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -1.67 | √ | √ | √ | √
366 |  | 255910018876 | 14 | 13.694275725 | 21.674 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.30 | 73 | 1.029708059 | 89.369 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.85 | 6 | 0.992735948 | 141.244 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.00 | √ | √ | √ | √
367 |  | 255910018858 | 14 | 13.693561505 | 21.673 | 13.74 | 13.74 | 21.739 | -0.30 | 73 | 1.028943723 | 89.303 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.92 | 6 | 0.987668922 | 140.523 | 1.01 | 1.01 | 144.127 | -2.50 | √ | √ | √ | √
368 |  | 255910042443 | 14 | 13.658427375 | 21.607 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.56 | 74 | 1.0343264595 | 89.942 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.21 | 6 | 1.005696252 | 143.238 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -0.62 | √ | √ | √ | √
369 |  | 255910043310 | 14 | 13.69560802 | 21.666 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.29 | 73 | 1.0288288635 | 89.464 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.74 | 6 | 0.99963336 | 142.374 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.22 | √ | √ | √ | √
370 |  | 255910043057 | 14 | 13.657877975 | 21.606 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.56 | 73 | 1.0310469735 | 89.657 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.53 | 6 | 0.992462328 | 141.353 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.93 | √ | √ | √ | √
371 |  | 255910043130 | 14 | 13.692847285 | 21.662 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.31 | 73 | 1.0312915875 | 89.678 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.50 | 6 | 0.995128948 | 141.733 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.67 | √ | √ | √ | √
372 |  | 255910042489 | 14 | 13.678315655 | 21.639 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.41 | 74 | 1.03341123 | 89.862 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.30 | 6 | 0.994225232 | 141.604 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.76 | √ | √ | √ | √
373 |  | 255910044014 | 14 | 13.690210165 | 21.658 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.33 | 74 | 1.0340839185 | 89.921 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.23 | 6 | 0.994758556 | 141.680 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.70 | √ | √ | √ | √
374 |  | 255910044215 | 14 | 13.69019643 | 21.658 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.33 | 73 | 1.027584027 | 89.355 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.86 | 6 | 0.99453288 | 141.648 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.73 | √ | √ | √ | √
375 |  | 255910042644 | 14 | 13.657218695 | 21.605 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.57 | 73 | 1.031454318 | 89.692 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.49 | 6 | 0.994051168 | 141.579 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -1.77 | √ | √ | √ | √
376 |  | 255910043196 | 14 | 13.735315905 | 21.729 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | 0.00 | 73 | 1.031850261 | 89.726 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.45 | 6 | 0.982405072 | 139.921 | 1.01 | 1.01 | 144.136 | -2.92 | √ | √ | √ | √
377 |  | 255910044190 | 14 | 13.627743855 | 21.620 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.49 | 74 | 1.0438617755 | 90.595 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.52 | 6 | 0.9961819 | 141.449 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -1.85 | √ | √ | √ | √
378 |  | 255910018873 | 14 | 13.69768422 | 21.731 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | 0.02 | 74 | 1.0418990105 | 90.424 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.33 | 6 | 0.987965475 | 140.282 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -2.66 | √ | √ | √ | √
379 |  | 255910044193 | 14 | 13.6788399 | 21.702 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.12 | 74 | 1.041837739 | 90.419 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.32 | 6 | 0.996412305 | 141.481 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -1.83 | √ | √ | √ | √
380 |  | 255910042638 | 14 | 13.5810576 | 21.546 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.83 | 74 | 1.039054559 | 90.177 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.05 | 6 | 0.993822025 | 141.114 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -2.09 | √ | √ | √ | √
381 |  | 255910042450 | 14 | 13.591643835 | 21.563 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.75 | 74 | 1.037309879 | 90.026 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.11 | 6 | 0.996377795 | 141.476 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -1.83 | √ | √ | √ | √
382 |  | 255910042637 | 14 | 13.602682005 | 21.581 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.67 | 74 | 1.0345256605 | 89.784 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.38 | 6 | 0.99490097 | 141.267 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -1.98 | √ | √ | √ | √
383 |  | 255910043849 | 14 | 13.66262502 | 21.676 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.24 | 74 | 1.036958866 | 89.996 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.15 | 6 | 0.98832174 | 140.333 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -2.63 | √ | √ | √ | √
384 |  | 255910042804 | 14 | 13.609858185 | 21.592 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.62 | 74 | 1.034424926 | 89.776 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.39 | 6 | 0.98659624 | 140.088 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -2.80 | √ | √ | √ | √
385 |  | 255910042520 | 14 | 13.60006626 | 21.577 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.69 | 73 | 1.0322409605 | 89.586 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.60 | 6 | 0.99770643 | 141.665 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -1.70 | √ | √ | √ | √
386 |  | 255910042488 | 14 | 13.5810576 | 21.546 | 13.70 | 13.70 | 21.727 | -0.83 | 73 | 1.0302761185 | 89.416 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.79 | 6 | 0.99188845 | 140.839 | 1.02 | 1.02 | 144.121 | -2.28 | √ | √ | √ | √
387 |  | 255910044106 | 14 | 13.752570205 | 21.700 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.09 | 75 | 1.051482742 | 91.388 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 1.40 | 6 | 0.99620017 | 141.454 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.85 | √ | √ | √ | √
388 |  | 255910042467 | 14 | 13.69347706 | 21.607 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.52 | 75 | 1.047279781 | 91.022 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.99 | 6 | 0.99444625 | 141.205 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.03 | √ | √ | √ | √
389 |  | 255910043872 | 14 | 13.69606488 | 21.611 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.50 | 74 | 1.036997926 | 90.129 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.00 | 6 | 0.998886875 | 141.836 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.59 | √ | √ | √ | √
390 |  | 255910043917 | 14 | 13.57650209 | 21.422 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -1.37 | 73 | 1.027180647 | 89.275 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.95 | 6 | 0.982443875 | 139.501 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -3.21 | √ | √ | √ | √
391 |  | 255910043965 | 14 | 13.70600321 | 21.627 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.43 | 74 | 1.03849328 | 90.259 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.14 | 6 | 1.001836465 | 142.255 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.30 | √ | √ | √ | √
392 |  | 255910043636 | 14 | 13.766610505 | 21.722 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | 0.01 | 74 | 1.040664758 | 90.447 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.35 | 6 | 0.98786499 | 140.271 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.67 | √ | √ | √ | √
393 |  | 255910044047 | 14 | 13.763279375 | 21.717 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.01 | 73 | 1.031943588 | 89.689 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 0.994221935 | 141.174 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.05 | √ | √ | √ | √
394 |  | 255910044084 | 14 | 13.630832545 | 21.508 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.97 | 73 | 1.031827444 | 89.679 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.50 | 6 | 0.99243249 | 140.919 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.22 | √ | √ | √ | √
395 |  | 255910044198 | 14 | 13.6400138 | 21.523 | 13.77 | 13.77 | 21.720 | -0.91 | 73 | 1.026776217 | 89.240 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.99 | 6 | 0.989392565 | 140.488 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.52 | √ | √ | √ | √
396 |  | 255910042656 | 14 | 13.51747383 | 21.529 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.93 | 73 | 1.030480008 | 89.599 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.58 | 6 | 0.99744711 | 141.278 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -1.97 | √ | √ | √ | √
397 |  | 255910044017 | 14 | 13.59464995 | 21.652 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.37 | 73 | 1.03148334 | 89.686 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.48 | 6 | 0.9909035675 | 140.351 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.61 | √ | √ | √ | √
398 |  | 255910043991 | 14 | 13.54959416 | 21.581 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.70 | 74 | 1.034487117 | 89.948 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.19 | 6 | 0.9958750725 | 141.056 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.13 | √ | √ | √ | √
399 |  | 255910044168 | 14 | 13.530382 | 21.550 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.84 | 73 | 1.028854776 | 89.458 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.74 | 6 | 0.9896642525 | 140.176 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.74 | √ | √ | √ | √
400 |  | 255910043989 | 13 | 13.45459767 | 21.429 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -1.40 | 74 | 1.035515325 | 90.037 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.10 | 6 | 0.99920535 | 141.527 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -1.80 | √ | √ | √ | √
401 |  | 255910044092 | 14 | 13.593244515 | 21.650 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.38 | 73 | 1.0297243995 | 89.534 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.65 | 6 | 0.98504989 | 139.522 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -3.19 | √ | √ | √ | √
402 |  | 255910042923 | 14 | 13.583365535 | 21.634 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.45 | 74 | 1.0329334035 | 89.813 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.34 | 6 | 0.9953520775 | 140.982 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.18 | √ | √ | √ | √
403 |  | 255910044033 | 14 | 13.627302435 | 21.704 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.13 | 73 | 1.028450541 | 89.423 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.78 | 6 | 0.993794285 | 140.761 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.33 | √ | √ | √ | √
404 |  | 255910042449 | 14 | 13.51747383 | 21.529 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.93 | 73 | 1.031547603 | 89.692 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.48 | 6 | 0.99446787 | 140.856 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.26 | √ | √ | √ | √
405 |  | 255910042435 | 14 | 13.562106625 | 21.601 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.61 | 73 | 1.0215464145 | 88.822 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.44 | 6 | 0.98205437 | 139.098 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -3.48 | √ | √ | √ | √
406 |  | 255910044175 | 14 | 13.68382332 | 21.825 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | 0.47 | 74 | 1.03417146 | 89.960 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.18 | 6 | 0.993715056 | 140.964 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.19 | √ | √ | √ | √
407 |  | 255910043152 | 14 | 13.66095534 | 21.789 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | 0.30 | 74 | 1.033585084 | 89.909 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.23 | 6 | 0.997319824 | 141.476 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -1.84 | √ | √ | √ | √
408 |  | 255910043957 | 14 | 13.53021696 | 21.580 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.66 | 73 | 1.030672888 | 89.656 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.51 | 6 | 1.000971328 | 141.994 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -1.48 | √ | √ | √ | √
409 |  | 255910042678 | 14 | 13.65667866 | 21.782 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | 0.27 | 74 | 1.033654496 | 89.915 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.23 | 6 | 0.9946894 | 141.103 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.10 | √ | √ | √ | √
410 |  | 255910043048 | 14 | 13.56460746 | 21.635 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.41 | 73 | 1.028019692 | 89.425 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.77 | 6 | 0.991978712 | 140.718 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.36 | √ | √ | √ | √
411 |  | 255910042655 | 14 | 13.61331258 | 21.713 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.05 | 74 | 1.0338762 | 89.935 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.21 | 6 | 0.986741232 | 139.975 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.88 | √ | √ | √ | √
412 |  | 255910042456 | 14 | 13.5127425 | 21.552 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.79 | 73 | 1.030149708 | 89.610 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.56 | 6 | 0.996803696 | 141.403 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -1.89 | √ | √ | √ | √
413 |  | 255910043006 | 14 | 13.6118961 | 21.710 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.06 | 73 | 1.031905728 | 89.763 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.40 | 6 | 0.99045776 | 140.502 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.51 | √ | √ | √ | √
414 |  | 255910043010 | 14 | 13.54282908 | 21.600 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.57 | 73 | 1.031521372 | 89.730 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.43 | 6 | 0.992940864 | 140.855 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.27 | √ | √ | √ | √
415 |  | 255910042983 | 14 | 13.57749198 | 21.656 | 13.62 | 13.62 | 21.723 | -0.31 | 73 | 1.026496772 | 89.293 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.92 | 6 | 0.995638344 | 141.237 | 1.02 | 1.02 | 144.126 | -2.00 | √ | √ | √ | √
416 |  | 255910044292 | 14 | 13.55238614 | 21.693 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.13 | 74 | 1.0361610645 | 90.108 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.03 | 6 | 1.004840748 | 142.409 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.20 | √ | √ | √ | √
417 |  | 255910044073 | 13 | 13.45892955 | 21.543 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.82 | 73 | 1.0261899345 | 89.240 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.99 | 6 | 0.988103979 | 140.037 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -2.84 | √ | √ | √ | √
418 |  | 255910043976 | 14 | 13.58760029 | 21.749 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | 0.13 | 73 | 1.028417373 | 89.434 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.78 | 6 | 0.989313192 | 140.209 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -2.72 | √ | √ | √ | √
419 |  | 255910044131 | 14 | 13.59993542 | 21.769 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | 0.22 | 74 | 1.040361999 | 90.473 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | 0.37 | 6 | 1.009415214 | 143.058 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -0.75 | √ | √ | √ | √
420 |  | 255910044366 | 13 | 13.47830751 | 21.574 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.68 | 74 | 1.0329002355 | 89.824 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.35 | 6 | 0.996495246 | 141.227 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -2.02 | √ | √ | √ | √
421 |  | 255910044119 | 14 | 13.50480972 | 21.616 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.48 | 73 | 1.0270668135 | 89.317 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.91 | 6 | 0.996963066 | 141.293 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.97 | √ | √ | √ | √
422 |  | 255910043737 | 14 | 13.52204362 | 21.644 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.35 | 73 | 1.0321539555 | 89.759 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.42 | 6 | 0.997894638 | 141.425 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.88 | √ | √ | √ | √
423 |  | 255910042647 | 14 | 13.55894045 | 21.703 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.08 | 73 | 1.018738536 | 88.592 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -1.71 | 6 | 1.000731051 | 141.827 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.60 | √ | √ | √ | √
424 |  | 255910042547 | 14 | 13.50480972 | 21.616 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | -0.48 | 74 | 1.0353214995 | 90.035 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.11 | 6 | 0.999310302 | 141.626 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.74 | √ | √ | √ | √
425 |  | 255910042548 | 14 | 13.57491234 | 21.729 | 13.57 | 13.57 | 21.721 | 0.04 | 74 | 1.0330992435 | 89.841 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.33 | 6 | 0.99952794 | 141.656 | 1.02 | 1.02 | 144.133 | -1.72 | √ | √ | √ | √
426 |  | 255910044081 | 14 | 13.57606447 | 21.755 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | 0.16 | 73 | 1.0323593285 | 89.850 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.30 | 6 | 1.003186089 | 142.174 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -1.36 | √ | √ | √ | √
427 |  | 255910043361 | 14 | 13.555284655 | 21.722 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | 0.00 | 73 | 1.0256865665 | 89.269 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.95 | 6 | 0.994548708 | 140.950 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -2.21 | √ | √ | √ | √
428 |  | 255910044108 | 14 | 13.50359944 | 21.639 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.38 | 73 | 1.0299983885 | 89.644 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.53 | 6 | 0.982150461 | 139.193 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -3.43 | √ | √ | √ | √
429 |  | 255910044330 | 14 | 13.57671511 | 21.756 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | 0.16 | 74 | 1.0325684995 | 89.868 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.28 | 6 | 1.005540444 | 142.508 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -1.13 | √ | √ | √ | √
430 |  | 255910044353 | 14 | 13.542976715 | 21.702 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.09 | 73 | 1.0318933535 | 89.809 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.35 | 6 | 0.996260319 | 141.193 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -2.04 | √ | √ | √ | √
431 |  | 255910044359 | 13 | 13.435675335 | 21.530 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.88 | 73 | 1.022775776 | 89.016 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.23 | 6 | 0.985958109 | 139.733 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -3.05 | √ | √ | √ | √
432 |  | 255910044309 | 14 | 13.55074373 | 21.714 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.03 | 73 | 1.031380781 | 89.765 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.40 | 6 | 0.994164282 | 140.896 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -2.25 | √ | √ | √ | √
433 |  | 255910044060 | 14 | 13.554037595 | 21.720 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.01 | 73 | 1.027684046 | 89.443 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.75 | 6 | 0.996266421 | 141.193 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -2.04 | √ | √ | √ | √
434 |  | 255910044183 | 13 | 13.433587865 | 21.527 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.90 | 73 | 1.0290477995 | 89.562 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.62 | 6 | 0.998590266 | 141.523 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -1.81 | √ | √ | √ | √
435 |  | 255910044126 | 13 | 13.42489911 | 21.513 | 13.56 | 13.56 | 21.721 | -0.96 | 73 | 1.0251957395 | 89.226 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.00 | 6 | 0.985715046 | 139.698 | 1.02 | 1.02 | 144.132 | -3.08 | √ | √ | √ | √
436 |  | 255910043552 | 14 | 13.708972175 | 21.682 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.19 | 75 | 1.0473344625 | 90.998 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.95 | 6 | 0.99289687 | 140.776 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.32 | √ | √ | √ | √
437 |  | 255910044082 | 14 | 13.631808945 | 21.560 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.75 | 74 | 1.0385592875 | 90.235 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.10 | 6 | 0.984728276 | 139.618 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -3.13 | √ | √ | √ | √
438 |  | 255910043769 | 14 | 13.71030447 | 21.685 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.18 | 74 | 1.04347185 | 90.662 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.58 | 6 | 0.9900415215 | 140.371 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.60 | √ | √ | √ | √
439 |  | 255910044377 | 14 | 13.73156625 | 21.718 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.03 | 74 | 1.0437499 | 90.686 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.60 | 6 | 0.99584472 | 141.194 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.03 | √ | √ | √ | √
440 |  | 255910044334 | 14 | 13.72197922 | 21.703 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.09 | 74 | 1.0390614375 | 90.279 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.15 | 6 | 0.994222386 | 140.964 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.19 | √ | √ | √ | √
441 |  | 255910043095 | 14 | 13.74291136 | 21.736 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | 0.06 | 74 | 1.0394660625 | 90.314 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.19 | 6 | 1.0015889615 | 142.008 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -1.47 | √ | √ | √ | √
442 |  | 255910043747 | 14 | 13.6817082 | 21.639 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.39 | 74 | 1.03791085 | 90.179 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | 0.04 | 6 | 0.992016581 | 140.651 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.41 | √ | √ | √ | √
443 |  | 255910043980 | 14 | 13.792893025 | 21.815 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | 0.42 | 74 | 1.0342308375 | 89.859 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | -0.32 | 6 | 0.9946808275 | 141.029 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.15 | √ | √ | √ | √
444 |  | 255910044373 | 14 | 13.70964519 | 21.683 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.18 | 73 | 1.03006735 | 89.498 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | -0.72 | 6 | 0.993173358 | 140.815 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.29 | √ | √ | √ | √
445 |  | 255910043686 | 14 | 13.709027115 | 21.682 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.19 | 74 | 1.0325781 | 89.716 | 1.04 | 1.04 | 90.143 | -0.47 | 6 | 0.9934793245 | 140.858 | 1.02 | 1.02 | 144.122 | -2.26 | √ | √ | √ | √
446 |  | 255910043526 | 14 | 14.00454321 | 22.116 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 1.81 | 74 | 1.033827817 | 89.850 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.31 | 6 | 0.996615305 | 141.507 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -1.81 | √ | √ | √ | √
447 |  | 255910043265 | 14 | 13.80427041 | 21.800 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 0.36 | 74 | 1.036555127 | 90.087 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.04 | 6 | 0.99931216 | 141.890 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -1.55 | √ | √ | √ | √
448 |  | 255910042739 | 14 | 13.876497915 | 21.914 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 0.88 | 74 | 1.038481873 | 90.254 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.14 | 6 | 1.00176237 | 142.238 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -1.30 | √ | √ | √ | √
449 |  | 255910042922 | 14 | 13.537052025 | 21.378 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | -1.58 | 73 | 1.028483119 | 89.385 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.82 | 6 | 0.977305945 | 138.766 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -3.71 | √ | √ | √ | √
450 |  | 255910043004 | 14 | 13.80281238 | 21.798 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 0.35 | 73 | 1.030185873 | 89.533 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.66 | 6 | 0.97352507 | 138.229 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -4.09 | √ | √ | √ | √
451 |  | 255910042819 | 14 | 13.64025579 | 21.541 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | -0.83 | 74 | 1.032768003 | 89.758 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.41 | 6 | 0.99093435 | 140.701 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -2.37 | √ | √ | √ | √
452 |  | 255910044293 | 14 | 13.697380305 | 21.631 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | -0.42 | 74 | 1.033262652 | 89.801 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.36 | 6 | 0.98469007 | 139.814 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -2.99 | √ | √ | √ | √
453 |  | 255910042727 | 14 | 13.764587235 | 21.737 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 0.07 | 73 | 1.027742701 | 89.321 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.89 | 6 | 0.992394935 | 140.908 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -2.23 | √ | √ | √ | √
454 |  | 255910042806 | 14 | 13.741231245 | 21.700 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | -0.10 | 73 | 1.027719887 | 89.319 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.89 | 6 | 0.99357944 | 141.076 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -2.11 | √ | √ | √ | √
455 |  | 255910043226 | 14 | 13.77530238 | 21.754 | 13.76 | 13.76 | 21.722 | 0.15 | 73 | 1.029641448 | 89.486 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.71 | 6 | 0.98713216 | 140.161 | 1.02 | 1.02 | 144.118 | -2.75 | √ | √ | √ | √
456 |  | 255910042970 | 14 | 13.5685704 | 21.680 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.23 | 74 | 1.033374648 | 89.801 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.35 | 6 | 0.99438535 | 141.207 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -2.03 | √ | √ | √ | √
457 |  | 255910043128 | 14 | 13.5051128 | 21.578 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.70 | 74 | 1.044354404 | 90.755 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.71 | 6 | 1.000449975 | 142.068 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -1.43 | √ | √ | √ | √
458 |  | 255910042790 | 14 | 13.5819664 | 21.701 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.13 | 73 | 1.02965804 | 89.478 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.71 | 6 | 0.992384785 | 140.923 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -2.23 | √ | √ | √ | √
459 |  | 255910043039 | 14 | 13.5815448 | 21.700 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.14 | 74 | 1.033912851 | 89.848 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.30 | 6 | 1.000433735 | 142.066 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -1.44 | √ | √ | √ | √
460 |  | 255910043016 | 14 | 13.6134368 | 21.751 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | 0.10 | 74 | 1.036258545 | 90.052 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.07 | 6 | 0.99662647 | 141.525 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -1.81 | √ | √ | √ | √
461 |  | 255910042864 | 14 | 13.6166056 | 21.756 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | 0.12 | 74 | 1.036432761 | 90.067 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.05 | 6 | 1.00037791 | 142.058 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -1.44 | √ | √ | √ | √
462 |  | 255910042878 | 13 | 13.4638368 | 21.512 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -1.00 | 74 | 1.034011366 | 89.857 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.29 | 6 | 0.99528058 | 141.334 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -1.94 | √ | √ | √ | √
463 |  | 255910042738 | 14 | 13.6147424 | 21.753 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | 0.11 | 73 | 1.030465863 | 89.548 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.63 | 6 | 0.99320592 | 141.040 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -2.15 | √ | √ | √ | √
464 |  | 255910042894 | 14 | 13.511124 | 21.588 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.65 | 73 | 1.028800441 | 89.404 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.79 | 6 | 0.989607745 | 140.529 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -2.50 | √ | √ | √ | √
465 |  | 255910043248 | 14 | 13.5461032 | 21.644 | 13.60 | 13.60 | 21.730 | -0.40 | 73 | 1.0270448 | 89.251 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.96 | 6 | 0.986292755 | 140.058 | 1.02 | 1.02 | 144.134 | -2.83 | √ | √ | √ | √
466 |  | 255910042793 | 14 | 13.54269224 | 21.565 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.71 | 74 | 1.033901444 | 89.861 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.30 | 6 | 0.997282682 | 141.184 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.04 | √ | √ | √ | √
467 |  | 255910043098 | 14 | 13.64575608 | 21.729 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | 0.04 | 73 | 1.030531194 | 89.568 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.62 | 6 | 0.996798114 | 141.116 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.08 | √ | √ | √ | √
468 |  | 255910043208 | 14 | 13.65859132 | 21.749 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | 0.14 | 73 | 1.029291979 | 89.461 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.74 | 6 | 0.98953163 | 140.087 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.80 | √ | √ | √ | √
469 |  | 255910043373 | 14 | 13.60905084 | 21.670 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.23 | 73 | 1.028540154 | 89.395 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.82 | 6 | 0.982389342 | 139.076 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -3.50 | √ | √ | √ | √
470 |  | 255910043386 | 14 | 13.57844268 | 21.622 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.45 | 73 | 1.027188943 | 89.278 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.95 | 6 | 0.98137236 | 138.932 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -3.60 | √ | √ | √ | √
471 |  | 255910042603 | 13 | 13.44052864 | 21.402 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -1.46 | 73 | 1.026404971 | 89.210 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.02 | 6 | 0.989449172 | 140.075 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.80 | √ | √ | √ | √
472 |  | 255910043563 | 14 | 13.56365692 | 21.598 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.56 | 74 | 1.033386055 | 89.816 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.35 | 6 | 0.991739672 | 140.400 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.58 | √ | √ | √ | √
473 |  | 255910042746 | 14 | 13.56473448 | 21.600 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.55 | 74 | 1.033079103 | 89.790 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.38 | 6 | 0.996388878 | 141.058 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.12 | √ | √ | √ | √
474 |  | 255910042932 | 14 | 13.59892996 | 21.654 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.30 | 74 | 1.033678489 | 89.842 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.32 | 6 | 0.994758042 | 140.827 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -2.28 | √ | √ | √ | √
475 |  | 255910043411 | 14 | 13.57774704 | 21.621 | 13.64 | 13.64 | 21.720 | -0.46 | 73 | 1.030486603 | 89.564 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.63 | 6 | 0.998487994 | 141.355 | 1.02 | 1.02 | 144.117 | -1.92 | √ | √ | √ | √
476 |  | 255910042770 | 14 | 13.5051808 | 21.570 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.70 | 74 | 1.0326081875 | 89.711 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.47 | 6 | 0.96216504 | 140.936 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.22 | √ | √ | √ | √
477 |  | 255910043724 | 14 | 13.5422272 | 21.629 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.42 | 74 | 1.0327264625 | 89.722 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.46 | 6 | 0.961794072 | 140.882 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.26 | √ | √ | √ | √
478 |  | 255910043457 | 14 | 13.6081464 | 21.734 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | 0.06 | 74 | 1.0431969125 | 90.631 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | 0.55 | 6 | 0.965516544 | 141.427 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -1.88 | √ | √ | √ | √
479 |  | 255910044199 | 14 | 13.5129736 | 21.582 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.64 | 73 | 1.0314441125 | 89.610 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.58 | 6 | 0.960331848 | 140.667 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.41 | √ | √ | √ | √
480 |  | 255910042754 | 13 | 13.4793136 | 21.529 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.89 | 73 | 1.0268853375 | 89.214 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -1.02 | 6 | 0.958195584 | 140.354 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.62 | √ | √ | √ | √
481 |  | 255910043580 | 14 | 13.5058744 | 21.571 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.69 | 73 | 1.0318611875 | 89.646 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.54 | 6 | 0.961472304 | 140.834 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.29 | √ | √ | √ | √
482 |  | 255910042773 | 14 | 13.5401328 | 21.626 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.44 | 74 | 1.03724685 | 90.114 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.02 | 6 | 0.9621306 | 140.931 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.22 | √ | √ | √ | √
483 |  | 255910042976 | 14 | 13.5058608 | 21.571 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.69 | 73 | 1.027623 | 89.278 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.95 | 6 | 0.953804976 | 139.711 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -3.07 | √ | √ | √ | √
484 |  | 255910043404 | 14 | 13.622644 | 21.757 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | 0.17 | 74 | 1.033252475 | 89.767 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.41 | 6 | 0.962959128 | 141.052 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.14 | √ | √ | √ | √
485 |  | 255910042600 | 14 | 13.5859648 | 21.699 | 13.60 | 13.60 | 21.721 | -0.10 | 73 | 1.0274497375 | 89.263 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.97 | 6 | 0.960609336 | 140.708 | 0.98 | 0.98 | 144.134 | -2.38 | √ | √ | √ | √
486 |  | 255910044181 | 14 | 13.61141399 | 21.539 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.86 | 74 | 1.032610208 | 89.816 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.33 | 6 | 0.9841547515 | 144.964 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | 0.58 | √ | √ | √ | √
487 |  | 255910042583 | 14 | 13.64483281 | 21.592 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.62 | 73 | 1.026875948 | 89.317 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.88 | 6 | 0.946630255 | 139.437 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -3.26 | √ | √ | √ | √
488 |  | 255910044166 | 14 | 13.68966126 | 21.663 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.29 | 74 | 1.03347734 | 89.892 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.24 | 6 | 0.9618429945 | 141.677 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -1.70 | √ | √ | √ | √
489 |  | 255910043951 | 14 | 13.72479633 | 21.718 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.04 | 73 | 1.031054136 | 89.681 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.48 | 6 | 0.947426754 | 139.554 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -3.18 | √ | √ | √ | √
490 |  | 255910044308 | 14 | 13.62662683 | 21.563 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.75 | 73 | 1.028930336 | 89.496 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.68 | 6 | 0.955790972 | 140.786 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -2.32 | √ | √ | √ | √
491 |  | 255910043928 | 14 | 13.68964753 | 21.663 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.29 | 74 | 1.03612432 | 90.122 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.01 | 6 | 0.9551872375 | 140.697 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -2.38 | √ | √ | √ | √
492 |  | 255910042836 | 14 | 13.7889017 | 21.820 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | 0.43 | 73 | 1.029694904 | 89.563 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.61 | 6 | 0.955448497 | 140.736 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -2.36 | √ | √ | √ | √
493 |  | 255910044383 | 14 | 13.64937744 | 21.599 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.59 | 74 | 1.036156436 | 90.125 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.02 | 6 | 0.9621208885 | 141.718 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -1.67 | √ | √ | √ | √
494 |  | 255910042920 | 14 | 13.64417377 | 21.591 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.63 | 73 | 1.02852526 | 89.461 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.72 | 6 | 0.955119721 | 140.687 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -2.39 | √ | √ | √ | √
495 |  | 255910042565 | 14 | 13.61141399 | 21.539 | 13.73 | 13.73 | 21.727 | -0.86 | 73 | 1.0316229 | 89.730 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.42 | 6 | 0.95329384 | 140.418 | 0.98 | 0.98 | 144.131 | -2.58 | √ | √ | √ | √
496 |  | 255910044214 | 14 | 13.587478455 | 21.596 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.57 | 74 | 1.0422071375 | 90.527 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.45 | 6 | 0.9532661355 | 140.691 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.38 | √ | √ | √ | √
497 |  | 255910044024 | 14 | 13.64633361 | 21.690 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.14 | 74 | 1.0368536375 | 90.062 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.06 | 6 | 0.951692994 | 140.459 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.54 | √ | √ | √ | √
498 |  | 255910043558 | 14 | 13.634937 | 21.672 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.22 | 74 | 1.037410775 | 90.110 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.01 | 6 | 0.954784593 | 140.915 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.22 | √ | √ | √ | √
499 |  | 255910043050 | 14 | 13.642985685 | 21.684 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.16 | 74 | 1.037759375 | 90.141 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.03 | 6 | 0.9473934645 | 139.824 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.98 | √ | √ | √ | √
500 |  | 255910044067 | 14 | 13.596497355 | 21.611 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.50 | 74 | 1.0363712 | 90.020 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.11 | 6 | 0.9494890335 | 140.133 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.77 | √ | √ | √ | √
501 |  | 255910043022 | 14 | 13.66915416 | 21.726 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.03 | 74 | 1.0341478375 | 89.827 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.32 | 6 | 0.948482262 | 139.985 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.87 | √ | √ | √ | √
502 |  | 255910043126 | 14 | 13.645609365 | 21.689 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.14 | 74 | 1.03901475 | 90.250 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.15 | 6 | 0.955038483 | 140.952 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.20 | √ | √ | √ | √
503 |  | 255910043946 | 14 | 13.70635029 | 21.785 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.30 | 73 | 1.0302987125 | 89.493 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.69 | 6 | 0.944004033 | 139.324 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -3.33 | √ | √ | √ | √
504 |  | 255910044052 | 14 | 13.641673845 | 21.682 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.17 | 73 | 1.032202525 | 89.658 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.51 | 6 | 0.9565081155 | 141.169 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.05 | √ | √ | √ | √
505 |  | 255910043975 | 14 | 13.639706085 | 21.679 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.19 | 74 | 1.035904325 | 89.980 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.15 | 6 | 0.953985816 | 140.797 | 0.98 | 0.98 | 144.120 | -2.31 | √ | √ | √ | √
506 |  | 255910044135 | 14 | 13.601759155 | 21.641 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.39 | 73 | 1.031577894 | 89.574 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.62 | 6 | 0.952423215 | 140.436 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.57 | √ | √ | √ | √
507 |  | 255910042858 | 14 | 13.621750075 | 21.672 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.24 | 73 | 1.029469716 | 89.391 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.82 | 6 | 0.9497634375 | 140.044 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.84 | √ | √ | √ | √
508 |  | 255910044221 | 14 | 13.67763999 | 21.761 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | 0.17 | 74 | 1.034628576 | 89.839 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.32 | 6 | 0.9527780475 | 140.488 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.53 | √ | √ | √ | √
509 |  | 255910043966 | 14 | 13.637917595 | 21.698 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.13 | 73 | 1.030306344 | 89.464 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.74 | 6 | 0.9413178375 | 138.798 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -3.70 | √ | √ | √ | √
510 |  | 255910044095 | 14 | 13.599519735 | 21.637 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.41 | 74 | 1.045794342 | 90.809 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.75 | 6 | 0.95537722 | 140.871 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.26 | √ | √ | √ | √
511 |  | 255910044088 | 14 | 13.613802865 | 21.660 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.30 | 73 | 1.030886586 | 89.514 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.69 | 6 | 0.9524046425 | 140.433 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.57 | √ | √ | √ | √
512 |  | 255910044324 | 14 | 13.5572302 | 21.570 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.72 | 73 | 1.02837255 | 89.296 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.93 | 6 | 0.955594225 | 140.903 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.24 | √ | √ | √ | √
513 |  | 255910044079 | 14 | 13.59043916 | 21.623 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.47 | 74 | 1.035599106 | 89.923 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.23 | 6 | 0.95625306 | 141.000 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -2.17 | √ | √ | √ | √
514 |  | 255910043051 | 14 | 13.51880503 | 21.509 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -1.00 | 73 | 1.0274124 | 89.213 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.02 | 6 | 0.9451007625 | 139.356 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -3.31 | √ | √ | √ | √
515 |  | 255910043113 | 14 | 13.57845007 | 21.603 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.56 | 74 | 1.033414116 | 89.734 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.44 | 6 | 0.9594133175 | 141.466 | 0.98 | 0.98 | 144.133 | -1.85 | √ | √ | √ | √
516 |  | 255910042757 | 14 | 13.56215342 | 21.562 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.72 | 73 | 1.032104323 | 89.706 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.47 | 6 | 0.956608206 | 140.970 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.19 | √ | √ | √ | √
517 |  | 255910042958 | 14 | 13.64516524 | 21.694 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.11 | 74 | 1.034695786 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.22 | 6 | 0.957391584 | 141.085 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.11 | √ | √ | √ | √
518 |  | 255910043240 | 14 | 13.6801485 | 21.750 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | 0.15 | 73 | 1.025208273 | 89.106 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.14 | 6 | 0.940540644 | 138.602 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -3.83 | √ | √ | √ | √
519 |  | 255910042892 | 14 | 13.6117802 | 21.641 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.35 | 73 | 1.031378423 | 89.643 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.54 | 6 | 0.95550111 | 140.807 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.30 | √ | √ | √ | √
520 |  | 255910043285 | 14 | 13.64445492 | 21.693 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.11 | 73 | 1.0308817 | 89.599 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.59 | 6 | 0.954054648 | 140.594 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.45 | √ | √ | √ | √
521 |  | 255910044048 | 14 | 13.89682342 | 22.094 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | 1.73 | 74 | 1.032639415 | 89.752 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.42 | 6 | 0.956300136 | 140.925 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.22 | √ | √ | √ | √
522 |  | 255910044025 | 14 | 13.59469154 | 21.614 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.48 | 73 | 1.025656257 | 89.145 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.09 | 6 | 0.936007614 | 137.934 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -4.29 | √ | √ | √ | √
523 |  | 255910044107 | 14 | 13.59762844 | 21.618 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.46 | 73 | 1.030870293 | 89.598 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.59 | 6 | 0.953666382 | 140.536 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -2.49 | √ | √ | √ | √
524 |  | 255910044155 | 13 | 13.49168148 | 21.450 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -1.23 | 73 | 1.030243945 | 89.544 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.65 | 6 | 0.946839942 | 139.530 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -3.19 | √ | √ | √ | √
525 |  | 255910043962 | 14 | 13.63854014 | 21.683 | 13.66 | 13.66 | 21.718 | -0.16 | 73 | 1.02585225 | 89.162 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.08 | 6 | 0.946064388 | 139.416 | 0.98 | 0.98 | 144.122 | -3.27 | √ | √ | √ | √
526 |  | 255910042926 | 14 | 13.64944828 | 21.512 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.95 | 74 | 1.035566866 | 90.009 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.14 | 5 | 0.9047185925 | 145.287 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | 0.80 | √ | √ | √ | √
527 |  | 255910042893 | 14 | 13.66129908 | 21.531 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.86 | 73 | 1.03102688 | 89.615 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.58 | 5 | 0.9100515375 | 146.143 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | 1.40 | √ | √ | √ | √
528 |  | 255910042747 | 14 | 13.765531 | 21.695 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.11 | 74 | 1.035231915 | 89.980 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.17 | 5 | 0.899871195 | 144.509 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | 0.26 | √ | √ | √ | √
529 |  | 255910042999 | 14 | 13.7181967 | 21.621 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.45 | 74 | 1.035267173 | 89.983 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.17 | 5 | 0.8909581225 | 143.077 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -0.73 | √ | √ | √ | √
530 |  | 255910042807 | 14 | 13.69432974 | 21.583 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.62 | 74 | 1.036064626 | 90.052 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.09 | 5 | 0.8756090775 | 140.612 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -2.44 | √ | √ | √ | √
531 |  | 255910043150 | 14 | 13.76480066 | 21.694 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.11 | 73 | 1.032460014 | 89.739 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.44 | 5 | 0.881529885 | 141.563 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -1.78 | √ | √ | √ | √
532 |  | 255910042974 | 14 | 13.73882536 | 21.653 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.30 | 74 | 1.033351834 | 89.817 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.35 | 5 | 0.885489655 | 142.199 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -1.34 | √ | √ | √ | √
533 |  | 255910043181 | 14 | 13.72883486 | 21.638 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.37 | 74 | 1.035218434 | 89.979 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.17 | 5 | 0.88455087 | 142.048 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -1.44 | √ | √ | √ | √
534 |  | 255910044086 | 14 | 13.7640841 | 21.693 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | -0.12 | 73 | 1.026677702 | 89.237 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -1.00 | 5 | 0.8759249975 | 140.663 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -2.40 | √ | √ | √ | √
535 |  | 255910044098 | 14 | 14.00093474 | 22.066 | 13.78 | 13.78 | 21.718 | 1.60 | 73 | 1.027992618 | 89.351 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.87 | 5 | 0.877078285 | 140.848 | 0.90 | 0.90 | 144.128 | -2.28 | √ | √ | √ | √
536 |  | 255910044203 | 14 | 13.74030084 | 21.637 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.36 | 73 | 1.022839394 | 88.734 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -1.56 | 6 | 1.0222403175 | 140.511 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -2.50 | √ | √ | √ | √
537 |  | 255910044012 | 14 | 13.7480784 | 21.649 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.30 | 74 | 1.035325057 | 89.817 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.35 | 6 | 1.02939633 | 141.494 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -1.82 | √ | √ | √ | √
538 |  | 255910043280 | 14 | 13.69137392 | 21.560 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.72 | 74 | 1.033810195 | 89.686 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.50 | 6 | 1.003177539 | 137.890 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -4.32 | √ | √ | √ | √
539 |  | 255910043155 | 14 | 13.72675906 | 21.615 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.46 | 73 | 1.029771602 | 89.335 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.89 | 6 | 1.0140892785 | 139.390 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -3.28 | √ | √ | √ | √
540 |  | 255910043303 | 14 | 13.82458532 | 21.769 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | 0.25 | 74 | 1.035113101 | 89.799 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.37 | 6 | 1.032554412 | 141.928 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -1.52 | √ | √ | √ | √
541 |  | 255910043321 | 14 | 13.69065684 | 21.558 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.72 | 73 | 1.031142043 | 89.454 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.76 | 6 | 1.021775832 | 140.447 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -2.55 | √ | √ | √ | √
542 |  | 255910043313 | 14 | 13.73958376 | 21.636 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.37 | 73 | 1.030362793 | 89.387 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.83 | 6 | 1.0274178105 | 141.222 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -2.01 | √ | √ | √ | √
543 |  | 255910043008 | 14 | 13.79226156 | 21.718 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | 0.02 | 74 | 1.03678693 | 89.944 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.21 | 6 | 1.032254541 | 141.887 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -1.55 | √ | √ | √ | √
544 |  | 255910042835 | 14 | 13.77578251 | 21.693 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.10 | 74 | 1.03259976 | 89.581 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -0.62 | 6 | 1.0339017345 | 142.113 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -1.39 | √ | √ | √ | √
545 |  | 255910042992 | 14 | 13.70213012 | 21.577 | 13.79 | 13.79 | 21.715 | -0.64 | 73 | 1.027827633 | 89.167 | 1.04 | 1.04 | 90.136 | -1.08 | 6 | 1.0207996785 | 140.312 | 1.05 | 1.05 | 144.120 | -2.64 | √ | √ | √ | √
546 |  | 255910042952 | 14 | 13.6178978 | 21.579 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.71 | 73 | 1.030032391 | 89.346 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.86 | 6 | 1.0174858275 | 140.258 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.68 | √ | √ | √ | √
547 |  | 255910042748 | 14 | 13.73730059 | 21.768 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 0.16 | 74 | 1.033116143 | 89.614 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.57 | 6 | 1.0312822455 | 142.160 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -1.36 | √ | √ | √ | √
548 |  | 255910042844 | 14 | 13.689860405 | 21.693 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.18 | 73 | 1.029955505 | 89.340 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.87 | 6 | 1.022844015 | 140.996 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.17 | √ | √ | √ | √
549 |  | 255910043104 | 14 | 13.688434045 | 21.691 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.19 | 74 | 1.03518687 | 89.794 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.37 | 6 | 1.0421031705 | 143.651 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -0.32 | √ | √ | √ | √
550 |  | 255910043605 | 14 | 13.582554245 | 21.523 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.97 | 74 | 1.034401386 | 89.725 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.44 | 6 | 1.0251242505 | 141.311 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -1.95 | √ | √ | √ | √
551 |  | 255910043205 | 14 | 13.652720185 | 21.634 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.45 | 74 | 1.034495935 | 89.734 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.43 | 6 | 1.022844015 | 140.996 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.17 | √ | √ | √ | √
552 |  | 255910044209 | 14 | 13.681165095 | 21.679 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.25 | 73 | 1.029429771 | 89.294 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.92 | 6 | 1.022365176 | 140.930 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.21 | √ | √ | √ | √
553 |  | 255910043941 | 14 | 13.653433365 | 21.635 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.45 | 73 | 1.02963861 | 89.312 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.90 | 6 | 1.022844015 | 140.996 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.17 | √ | √ | √ | √
554 |  | 255910044104 | 14 | 13.630666465 | 21.599 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.61 | 73 | 1.029048458 | 89.261 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.96 | 6 | 1.0237818285 | 141.126 | 1.05 | 1.05 | 144.119 | -2.08 | √ | √ | √ | √
555 |  | 255910043468 | 14 | 13.59666045 | 21.622 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.54 | 74 | 1.034365021 | 89.727 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.45 | 6 | 1.011598215 | 139.848 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.96 | √ | √ | √ | √
556 |  | 255910042810 | 14 | 13.57399559 | 21.586 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.70 | 73 | 1.028598571 | 89.227 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -1.00 | 6 | 1.020046635 | 141.016 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.15 | √ | √ | √ | √
557 |  | 255910043513 | 14 | 13.55632028 | 21.558 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.83 | 74 | 1.035250249 | 89.804 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.36 | 6 | 1.0217782275 | 141.255 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.99 | √ | √ | √ | √
558 |  | 255910043007 | 13 | 13.39750222 | 21.305 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -1.99 | 73 | 1.032037661 | 89.525 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.67 | 6 | 1.02044487 | 141.071 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.12 | √ | √ | √ | √
559 |  | 255910018705 | 14 | 13.70621183 | 21.796 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | 0.26 | 74 | 1.03503102 | 89.785 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.38 | 6 | 1.0276516725 | 142.067 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.42 | √ | √ | √ | √
560 |  | 255910043012 | 14 | 13.62132113 | 21.661 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.36 | 74 | 1.035435191 | 89.820 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.34 | 6 | 1.02165 | 141.238 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.00 | √ | √ | √ | √
561 |  | 255910044147 | 14 | 13.67399164 | 21.745 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | 0.03 | 74 | 1.035008162 | 89.783 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.38 | 6 | 1.02571992 | 141.800 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.61 | √ | √ | √ | √
562 |  | 255910042929 | 14 | 13.65686313 | 21.718 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.10 | 73 | 1.030061483 | 89.354 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.86 | 6 | 1.02355152 | 141.500 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.82 | √ | √ | √ | √
563 |  | 255910018999 | 14 | 13.62132113 | 21.661 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | -0.36 | 73 | 1.031409066 | 89.470 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.73 | 6 | 1.0134986925 | 140.111 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.78 | √ | √ | √ | √
564 |  | 255910042724 | 14 | 13.71969045 | 21.817 | 13.67 | 13.67 | 21.738 | 0.36 | 74 | 1.034442946 | 89.734 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.44 | 6 | 1.033248855 | 142.841 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -0.89 | √ | √ | √ | √
565 |  | 255910044021 | 14 | 13.6814274 | 21.676 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.17 | 74 | 1.042259343 | 90.403 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.31 | 6 | 1.031881248 | 142.439 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.16 | √ | √ | √ | √
566 |  | 255910043212 | 14 | 13.644026455 | 21.617 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.44 | 73 | 1.03086463 | 89.415 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.78 | 6 | 1.017953244 | 140.516 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.49 | √ | √ | √ | √
567 |  | 255910043013 | 14 | 13.686292675 | 21.684 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.14 | 74 | 1.034394113 | 89.721 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.44 | 6 | 1.02597534 | 141.624 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.73 | √ | √ | √ | √
568 |  | 255910044153 | 14 | 13.68076956 | 21.675 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.18 | 74 | 1.040756949 | 90.273 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.17 | 6 | 1.029757752 | 142.146 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.36 | √ | √ | √ | √
569 |  | 255910043056 | 14 | 13.628375345 | 21.592 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.56 | 74 | 1.037797877 | 90.016 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.12 | 6 | 1.031460516 | 142.381 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.20 | √ | √ | √ | √
570 |  | 255910043127 | 14 | 13.64190218 | 21.614 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.46 | 74 | 1.036046123 | 89.864 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.28 | 6 | 1.030740156 | 142.282 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.27 | √ | √ | √ | √
571 |  | 255910043179 | 14 | 13.63598162 | 21.604 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.50 | 74 | 1.032988346 | 89.599 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.58 | 6 | 1.027597716 | 141.848 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.57 | √ | √ | √ | √
572 |  | 255910043204 | 14 | 13.715210225 | 21.730 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | 0.07 | 73 | 1.031734273 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.70 | 6 | 1.029036348 | 142.046 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.43 | √ | √ | √ | √
573 |  | 255910043428 | 14 | 13.66541996 | 21.651 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | -0.29 | 74 | 1.036258079 | 89.883 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.26 | 6 | 1.031097204 | 142.331 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.24 | √ | √ | √ | √
574 |  | 255910018884 | 14 | 13.714168645 | 21.728 | 13.71 | 13.71 | 21.713 | 0.07 | 74 | 1.037054992 | 89.952 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.19 | 6 | 1.034073648 | 142.742 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -0.95 | √ | √ | √ | √
575 |  | 255910043203 | 14 | 13.65568499 | 21.588 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.65 | 74 | 1.034659058 | 89.744 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.42 | 6 | 1.012378235 | 139.632 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -3.12 | √ | √ | √ | √
576 |  | 255910044185 | 14 | 13.67671484 | 21.621 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.50 | 74 | 1.035593119 | 89.825 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.33 | 6 | 1.01497088 | 139.989 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.87 | √ | √ | √ | √
577 |  | 255910042789 | 14 | 13.66599374 | 21.604 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.57 | 74 | 1.033694866 | 89.660 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.51 | 6 | 1.026978975 | 141.646 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.72 | √ | √ | √ | √
578 |  | 255910044001 | 14 | 13.784077035 | 21.791 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | 0.28 | 74 | 1.034156182 | 89.700 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.47 | 6 | 1.031353345 | 142.249 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.31 | √ | √ | √ | √
579 |  | 255910043551 | 14 | 13.72311796 | 21.695 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.16 | 73 | 1.028825073 | 89.238 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.98 | 6 | 1.017555165 | 140.346 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.63 | √ | √ | √ | √
580 |  | 255910043087 | 14 | 13.73375659 | 21.711 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.08 | 74 | 1.037059148 | 89.952 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.19 | 6 | 1.034072435 | 142.624 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.05 | √ | √ | √ | √
581 |  | 255910043548 | 14 | 13.76979598 | 21.768 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | 0.18 | 74 | 1.035889234 | 89.850 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.30 | 6 | 1.023049775 | 141.104 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.10 | √ | √ | √ | √
582 |  | 255910043335 | 14 | 13.66384952 | 21.601 | 13.75 | 13.75 | 21.729 | -0.59 | 73 | 1.028603766 | 89.219 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.00 | 6 | 1.02318249 | 141.122 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.09 | √ | √ | √ | √
583 |  | 255910044138 | 14 | 13.6638852 | 21.640 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.41 | 74 | 1.0463056065 | 90.710 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.65 | 6 | 1.026101793 | 141.448 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -1.86 | √ | √ | √ | √
584 |  | 255910018977 | 14 | 13.74861992 | 21.775 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.21 | 73 | 1.0315987605 | 89.435 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.76 | 6 | 1.025627136 | 141.383 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -1.90 | √ | √ | √ | √
585 |  | 255910043110 | 14 | 13.78556788 | 21.833 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.48 | 73 | 1.027734939 | 89.100 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.13 | 6 | 1.025267484 | 141.333 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -1.94 | √ | √ | √ | √
586 |  | 255910018881 | 14 | 13.7125912 | 21.717 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.05 | 74 | 1.035581085 | 89.780 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.38 | 6 | 1.0144622415 | 139.844 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -2.97 | √ | √ | √ | √
587 |  | 255910042553 | 14 | 13.59078504 | 21.525 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.94 | 74 | 1.0389875265 | 90.075 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.05 | 6 | 1.030200153 | 142.013 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -1.46 | √ | √ | √ | √
588 |  | 255910042954 | 14 | 13.70110756 | 21.699 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.14 | 74 | 1.034994807 | 89.729 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.43 | 6 | 1.016499921 | 140.125 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -2.77 | √ | √ | √ | √
589 |  | 255910042675 | 14 | 13.71381228 | 21.719 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.05 | 74 | 1.0358149725 | 89.800 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.35 | 6 | 1.0166222445 | 140.142 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -2.76 | √ | √ | √ | √
590 |  | 255910042454 | 14 | 13.6275958 | 21.583 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.67 | 74 | 1.0372557195 | 89.925 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.22 | 6 | 1.0233740835 | 141.072 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -2.12 | √ | √ | √ | √
591 |  | 255910043353 | 14 | 13.7111506 | 21.715 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.06 | 73 | 1.029518721 | 89.254 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.96 | 6 | 1.018563738 | 140.409 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -2.58 | √ | √ | √ | √
592 |  | 255910043163 | 14 | 13.74790648 | 21.773 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.20 | 74 | 1.0429251525 | 90.417 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.33 | 6 | 1.012198734 | 139.532 | 1.05 | 1.05 | 144.123 | -3.19 | √ | √ | √ | √
593 |  | 255910043175 | 14 | 13.63489704 | 21.657 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.33 | 75 | 1.0528468775 | 91.363 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 1.38 | 6 | 1.026003618 | 141.371 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.91 | √ | √ | √ | √
594 |  | 255910043289 | 14 | 13.63994496 | 21.665 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.29 | 75 | 1.0575408975 | 91.771 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 1.83 | 6 | 1.03395008 | 142.466 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.15 | √ | √ | √ | √
595 |  | 255910043391 | 14 | 13.66415856 | 21.703 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.12 | 73 | 1.030540936 | 89.428 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.77 | 6 | 1.02867824 | 141.740 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.66 | √ | √ | √ | √
596 |  | 255910043306 | 14 | 13.68032832 | 21.729 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.00 | 74 | 1.039733738 | 90.226 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.12 | 6 | 1.030957474 | 142.054 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.44 | √ | √ | √ | √
597 |  | 255910043602 | 14 | 13.6165248 | 21.628 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.46 | 74 | 1.0330676065 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.52 | 6 | 1.018799816 | 140.378 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -2.60 | √ | √ | √ | √
598 |  | 255910043109 | 14 | 13.57834392 | 21.567 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.74 | 74 | 1.0381977965 | 90.092 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.03 | 6 | 1.02745965 | 141.572 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.77 | √ | √ | √ | √
599 |  | 255910042742 | 14 | 13.66415856 | 21.703 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.12 | 73 | 1.031122496 | 89.478 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.71 | 6 | 1.02601094 | 141.372 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.91 | √ | √ | √ | √
600 |  | 255910044156 | 14 | 13.6395072 | 21.664 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.30 | 74 | 1.033066568 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.52 | 6 | 1.017651308 | 140.220 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -2.71 | √ | √ | √ | √
601 |  | 255910044159 | 14 | 13.66060176 | 21.698 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.14 | 73 | 1.0318317915 | 89.540 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.64 | 6 | 1.030484682 | 141.988 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.48 | √ | √ | √ | √
602 |  | 255910043542 | 14 | 13.605470435 | 21.669 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.29 | 74 | 1.034138259 | 89.652 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.52 | 6 | 1.025469492 | 141.163 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -2.06 | √ | √ | √ | √
603 |  | 255910043042 | 14 | 13.583310955 | 21.633 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.45 | 74 | 1.036156968 | 89.827 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.32 | 6 | 1.030664706 | 141.878 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.56 | √ | √ | √ | √
604 |  | 255910044046 | 14 | 13.60286424 | 21.665 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.31 | 73 | 1.028867994 | 89.195 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -1.02 | 6 | 1.010852325 | 139.151 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -3.45 | √ | √ | √ | √
605 |  | 255910018893 | 14 | 13.716295125 | 21.845 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | 0.52 | 74 | 1.0403367975 | 90.189 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.08 | 6 | 1.034735442 | 142.439 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.17 | √ | √ | √ | √
606 |  | 255910043245 | 14 | 13.61593615 | 21.685 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.21 | 73 | 1.030712067 | 89.355 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.85 | 6 | 1.022288706 | 140.725 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -2.36 | √ | √ | √ | √
607 |  | 255910043112 | 14 | 13.57030727 | 21.613 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.55 | 74 | 1.0382286915 | 90.006 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.12 | 6 | 1.021823838 | 140.661 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -2.40 | √ | √ | √ | √
608 |  | 255910043405 | 14 | 13.52347763 | 21.538 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.89 | 74 | 1.040909562 | 90.239 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.14 | 6 | 1.032646677 | 142.151 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.37 | √ | √ | √ | √
609 |  | 255910042645 | 14 | 13.626401865 | 21.702 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | -0.14 | 74 | 1.0333908585 | 89.587 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.59 | 6 | 1.03240482 | 142.118 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.39 | √ | √ | √ | √
610 |  | 255910043184 | 14 | 13.65397841 | 21.746 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | 0.07 | 74 | 1.036626822 | 89.867 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.28 | 6 | 1.034072691 | 142.347 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.23 | √ | √ | √ | √
611 |  | 255910043186 | 14 | 13.64740152 | 21.735 | 13.65 | 13.65 | 21.732 | 0.02 | 74 | 1.033250526 | 89.575 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.60 | 6 | 1.032856077 | 142.180 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.35 | √ | √ | √ | √
612 |  | 255910043541 | 14 | 13.71373198 | 21.623 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.48 | 74 | 1.0388877345 | 90.079 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.06 | 6 | 1.0316700445 | 141.667 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -1.70 | √ | √ | √ | √
613 |  | 255910042527 | 14 | 13.75633974 | 21.691 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.17 | 73 | 1.031905413 | 89.473 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.73 | 6 | 1.024901819 | 140.737 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -2.34 | √ | √ | √ | √
614 |  | 255910043293 | 14 | 13.60316126 | 21.449 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -1.28 | 73 | 1.0205010585 | 88.485 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.83 | 6 | 1.0146744415 | 139.333 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -3.32 | √ | √ | √ | √
615 |  | 255910018865 | 14 | 13.76157614 | 21.699 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.13 | 73 | 1.026030159 | 88.964 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.30 | 6 | 1.015489903 | 139.445 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -3.24 | √ | √ | √ | √
616 |  | 255910043340 | 14 | 13.7449988 | 21.673 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.25 | 73 | 1.030514562 | 89.353 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.86 | 6 | 1.0284669705 | 141.227 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -2.00 | √ | √ | √ | √
617 |  | 255910018937 | 14 | 13.75701496 | 21.692 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.17 | 74 | 1.0370000025 | 89.915 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.24 | 6 | 1.0319387165 | 141.704 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -1.67 | √ | √ | √ | √
618 |  | 255910042648 | 14 | 13.64572768 | 21.516 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.97 | 74 | 1.036258839 | 89.851 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.31 | 6 | 1.030982622 | 141.572 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -1.76 | √ | √ | √ | √
619 |  | 255910044085 | 14 | 13.72330908 | 21.639 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.41 | 73 | 1.0308440835 | 89.381 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.83 | 6 | 1.022458583 | 140.402 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -2.58 | √ | √ | √ | √
620 |  | 255910043476 | 14 | 13.73484294 | 21.657 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.33 | 73 | 1.0323638325 | 89.513 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.69 | 6 | 1.0353978685 | 142.179 | 1.05 | 1.05 | 144.115 | -1.34 | √ | √ | √ | √
621 |  | 255910018949 | 14 | 13.71246772 | 21.719 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.05 | 74 | 1.04210288 | 90.301 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.20 | 6 | 1.032459368 | 141.858 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.58 | √ | √ | √ | √
622 |  | 255910044165 | 14 | 13.65964572 | 21.635 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.44 | 74 | 1.03320984 | 89.531 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.65 | 6 | 1.037262739 | 142.518 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.12 | √ | √ | √ | √
623 |  | 255910043388 | 14 | 13.67663108 | 21.662 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.32 | 74 | 1.03409072 | 89.607 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.57 | 6 | 1.03093622 | 141.648 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.72 | √ | √ | √ | √
624 |  | 255910043086 | 14 | 13.68019828 | 21.668 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.03384008 | 89.585 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.59 | 6 | 1.030597393 | 141.602 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.75 | √ | √ | √ | √
625 |  | 255910043324 | 14 | 13.6471468 | 21.616 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.53 | 73 | 1.03204192 | 89.430 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.77 | 6 | 1.021818312 | 140.396 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -2.59 | √ | √ | √ | √
626 |  | 255910043317 | 14 | 13.69264232 | 21.688 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.20 | 73 | 1.03068784 | 89.312 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.90 | 6 | 1.026165368 | 140.993 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -2.18 | √ | √ | √ | √
627 |  | 255910044056 | 14 | 13.67734452 | 21.663 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.31 | 74 | 1.03742184 | 89.896 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.25 | 6 | 1.036031213 | 142.348 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.24 | √ | √ | √ | √
628 |  | 255910043617 | 14 | 13.69330088 | 21.689 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.19 | 74 | 1.03627472 | 89.796 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.36 | 6 | 1.027351787 | 141.156 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -2.06 | √ | √ | √ | √
629 |  | 255910043243 | 14 | 13.72578984 | 21.740 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.04 | 74 | 1.03683008 | 89.845 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.30 | 6 | 1.035280129 | 142.245 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.31 | √ | √ | √ | √
630 |  | 255910043237 | 14 | 13.6288992 | 21.587 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.66 | 74 | 1.03376728 | 89.579 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.60 | 6 | 1.033641591 | 142.020 | 1.05 | 1.05 | 144.130 | -1.46 | √ | √ | √ | √
631 |  | 255910043467 | 14 | 13.68973989 | 21.715 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | 0.00 | 74 | 1.0394137215 | 90.118 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.01 | 6 | 1.0401112035 | 142.566 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.08 | √ | √ | √ | √
632 |  | 255910043372 | 14 | 13.64260522 | 21.641 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.35 | 74 | 1.0332203805 | 89.582 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.60 | 6 | 1.0389124935 | 142.402 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.20 | √ | √ | √ | √
633 |  | 255910043333 | 14 | 13.52474801 | 21.454 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -1.21 | 74 | 1.03542516 | 89.773 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.39 | 6 | 1.043666325 | 143.054 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -0.75 | √ | √ | √ | √
634 |  | 255910043394 | 14 | 13.66171646 | 21.671 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.21 | 73 | 1.031028075 | 89.391 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.82 | 6 | 1.0329841365 | 141.590 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.76 | √ | √ | √ | √
635 |  | 255910043461 | 14 | 13.56051998 | 21.510 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.95 | 74 | 1.033556139 | 89.611 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.57 | 6 | 1.035761148 | 141.970 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.50 | √ | √ | √ | √
636 |  | 255910043398 | 14 | 13.58310848 | 21.546 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.78 | 73 | 1.028928285 | 89.209 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.02 | 6 | 1.03351935 | 141.663 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.71 | √ | √ | √ | √
637 |  | 255910044055 | 14 | 13.6433171 | 21.642 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.34 | 74 | 1.033464663 | 89.603 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.58 | 6 | 1.0255479285 | 140.570 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -2.47 | √ | √ | √ | √
638 |  | 255910043987 | 14 | 13.60851712 | 21.586 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.60 | 73 | 1.031597721 | 89.441 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.76 | 6 | 1.035775869 | 141.972 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.50 | √ | √ | √ | √
639 |  | 255910043166 | 14 | 13.71487473 | 21.755 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | 0.18 | 74 | 1.0334532285 | 89.602 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.58 | 6 | 1.028215584 | 140.936 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -2.21 | √ | √ | √ | √
640 |  | 255910044043 | 14 | 13.61510201 | 21.597 | 13.69 | 13.69 | 21.716 | -0.55 | 74 | 1.0345945995 | 89.701 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.47 | 6 | 1.0337748645 | 141.698 | 1.05 | 1.05 | 144.127 | -1.69 | √ | √ | √ | √
641 |  | 255910043138 | 14 | 13.60834491 | 21.644 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.41 | 74 | 1.037902816 | 90.018 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.11 | 6 | 1.037085988 | 142.898 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -0.85 | √ | √ | √ | √
642 |  | 255910043298 | 14 | 13.657033305 | 21.722 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.06 | 74 | 1.037878919 | 90.016 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.11 | 6 | 1.026839372 | 141.486 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.83 | √ | √ | √ | √
643 |  | 255910044246 | 14 | 13.69131879 | 21.776 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | 0.19 | 73 | 1.03197636 | 89.504 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.68 | 6 | 1.029616502 | 141.869 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.57 | √ | √ | √ | √
644 |  | 255910044360 | 14 | 13.607320035 | 21.642 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.42 | 73 | 1.029896282 | 89.324 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.88 | 6 | 1.025651116 | 141.322 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.95 | √ | √ | √ | √
645 |  | 255910043637 | 14 | 13.70506578 | 21.798 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | 0.29 | 73 | 1.03177895 | 89.487 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.70 | 6 | 1.024093622 | 141.108 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -2.09 | √ | √ | √ | √
646 |  | 255910043695 | 14 | 13.572037005 | 21.586 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.68 | 73 | 1.031848563 | 89.493 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.69 | 6 | 1.028415694 | 141.703 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.68 | √ | √ | √ | √
647 |  | 255910044322 | 14 | 13.56147396 | 21.570 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.76 | 74 | 1.035998329 | 89.853 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.29 | 6 | 1.037931156 | 143.014 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -0.77 | √ | √ | √ | √
648 |  | 255910043858 | 14 | 13.64207013 | 21.698 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.17 | 74 | 1.035751047 | 89.832 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.31 | 6 | 1.027294382 | 141.549 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.79 | √ | √ | √ | √
649 |  | 255910043288 | 14 | 13.63190337 | 21.682 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | -0.24 | 74 | 1.035786373 | 89.835 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.31 | 6 | 1.014736106 | 139.818 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -2.99 | √ | √ | √ | √
650 |  | 255910043818 | 14 | 13.68702798 | 21.769 | 13.67 | 13.67 | 21.734 | 0.16 | 74 | 1.037957883 | 90.023 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.10 | 6 | 1.033612222 | 142.419 | 1.05 | 1.05 | 144.126 | -1.18 | √ | √ | √ | √