## Sheet1
水 表 检 定 记 录
计量标准装置 | [8 empty] | 计量标准名称 |  | 质量法水表检定装置（串联） |  |  | 测量范围 |  | 0.5-5000L |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号
[9 empty] | 有效期至 |  | 2027.4.16 |  |  | 测量范围 |  | DN(15-25) |  | 检定依据 |  | JJG162-2019 |  | 脉冲当量 |  | 指针 |  | 1
送检单位 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 水表名称 |  | NB-IoT物联网阀控水表 |  |  | 型号规格 |  | LXSF-NB DN15 |  | 设备准确度等级 |  | 0.2级 |  |  |  | 梅花针 |  | 0.0842872
制造商 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 检定类别 |  | ☑首次 □后续 |  |  | 温度等级 |  | T30 |  | 水表准确度等级 |  | 2级 |  |  |  | 检定员 |  | 李猛
检定地点 |  |  |  |  | 二检合一检定站 |  |  |  | 环境温度 |  | 22 |  | ℃ | 水温 |  | 14.90 |  | ℃ | 水密度 |  | 0.9991 |  | kg/L | 核验员 |  | 赵应书
检定日期 |  |  |  |  | 2025-12-17 |  |  |  | 环境湿度 |  | 82 |  | %RH | 水压 |  | 0.50 |  | MPa | MAP |  | 1.6 |  | MPa | 有效期 |  | 2027/4/16
检定流量点 |  |  |  |  | Q3 | 2500 |  | L/h | Q2 | 40 |  | L/h | Q1 | 25 |  | L/h | Q3/Q1 |  | 100.0 |  |  |  |  | 外观标志封印 | 密封性 | 误差 分布 | 检定结论
|  |  | 水表Q3 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q2 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q1 |  |  | 检定装置
序号 | 合格证编号 | 出厂编号 | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/%
1 |  | 255910044232 | 14 | 13.573885365 | 21.668 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.23 | 74 | 1.0376566625 | 90.141 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | 0.02 | 6 | 0.962924131 | 141.388 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -1.89 | √ | √ | √ | √
2 |  | 255910044335 | 14 | 13.66937886 | 21.820 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | 0.47 | 73 | 1.0279850875 | 89.301 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.92 | 6 | 0.950885052 | 139.621 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -3.12 | √ | √ | √ | √
3 |  | 255910044365 | 14 | 13.534254 | 21.604 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.52 | 74 | 1.0347558125 | 89.889 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.26 | 6 | 0.95313465 | 139.951 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -2.89 | √ | √ | √ | √
4 |  | 255910043822 | 14 | 13.51605051 | 21.575 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.65 | 73 | 1.0289271375 | 89.383 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.83 | 6 | 0.9464732095 | 138.973 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -3.57 | √ | √ | √ | √
5 |  | 255910043706 | 14 | 13.58565369 | 21.686 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.14 | 73 | 1.0308299125 | 89.548 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.64 | 6 | 0.947027757 | 139.054 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -3.51 | √ | √ | √ | √
6 |  | 255910043675 | 14 | 13.561613655 | 21.648 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.32 | 74 | 1.0365257875 | 90.043 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.09 | 6 | 0.9585122885 | 140.740 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -2.34 | √ | √ | √ | √
7 |  | 255910044412 | 14 | 13.57564041 | 21.670 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.22 | 74 | 1.03377745 | 89.804 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.36 | 6 | 0.9620083915 | 141.254 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -1.99 | √ | √ | √ | √
8 |  | 255910043727 | 14 | 13.59757167 | 21.705 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.05 | 74 | 1.0327856 | 89.718 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.45 | 6 | 0.9563706555 | 140.426 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -2.56 | √ | √ | √ | √
9 |  | 255910044217 | 14 | 13.596877815 | 21.704 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.06 | 73 | 1.0300632 | 89.481 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.72 | 6 | 0.963377584 | 141.455 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -1.85 | √ | √ | √ | √
10 |  | 255910044343 | 14 | 13.509833025 | 21.565 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.70 | 73 | 1.0321184875 | 89.660 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.52 | 6 | 0.956383415 | 140.428 | 0.98 | 0.98 | 144.116 | -2.56 | √ | √ | √ | √
11 |  | 255910044143 | 14 | 13.804155675 | 21.878 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.72 | 74 | 1.0371277395 | 89.838 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.32 | 6 | 0.949784706 | 141.341 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -1.93 | √ | √ | √ | √
12 |  | 255910043600 | 14 | 13.69428269 | 21.704 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.08 | 73 | 1.030588197 | 89.271 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.95 | 6 | 0.9317599525 | 138.658 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -3.79 | √ | √ | √ | √
13 |  | 255910044298 | 14 | 13.73383532 | 21.767 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.21 | 73 | 1.0310491385 | 89.311 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.91 | 6 | 0.9378769985 | 139.569 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -3.16 | √ | √ | √ | √
14 |  | 255910044005 | 14 | 13.576981595 | 21.518 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.93 | 74 | 1.033204014 | 89.498 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.70 | 6 | 0.946391082 | 140.836 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -2.28 | √ | √ | √ | √
15 |  | 255910043929 | 14 | 13.65563459 | 21.643 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.36 | 74 | 1.0345826765 | 89.617 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.57 | 6 | 0.943812935 | 140.452 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -2.55 | √ | √ | √ | √
16 |  | 255910044000 | 14 | 13.694268985 | 21.704 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.08 | 74 | 1.0348469635 | 89.640 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.54 | 6 | 0.9402478865 | 139.921 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -2.92 | √ | √ | √ | √
17 |  | 255910043651 | 14 | 13.599265925 | 21.553 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.77 | 74 | 1.0354358865 | 89.691 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.49 | 6 | 0.938954939 | 139.729 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -3.05 | √ | √ | √ | √
18 |  | 255910044026 | 14 | 13.72243276 | 21.749 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.13 | 74 | 1.041856812 | 90.248 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | 0.13 | 6 | 0.9502796095 | 141.414 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -1.88 | √ | √ | √ | √
19 |  | 255910044338 | 14 | 13.729518245 | 21.760 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.18 | 74 | 1.033474544 | 89.521 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.68 | 6 | 0.94624387 | 140.814 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -2.30 | √ | √ | √ | √
20 |  | 255910042430 | 14 | 13.70053217 | 21.714 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.03 | 73 | 1.032026168 | 89.396 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.81 | 6 | 0.936547248 | 139.371 | 0.97 | 0.97 | 144.126 | -3.30 | √ | √ | √ | √
21 |  | 255910042609 | 14 | 13.760802195 | 21.677 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.25 | 74 | 1.042239602 | 90.410 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.31 | 6 | 0.9414879945 | 140.684 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -2.39 | √ | √ | √ | √
22 |  | 255910018933 | 14 | 13.763809505 | 21.682 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.23 | 74 | 1.040414079 | 90.251 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.14 | 6 | 0.931415721 | 139.179 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.43 | √ | √ | √ | √
23 |  | 255910042706 | 14 | 13.77312113 | 21.697 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.16 | 74 | 1.041172549 | 90.317 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.21 | 6 | 0.9382125525 | 140.195 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -2.73 | √ | √ | √ | √
24 |  | 255910018867 | 14 | 13.760802195 | 21.677 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.25 | 73 | 1.031749858 | 89.500 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.70 | 6 | 0.946479282 | 141.430 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -1.87 | √ | √ | √ | √
25 |  | 255910018866 | 14 | 13.723997135 | 21.619 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.51 | 74 | 1.035621172 | 89.836 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.33 | 6 | 0.9277438695 | 138.630 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.81 | √ | √ | √ | √
26 |  | 255910018964 | 14 | 13.6766389 | 21.545 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.86 | 73 | 1.032037661 | 89.525 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.67 | 6 | 0.9261370125 | 138.390 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.98 | √ | √ | √ | √
27 |  | 255910043555 | 14 | 13.77050008 | 21.693 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.18 | 74 | 1.034442946 | 89.734 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.44 | 6 | 0.934355517 | 139.618 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.13 | √ | √ | √ | √
28 |  | 255910042702 | 14 | 13.798545315 | 21.737 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | 0.03 | 74 | 1.038081524 | 90.049 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.09 | 6 | 0.9327901335 | 139.384 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.29 | √ | √ | √ | √
29 |  | 255910043180 | 14 | 13.724493755 | 21.620 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.51 | 74 | 1.036305873 | 89.895 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.26 | 6 | 0.9328036365 | 139.386 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -3.29 | √ | √ | √ | √
30 |  | 255910018797 | 14 | 13.84673125 | 21.813 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | 0.38 | 74 | 1.033854872 | 89.683 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.50 | 6 | 0.9417985635 | 140.731 | 0.96 | 0.96 | 144.123 | -2.35 | √ | √ | √ | √
31 |  | 255910042455 | 14 | 13.588022225 | 21.617 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.49 | 74 | 1.0379455725 | 89.899 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.25 | 6 | 1.0515712445 | 141.047 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.13 | √ | √ | √ | √
32 |  | 255910042662 | 14 | 13.54229163 | 21.544 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.83 | 74 | 1.033670158 | 89.528 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.66 | 6 | 1.051712004 | 141.066 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.12 | √ | √ | √ | √
33 |  | 255910042843 | 14 | 13.636197065 | 21.694 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.14 | 74 | 1.0340270495 | 89.559 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.62 | 6 | 1.0512295535 | 141.001 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.17 | √ | √ | √ | √
34 |  | 255910042828 | 14 | 13.641877545 | 21.703 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.10 | 74 | 1.038206738 | 89.921 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.22 | 6 | 1.054851693 | 141.487 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.83 | √ | √ | √ | √
35 |  | 255910042699 | 14 | 13.55351604 | 21.562 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.74 | 73 | 1.026881936 | 88.940 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.31 | 6 | 1.041312993 | 139.671 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -3.09 | √ | √ | √ | √
36 |  | 255910042961 | 14 | 13.636197065 | 21.694 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.14 | 74 | 1.0326785615 | 89.442 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.75 | 6 | 1.0564451765 | 141.701 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.68 | √ | √ | √ | √
37 |  | 255910042683 | 14 | 13.661841155 | 21.735 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | 0.05 | 74 | 1.0354504535 | 89.682 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.49 | 6 | 1.0520698125 | 141.114 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.09 | √ | √ | √ | √
38 |  | 255910042593 | 14 | 13.59013875 | 21.620 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.48 | 73 | 1.0310491385 | 89.301 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.91 | 6 | 1.0514423045 | 141.030 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.15 | √ | √ | √ | √
39 |  | 255910042481 | 14 | 13.687184835 | 21.775 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | 0.24 | 74 | 1.0374398895 | 89.855 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.29 | 6 | 1.0575755505 | 141.853 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.58 | √ | √ | √ | √
40 |  | 255910042592 | 14 | 13.57700264 | 21.600 | 13.66 | 13.66 | 21.724 | -0.57 | 73 | 1.032036573 | 89.387 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.81 | 6 | 1.033922582 | 138.680 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -3.78 | √ | √ | √ | √
41 |  | 255910042512 | 14 | 13.549884 | 21.661 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.37 | 74 | 1.041441676 | 90.109 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.01 | 6 | 1.069991559 | 142.190 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.34 | √ | √ | √ | √
42 |  | 255910042814 | 13 | 13.4947632 | 21.573 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.77 | 74 | 1.033722078 | 89.441 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.75 | 6 | 1.064209005 | 141.422 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.87 | √ | √ | √ | √
43 |  | 255910044410 | 14 | 13.5668024 | 21.688 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.24 | 74 | 1.0394367885 | 89.935 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.20 | 6 | 1.06556463 | 141.602 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.75 | √ | √ | √ | √
44 |  | 255910042813 | 14 | 13.6020536 | 21.745 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | 0.02 | 74 | 1.040904262 | 90.062 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.06 | 6 | 1.065317364 | 141.569 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.77 | √ | √ | √ | √
45 |  | 255910042536 | 14 | 13.5667344 | 21.688 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.24 | 74 | 1.03735483 | 89.755 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.40 | 6 | 1.06009875 | 140.875 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.25 | √ | √ | √ | √
46 |  | 255910042562 | 14 | 13.5752344 | 21.702 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.18 | 74 | 1.0343001105 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.69 | 6 | 1.0569070665 | 140.451 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.54 | √ | √ | √ | √
47 |  | 255910042636 | 14 | 13.5177608 | 21.610 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.60 | 74 | 1.0363393675 | 89.667 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.50 | 6 | 1.0417392495 | 138.436 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -3.94 | √ | √ | √ | √
48 |  | 255910042956 | 14 | 13.6240992 | 21.780 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | 0.18 | 74 | 1.034461543 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.68 | 6 | 1.057673808 | 140.553 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.47 | √ | √ | √ | √
49 |  | 255910042503 | 14 | 13.5177608 | 21.610 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | -0.60 | 74 | 1.0332127845 | 89.397 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.80 | 6 | 1.0606659435 | 140.951 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.20 | √ | √ | √ | √
50 |  | 255910042566 | 14 | 13.605576 | 21.750 | 13.60 | 13.60 | 21.741 | 0.04 | 74 | 1.034461543 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.68 | 6 | 1.0519747605 | 139.796 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -3.00 | √ | √ | √ | √
51 |  | 255910043069 | 14 | 13.85186176 | 21.863 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | 0.67 | 74 | 1.035114372 | 89.659 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.52 | 6 | 1.056220794 | 140.177 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.74 | √ | √ | √ | √
52 |  | 255910043207 | 14 | 13.7288336 | 21.669 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.23 | 74 | 1.0364847105 | 89.778 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.39 | 6 | 1.068415488 | 141.795 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.62 | √ | √ | √ | √
53 |  | 255910042884 | 14 | 13.73964896 | 21.686 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.15 | 74 | 1.0366054085 | 89.788 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.37 | 6 | 1.06575153 | 141.442 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.86 | √ | √ | √ | √
54 |  | 255910042899 | 14 | 13.7780256 | 21.747 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | 0.13 | 74 | 1.036750038 | 89.801 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.36 | 6 | 1.061625816 | 140.894 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.24 | √ | √ | √ | √
55 |  | 255910043076 | 14 | 13.72956288 | 21.670 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.22 | 74 | 1.037663597 | 89.880 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.27 | 6 | 1.064158368 | 141.230 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.01 | √ | √ | √ | √
56 |  | 255910042560 | 14 | 13.70641856 | 21.634 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.39 | 74 | 1.0418058275 | 90.239 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.13 | 6 | 1.06965027 | 141.959 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.51 | √ | √ | √ | √
57 |  | 255910042762 | 14 | 13.77875488 | 21.748 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | 0.14 | 74 | 1.036136143 | 89.748 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.42 | 6 | 1.06205913 | 140.952 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.20 | √ | √ | √ | √
58 |  | 255910042517 | 14 | 13.73898848 | 21.685 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.15 | 74 | 1.033422519 | 89.513 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.68 | 6 | 1.063786956 | 141.181 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.05 | √ | √ | √ | √
59 |  | 255910042817 | 14 | 13.74182304 | 21.690 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.13 | 74 | 1.0359394885 | 89.731 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.44 | 6 | 1.068022356 | 141.743 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.66 | √ | √ | √ | √
60 |  | 255910042628 | 14 | 13.67201856 | 21.580 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.64 | 74 | 1.034519206 | 89.608 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.57 | 6 | 1.059209466 | 140.573 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.47 | √ | √ | √ | √
61 |  | 255910043244 | 14 | 13.6329754 | 21.714 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.05 | 74 | 1.03641512 | 89.809 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.34 | 6 | 1.063013724 | 141.076 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.12 | √ | √ | √ | √
62 |  | 255910044186 | 14 | 13.61136964 | 21.680 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.21 | 74 | 1.03619464 | 89.790 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.37 | 6 | 1.061191416 | 140.834 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.28 | √ | √ | √ | √
63 |  | 255910042441 | 14 | 13.67435916 | 21.780 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | 0.25 | 74 | 1.03303512 | 89.516 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.67 | 6 | 1.065247626 | 141.372 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -1.91 | √ | √ | √ | √
64 |  | 255910042478 | 14 | 13.57290484 | 21.619 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.49 | 74 | 1.03345528 | 89.553 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.63 | 6 | 1.058689272 | 140.502 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.51 | √ | √ | √ | √
65 |  | 255910043230 | 14 | 13.55039884 | 21.583 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.66 | 73 | 1.02902488 | 89.169 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.06 | 6 | 1.056110022 | 140.160 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.75 | √ | √ | √ | √
66 |  | 255910043216 | 14 | 13.520991 | 21.536 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.87 | 74 | 1.036854 | 89.847 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.30 | 6 | 1.070826408 | 142.113 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -1.40 | √ | √ | √ | √
67 |  | 255910042426 | 14 | 13.55532288 | 21.591 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.62 | 73 | 1.03112464 | 89.351 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.85 | 6 | 1.064878386 | 141.323 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -1.94 | √ | √ | √ | √
68 |  | 255910042469 | 14 | 13.63166596 | 21.712 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.06 | 74 | 1.0368176 | 89.844 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.31 | 6 | 1.06826562 | 141.773 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -1.63 | √ | √ | √ | √
69 |  | 255910042650 | 14 | 13.57853816 | 21.628 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.45 | 74 | 1.03320256 | 89.531 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.65 | 6 | 1.057365438 | 140.326 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.64 | √ | √ | √ | √
70 |  | 255910042429 | 14 | 13.55667324 | 21.593 | 13.64 | 13.64 | 21.725 | -0.61 | 74 | 1.03434136 | 89.629 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.54 | 6 | 1.066246746 | 141.505 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -1.82 | √ | √ | √ | √
71 |  | 255910042590 | 14 | 13.65184624 | 21.694 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.13 | 74 | 1.038038355 | 89.871 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.28 | 6 | 1.0261079465 | 140.378 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -2.60 | √ | √ | √ | √
72 |  | 255910042669 | 14 | 13.58411139 | 21.587 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.63 | 73 | 1.032218124 | 89.367 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.84 | 6 | 1.033432932 | 141.380 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -1.90 | √ | √ | √ | √
73 |  | 255910042674 | 14 | 13.65448455 | 21.698 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.11 | 73 | 1.025940894 | 88.823 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -1.45 | 6 | 1.010856427 | 138.291 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -4.05 | √ | √ | √ | √
74 |  | 255910042475 | 14 | 13.63865469 | 21.673 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.23 | 74 | 1.036168719 | 89.709 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.46 | 6 | 1.034233592 | 141.489 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -1.83 | √ | √ | √ | √
75 |  | 255910042744 | 14 | 13.65317223 | 21.696 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.12 | 74 | 1.036747515 | 89.759 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.41 | 6 | 1.03575906 | 141.698 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -1.68 | √ | √ | √ | √
76 |  | 255910042904 | 14 | 13.71993651 | 21.802 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | 0.37 | 74 | 1.034749836 | 89.586 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.60 | 6 | 1.0361351595 | 141.750 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -1.65 | √ | √ | √ | √
77 |  | 255910043227 | 14 | 13.56213003 | 21.552 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.79 | 74 | 1.033086318 | 89.442 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.76 | 6 | 1.0301112465 | 140.925 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -2.22 | √ | √ | √ | √
78 |  | 255910042855 | 14 | 13.62374072 | 21.650 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.34 | 74 | 1.03365054 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.71 | 6 | 1.02830028 | 140.678 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -2.39 | √ | √ | √ | √
79 |  | 255910044305 | 14 | 13.62100672 | 21.645 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.36 | 74 | 1.039268817 | 89.977 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.17 | 6 | 1.029379064 | 140.825 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -2.29 | √ | √ | √ | √
80 |  | 255910044329 | 14 | 13.65317223 | 21.696 | 13.67 | 13.67 | 21.723 | -0.12 | 74 | 1.03335906 | 89.466 | 1.04 | 1.04 | 90.127 | -0.73 | 6 | 1.026943372 | 140.492 | 1.05 | 1.05 | 144.125 | -2.52 | √ | √ | √ | √
81 |  | 255910042957 | 14 | 13.79211605 | 21.693 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.13 | 74 | 1.036704834 | 89.758 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.41 | 6 | 1.009630476 | 139.369 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -3.29 | √ | √ | √ | √
82 |  | 255910042710 | 14 | 13.78048803 | 21.675 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.21 | 74 | 1.036135407 | 89.708 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.47 | 6 | 1.0339515 | 142.726 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -0.96 | √ | √ | √ | √
83 |  | 255910042684 | 14 | 13.71810826 | 21.577 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.67 | 73 | 1.031965161 | 89.347 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.87 | 6 | 1.005877296 | 138.850 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -3.65 | √ | √ | √ | √
84 |  | 255910043078 | 14 | 13.79357991 | 21.695 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.12 | 74 | 1.032594966 | 89.402 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.81 | 6 | 1.01413116 | 139.990 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -2.86 | √ | √ | √ | √
85 |  | 255910042950 | 14 | 13.76341887 | 21.648 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.34 | 74 | 1.036406067 | 89.732 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.44 | 6 | 1.017559656 | 140.463 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -2.53 | √ | √ | √ | √
86 |  | 255910042959 | 14 | 13.76341887 | 21.648 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.34 | 74 | 1.036684014 | 89.756 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.41 | 6 | 1.025904348 | 141.615 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -1.73 | √ | √ | √ | √
87 |  | 255910042507 | 14 | 13.79761243 | 21.702 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.09 | 73 | 1.028148855 | 89.017 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.23 | 6 | 1.013924448 | 139.961 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -2.88 | √ | √ | √ | √
88 |  | 255910042820 | 14 | 13.75272993 | 21.631 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.41 | 74 | 1.035619071 | 89.664 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.52 | 6 | 1.023027084 | 141.218 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -2.01 | √ | √ | √ | √
89 |  | 255910042495 | 14 | 13.78195189 | 21.677 | 13.81 | 13.81 | 21.721 | -0.20 | 74 | 1.036902624 | 89.775 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.39 | 6 | 1.020883752 | 140.922 | 1.04 | 1.04 | 144.113 | -2.21 | √ | √ | √ | √
90 |  | 255910042972 | 14 | 13.775751745 | 21.789 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | 0.30 | 74 | 1.0337522815 | 89.455 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.74 | 6 | 1.0149279265 | 140.180 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.74 | √ | √ | √ | √
91 |  | 255910043217 | 14 | 13.83119994 | 21.876 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | 0.70 | 74 | 1.0354957525 | 89.606 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.58 | 6 | 1.0256530195 | 141.661 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.71 | √ | √ | √ | √
92 |  | 255910018922 | 14 | 13.73373638 | 21.722 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.01 | 74 | 1.0381015855 | 89.831 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.33 | 6 | 1.016039254 | 140.333 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.63 | √ | √ | √ | √
93 |  | 255910042525 | 14 | 13.65143626 | 21.592 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.61 | 74 | 1.0408282325 | 90.067 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.06 | 6 | 1.0290151765 | 142.125 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.39 | √ | √ | √ | √
94 |  | 255910042791 | 14 | 13.687902685 | 21.650 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.34 | 74 | 1.034336563 | 89.506 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.69 | 6 | 1.0198824645 | 140.864 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.26 | √ | √ | √ | √
95 |  | 255910042895 | 14 | 13.71730932 | 21.696 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.13 | 74 | 1.035109356 | 89.572 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.61 | 6 | 1.018082427 | 140.615 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.44 | √ | √ | √ | √
96 |  | 255910042492 | 14 | 13.72038596 | 21.701 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.11 | 73 | 1.0288530655 | 89.031 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.21 | 6 | 1.0156458545 | 140.279 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.67 | √ | √ | √ | √
97 |  | 255910042491 | 14 | 13.61237392 | 21.530 | 13.74 | 13.74 | 21.724 | -0.89 | 73 | 1.0311068715 | 89.226 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.00 | 6 | 1.023022356 | 141.298 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.96 | √ | √ | √ | √
98 |  | 255910042880 | 14 | 13.596389625 | 21.578 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.65 | 74 | 1.036173601 | 89.760 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.42 | 6 | 1.0146448 | 140.606 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.44 | √ | √ | √ | √
99 |  | 255910042474 | 14 | 13.585304775 | 21.561 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.73 | 74 | 1.035738672 | 89.723 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.46 | 6 | 1.0172656 | 140.969 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.19 | √ | √ | √ | √
100 |  | 255910042881 | 14 | 13.63105373 | 21.633 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.39 | 74 | 1.03483968 | 89.645 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.54 | 6 | 1.01798216 | 141.068 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.12 | √ | √ | √ | √
101 |  | 255910018790 | 14 | 13.552871325 | 21.509 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.97 | 73 | 1.0201592655 | 88.373 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.95 | 6 | 1.0044216 | 139.189 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -3.42 | √ | √ | √ | √
102 |  | 255910042676 | 14 | 13.628439895 | 21.629 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.41 | 74 | 1.0346409445 | 89.627 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.56 | 6 | 1.01937992 | 141.262 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.98 | √ | √ | √ | √
103 |  | 255910042601 | 14 | 13.646230395 | 21.657 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.28 | 74 | 1.034327754 | 89.600 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.59 | 6 | 1.01936744 | 141.260 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.98 | √ | √ | √ | √
104 |  | 255910042501 | 14 | 13.583991015 | 21.558 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.74 | 74 | 1.0382181835 | 89.937 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.22 | 6 | 1.01923744 | 141.242 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.00 | √ | √ | √ | √
105 |  | 255910042718 | 14 | 13.706909685 | 21.754 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | 0.16 | 74 | 1.038602128 | 89.971 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.18 | 6 | 1.01858536 | 141.152 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.06 | √ | √ | √ | √
106 |  | 255910018753 | 14 | 13.629096775 | 21.630 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -0.41 | 74 | 1.039370017 | 90.037 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.11 | 6 | 1.02239488 | 141.680 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.69 | √ | √ | √ | √
107 |  | 255910042856 | 13 | 13.48021766 | 21.394 | 13.69 | 13.69 | 21.719 | -1.50 | 73 | 1.021981181 | 88.531 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.78 | 6 | 1.00921704 | 139.854 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.96 | √ | √ | √ | √
108 |  | 255910042445 | 14 | 13.629636125 | 21.756 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | 0.11 | 74 | 1.03863344 | 90.010 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.13 | 6 | 1.0243281825 | 141.602 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -1.74 | √ | √ | √ | √
109 |  | 255910018880 | 14 | 13.6386901 | 21.770 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | 0.17 | 74 | 1.0366252 | 89.836 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.32 | 6 | 1.013541435 | 140.111 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.78 | √ | √ | √ | √
110 |  | 255910042464 | 14 | 13.574032465 | 21.667 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.30 | 73 | 1.02916112 | 89.189 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.04 | 6 | 1.004717715 | 138.891 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -3.62 | √ | √ | √ | √
111 |  | 255910042514 | 14 | 13.621113135 | 21.742 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | 0.04 | 73 | 1.03219272 | 89.452 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.75 | 6 | 1.0131004575 | 140.050 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.82 | √ | √ | √ | √
112 |  | 255910042575 | 14 | 13.59501318 | 21.700 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.15 | 74 | 1.03690912 | 89.860 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.30 | 6 | 1.0156754325 | 140.406 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.57 | √ | √ | √ | √
113 |  | 255910042460 | 14 | 13.561043755 | 21.646 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.40 | 73 | 1.03179648 | 89.417 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.79 | 6 | 1.015246965 | 140.347 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.61 | √ | √ | √ | √
114 |  | 255910042685 | 14 | 13.60530612 | 21.717 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.07 | 74 | 1.0353928 | 89.729 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.44 | 6 | 1.0170369375 | 140.594 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.44 | √ | √ | √ | √
115 |  | 255910044065 | 14 | 13.63803658 | 21.769 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | 0.17 | 74 | 1.03406576 | 89.614 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.57 | 6 | 1.0154752725 | 140.378 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.59 | √ | √ | √ | √
116 |  | 255910042689 | 14 | 13.51209783 | 21.568 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.76 | 73 | 1.03219272 | 89.452 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.75 | 6 | 1.016727315 | 140.552 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -2.47 | √ | √ | √ | √
117 |  | 255910042688 | 14 | 13.56269117 | 21.649 | 13.62 | 13.62 | 21.732 | -0.38 | 74 | 1.0365628 | 89.830 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.33 | 6 | 1.0224423 | 141.342 | 1.04 | 1.04 | 144.114 | -1.92 | √ | √ | √ | √
118 |  | 255910042693 | 14 | 13.66455934 | 21.717 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.04 | 74 | 1.03991472 | 90.111 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.01 | 6 | 1.017574478 | 140.747 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.34 | √ | √ | √ | √
119 |  | 255910042573 | 14 | 13.73327843 | 21.826 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.46 | 74 | 1.03848888 | 89.988 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.15 | 6 | 1.014109828 | 140.268 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.68 | √ | √ | √ | √
120 |  | 255910042571 | 14 | 13.74343524 | 21.842 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.54 | 74 | 1.03960064 | 90.084 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.04 | 6 | 1.024639238 | 141.724 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.67 | √ | √ | √ | √
121 |  | 255910042696 | 14 | 13.60159532 | 21.617 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.50 | 74 | 1.03761216 | 89.912 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.23 | 6 | 1.023721236 | 141.597 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.75 | √ | √ | √ | √
122 |  | 255910042586 | 14 | 13.54342947 | 21.524 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.93 | 74 | 1.04016016 | 90.133 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.02 | 6 | 1.022390602 | 141.413 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.88 | √ | √ | √ | √
123 |  | 255910042496 | 14 | 13.61075422 | 21.631 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.43 | 74 | 1.04252304 | 90.337 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.24 | 6 | 1.026825354 | 142.027 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.46 | √ | √ | √ | √
124 |  | 255910042620 | 14 | 13.62739061 | 21.658 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.31 | 74 | 1.03658672 | 89.823 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.33 | 6 | 1.021690378 | 141.316 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.95 | √ | √ | √ | √
125 |  | 255910042461 | 14 | 13.74554042 | 21.845 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.55 | 74 | 1.03967136 | 90.090 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.03 | 6 | 1.015544662 | 140.466 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.54 | √ | √ | √ | √
126 |  | 255910044401 | 14 | 13.64350754 | 21.683 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.19 | 74 | 1.03806976 | 89.951 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.19 | 6 | 1.027725642 | 142.151 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -1.37 | √ | √ | √ | √
127 |  | 255910042626 | 14 | 13.57943625 | 21.581 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.66 | 73 | 1.0295844 | 89.216 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -1.00 | 6 | 1.016690862 | 140.625 | 1.04 | 1.04 | 144.126 | -2.43 | √ | √ | √ | √
128 |  | 255910044337 | 14 | 13.651638 | 21.722 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | 0.01 | 74 | 1.033473559 | 89.640 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.53 | 6 | 1.017099326 | 140.684 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.39 | √ | √ | √ | √
129 |  | 255910042476 | 14 | 13.58681415 | 21.619 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.46 | 73 | 1.027555415 | 89.127 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.10 | 6 | 1.009392694 | 139.618 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -3.13 | √ | √ | √ | √
130 |  | 255910042471 | 14 | 13.5769998 | 21.603 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.53 | 73 | 1.031648036 | 89.482 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.71 | 6 | 1.016406396 | 140.589 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.46 | √ | √ | √ | √
131 |  | 255910042604 | 14 | 13.6859268 | 21.777 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | 0.26 | 73 | 1.032114547 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.66 | 6 | 1.019056202 | 140.955 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.20 | √ | √ | √ | √
132 |  | 255910043054 | 14 | 13.68525795 | 21.776 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | 0.26 | 73 | 1.030788783 | 89.408 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.79 | 6 | 1.019918978 | 141.074 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.12 | √ | √ | √ | √
133 |  | 255910042534 | 14 | 13.5724953 | 21.596 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.57 | 74 | 1.032685997 | 89.572 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.61 | 6 | 1.014747532 | 140.359 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.62 | √ | √ | √ | √
134 |  | 255910042841 | 14 | 13.60638825 | 21.650 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.32 | 74 | 1.038794278 | 90.102 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.02 | 6 | 1.024699674 | 141.736 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.66 | √ | √ | √ | √
135 |  | 255910042847 | 14 | 13.62224955 | 21.675 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.20 | 74 | 1.035445581 | 89.811 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.34 | 6 | 1.016722122 | 140.632 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.43 | √ | √ | √ | √
136 |  | 255910042868 | 14 | 13.60737105 | 21.652 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.31 | 73 | 1.031544136 | 89.473 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.72 | 6 | 1.018588344 | 140.890 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.25 | √ | √ | √ | √
137 |  | 255910042945 | 14 | 13.5622032 | 21.580 | 13.65 | 13.65 | 21.720 | -0.64 | 74 | 1.040542915 | 90.254 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.15 | 6 | 1.023859822 | 141.620 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.74 | √ | √ | √ | √
138 |  | 255910042440 | 14 | 13.729384 | 21.671 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.22 | 73 | 1.0323795845 | 89.345 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.88 | 6 | 1.0419065065 | 143.766 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -0.25 | √ | √ | √ | √
139 |  | 255910043120 | 14 | 13.75113856 | 21.706 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.06 | 73 | 1.0310256345 | 89.228 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.01 | 6 | 1.0353533135 | 142.862 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -0.88 | √ | √ | √ | √
140 |  | 255910042484 | 14 | 13.7306912 | 21.673 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.21 | 74 | 1.035615525 | 89.625 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.57 | 6 | 1.0122343505 | 139.672 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -3.09 | √ | √ | √ | √
141 |  | 255910043178 | 14 | 13.73093888 | 21.674 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.21 | 74 | 1.035607193 | 89.625 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.57 | 6 | 1.019421555 | 140.663 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.40 | √ | √ | √ | √
142 |  | 255910043003 | 14 | 13.8021056 | 21.786 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | 0.31 | 74 | 1.040706377 | 90.066 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.08 | 6 | 1.0296043855 | 142.068 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -1.43 | √ | √ | √ | √
143 |  | 255910042794 | 14 | 13.89886592 | 21.939 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | 1.01 | 73 | 1.0318921625 | 89.303 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.92 | 6 | 1.0172876415 | 140.369 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.61 | √ | √ | √ | √
144 |  | 255910042840 | 14 | 13.71595424 | 21.650 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.32 | 74 | 1.0375974995 | 89.797 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.37 | 6 | 1.0204963455 | 140.812 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.30 | √ | √ | √ | √
145 |  | 255910042735 | 14 | 13.68626016 | 21.603 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.54 | 74 | 1.0358706925 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.54 | 6 | 1.021529356 | 140.954 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.20 | √ | √ | √ | √
146 |  | 255910043229 | 14 | 13.7657792 | 21.729 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | 0.04 | 74 | 1.0340918105 | 89.494 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.71 | 6 | 1.026958667 | 141.703 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -1.68 | √ | √ | √ | √
147 |  | 255910042801 | 14 | 13.69369056 | 21.615 | 13.76 | 13.76 | 21.720 | -0.48 | 74 | 1.035607193 | 89.625 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.57 | 6 | 1.020509924 | 140.814 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.30 | √ | √ | √ | √
148 |  | 255910042949 | 14 | 13.681941695 | 21.647 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.39 | 74 | 1.040203592 | 89.974 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.17 | 6 | 1.0191520145 | 140.757 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.33 | √ | √ | √ | √
149 |  | 255910042487 | 14 | 13.70228323 | 21.679 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.24 | 74 | 1.044415356 | 90.339 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | 0.23 | 6 | 1.017953033 | 140.592 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.45 | √ | √ | √ | √
150 |  | 255910042624 | 14 | 13.663646675 | 21.618 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.52 | 74 | 1.039173054 | 89.885 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.27 | 6 | 1.016836488 | 140.438 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.56 | √ | √ | √ | √
151 |  | 255910042431 | 14 | 13.68393327 | 21.650 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.37 | 74 | 1.041068452 | 90.049 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.09 | 6 | 1.0171944085 | 140.487 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.52 | √ | √ | √ | √
152 |  | 255910042796 | 14 | 13.63717933 | 21.576 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.71 | 74 | 1.03349207 | 89.394 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.82 | 6 | 1.0219005935 | 141.137 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.07 | √ | √ | √ | √
153 |  | 255910042530 | 14 | 13.758308295 | 21.768 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | 0.17 | 74 | 1.037341218 | 89.727 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.45 | 6 | 1.019862638 | 140.856 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.27 | √ | √ | √ | √
154 |  | 255910042905 | 14 | 13.60446256 | 21.525 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.95 | 74 | 1.03891047 | 89.862 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.30 | 6 | 1.023437669 | 141.349 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.92 | √ | √ | √ | √
155 |  | 255910042585 | 14 | 13.713724485 | 21.697 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.15 | 74 | 1.038340496 | 89.813 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.35 | 6 | 1.022235557 | 141.183 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.04 | √ | √ | √ | √
156 |  | 255910042805 | 14 | 13.680623135 | 21.645 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.40 | 74 | 1.037945578 | 89.779 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.39 | 6 | 1.0173238025 | 140.505 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.51 | √ | √ | √ | √
157 |  | 255910042511 | 14 | 13.71305147 | 21.696 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.16 | 74 | 1.03910845 | 89.880 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.28 | 6 | 1.023437669 | 141.349 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.92 | √ | √ | √ | √
158 |  | 255910042654 | 14 | 13.64805822 | 21.629 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | -0.45 | 74 | 1.037178666 | 89.697 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.46 | 6 | 1.017073152 | 140.418 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.58 | √ | √ | √ | √
159 |  | 255910043121 | 14 | 13.91504676 | 22.052 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | 1.50 | 74 | 1.042261542 | 90.137 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 0.03 | 6 | 1.02605886 | 141.658 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.72 | √ | √ | √ | √
160 |  | 255910043242 | 14 | 13.85417436 | 21.955 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | 1.05 | 74 | 1.03577405 | 89.576 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.60 | 6 | 1.021401576 | 141.015 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.16 | √ | √ | √ | √
161 |  | 255910042694 | 14 | 13.74389112 | 21.781 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | 0.25 | 73 | 1.03242923 | 89.287 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.92 | 6 | 1.012652856 | 139.808 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -3.00 | √ | √ | √ | √
162 |  | 255910042697 | 14 | 13.76958366 | 21.821 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | 0.43 | 74 | 1.037178666 | 89.697 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.46 | 6 | 1.021280472 | 140.999 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.18 | √ | √ | √ | √
163 |  | 255910042967 | 14 | 13.6481679 | 21.629 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | -0.45 | 74 | 1.036042886 | 89.599 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.57 | 6 | 1.019493144 | 140.752 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.35 | √ | √ | √ | √
164 |  | 255910042439 | 14 | 13.69890861 | 21.709 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | -0.08 | 74 | 1.035257218 | 89.531 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.65 | 6 | 1.014911028 | 140.119 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.79 | √ | √ | √ | √
165 |  | 255910044351 | 14 | 13.60117002 | 21.554 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | -0.79 | 74 | 1.036372158 | 89.628 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.54 | 6 | 1.024986672 | 141.510 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.82 | √ | √ | √ | √
166 |  | 255910042617 | 14 | 13.73486994 | 21.766 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | 0.18 | 74 | 1.034678908 | 89.481 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.70 | 6 | 1.020685392 | 140.917 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.23 | √ | √ | √ | √
167 |  | 255910042607 | 14 | 13.63192155 | 21.603 | 13.71 | 13.71 | 21.727 | -0.57 | 74 | 1.034391316 | 89.456 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.73 | 6 | 1.016836164 | 140.385 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.60 | √ | √ | √ | √
168 |  | 255910042943 | 14 | 13.69578273 | 21.698 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.10 | 74 | 1.034990625 | 89.553 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.63 | 6 | 1.021521501 | 141.157 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.06 | √ | √ | √ | √
169 |  | 255910042803 | 14 | 13.67413464 | 21.664 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.26 | 74 | 1.034226164 | 89.487 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.70 | 6 | 1.016508843 | 140.464 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.54 | √ | √ | √ | √
170 |  | 255910042465 | 14 | 13.67676696 | 21.668 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.24 | 74 | 1.0325795525 | 89.344 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.86 | 6 | 1.010978857 | 139.700 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -3.07 | √ | √ | √ | √
171 |  | 255910042622 | 14 | 13.57584765 | 21.508 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.98 | 74 | 1.035338486 | 89.583 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.59 | 6 | 1.018238137 | 140.703 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.37 | √ | √ | √ | √
172 |  | 255910042423 | 14 | 13.69660533 | 21.700 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.10 | 74 | 1.0379328625 | 89.807 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.34 | 6 | 1.02143076 | 141.144 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.07 | √ | √ | √ | √
173 |  | 255910042911 | 14 | 13.94398857 | 22.091 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 1.71 | 74 | 1.034284488 | 89.492 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.69 | 6 | 1.016807141 | 140.505 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.51 | √ | √ | √ | √
174 |  | 255910042615 | 14 | 13.69219071 | 21.693 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.13 | 74 | 1.037561047 | 89.775 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.38 | 6 | 1.020297019 | 140.987 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.18 | √ | √ | √ | √
175 |  | 255910042713 | 14 | 13.83167625 | 21.914 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.89 | 74 | 1.038165117 | 89.827 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.32 | 6 | 1.023345708 | 141.409 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -1.88 | √ | √ | √ | √
176 |  | 255910042576 | 14 | 13.69506981 | 21.697 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.11 | 74 | 1.036215429 | 89.659 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.51 | 6 | 1.02059636 | 141.029 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.15 | √ | √ | √ | √
177 |  | 255910042591 | 14 | 13.6478937 | 21.622 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.45 | 74 | 1.0348854335 | 89.544 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.64 | 6 | 1.007827954 | 139.264 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -3.37 | √ | √ | √ | √
178 |  | 255910044151 | 14 | 13.56015144 | 21.606 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.59 | 74 | 1.040550288 | 90.084 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.04 | 6 | 1.019662286 | 140.826 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.28 | √ | √ | √ | √
179 |  | 255910042468 | 14 | 13.54817552 | 21.587 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.67 | 74 | 1.034226213 | 89.537 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.65 | 6 | 1.0188347905 | 140.712 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.36 | √ | √ | √ | √
180 |  | 255910044083 | 14 | 13.67920136 | 21.796 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | 0.29 | 74 | 1.035894936 | 89.681 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.49 | 6 | 1.009504857 | 139.423 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -3.26 | √ | √ | √ | √
181 |  | 255910043532 | 14 | 13.633862 | 21.723 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.05 | 74 | 1.033516251 | 89.475 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.72 | 6 | 1.011593944 | 139.712 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -3.06 | √ | √ | √ | √
182 |  | 255910042649 | 14 | 13.58361224 | 21.643 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.41 | 74 | 1.032980136 | 89.429 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.77 | 6 | 1.0201809055 | 140.898 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.23 | √ | √ | √ | √
183 |  | 255910043250 | 14 | 13.54816188 | 21.587 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.67 | 74 | 1.039239669 | 89.971 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.17 | 6 | 1.0223492985 | 141.197 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.03 | √ | √ | √ | √
184 |  | 255910043017 | 14 | 13.58333944 | 21.643 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.42 | 74 | 1.036244712 | 89.711 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.46 | 6 | 1.0208007445 | 140.983 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.18 | √ | √ | √ | √
185 |  | 255910042928 | 14 | 13.54978504 | 21.589 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.66 | 74 | 1.036892214 | 89.767 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.39 | 6 | 1.0260641585 | 141.710 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.67 | √ | √ | √ | √
186 |  | 255910042559 | 14 | 13.58333944 | 21.643 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.42 | 74 | 1.037704194 | 89.838 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.32 | 6 | 1.0244404725 | 141.486 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.83 | √ | √ | √ | √
187 |  | 255910043256 | 14 | 13.63002916 | 21.717 | 13.64 | 13.64 | 21.733 | -0.07 | 74 | 1.036949469 | 89.772 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.39 | 6 | 1.025245011 | 141.597 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.75 | √ | √ | √ | √
188 |  | 255910043278 | 14 | 13.733693545 | 21.750 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | 0.14 | 74 | 1.0413031565 | 90.106 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.02 | 6 | 1.0319056715 | 142.534 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.11 | √ | √ | √ | √
189 |  | 255910044177 | 14 | 13.67050854 | 21.650 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.32 | 74 | 1.0347167105 | 89.536 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.65 | 6 | 1.025597714 | 141.663 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.72 | √ | √ | √ | √
190 |  | 255910042753 | 14 | 13.58810882 | 21.519 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.93 | 73 | 1.031170403 | 89.229 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.99 | 6 | 1.0207590045 | 140.995 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.18 | √ | √ | √ | √
191 |  | 255910043001 | 14 | 13.7358468 | 21.753 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | 0.15 | 74 | 1.034097018 | 89.483 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.71 | 6 | 1.017360325 | 140.525 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.51 | √ | √ | √ | √
192 |  | 255910042614 | 14 | 13.704343445 | 21.704 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.08 | 74 | 1.036052955 | 89.652 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.52 | 6 | 1.025462059 | 141.644 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.73 | √ | √ | √ | √
193 |  | 255910043286 | 14 | 13.7056738 | 21.706 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.07 | 74 | 1.037427735 | 89.771 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.39 | 6 | 1.024744131 | 141.545 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.80 | √ | √ | √ | √
194 |  | 255910042611 | 14 | 13.669781645 | 21.649 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.33 | 74 | 1.032799309 | 89.370 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.84 | 6 | 1.017189191 | 140.501 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.52 | √ | √ | √ | √
195 |  | 255910042572 | 14 | 13.70633212 | 21.707 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.06 | 74 | 1.0327191135 | 89.363 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.84 | 6 | 1.012896232 | 139.909 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.93 | √ | √ | √ | √
196 |  | 255910044010 | 14 | 13.626551965 | 21.580 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.64 | 74 | 1.033168 | 89.402 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.80 | 6 | 1.023310362 | 141.347 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.93 | √ | √ | √ | √
197 |  | 255910042745 | 14 | 13.7070453 | 21.708 | 13.72 | 13.72 | 21.720 | -0.06 | 74 | 1.033524193 | 89.433 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.77 | 6 | 1.020098469 | 140.903 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.24 | √ | √ | √ | √
198 |  | 255910044390 | 14 | 13.696348665 | 21.582 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.64 | 75 | 1.0517009825 | 91.087 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 1.08 | 6 | 1.0276675135 | 142.351 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -1.23 | √ | √ | √ | √
199 |  | 255910043144 | 14 | 13.753969965 | 21.673 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.23 | 75 | 1.0583872355 | 91.666 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 1.72 | 6 | 1.0149838185 | 140.594 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.45 | √ | √ | √ | √
200 |  | 255910042661 | 14 | 13.77708741 | 21.709 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.06 | 73 | 1.028394823 | 89.069 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | -1.16 | 6 | 1.0190500925 | 141.157 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.06 | √ | √ | √ | √
201 |  | 255910042940 | 14 | 13.72004508 | 21.619 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.47 | 74 | 1.0393689765 | 90.019 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | -0.11 | 6 | 1.0128383075 | 140.296 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.66 | √ | √ | √ | √
202 |  | 255910042526 | 14 | 13.73035626 | 21.636 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.40 | 74 | 1.041188811 | 90.177 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 0.07 | 6 | 1.013792446 | 140.429 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.57 | √ | √ | √ | √
203 |  | 255910042686 | 14 | 13.684603845 | 21.563 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.73 | 74 | 1.04247695 | 90.289 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 0.19 | 6 | 1.0207461075 | 141.392 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -1.90 | √ | √ | √ | √
204 |  | 255910042606 | 14 | 13.763371335 | 21.688 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.16 | 74 | 1.043074197 | 90.340 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 0.25 | 6 | 1.0160638575 | 140.743 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.35 | √ | √ | √ | √
205 |  | 255910042778 | 14 | 13.67739429 | 21.552 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.78 | 73 | 1.0289598145 | 89.118 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | -1.11 | 6 | 1.0181386145 | 141.031 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.15 | √ | √ | √ | √
206 |  | 255910042771 | 14 | 13.797227295 | 21.741 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | 0.09 | 74 | 1.043673525 | 90.392 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 0.31 | 6 | 1.024390979 | 141.897 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -1.55 | √ | √ | √ | √
207 |  | 255910042679 | 14 | 13.77642573 | 21.708 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.06 | 74 | 1.0415405 | 90.207 | 1.04 | 1.04 | 90.117 | 0.10 | 6 | 1.017698483 | 140.970 | 1.04 | 1.04 | 144.128 | -2.19 | √ | √ | √ | √
208 |  | 255910044404 | 14 | 13.55585616 | 21.560 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.76 | 74 | 1.03923352 | 90.048 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.07 | 6 | 1.020195139 | 141.509 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.81 | √ | √ | √ | √
209 |  | 255910043068 | 14 | 13.72260378 | 21.825 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | 0.46 | 73 | 1.0311548 | 89.348 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.85 | 6 | 1.009193168 | 139.983 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.87 | √ | √ | √ | √
210 |  | 255910044278 | 14 | 13.67278576 | 21.746 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | 0.09 | 74 | 1.03344696 | 89.547 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.63 | 6 | 1.011545464 | 140.309 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.64 | √ | √ | √ | √
211 |  | 255910042596 | 14 | 13.52546266 | 21.511 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.98 | 73 | 1.03087088 | 89.323 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.88 | 6 | 1.006850223 | 139.658 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -3.09 | √ | √ | √ | √
212 |  | 255910042458 | 14 | 13.60239578 | 21.634 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.42 | 74 | 1.03641512 | 89.804 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.34 | 6 | 1.019962403 | 141.477 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.83 | √ | √ | √ | √
213 |  | 255910042612 | 14 | 13.59179562 | 21.617 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.50 | 74 | 1.03792728 | 89.935 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.20 | 6 | 1.01897847 | 141.340 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.93 | √ | √ | √ | √
214 |  | 255910043334 | 14 | 13.67206178 | 21.744 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | 0.09 | 74 | 1.04350792 | 90.418 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 0.34 | 6 | 1.02399684 | 142.036 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.44 | √ | √ | √ | √
215 |  | 255910042658 | 14 | 13.64858024 | 21.707 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.08 | 73 | 1.03008152 | 89.255 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.95 | 6 | 1.011339742 | 140.281 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.66 | √ | √ | √ | √
216 |  | 255910042862 | 14 | 13.63927778 | 21.692 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.15 | 74 | 1.03514216 | 89.693 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.47 | 6 | 1.019607065 | 141.427 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.87 | √ | √ | √ | √
217 |  | 255910042482 | 14 | 13.58825768 | 21.611 | 13.66 | 13.66 | 21.725 | -0.53 | 74 | 1.03456808 | 89.644 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.52 | 6 | 1.015384569 | 140.842 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.27 | √ | √ | √ | √
218 |  | 255910043028 | 14 | 13.6747884 | 21.766 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | 0.18 | 73 | 1.03111216 | 89.360 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.85 | 6 | 1.0133867205 | 140.503 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.51 | √ | √ | √ | √
219 |  | 255910043253 | 14 | 13.5916599 | 21.633 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.43 | 74 | 1.03729184 | 89.895 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.26 | 6 | 1.018304595 | 141.185 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.04 | √ | √ | √ | √
220 |  | 255910043149 | 14 | 13.70327595 | 21.811 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | 0.39 | 74 | 1.041638 | 90.272 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | 0.16 | 6 | 1.0189625985 | 141.276 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -1.98 | √ | √ | √ | √
221 |  | 255910043107 | 14 | 13.56876885 | 21.597 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.60 | 74 | 1.0356112 | 89.750 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.42 | 6 | 1.013287968 | 140.490 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.52 | √ | √ | √ | √
222 |  | 255910043072 | 14 | 13.6384248 | 21.708 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.08 | 74 | 1.03458472 | 89.661 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.52 | 6 | 1.014917904 | 140.716 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.36 | √ | √ | √ | √
223 |  | 255910044384 | 14 | 13.56811365 | 21.596 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.60 | 74 | 1.03577968 | 89.764 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.41 | 6 | 1.016801478 | 140.977 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.18 | √ | √ | √ | √
224 |  | 255910042610 | 14 | 13.5669807 | 21.594 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.61 | 74 | 1.03504544 | 89.701 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.48 | 6 | 1.0211892075 | 141.585 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -1.76 | √ | √ | √ | √
225 |  | 255910043756 | 14 | 13.6993038 | 21.805 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | 0.36 | 73 | 1.03067848 | 89.322 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.90 | 6 | 1.008653877 | 139.847 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.97 | √ | √ | √ | √
226 |  | 255910043642 | 14 | 13.5543408 | 21.574 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.70 | 74 | 1.0326108 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.71 | 6 | 1.017951165 | 141.136 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -2.07 | √ | √ | √ | √
227 |  | 255910043529 | 14 | 13.5357222 | 21.544 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.84 | 73 | 1.03145848 | 89.390 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.82 | 6 | 1.003840992 | 139.180 | 1.04 | 1.04 | 144.124 | -3.43 | √ | √ | √ | √
228 |  | 255910043073 | 14 | 13.7202349 | 21.756 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | 0.15 | 73 | 1.023113538 | 88.588 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -1.72 | 6 | 0.9934636635 | 137.752 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -4.43 | √ | √ | √ | √
229 |  | 255910042424 | 14 | 13.6736138 | 21.682 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.19 | 74 | 1.037579274 | 89.841 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.33 | 6 | 1.019119563 | 141.309 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.96 | √ | √ | √ | √
230 |  | 255910042673 | 14 | 13.6750523 | 21.685 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.18 | 74 | 1.035143334 | 89.630 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.56 | 6 | 1.014335784 | 140.646 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.42 | √ | √ | √ | √
231 |  | 255910042574 | 14 | 13.6439807 | 21.635 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.41 | 74 | 1.036476855 | 89.745 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.43 | 6 | 1.02282642 | 141.823 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.60 | √ | √ | √ | √
232 |  | 255910043845 | 14 | 13.720687 | 21.757 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | 0.15 | 74 | 1.042313742 | 90.251 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | 0.13 | 6 | 1.0257027165 | 142.222 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.33 | √ | √ | √ | √
233 |  | 255910042543 | 14 | 13.6379664 | 21.626 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.45 | 74 | 1.039580076 | 90.014 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.14 | 6 | 1.0209127005 | 141.558 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.79 | √ | √ | √ | √
234 |  | 255910043732 | 14 | 13.621088 | 21.599 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.58 | 74 | 1.036663194 | 89.761 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.42 | 6 | 1.0099272645 | 140.035 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.84 | √ | √ | √ | √
235 |  | 255910043899 | 14 | 13.7541424 | 21.810 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | 0.40 | 74 | 1.0332966 | 89.470 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.74 | 6 | 1.0125073035 | 140.392 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.60 | √ | √ | √ | √
236 |  | 255910043715 | 14 | 13.591907 | 21.553 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.79 | 74 | 1.036997355 | 89.790 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.38 | 6 | 1.011818115 | 140.297 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.66 | √ | √ | √ | √
237 |  | 255910043045 | 14 | 13.5975514 | 21.562 | 13.70 | 13.70 | 21.724 | -0.75 | 74 | 1.032688656 | 89.417 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.80 | 6 | 1.022111244 | 141.724 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.67 | √ | √ | √ | √
238 |  | 255910044419 | 14 | 13.58016576 | 21.504 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -1.02 | 73 | 1.026667593 | 88.928 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.33 | 6 | 1.001175343 | 138.670 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -3.78 | √ | √ | √ | √
239 |  | 255910043124 | 14 | 13.66542184 | 21.639 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.40 | 74 | 1.036096604 | 89.745 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.42 | 6 | 1.0134730125 | 140.373 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.60 | √ | √ | √ | √
240 |  | 255910042719 | 14 | 13.68059616 | 21.663 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.29 | 74 | 1.036922761 | 89.816 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.34 | 6 | 1.022672073 | 141.648 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.71 | √ | √ | √ | √
241 |  | 255910042589 | 14 | 13.66871464 | 21.645 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.37 | 74 | 1.036737552 | 89.800 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.36 | 6 | 1.027377214 | 142.299 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.26 | √ | √ | √ | √
242 |  | 255910042705 | 14 | 13.6924914 | 21.682 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.20 | 74 | 1.0386988945 | 89.970 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.17 | 6 | 1.02605786 | 142.116 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.39 | √ | √ | √ | √
243 |  | 255910042457 | 14 | 13.65488488 | 21.623 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.47 | 74 | 1.033064587 | 89.482 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.71 | 6 | 1.0133502335 | 140.356 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.61 | √ | √ | √ | √
244 |  | 255910042544 | 14 | 13.62074952 | 21.569 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.72 | 74 | 1.035888504 | 89.727 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.44 | 6 | 1.026303418 | 142.150 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.36 | √ | √ | √ | √
245 |  | 255910042497 | 14 | 13.72166012 | 21.728 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.01 | 74 | 1.034979107 | 89.648 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.53 | 6 | 1.024147502 | 141.852 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.57 | √ | √ | √ | √
246 |  | 255910042623 | 14 | 13.74495668 | 21.765 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.18 | 74 | 1.034681524 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.56 | 6 | 1.018016876 | 141.003 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.16 | √ | √ | √ | √
247 |  | 255910042508 | 14 | 13.52719284 | 21.420 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -1.41 | 73 | 1.025608364 | 88.836 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.43 | 6 | 1.0063851265 | 139.392 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -3.28 | √ | √ | √ | √
248 |  | 255910042506 | 14 | 13.7595798 | 21.667 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.036180018 | 89.661 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.51 | 6 | 1.041051465 | 144.215 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | 0.05 | √ | √ | √ | √
249 |  | 255902009123 | 14 | 13.7247624 | 21.612 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.55 | 74 | 1.033045103 | 89.390 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.81 | 6 | 1.059204028 | 146.730 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | 1.80 | √ | √ | √ | √
250 |  | 255910042502 | 14 | 13.712991 | 21.594 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.63 | 73 | 1.029120731 | 89.050 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -1.19 | 6 | 1.003325016 | 138.989 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -3.57 | √ | √ | √ | √
251 |  | 255910042916 | 14 | 13.760256 | 21.668 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.034955214 | 89.555 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.63 | 6 | 1.0208210235 | 141.413 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -1.89 | √ | √ | √ | √
252 |  | 255910042483 | 14 | 13.7256042 | 21.614 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.54 | 74 | 1.035753003 | 89.624 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.55 | 6 | 1.0143511945 | 140.517 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -2.51 | √ | √ | √ | √
253 |  | 255910044210 | 14 | 13.8045402 | 21.738 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | 0.03 | 73 | 1.032086923 | 89.307 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.90 | 6 | 1.0132753175 | 140.368 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -2.62 | √ | √ | √ | √
254 |  | 255910043418 | 14 | 13.7136534 | 21.595 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.63 | 74 | 1.0345854815 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.66 | 6 | 1.0129194665 | 140.318 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -2.65 | √ | √ | √ | √
255 |  | 255910042504 | 14 | 13.758255 | 21.665 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.30 | 74 | 1.036252923 | 89.667 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.50 | 6 | 1.0233411145 | 141.762 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -1.65 | √ | √ | √ | √
256 |  | 255910042682 | 14 | 13.8005106 | 21.732 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | 0.00 | 74 | 1.0363435335 | 89.675 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.50 | 6 | 1.0144510825 | 140.530 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -2.50 | √ | √ | √ | √
257 |  | 255910044346 | 14 | 13.7689224 | 21.682 | 13.80 | 13.80 | 21.731 | -0.23 | 74 | 1.033213826 | 89.404 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.80 | 6 | 1.015894256 | 140.730 | 1.04 | 1.04 | 144.139 | -2.36 | √ | √ | √ | √
258 |  | 255910042428 | 14 | 13.75873125 | 21.741 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.06 | 75 | 1.0512161535 | 90.975 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | 0.93 | 6 | 1.013757276 | 141.438 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.86 | √ | √ | √ | √
259 |  | 255910042613 | 14 | 13.74300125 | 21.716 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.05 | 75 | 1.05270654 | 91.104 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | 1.08 | 6 | 1.012447432 | 141.256 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.99 | √ | √ | √ | √
260 |  | 255910042598 | 14 | 13.7130675 | 21.669 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.27 | 73 | 1.028489582 | 89.008 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -1.25 | 6 | 1.006603751 | 140.440 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.56 | √ | √ | √ | √
261 |  | 255910042577 | 14 | 13.67212 | 21.604 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.57 | 74 | 1.0381828225 | 89.847 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.32 | 6 | 1.010078763 | 140.925 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.22 | √ | √ | √ | √
262 |  | 255910042473 | 14 | 13.74366125 | 21.717 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.05 | 74 | 1.0347083785 | 89.546 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.65 | 6 | 1.001837489 | 139.775 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.02 | √ | √ | √ | √
263 |  | 255910042542 | 14 | 13.68063125 | 21.617 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.50 | 74 | 1.039183704 | 89.933 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.22 | 6 | 1.018546264 | 142.107 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.40 | √ | √ | √ | √
264 |  | 255910043414 | 14 | 13.70909375 | 21.662 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.30 | 73 | 1.0295633685 | 89.101 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -1.15 | 6 | 1.002656658 | 139.890 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.94 | √ | √ | √ | √
265 |  | 255910042513 | 14 | 13.64638 | 21.563 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.75 | 73 | 1.0315255545 | 89.271 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.96 | 6 | 1.003604952 | 140.022 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.85 | √ | √ | √ | √
266 |  | 255910042715 | 14 | 13.70969875 | 21.663 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.29 | 73 | 1.0320608855 | 89.317 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.91 | 6 | 1.001463543 | 139.723 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.05 | √ | √ | √ | √
267 |  | 255910042505 | 14 | 13.636899225 | 21.603 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.64 | 74 | 1.039367908 | 89.912 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.25 | 6 | 1.0195791375 | 141.774 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -1.63 | √ | √ | √ | √
268 |  | 255910042518 | 14 | 13.660368975 | 21.641 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.47 | 74 | 1.039356446 | 89.912 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.25 | 6 | 1.0128916395 | 140.844 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.28 | √ | √ | √ | √
269 |  | 255910043292 | 14 | 13.982302575 | 22.151 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | 1.87 | 74 | 1.040106686 | 89.976 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.18 | 6 | 1.017424254 | 141.474 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -1.84 | √ | √ | √ | √
270 |  | 255910042433 | 14 | 13.634758125 | 21.600 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.66 | 74 | 1.035860536 | 89.609 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.59 | 6 | 1.011178305 | 140.606 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.44 | √ | √ | √ | √
271 |  | 255910043455 | 14 | 13.67984475 | 21.671 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.33 | 74 | 1.033332644 | 89.390 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.83 | 6 | 1.010803092 | 140.553 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.48 | √ | √ | √ | √
272 |  | 255910043395 | 14 | 13.710575025 | 21.720 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.11 | 74 | 1.03844157 | 89.832 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.34 | 6 | 1.0065627705 | 139.964 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.89 | √ | √ | √ | √
273 |  | 255910043326 | 14 | 13.764459375 | 21.805 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | 0.29 | 74 | 1.043335844 | 90.256 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | 0.13 | 6 | 1.0183519215 | 141.603 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -1.75 | √ | √ | √ | √
274 |  | 255910042561 | 14 | 13.625534925 | 21.585 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -0.72 | 74 | 1.039244952 | 89.902 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -0.26 | 6 | 1.006953531 | 140.018 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.85 | √ | √ | √ | √
275 |  | 255910042556 | 14 | 13.519275975 | 21.417 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | -1.50 | 73 | 1.021681 | 88.382 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | -1.95 | 6 | 0.9965667645 | 138.574 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -3.85 | √ | √ | √ | √
276 |  | 255910042523 | 14 | 13.85525025 | 21.949 | 13.73 | 13.73 | 21.743 | 0.95 | 74 | 1.04568868 | 90.459 | 1.04 | 1.04 | 90.140 | 0.35 | 6 | 1.0077443805 | 140.128 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.77 | √ | √ | √ | √
277 |  | 255910042535 | 14 | 13.66790622 | 21.617 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.52 | 74 | 1.041409545 | 90.024 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.10 | 6 | 1.02190608 | 142.096 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.41 | √ | √ | √ | √
278 |  | 255910042660 | 14 | 13.65736764 | 21.600 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.60 | 74 | 1.035342195 | 89.499 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.69 | 6 | 1.0122324255 | 140.751 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.34 | √ | √ | √ | √
279 |  | 255910043490 | 14 | 13.62518856 | 21.549 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.84 | 73 | 1.03157043 | 89.173 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -1.05 | 6 | 1.0087352745 | 140.264 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.68 | √ | √ | √ | √
280 |  | 255910042643 | 14 | 13.6718496 | 21.623 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.50 | 74 | 1.03386393 | 89.372 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.83 | 6 | 1.01479569 | 141.107 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.09 | √ | √ | √ | √
281 |  | 255910043582 | 14 | 13.703589 | 21.673 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.27 | 74 | 1.03697058 | 89.640 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.53 | 6 | 1.016885274 | 141.398 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.89 | √ | √ | √ | √
282 |  | 255910042716 | 14 | 13.62586182 | 21.550 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.83 | 73 | 1.0324638525 | 89.251 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.96 | 6 | 1.0091084145 | 140.316 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.64 | √ | √ | √ | √
283 |  | 255910042493 | 14 | 13.73661996 | 21.725 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.02 | 74 | 1.0370279175 | 89.645 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.52 | 6 | 1.0115151675 | 140.651 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.41 | √ | √ | √ | √
284 |  | 255910043504 | 14 | 13.69563354 | 21.661 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.32 | 73 | 1.030138035 | 89.050 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -1.19 | 6 | 1.007832483 | 140.139 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.77 | √ | √ | √ | √
285 |  | 255910043452 | 14 | 13.7374581 | 21.727 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.02 | 74 | 1.0358081925 | 89.540 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.64 | 6 | 1.0115151675 | 140.651 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.41 | √ | √ | √ | √
286 |  | 255910042695 | 14 | 13.71154446 | 21.686 | 13.74 | 13.74 | 21.731 | -0.21 | 74 | 1.034424795 | 89.420 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.77 | 6 | 1.013284473 | 140.897 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.24 | √ | √ | √ | √
287 |  | 255910042850 | 14 | 13.6487439 | 21.614 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.56 | 74 | 1.043557495 | 90.560 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.49 | 6 | 1.0101143975 | 139.786 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -3.01 | √ | √ | √ | √
288 |  | 255910042761 | 14 | 13.643926425 | 21.606 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.59 | 75 | 1.0468485015 | 90.845 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.80 | 6 | 1.023990302 | 141.707 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -1.68 | √ | √ | √ | √
289 |  | 255910042486 | 14 | 13.650706575 | 21.617 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.54 | 74 | 1.0465597985 | 90.820 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.78 | 6 | 1.018114159 | 140.893 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -2.25 | √ | √ | √ | √
290 |  | 255910042608 | 14 | 13.63746195 | 21.596 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.64 | 73 | 1.028233389 | 89.230 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.99 | 6 | 1.0085813095 | 139.574 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -3.16 | √ | √ | √ | √
291 |  | 255910043392 | 14 | 13.681670175 | 21.666 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.32 | 74 | 1.0349389835 | 89.812 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.34 | 6 | 1.0136846595 | 140.280 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -2.67 | √ | √ | √ | √
292 |  | 255910043119 | 14 | 13.6494027 | 21.615 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.55 | 74 | 1.0413548365 | 90.369 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.27 | 6 | 1.02208644 | 141.443 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -1.86 | √ | √ | √ | √
293 |  | 255910042704 | 14 | 13.681670175 | 21.666 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.32 | 74 | 1.038637082 | 90.133 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.01 | 6 | 1.0186276185 | 140.964 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -2.20 | √ | √ | √ | √
294 |  | 255910043329 | 14 | 13.72804695 | 21.740 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | 0.02 | 73 | 1.028233389 | 89.230 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.99 | 6 | 1.0069482375 | 139.348 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -3.32 | √ | √ | √ | √
295 |  | 255910042485 | 14 | 13.749361875 | 21.773 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | 0.18 | 74 | 1.0368726705 | 89.980 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.16 | 6 | 1.012852501 | 140.165 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -2.75 | √ | √ | √ | √
296 |  | 255910042632 | 14 | 13.654604475 | 21.623 | 13.73 | 13.73 | 21.735 | -0.51 | 73 | 1.0290195335 | 89.298 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.91 | 6 | 1.015118805 | 140.479 | 1.04 | 1.04 | 144.130 | -2.53 | √ | √ | √ | √
297 |  | 255910042549 | 14 | 13.752000985 | 21.662 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.31 | 74 | 1.036819139 | 89.927 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.21 | 6 | 1.02281088 | 141.735 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.65 | √ | √ | √ | √
298 |  | 255910043489 | 14 | 13.69004764 | 21.564 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.76 | 74 | 1.039923671 | 90.196 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | 0.09 | 6 | 1.02091184 | 141.472 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.84 | √ | √ | √ | √
299 |  | 255910042758 | 14 | 13.83370877 | 21.790 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | 0.28 | 74 | 1.033145235 | 89.609 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.56 | 6 | 1.0120448 | 140.243 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.69 | √ | √ | √ | √
300 |  | 255910042555 | 14 | 13.808146635 | 21.750 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | 0.10 | 73 | 1.032362868 | 89.541 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.64 | 6 | 1.02310104 | 141.776 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.62 | √ | √ | √ | √
301 |  | 255910043594 | 14 | 13.736385045 | 21.637 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.42 | 74 | 1.036054435 | 89.861 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.28 | 6 | 1.01946312 | 141.271 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.97 | √ | √ | √ | √
302 |  | 255910042915 | 14 | 13.66825154 | 21.530 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.92 | 74 | 1.0368181 | 89.927 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.21 | 6 | 1.02497512 | 142.035 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.44 | √ | √ | √ | √
303 |  | 255910042677 | 14 | 13.73449513 | 21.634 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.44 | 74 | 1.033443428 | 89.634 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.53 | 6 | 1.01717616 | 140.955 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -2.19 | √ | √ | √ | √
304 |  | 255910043817 | 14 | 13.701290565 | 21.582 | 13.80 | 13.80 | 21.729 | -0.68 | 74 | 1.03518687 | 89.786 | 1.04 | 1.04 | 90.116 | -0.37 | 6 | 1.01945584 | 141.270 | 1.04 | 1.04 | 144.117 | -1.98 | √ | √ | √ | √
305 |  | 255910042470 | 14 | 13.518216225 | 21.546 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.86 | 74 | 1.038333999 | 89.904 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.26 | 6 | 1.034966829 | 142.473 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.15 | √ | √ | √ | √
306 |  | 255910043412 | 14 | 13.549876695 | 21.597 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.62 | 73 | 1.029638526 | 89.151 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.09 | 6 | 1.019952849 | 140.406 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.58 | √ | √ | √ | √
307 |  | 255910042580 | 14 | 13.61757447 | 21.704 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.13 | 73 | 1.030068459 | 89.188 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.05 | 6 | 1.021893987 | 140.673 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.40 | √ | √ | √ | √
308 |  | 255910043430 | 14 | 13.65507072 | 21.764 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.15 | 74 | 1.040555493 | 90.096 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.04 | 6 | 1.03047834 | 141.855 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.58 | √ | √ | √ | √
309 |  | 255910043507 | 14 | 13.549876695 | 21.597 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.62 | 74 | 1.035269295 | 89.638 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.55 | 6 | 1.023054063 | 140.833 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.29 | √ | √ | √ | √
310 |  | 255910042452 | 14 | 13.582055295 | 21.648 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.39 | 74 | 1.036007364 | 89.702 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.48 | 6 | 1.02204999 | 140.694 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.38 | √ | √ | √ | √
311 |  | 255910042653 | 14 | 13.509189855 | 21.532 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.92 | 74 | 1.038170562 | 89.890 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.27 | 6 | 1.030364217 | 141.839 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.59 | √ | √ | √ | √
312 |  | 255910042902 | 14 | 13.637222505 | 21.736 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.02 | 74 | 1.039551969 | 90.009 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.14 | 6 | 1.037812575 | 142.864 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -0.88 | √ | √ | √ | √
313 |  | 255910043493 | 14 | 13.65193467 | 21.759 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.12 | 74 | 1.035073587 | 89.621 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.57 | 6 | 1.027701696 | 141.472 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.84 | √ | √ | √ | √
314 |  | 255910042634 | 14 | 13.62946419 | 21.723 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.04 | 74 | 1.03542024 | 89.651 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.54 | 6 | 1.022514858 | 140.758 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.34 | √ | √ | √ | √
315 |  | 255910042466 | 14 | 13.611507 | 21.662 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.28 | 74 | 1.034121735 | 89.573 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.61 | 7 | 1.089635718 | 143.884 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.17 | √ | √ | √ | √
316 |  | 255910042490 | 14 | 13.57690425 | 21.606 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.54 | 74 | 1.036290137 | 89.761 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.40 | 7 | 1.09475267 | 144.559 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | 0.30 | √ | √ | √ | √
317 |  | 255910044291 | 14 | 13.61365005 | 21.665 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.27 | 74 | 1.038554265 | 89.957 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.19 | 7 | 1.100441568 | 145.311 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | 0.82 | √ | √ | √ | √
318 |  | 255910043410 | 14 | 13.558272 | 21.577 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.67 | 73 | 1.032313346 | 89.417 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.79 | 7 | 1.086241153 | 143.435 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.48 | √ | √ | √ | √
319 |  | 255910042680 | 14 | 13.57690425 | 21.606 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.54 | 74 | 1.033333036 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.69 | 7 | 1.0940726655 | 144.470 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | 0.24 | √ | √ | √ | √
320 |  | 255910043492 | 14 | 13.6122168 | 21.663 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.28 | 74 | 1.033543217 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.67 | 7 | 1.0889578965 | 143.794 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.23 | √ | √ | √ | √
321 |  | 255910042708 | 14 | 13.5556785 | 21.573 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.69 | 74 | 1.0349863905 | 89.648 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.53 | 7 | 1.08920785 | 143.827 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.21 | √ | √ | √ | √
322 |  | 255910043556 | 14 | 13.6020612 | 21.647 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.35 | 74 | 1.033441248 | 89.514 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.68 | 7 | 1.0914312355 | 144.121 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.01 | √ | √ | √ | √
323 |  | 255910042827 | 14 | 13.61152065 | 21.662 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.28 | 74 | 1.0371860075 | 89.839 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.32 | 7 | 1.0980304445 | 144.992 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | 0.60 | √ | √ | √ | √
324 |  | 255910043343 | 14 | 13.5635136 | 21.585 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.63 | 74 | 1.035896828 | 89.727 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.44 | 7 | 1.094449233 | 144.519 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | 0.27 | √ | √ | √ | √
325 |  | 255910042422 | 14 | 13.718674025 | 21.646 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.41 | 75 | 1.0515061575 | 90.913 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | 0.86 | 7 | 1.1099841795 | 140.876 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.25 | √ | √ | √ | √
326 |  | 255910042521 | 14 | 13.72901905 | 21.662 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.33 | 74 | 1.04516463 | 90.364 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | 0.26 | 7 | 1.1035072875 | 140.054 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.82 | √ | √ | √ | √
327 |  | 255910042832 | 14 | 13.693107625 | 21.606 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.59 | 74 | 1.0350617625 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.71 | 7 | 1.1064800265 | 140.431 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.56 | √ | √ | √ | √
328 |  | 255910042765 | 14 | 13.680930525 | 21.586 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.68 | 74 | 1.0385791575 | 89.795 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.38 | 7 | 1.1116738035 | 141.090 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.10 | √ | √ | √ | √
329 |  | 255910042432 | 14 | 13.73794525 | 21.676 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.27 | 74 | 1.0368256725 | 89.643 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.54 | 7 | 1.1169243555 | 141.757 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -1.64 | √ | √ | √ | √
330 |  | 255910042991 | 14 | 13.762946875 | 21.716 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.09 | 74 | 1.0423613475 | 90.122 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.01 | 7 | 1.1193679515 | 142.067 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -1.42 | √ | √ | √ | √
331 |  | 255910043742 | 14 | 13.6424294 | 21.526 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.96 | 74 | 1.03548189 | 89.527 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.67 | 7 | 1.1120144535 | 141.134 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.07 | √ | √ | √ | √
332 |  | 255910042876 | 14 | 13.76296065 | 21.716 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.09 | 74 | 1.0350617625 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.71 | 7 | 1.1120553315 | 141.139 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -2.06 | √ | √ | √ | √
333 |  | 255910043025 | 14 | 13.7047475 | 21.624 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.51 | 74 | 1.0391608725 | 89.845 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.32 | 7 | 1.119360003 | 142.066 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -1.42 | √ | √ | √ | √
334 |  | 255910043638 | 14 | 13.726140075 | 21.658 | 13.78 | 13.78 | 21.735 | -0.35 | 74 | 1.0356601575 | 89.543 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.66 | 7 | 1.118571966 | 141.966 | 1.14 | 1.14 | 144.114 | -1.49 | √ | √ | √ | √
335 |  | 255910043554 | 14 | 13.560975585 | 21.613 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.54 | 73 | 1.03246728 | 89.471 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.72 | 5 | 0.85950593 | 139.176 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -3.43 | √ | √ | √ | √
336 |  | 255910042698 | 14 | 13.595608485 | 21.669 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.03304136 | 89.521 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.67 | 5 | 0.85194004 | 137.951 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -4.28 | √ | √ | √ | √
337 |  | 255910043805 | 14 | 13.56161643 | 21.614 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.54 | 74 | 1.03451504 | 89.649 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.53 | 5 | 0.86142655 | 139.487 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -3.21 | √ | √ | √ | √
338 |  | 255910042453 | 14 | 13.55968026 | 21.611 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.55 | 73 | 1.02924224 | 89.192 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -1.03 | 5 | 0.85299558 | 138.122 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -4.16 | √ | √ | √ | √
339 |  | 255910042479 | 14 | 13.549958505 | 21.596 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.62 | 74 | 1.03314848 | 89.530 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.66 | 5 | 0.86421403 | 139.939 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -2.90 | √ | √ | √ | √
340 |  | 255910043535 | 14 | 13.595608485 | 21.669 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.03634128 | 89.807 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.35 | 5 | 0.86527669 | 140.111 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -2.78 | √ | √ | √ | √
341 |  | 255910042690 | 14 | 13.6175472 | 21.703 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.13 | 74 | 1.03626224 | 89.800 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.36 | 5 | 0.87113467 | 141.059 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -2.12 | √ | √ | √ | √
342 |  | 255910042434 | 14 | 13.65308001 | 21.760 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | 0.13 | 74 | 1.03496536 | 89.688 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.48 | 5 | 0.86488064 | 140.047 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -2.82 | √ | √ | √ | √
343 |  | 255910043165 | 14 | 13.70192058 | 21.838 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | 0.49 | 74 | 1.03373296 | 89.581 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.60 | 5 | 0.86179145 | 139.546 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -3.17 | √ | √ | √ | √
344 |  | 255910042570 | 14 | 13.595608485 | 21.669 | 13.64 | 13.64 | 21.731 | -0.29 | 74 | 1.0331256 | 89.528 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.66 | 5 | 0.86603853 | 140.234 | 0.89 | 0.89 | 144.114 | -2.69 | √ | √ | √ | √
345 |  | 255910042567 | 14 | 13.665447705 | 21.652 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.36 | 74 | 1.035188948 | 89.796 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.37 | 5 | 0.8250124905 | 138.503 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -3.90 | √ | √ | √ | √
346 |  | 255910043560 | 14 | 13.571554815 | 21.503 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -1.05 | 74 | 1.036086644 | 89.874 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.28 | 5 | 0.833527952 | 139.932 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -2.91 | √ | √ | √ | √
347 |  | 255910042627 | 14 | 13.74947951 | 21.785 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.25 | 74 | 1.0331816 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.56 | 5 | 0.818054348 | 137.334 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -4.71 | √ | √ | √ | √
348 |  | 255910042436 | 14 | 13.68161769 | 21.678 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.24 | 74 | 1.037287728 | 89.978 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.16 | 5 | 0.830591882 | 139.439 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -3.25 | √ | √ | √ | √
349 |  | 255910042818 | 14 | 13.67964273 | 21.675 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.26 | 74 | 1.035014396 | 89.781 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.38 | 5 | 0.8335356785 | 139.933 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -2.91 | √ | √ | √ | √
350 |  | 255910042863 | 14 | 13.64052755 | 21.613 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.54 | 73 | 1.031624139 | 89.487 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.71 | 5 | 0.8301995475 | 139.373 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -3.30 | √ | √ | √ | √
351 |  | 255910042857 | 14 | 13.71201013 | 21.726 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.02 | 74 | 1.038304909 | 90.066 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.07 | 5 | 0.836512098 | 140.433 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -2.56 | √ | √ | √ | √
352 |  | 255910042733 | 14 | 13.713450205 | 21.728 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.01 | 74 | 1.033348879 | 89.636 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.54 | 5 | 0.8285409255 | 139.095 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -3.49 | √ | √ | √ | √
353 |  | 255910042898 | 14 | 13.640513835 | 21.613 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.54 | 73 | 1.027129425 | 89.097 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.14 | 5 | 0.819453703 | 137.569 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -4.55 | √ | √ | √ | √
354 |  | 255910042777 | 14 | 13.68095937 | 21.677 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.25 | 73 | 1.030586178 | 89.397 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.81 | 5 | 0.8266814145 | 138.783 | 0.86 | 0.86 | 144.124 | -3.71 | √ | √ | √ | √
355 |  | 255910044300 | 14 | 13.60840938 | 21.704 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.09 | 73 | 1.027004466 | 89.161 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.06 | 6 | 0.992216953 | 139.306 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -3.34 | √ | √ | √ | √
356 |  | 255910043376 | 14 | 13.71890844 | 21.880 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.73 | 73 | 1.025863704 | 89.062 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.17 | 6 | 0.9912756525 | 139.174 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -3.43 | √ | √ | √ | √
357 |  | 255910042889 | 14 | 13.6121685 | 21.710 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.06 | 73 | 1.029548604 | 89.382 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.81 | 6 | 0.9985227425 | 140.191 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.73 | √ | √ | √ | √
358 |  | 255910042725 | 14 | 13.71869052 | 21.880 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.72 | 74 | 1.033211706 | 89.700 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.46 | 6 | 1.005935099 | 141.232 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.00 | √ | √ | √ | √
359 |  | 255910042541 | 14 | 13.60865454 | 21.704 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.08 | 74 | 1.045024146 | 90.725 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | 0.68 | 6 | 1.0047720745 | 141.069 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.12 | √ | √ | √ | √
360 |  | 255910044286 | 14 | 13.64804358 | 21.767 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | 0.21 | 74 | 1.034864202 | 89.843 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.30 | 6 | 1.005345888 | 141.149 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.06 | √ | √ | √ | √
361 |  | 255910042427 | 14 | 13.60996206 | 21.706 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.07 | 74 | 1.032582678 | 89.645 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.52 | 6 | 1.0079172705 | 141.510 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.81 | √ | √ | √ | √
362 |  | 255910042515 | 14 | 13.56522036 | 21.635 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.40 | 73 | 1.031848812 | 89.581 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.59 | 6 | 1.004879857 | 141.084 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.11 | √ | √ | √ | √
363 |  | 255910042531 | 14 | 13.5669501 | 21.638 | 13.62 | 13.62 | 21.722 | -0.39 | 73 | 1.02739683 | 89.195 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.02 | 6 | 0.99745005 | 140.041 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.83 | √ | √ | √ | √
364 |  | 255910042734 | 14 | 13.52621894 | 21.497 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -1.05 | 73 | 1.02299052 | 88.810 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -1.45 | 6 | 0.9891017235 | 138.333 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -4.02 | √ | √ | √ | √
365 |  | 255910043840 | 14 | 13.58983912 | 21.598 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.59 | 73 | 1.032268164 | 89.616 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.55 | 6 | 1.006054479 | 140.704 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.37 | √ | √ | √ | √
366 |  | 255910042861 | 14 | 13.66365712 | 21.715 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.05 | 73 | 1.028287434 | 89.270 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.94 | 6 | 0.9980237925 | 139.581 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.15 | √ | √ | √ | √
367 |  | 255910043479 | 14 | 13.69873434 | 21.771 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.21 | 74 | 1.040685306 | 90.346 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | 0.26 | 6 | 1.0143530955 | 141.865 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.57 | √ | √ | √ | √
368 |  | 255910043850 | 14 | 13.65724589 | 21.705 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.09 | 74 | 1.036786578 | 90.008 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.12 | 6 | 1.007284896 | 140.876 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.25 | √ | √ | √ | √
369 |  | 255910043545 | 14 | 13.67773722 | 21.738 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.06 | 73 | 1.029502932 | 89.376 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.82 | 6 | 1.0076630895 | 140.929 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.22 | √ | √ | √ | √
370 |  | 255910043475 | 14 | 13.600283 | 21.615 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.51 | 74 | 1.033995396 | 89.766 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.39 | 6 | 1.016375967 | 142.148 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.37 | √ | √ | √ | √
371 |  | 255910043592 | 14 | 13.67708106 | 21.737 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.05 | 73 | 1.030999728 | 89.506 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.67 | 6 | 1.0098292005 | 141.232 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.01 | √ | √ | √ | √
372 |  | 255910043487 | 14 | 13.63233915 | 21.666 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | -0.28 | 74 | 1.03575273 | 89.918 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.22 | 6 | 1.015302186 | 141.997 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.47 | √ | √ | √ | √
373 |  | 255910043415 | 14 | 13.74208191 | 21.840 | 13.67 | 13.67 | 21.725 | 0.53 | 73 | 1.028182596 | 89.261 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.95 | 6 | 0.999819954 | 139.832 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.98 | √ | √ | √ | √
374 |  | 255910042584 | 14 | 13.604672925 | 21.542 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.88 | 73 | 1.0304003875 | 89.497 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.68 | 6 | 0.983894079 | 140.254 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -2.68 | √ | √ | √ | √
375 |  | 255910042672 | 14 | 13.7599164 | 21.787 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | 0.25 | 73 | 1.031671325 | 89.607 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.56 | 6 | 0.9975537 | 142.202 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -1.33 | √ | √ | √ | √
376 |  | 255910043571 | 14 | 13.65508485 | 21.622 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.51 | 73 | 1.0314710875 | 89.590 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.58 | 6 | 1.004390082 | 143.176 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -0.65 | √ | √ | √ | √
377 |  | 255910043622 | 14 | 13.727429325 | 21.736 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | 0.02 | 73 | 1.0312573625 | 89.571 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.60 | 6 | 0.977892783 | 139.399 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -3.27 | √ | √ | √ | √
378 |  | 255910043491 | 14 | 13.7097927 | 21.708 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.11 | 74 | 1.0332265375 | 89.742 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.41 | 6 | 0.990353358 | 141.175 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -2.04 | √ | √ | √ | √
379 |  | 255910043519 | 14 | 13.63658355 | 21.592 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.64 | 74 | 1.033389425 | 89.757 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.40 | 6 | 0.999205674 | 142.437 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -1.17 | √ | √ | √ | √
380 |  | 255910018993 | 14 | 13.557184425 | 21.466 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -1.22 | 73 | 1.0281967375 | 89.306 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.90 | 6 | 0.984695802 | 140.369 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -2.60 | √ | √ | √ | √
381 |  | 255910018777 | 14 | 13.67506845 | 21.653 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.36 | 73 | 1.031596625 | 89.601 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.57 | 6 | 0.994103157 | 141.710 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -1.67 | √ | √ | √ | √
382 |  | 255910018787 | 14 | 13.78602135 | 21.829 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | 0.44 | 74 | 1.0340938875 | 89.818 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.33 | 6 | 0.986435733 | 140.617 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -2.43 | √ | √ | √ | √
383 |  | 255910018710 | 14 | 13.6444068 | 21.605 | 13.73 | 13.73 | 21.732 | -0.59 | 73 | 1.029318275 | 89.403 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.79 | 6 | 0.998153223 | 142.287 | 1.01 | 1.01 | 144.118 | -1.27 | √ | √ | √ | √
384 |  | 255910043348 | 14 | 13.81747972 | 21.754 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.09 | 73 | 1.025752638 | 89.062 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.18 | 6 | 0.9807135255 | 140.851 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.27 | √ | √ | √ | √
385 |  | 255910018886 | 14 | 13.921279515 | 21.918 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.84 | 74 | 1.035679032 | 89.924 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.22 | 6 | 0.965696148 | 138.694 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -3.77 | √ | √ | √ | √
386 |  | 255910043344 | 14 | 13.80602157 | 21.736 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.01 | 73 | 1.02469803 | 88.971 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.28 | 6 | 0.9826522875 | 141.129 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.08 | √ | √ | √ | √
387 |  | 255910043809 | 14 | 13.819481445 | 21.757 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | 0.10 | 74 | 1.034701236 | 89.839 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.32 | 6 | 0.9793427445 | 140.654 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.41 | √ | √ | √ | √
388 |  | 255910043506 | 14 | 13.73967474 | 21.632 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.47 | 73 | 1.027544226 | 89.218 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.01 | 6 | 0.968078457 | 139.036 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -3.53 | √ | √ | √ | √
389 |  | 255910043629 | 14 | 13.69398019 | 21.560 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.80 | 74 | 1.03451751 | 89.823 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.34 | 6 | 0.9741125025 | 139.903 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.93 | √ | √ | √ | √
390 |  | 255910042545 | 14 | 13.737507355 | 21.628 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.49 | 74 | 1.03451751 | 89.823 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.34 | 6 | 0.9796779135 | 140.702 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.37 | √ | √ | √ | √
391 |  | 255910043654 | 14 | 13.72581452 | 21.610 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.57 | 74 | 1.033710984 | 89.753 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.41 | 6 | 0.968423661 | 139.086 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -3.50 | √ | √ | √ | √
392 |  | 255910043463 | 14 | 13.754515115 | 21.655 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.37 | 73 | 1.030670682 | 89.489 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.71 | 6 | 0.9798966765 | 140.734 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.35 | √ | √ | √ | √
393 |  | 255910043464 | 14 | 13.766470245 | 21.674 | 13.81 | 13.81 | 21.734 | -0.28 | 73 | 1.032194466 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.56 | 6 | 0.9807135255 | 140.851 | 1.00 | 1.00 | 144.123 | -2.27 | √ | √ | √ | √
394 |  | 255910043341 | 14 | 13.68742976 | 21.608 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.53 | 73 | 1.02853863 | 89.299 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.91 | 6 | 0.979454208 | 140.612 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.44 | √ | √ | √ | √
395 |  | 255910043717 | 14 | 13.65444704 | 21.556 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.77 | 73 | 1.02951435 | 89.384 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.82 | 6 | 0.986375784 | 141.606 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -1.76 | √ | √ | √ | √
396 |  | 255910043389 | 14 | 13.72255904 | 21.664 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.27 | 73 | 1.03091046 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.68 | 6 | 0.9803307 | 140.738 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.36 | √ | √ | √ | √
397 |  | 255910043528 | 14 | 13.75453728 | 21.714 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.04 | 73 | 1.028810586 | 89.323 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.89 | 6 | 0.979531516 | 140.623 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.44 | √ | √ | √ | √
398 |  | 255910042665 | 14 | 13.72162336 | 21.662 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.28 | 73 | 1.031921472 | 89.593 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.59 | 6 | 0.973038648 | 139.691 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -3.08 | √ | √ | √ | √
399 |  | 255910043703 | 14 | 13.7652288 | 21.731 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | 0.04 | 73 | 1.028811624 | 89.323 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.89 | 6 | 0.981012416 | 140.836 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.29 | √ | √ | √ | √
400 |  | 255910043354 | 14 | 13.70928064 | 21.643 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.37 | 73 | 1.03193289 | 89.594 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.58 | 6 | 0.979203208 | 140.576 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.47 | √ | √ | √ | √
401 |  | 255910042554 | 14 | 13.75627104 | 21.717 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.03 | 73 | 1.032059526 | 89.605 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.57 | 6 | 0.98315696 | 141.144 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.08 | √ | √ | √ | √
402 |  | 255910043601 | 14 | 13.75554176 | 21.716 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.03 | 74 | 1.032748758 | 89.665 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.51 | 6 | 0.980219256 | 140.722 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.37 | √ | √ | √ | √
403 |  | 255910042498 | 14 | 13.71946304 | 21.659 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.29 | 73 | 1.027678128 | 89.224 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.99 | 6 | 0.981019444 | 140.837 | 1.00 | 1.00 | 144.136 | -2.29 | √ | √ | √ | √
404 |  | 255910043546 | 14 | 13.63302892 | 21.588 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.63 | 74 | 1.03818566 | 90.572 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | 0.50 | 5 | 0.8928973755 | 140.407 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -2.58 | √ | √ | √ | √
405 |  | 255910043895 | 14 | 13.64945176 | 21.614 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.51 | 73 | 1.032259339 | 90.055 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.07 | 5 | 0.8841906255 | 139.038 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -3.53 | √ | √ | √ | √
406 |  | 255910043902 | 14 | 13.73402184 | 21.748 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.10 | 74 | 1.042517029 | 90.950 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | 0.92 | 5 | 0.897607269 | 141.148 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -2.06 | √ | √ | √ | √
407 |  | 255910042784 | 14 | 13.70158776 | 21.696 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.13 | 74 | 1.033746859 | 90.185 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | 0.07 | 5 | 0.8955094005 | 140.818 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -2.29 | √ | √ | √ | √
408 |  | 255910043781 | 14 | 13.66723288 | 21.642 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.38 | 73 | 1.024542829 | 89.382 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.82 | 5 | 0.8732897745 | 137.324 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -4.71 | √ | √ | √ | √
409 |  | 255910043566 | 14 | 13.636651 | 21.594 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.61 | 73 | 1.032278966 | 90.057 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.07 | 5 | 0.8861629335 | 139.348 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -3.31 | √ | √ | √ | √
410 |  | 255910043714 | 14 | 13.67646644 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.32 | 73 | 1.029328718 | 89.799 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.36 | 5 | 0.884686452 | 139.116 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -3.47 | √ | √ | √ | √
411 |  | 255910043631 | 14 | 13.636651 | 21.594 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.61 | 73 | 1.023419958 | 89.284 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.93 | 5 | 0.885938391 | 139.313 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -3.33 | √ | √ | √ | √
412 |  | 255910043885 | 14 | 13.63434604 | 21.590 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | -0.62 | 73 | 1.029630354 | 89.826 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -0.33 | 5 | 0.891633522 | 140.208 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -2.71 | √ | √ | √ | √
413 |  | 255910043890 | 14 | 13.77820024 | 21.818 | 13.72 | 13.72 | 21.726 | 0.42 | 73 | 1.020792006 | 89.054 | 1.03 | 1.03 | 90.119 | -1.18 | 5 | 0.879841833 | 138.354 | 0.92 | 0.92 | 144.118 | -4.00 | √ | √ | √ | √
414 |  | 255910043694 | 14 | 13.61122784 | 21.547 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.79 | 74 | 1.0334797395 | 89.944 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.20 | 6 | 0.922417774 | 140.389 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -2.60 | √ | √ | √ | √
415 |  | 255910043823 | 14 | 13.74287124 | 21.755 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | 0.17 | 73 | 1.029003273 | 89.554 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.63 | 5 | 0.911380489 | 138.709 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -3.76 | √ | √ | √ | √
416 |  | 255910043692 | 14 | 13.62165504 | 21.563 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.72 | 74 | 1.0413267585 | 90.627 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.56 | 6 | 0.919254794 | 139.908 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -2.93 | √ | √ | √ | √
417 |  | 255910043643 | 14 | 13.65756028 | 21.620 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.46 | 73 | 1.0311498645 | 89.741 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.42 | 5 | 0.913422221 | 139.020 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -3.55 | √ | √ | √ | √
418 |  | 255910043866 | 14 | 13.77338452 | 21.803 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | 0.39 | 73 | 1.025714525 | 89.268 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.95 | 5 | 0.908972268 | 138.343 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -4.02 | √ | √ | √ | √
419 |  | 255910043525 | 14 | 13.65192136 | 21.611 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.50 | 74 | 1.0366318015 | 90.218 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.11 | 6 | 0.921221713 | 140.207 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -2.72 | √ | √ | √ | √
420 |  | 255910043915 | 14 | 13.69464544 | 21.679 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.18 | 73 | 1.026300618 | 89.319 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.89 | 5 | 0.906702309 | 137.997 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -4.26 | √ | √ | √ | √
421 |  | 255910043771 | 14 | 13.72916496 | 21.733 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | 0.07 | 73 | 1.0264963275 | 89.336 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.87 | 5 | 0.910211891 | 138.531 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -3.88 | √ | √ | √ | √
422 |  | 255910043606 | 14 | 13.693932 | 21.678 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.19 | 73 | 1.028990847 | 89.553 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.63 | 6 | 0.920021864 | 140.024 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -2.85 | √ | √ | √ | √
423 |  | 255910043871 | 14 | 13.66310316 | 21.629 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.41 | 73 | 1.0259102345 | 89.285 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.93 | 6 | 0.919475445 | 139.941 | 0.95 | 0.95 | 144.130 | -2.91 | √ | √ | √ | √
424 |  | 255910043630 | 14 | 13.537126085 | 21.624 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.43 | 74 | 1.033129302 | 89.836 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.33 | 6 | 0.968358386 | 139.149 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -3.45 | √ | √ | √ | √
425 |  | 255910043833 | 14 | 13.53675902 | 21.623 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.43 | 73 | 1.0290361635 | 89.480 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.72 | 6 | 0.975383398 | 140.159 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.75 | √ | √ | √ | √
426 |  | 255910043544 | 14 | 13.513933015 | 21.587 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.60 | 73 | 1.031452245 | 89.690 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 0.97137541 | 139.583 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -3.15 | √ | √ | √ | √
427 |  | 255910043634 | 14 | 13.528343715 | 21.610 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.49 | 73 | 1.024084803 | 89.049 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -1.20 | 6 | 0.970256062 | 139.422 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -3.26 | √ | √ | √ | √
428 |  | 255910043409 | 14 | 13.515428465 | 21.589 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.59 | 73 | 1.0317352095 | 89.714 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.46 | 6 | 0.978558896 | 140.615 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.44 | √ | √ | √ | √
429 |  | 255910043906 | 13 | 13.46728857 | 21.512 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.94 | 74 | 1.0379251875 | 90.253 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.14 | 6 | 0.985154624 | 141.563 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -1.78 | √ | √ | √ | √
430 |  | 255910043499 | 13 | 13.46084454 | 21.502 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.99 | 74 | 1.0332754485 | 89.848 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.31 | 6 | 0.978210855 | 140.565 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.47 | √ | √ | √ | √
431 |  | 255910043856 | 14 | 13.6352412 | 21.781 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | 0.30 | 73 | 1.027559151 | 89.351 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.86 | 6 | 0.982854745 | 141.232 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.01 | √ | √ | √ | √
432 |  | 255910043988 | 14 | 13.55035402 | 21.645 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.33 | 73 | 1.0314408435 | 89.689 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 0.973929048 | 139.950 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.90 | √ | √ | √ | √
433 |  | 255910043473 | 14 | 13.57112718 | 21.678 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.18 | 73 | 1.028923185 | 89.470 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.73 | 6 | 0.973236978 | 139.850 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.97 | √ | √ | √ | √
434 |  | 255910043757 | 14 | 13.5887136 | 21.641 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.38 | 75 | 1.051637025 | 91.258 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 1.27 | 6 | 0.9846117055 | 141.693 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.69 | √ | √ | √ | √
435 |  | 255910043828 | 14 | 13.55279948 | 21.584 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.64 | 73 | 1.027151272 | 89.133 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -1.09 | 6 | 0.9839206705 | 141.594 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.76 | √ | √ | √ | √
436 |  | 255910043919 | 14 | 13.61488876 | 21.683 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.18 | 74 | 1.0326844 | 89.613 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.56 | 6 | 0.9925576065 | 142.837 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -0.89 | √ | √ | √ | √
437 |  | 255910043632 | 14 | 13.62198156 | 21.694 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.13 | 74 | 1.041102481 | 90.344 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.25 | 6 | 0.984971244 | 141.745 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.65 | √ | √ | √ | √
438 |  | 255910043408 | 14 | 13.59843892 | 21.656 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.30 | 74 | 1.0342494195 | 89.749 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.41 | 6 | 0.974084939 | 140.178 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -2.74 | √ | √ | √ | √
439 |  | 255910043336 | 14 | 13.5005992 | 21.501 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -1.02 | 73 | 1.029660288 | 89.351 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.85 | 6 | 0.980891133 | 141.158 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -2.06 | √ | √ | √ | √
440 |  | 255910044008 | 14 | 13.60143972 | 21.661 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.28 | 74 | 1.0415106115 | 90.379 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.29 | 6 | 0.984985265 | 141.747 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.65 | √ | √ | √ | √
441 |  | 255910044137 | 14 | 13.65348996 | 21.744 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | 0.10 | 74 | 1.0345505845 | 89.775 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.38 | 6 | 0.981532093 | 141.250 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.99 | √ | √ | √ | √
442 |  | 255910042997 | 14 | 13.6200174 | 21.691 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | -0.15 | 74 | 1.0354748495 | 89.856 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.29 | 6 | 0.984508551 | 141.678 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -1.70 | √ | √ | √ | √
443 |  | 255910043342 | 14 | 13.65414468 | 21.745 | 13.64 | 13.64 | 21.723 | 0.10 | 74 | 1.0413382205 | 90.364 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.27 | 6 | 0.9810583835 | 141.182 | 1.00 | 1.00 | 144.124 | -2.04 | √ | √ | √ | √
444 |  | 255910018742 | 13 | 13.46824267 | 21.435 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -1.30 | 74 | 1.0374511455 | 89.959 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.20 | 6 | 0.983327404 | 142.015 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -1.47 | √ | √ | √ | √
445 |  | 255910018859 | 14 | 13.74993005 | 21.884 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.77 | 73 | 1.032107076 | 89.496 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.71 | 6 | 0.976314458 | 141.002 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.17 | √ | √ | √ | √
446 |  | 255910018758 | 14 | 13.65119483 | 21.727 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.05 | 74 | 1.0385779635 | 90.057 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.09 | 6 | 0.981831402 | 141.798 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -1.62 | √ | √ | √ | √
447 |  | 255910018782 | 14 | 13.622635845 | 21.681 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.16 | 73 | 1.0322328555 | 89.507 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.70 | 6 | 0.966432262 | 139.575 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -3.16 | √ | √ | √ | √
448 |  | 255910018731 | 14 | 13.71625419 | 21.830 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.52 | 74 | 1.035412686 | 89.783 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.39 | 6 | 0.97597414 | 140.953 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.21 | √ | √ | √ | √
449 |  | 255910018870 | 14 | 13.53870545 | 21.548 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.78 | 74 | 1.034077968 | 89.667 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.52 | 6 | 0.976660764 | 141.052 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.14 | √ | √ | √ | √
450 |  | 255910043861 | 14 | 13.63738609 | 21.705 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.06 | 74 | 1.034512479 | 89.705 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.48 | 6 | 0.977420242 | 141.161 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.06 | √ | √ | √ | √
451 |  | 255910018864 | 14 | 13.682182625 | 21.776 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.27 | 74 | 1.0366091505 | 89.886 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.28 | 6 | 0.977192698 | 141.129 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.08 | √ | √ | √ | √
452 |  | 255910018909 | 14 | 13.60774915 | 21.657 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.27 | 74 | 1.036809774 | 89.904 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.26 | 6 | 0.969612888 | 140.034 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.84 | √ | √ | √ | √
453 |  | 255910018778 | 14 | 13.573350105 | 21.603 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.53 | 74 | 1.037439711 | 89.958 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.20 | 6 | 0.973734628 | 140.629 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.43 | √ | √ | √ | √
454 |  | 255910044191 | 14 | 13.73094679 | 21.786 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.30 | 74 | 1.035480042 | 89.862 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.29 | 6 | 0.97491023 | 141.355 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -1.92 | √ | √ | √ | √
455 |  | 255910018943 | 14 | 13.78014865 | 21.864 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.66 | 74 | 1.0354125395 | 89.856 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.30 | 6 | 0.9672614 | 140.246 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.69 | √ | √ | √ | √
456 |  | 255910018923 | 14 | 13.63261152 | 21.630 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.42 | 74 | 1.0340022565 | 89.734 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.43 | 6 | 0.975574222 | 141.451 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -1.85 | √ | √ | √ | √
457 |  | 255910018869 | 14 | 13.66137421 | 21.675 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.21 | 73 | 1.032269 | 89.583 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.60 | 6 | 0.97275822 | 141.043 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.14 | √ | √ | √ | √
458 |  | 255910018854 | 14 | 13.70781069 | 21.749 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.13 | 74 | 1.0335577785 | 89.695 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.48 | 6 | 0.974660736 | 141.319 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -1.95 | √ | √ | √ | √
459 |  | 255910018900 | 14 | 13.53972487 | 21.482 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -1.10 | 73 | 1.029450511 | 89.339 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.87 | 6 | 0.9658201 | 140.037 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.84 | √ | √ | √ | √
460 |  | 255910018707 | 14 | 13.77942308 | 21.863 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.65 | 73 | 1.0319958745 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.63 | 6 | 0.970236442 | 140.677 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.39 | √ | √ | √ | √
461 |  | 255910018883 | 14 | 13.77512442 | 21.856 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.62 | 74 | 1.0333355395 | 89.676 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.50 | 6 | 0.965132252 | 139.937 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.90 | √ | √ | √ | √
462 |  | 255910018947 | 14 | 13.52921095 | 21.466 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -1.17 | 73 | 1.0236442575 | 88.835 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -1.43 | 6 | 0.95829552 | 138.946 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -3.59 | √ | √ | √ | √
463 |  | 255910018887 | 14 | 13.76636282 | 21.842 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.56 | 73 | 1.0302283475 | 89.406 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.80 | 6 | 0.968406488 | 140.412 | 0.99 | 0.99 | 144.123 | -2.57 | √ | √ | √ | √
464 |  | 255910018801 | 14 | 13.83799612 | 21.923 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.90 | 73 | 1.032272475 | 89.546 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.65 | 6 | 0.974056384 | 141.234 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.01 | √ | √ | √ | √
465 |  | 255910018901 | 14 | 13.56997759 | 21.499 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -1.06 | 74 | 1.035102711 | 89.792 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.38 | 6 | 0.97025334 | 140.683 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.39 | √ | √ | √ | √
466 |  | 255910018774 | 14 | 13.669809075 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.33 | 73 | 1.025581315 | 88.966 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.29 | 6 | 0.95930443 | 139.095 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -3.49 | √ | √ | √ | √
467 |  | 255910018788 | 14 | 13.615881695 | 21.572 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.72 | 73 | 1.03204909 | 89.527 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.67 | 6 | 0.973310884 | 141.126 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.08 | √ | √ | √ | √
468 |  | 255910018761 | 14 | 13.549555955 | 21.467 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -1.21 | 73 | 1.027354888 | 89.120 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.12 | 6 | 0.964246598 | 139.812 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.99 | √ | √ | √ | √
469 |  | 255910018902 | 14 | 13.76078067 | 21.801 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.33 | 74 | 1.035179597 | 89.798 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.37 | 6 | 0.967521828 | 140.287 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.66 | √ | √ | √ | √
470 |  | 255910018897 | 14 | 13.669809075 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.33 | 73 | 1.024293994 | 88.854 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.42 | 6 | 0.950530392 | 137.823 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -4.37 | √ | √ | √ | √
471 |  | 255910042711 | 14 | 13.65728728 | 21.637 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.42 | 74 | 1.03735838 | 89.987 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.16 | 6 | 0.968950206 | 140.494 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.52 | √ | √ | √ | √
472 |  | 255910018861 | 14 | 13.700859835 | 21.706 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.10 | 74 | 1.036235221 | 89.890 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.27 | 6 | 0.975587144 | 141.456 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -1.85 | √ | √ | √ | √
473 |  | 255910018920 | 14 | 13.604553105 | 21.554 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.81 | 73 | 1.032358712 | 89.554 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.64 | 6 | 0.97127716 | 140.831 | 0.99 | 0.99 | 144.126 | -2.29 | √ | √ | √ | √
474 |  | 255910018972 | 14 | 13.591709075 | 21.630 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.46 | 74 | 1.03269088 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.70 | 6 | 0.968561855 | 140.298 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.66 | √ | √ | √ | √
475 |  | 255910018908 | 14 | 13.66398499 | 21.745 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | 0.07 | 74 | 1.03269088 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.70 | 6 | 0.97322741 | 140.973 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.19 | √ | √ | √ | √
476 |  | 255910043403 | 14 | 13.588759595 | 21.625 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.49 | 74 | 1.03397216 | 89.601 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.58 | 6 | 0.97081155 | 140.623 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.43 | √ | √ | √ | √
477 |  | 255910018928 | 14 | 13.66540511 | 21.747 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | 0.08 | 74 | 1.03352184 | 89.562 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.62 | 6 | 0.97369904 | 141.042 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.14 | √ | √ | √ | √
478 |  | 255910043869 | 14 | 13.64074418 | 21.708 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.10 | 74 | 1.03527736 | 89.714 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.45 | 6 | 0.973341835 | 140.990 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.18 | √ | √ | √ | √
479 |  | 255910018800 | 14 | 13.71267872 | 21.822 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | 0.42 | 74 | 1.04117 | 90.224 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | 0.11 | 6 | 0.97820639 | 141.695 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -1.69 | √ | √ | √ | √
480 |  | 255910018910 | 14 | 13.60343872 | 21.648 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.38 | 74 | 1.0368748 | 89.852 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.30 | 6 | 0.975548745 | 141.310 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -1.95 | √ | √ | √ | √
481 |  | 255910018973 | 14 | 13.592992645 | 21.632 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.45 | 74 | 1.03865112 | 90.006 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.13 | 6 | 0.97004142 | 140.512 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.51 | √ | √ | √ | √
482 |  | 255910018996 | 14 | 13.62697994 | 21.686 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.21 | 73 | 1.03091456 | 89.336 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.87 | 6 | 0.966313155 | 139.972 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.88 | √ | √ | √ | √
483 |  | 255910018713 | 14 | 13.60343872 | 21.648 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.38 | 73 | 1.03155208 | 89.391 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.81 | 6 | 0.96753999 | 140.150 | 1.00 | 1.00 | 144.127 | -2.76 | √ | √ | √ | √
484 |  | 255910018751 | 14 | 13.5952797 | 21.678 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | -0.18 | 74 | 1.04399608 | 90.423 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.34 | 6 | 0.95816556 | 139.496 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -3.22 | √ | √ | √ | √
485 |  | 255910018936 | 14 | 13.63371534 | 21.739 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | 0.10 | 74 | 1.0351778425 | 89.659 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.51 | 6 | 0.9593001 | 139.661 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -3.10 | √ | √ | √ | √
486 |  | 255910018730 | 14 | 13.5529896 | 21.611 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | -0.49 | 74 | 1.037141266 | 89.829 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.32 | 6 | 0.96801012 | 140.930 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -2.22 | √ | √ | √ | √
487 |  | 255910018975 | 14 | 13.63059636 | 21.734 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | 0.08 | 74 | 1.0434134 | 90.372 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.28 | 6 | 0.96877044 | 141.040 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -2.14 | √ | √ | √ | √
488 |  | 255910018785 | 14 | 13.66083276 | 21.783 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | 0.30 | 74 | 1.041925485 | 90.243 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.14 | 6 | 0.9664182 | 140.698 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -2.38 | √ | √ | √ | √
489 |  | 255910018802 | 14 | 13.60571262 | 21.695 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | -0.10 | 74 | 1.0407549225 | 90.142 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | 0.02 | 6 | 0.96729138 | 140.825 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -2.29 | √ | √ | √ | √
490 |  | 255910018878 | 14 | 13.58353926 | 21.659 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | -0.27 | 74 | 1.0346159725 | 89.610 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.57 | 6 | 0.96611625 | 140.654 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -2.41 | √ | √ | √ | √
491 |  | 255910018828 | 14 | 13.6371612 | 21.745 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | 0.13 | 74 | 1.0391692005 | 90.005 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.13 | 6 | 0.97463421 | 141.894 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -1.55 | √ | √ | √ | √
492 |  | 255910018825 | 14 | 13.68007782 | 21.813 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | 0.44 | 74 | 1.0368801005 | 89.806 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.35 | 6 | 0.97131078 | 141.410 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -1.89 | √ | √ | √ | √
493 |  | 255910018798 | 14 | 13.59755424 | 21.682 | 13.62 | 13.62 | 21.717 | -0.16 | 73 | 1.032400748 | 89.419 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.78 | 6 | 0.95975352 | 139.727 | 0.99 | 0.99 | 144.131 | -3.06 | √ | √ | √ | √
494 |  | 255910018860 | 14 | 13.76687592 | 21.643 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.38 | 75 | 1.047065548 | 90.868 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.82 | 6 | 0.964855438 | 140.314 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.64 | √ | √ | √ | √
495 |  | 255910042651 | 14 | 13.69104558 | 21.524 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.93 | 73 | 1.026353704 | 89.071 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -1.17 | 6 | 0.960420713 | 139.669 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -3.09 | √ | √ | √ | √
496 |  | 255910042564 | 14 | 13.73329332 | 21.590 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.63 | 74 | 1.037272493 | 90.018 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.12 | 6 | 0.962843708 | 140.021 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.84 | √ | √ | √ | √
497 |  | 255910042831 | 14 | 13.75785146 | 21.629 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.45 | 74 | 1.038848936 | 90.155 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.03 | 6 | 0.965880132 | 140.463 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.53 | √ | √ | √ | √
498 |  | 255910042829 | 14 | 13.72176744 | 21.572 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.71 | 74 | 1.0392549895 | 90.191 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | 0.07 | 6 | 0.970645851 | 141.156 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.05 | √ | √ | √ | √
499 |  | 255910042871 | 14 | 13.81317292 | 21.716 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.05 | 74 | 1.034975331 | 89.819 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.34 | 6 | 0.970993692 | 141.206 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.02 | √ | √ | √ | √
500 |  | 255910042873 | 14 | 13.76687592 | 21.643 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | -0.38 | 74 | 1.03673455 | 89.972 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.17 | 6 | 0.969603319 | 141.004 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.16 | √ | √ | √ | √
501 |  | 255910042897 | 14 | 13.84229166 | 21.762 | 13.82 | 13.82 | 21.727 | 0.16 | 74 | 1.0339648705 | 89.731 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.44 | 6 | 0.970291073 | 141.104 | 0.99 | 0.99 | 144.116 | -2.09 | √ | √ | √ | √
502 |  | 255910018838 | 14 | 13.64386287 | 21.644 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.37 | 74 | 1.03296607 | 89.769 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.39 | 6 | 0.972986128 | 140.509 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -2.51 | √ | √ | √ | √
503 |  | 255910043618 | 14 | 13.643876565 | 21.644 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.37 | 74 | 1.034430314 | 89.897 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.25 | 6 | 0.972779542 | 140.479 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -2.53 | √ | √ | √ | √
504 |  | 255910043351 | 14 | 13.77385581 | 21.850 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | 0.58 | 74 | 1.033531235 | 89.818 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.33 | 6 | 0.976791502 | 141.059 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -2.13 | √ | √ | √ | √
505 |  | 255910043374 | 14 | 13.655051685 | 21.662 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.29 | 74 | 1.033869297 | 89.848 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.30 | 6 | 0.980108854 | 141.538 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -1.79 | √ | √ | √ | √
506 |  | 255910044307 | 14 | 13.588850055 | 21.557 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.78 | 74 | 1.036399577 | 90.068 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.06 | 6 | 0.982410242 | 141.870 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -1.56 | √ | √ | √ | √
507 |  | 255910043323 | 14 | 13.624237935 | 21.613 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.52 | 74 | 1.034454165 | 89.899 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.25 | 6 | 0.978972132 | 141.374 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -1.91 | √ | √ | √ | √
508 |  | 255910042779 | 14 | 13.546039485 | 21.489 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -1.09 | 73 | 1.032096027 | 89.694 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.47 | 6 | 0.982410242 | 141.870 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -1.56 | √ | √ | √ | √
509 |  | 255910042971 | 14 | 13.578277515 | 21.540 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.85 | 73 | 1.03147279 | 89.640 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.53 | 6 | 0.974346402 | 140.706 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -2.37 | √ | √ | √ | √
510 |  | 255910044282 | 14 | 13.669814895 | 21.685 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.18 | 73 | 1.032024474 | 89.688 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -0.48 | 6 | 0.979444186 | 141.442 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -1.86 | √ | √ | √ | √
511 |  | 255910042947 | 14 | 13.642561845 | 21.642 | 13.70 | 13.70 | 21.725 | -0.38 | 73 | 1.026500375 | 89.207 | 1.04 | 1.04 | 90.120 | -1.01 | 6 | 0.962982176 | 139.064 | 1.00 | 1.00 | 144.121 | -3.51 | √ | √ | √ | √
512 |  | 255910018703 | 14 | 13.59270108 | 21.701 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | -0.09 | 73 | 1.0262502775 | 89.581 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -0.61 | 6 | 0.974954719 | 141.791 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -1.62 | √ | √ | √ | √
513 |  | 255910044223 | 13 | 13.48108566 | 21.523 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | -0.91 | 74 | 1.03327231 | 90.194 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | 0.07 | 6 | 0.972777492 | 141.474 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -1.84 | √ | √ | √ | √
514 |  | 255910018722 | 14 | 13.552335045 | 21.637 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | -0.39 | 73 | 1.02146877 | 89.164 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -1.07 | 6 | 0.955676796 | 138.987 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -3.56 | √ | √ | √ | √
515 |  | 255910042968 | 14 | 13.62508098 | 21.753 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | 0.15 | 73 | 1.0250401875 | 89.476 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -0.72 | 6 | 0.968091053 | 140.792 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -2.31 | √ | √ | √ | √
516 |  | 255910018980 | 14 | 13.664168145 | 21.815 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | 0.43 | 73 | 1.030247085 | 89.930 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -0.22 | 6 | 0.966844375 | 140.611 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -2.44 | √ | √ | √ | √
517 |  | 255910018826 | 14 | 13.58685093 | 21.692 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | -0.13 | 73 | 1.02502883 | 89.475 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -0.72 | 6 | 0.970124585 | 141.088 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -2.11 | √ | √ | √ | √
518 |  | 255910018783 | 14 | 13.662181815 | 21.812 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | 0.42 | 74 | 1.0373351975 | 90.549 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | 0.47 | 6 | 0.971960908 | 141.355 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -1.92 | √ | √ | √ | √
519 |  | 255910018709 | 14 | 13.63063182 | 21.762 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | 0.19 | 73 | 1.028520745 | 89.779 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -0.39 | 6 | 0.969899628 | 141.055 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -2.13 | √ | √ | √ | √
520 |  | 255910018781 | 14 | 13.65231819 | 21.796 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | 0.35 | 74 | 1.03868261 | 90.666 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | 0.60 | 6 | 0.968437903 | 140.843 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -2.28 | √ | √ | √ | √
521 |  | 255910018773 | 13 | 13.42364535 | 21.431 | 13.61 | 13.61 | 21.721 | -1.33 | 72 | 1.0170155975 | 88.775 | 1.03 | 1.03 | 90.127 | -1.50 | 6 | 0.947631858 | 137.817 | 0.99 | 0.99 | 144.124 | -4.38 | √ | √ | √ | √
522 |  | 255910042459 | 14 | 13.594899465 | 21.668 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.29 | 74 | 1.0336187125 | 89.785 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.37 | 6 | 0.97516965 | 141.248 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -1.99 | √ | √ | √ | √
523 |  | 255910043559 | 14 | 13.671555435 | 21.791 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.27 | 74 | 1.040353125 | 90.370 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.28 | 6 | 0.98392764 | 142.516 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -1.11 | √ | √ | √ | √
524 |  | 255910042962 | 14 | 13.605289335 | 21.685 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.22 | 74 | 1.0329152875 | 89.724 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.44 | 6 | 0.969598645 | 140.441 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -2.55 | √ | √ | √ | √
525 |  | 255910042785 | 14 | 13.570929135 | 21.630 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.47 | 74 | 1.039025125 | 90.255 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.15 | 6 | 0.976794485 | 141.483 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -1.83 | √ | √ | √ | √
526 |  | 255910043339 | 14 | 13.56232545 | 21.617 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.53 | 74 | 1.038419225 | 90.202 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.09 | 6 | 0.97275976 | 140.899 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -2.24 | √ | √ | √ | √
527 |  | 255910043584 | 14 | 13.56038928 | 21.613 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.55 | 74 | 1.033489025 | 89.774 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.39 | 6 | 0.95504478 | 138.333 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -4.02 | √ | √ | √ | √
528 |  | 255910043033 | 14 | 13.560375645 | 21.613 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.55 | 74 | 1.034746475 | 89.883 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.27 | 6 | 0.972971695 | 140.929 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -2.21 | √ | √ | √ | √
529 |  | 255910018992 | 14 | 13.68277704 | 21.809 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.35 | 74 | 1.0347703375 | 89.885 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.26 | 6 | 0.98194759 | 142.230 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -1.31 | √ | √ | √ | √
530 |  | 255910042671 | 14 | 13.582900665 | 21.649 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | -0.38 | 74 | 1.03351185 | 89.776 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.38 | 6 | 0.97078369 | 140.613 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -2.43 | √ | √ | √ | √
531 |  | 255910043538 | 14 | 13.670900955 | 21.790 | 13.64 | 13.64 | 21.732 | 0.26 | 73 | 1.0303319125 | 89.500 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.69 | 6 | 0.970647375 | 140.593 | 1.00 | 1.00 | 144.120 | -2.45 | √ | √ | √ | √
532 |  | 255910044299 | 14 | 13.597695605 | 21.533 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.86 | 74 | 1.0375643115 | 90.041 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.09 | 6 | 0.986625312 | 144.508 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | 0.27 | √ | √ | √ | √
533 |  | 255910043784 | 14 | 13.60851674 | 21.550 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.78 | 74 | 1.0339337155 | 89.726 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.44 | 6 | 0.942325632 | 138.019 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -4.24 | √ | √ | √ | √
534 |  | 255910018768 | 14 | 13.67618655 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.28 | 73 | 1.024947575 | 88.947 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.31 | 6 | 0.9458208 | 138.531 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -3.88 | √ | √ | √ | √
535 |  | 255910043132 | 14 | 13.640623555 | 21.601 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.54 | 74 | 1.0359317895 | 89.900 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.25 | 6 | 0.971603568 | 142.308 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -1.26 | √ | √ | √ | √
536 |  | 255910043114 | 14 | 13.71990997 | 21.726 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | 0.04 | 74 | 1.0362931875 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.21 | 6 | 0.978582096 | 143.330 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -0.55 | √ | √ | √ | √
537 |  | 255910018934 | 14 | 13.63457524 | 21.591 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.59 | 73 | 1.0312190765 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.70 | 6 | 0.966938424 | 141.624 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -1.73 | √ | √ | √ | √
538 |  | 255910042558 | 14 | 13.70531721 | 21.703 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.07 | 73 | 1.025188507 | 88.967 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.28 | 6 | 0.949621008 | 139.088 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -3.49 | √ | √ | √ | √
539 |  | 255910043026 | 14 | 13.69536012 | 21.687 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | -0.14 | 73 | 1.0228944605 | 88.768 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -1.50 | 6 | 0.957315888 | 140.215 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -2.71 | √ | √ | √ | √
540 |  | 255910043255 | 14 | 13.73987901 | 21.758 | 13.72 | 13.72 | 21.719 | 0.18 | 74 | 1.0351446065 | 89.831 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.32 | 6 | 0.96538272 | 141.396 | 0.98 | 0.98 | 144.123 | -1.89 | √ | √ | √ | √
541 |  | 255910043502 | 14 | 13.64014609 | 21.579 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | -0.69 | 74 | 1.0422354845 | 90.459 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.36 | 6 | 0.9361521895 | 137.040 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -4.91 | √ | √ | √ | √
542 |  | 255910042539 | 14 | 13.783882865 | 21.806 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | 0.36 | 75 | 1.0489608105 | 91.043 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 1.01 | 6 | 0.9591973655 | 140.414 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.57 | √ | √ | √ | √
543 |  | 255910018821 | 14 | 13.80177957 | 21.834 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | 0.49 | 74 | 1.0378031665 | 90.075 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.07 | 6 | 0.956656371 | 140.042 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.83 | √ | √ | √ | √
544 |  | 255910018863 | 14 | 13.74689451 | 21.748 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | 0.09 | 73 | 1.02919504 | 89.328 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.90 | 6 | 0.964311843 | 141.162 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.05 | √ | √ | √ | √
545 |  | 255910018921 | 14 | 13.68797136 | 21.654 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | -0.34 | 74 | 1.0391864485 | 90.195 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.07 | 6 | 0.9607824105 | 140.646 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.41 | √ | √ | √ | √
546 |  | 255910043378 | 14 | 13.638017165 | 21.575 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | -0.71 | 74 | 1.0362142615 | 89.937 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.22 | 6 | 0.9612785985 | 140.718 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.36 | √ | √ | √ | √
547 |  | 255910018750 | 14 | 13.72425923 | 21.712 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | -0.08 | 74 | 1.034134146 | 89.756 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.42 | 6 | 0.958609619 | 140.328 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.63 | √ | √ | √ | √
548 |  | 255910018711 | 14 | 13.723860915 | 21.711 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | -0.08 | 74 | 1.037617275 | 90.059 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.09 | 6 | 0.9675951505 | 141.643 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -1.72 | √ | √ | √ | √
549 |  | 255910018772 | 14 | 13.802452585 | 21.836 | 13.74 | 13.74 | 21.729 | 0.49 | 74 | 1.0333625405 | 89.689 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.49 | 6 | 0.9626037355 | 140.912 | 0.98 | 0.98 | 144.118 | -2.22 | √ | √ | √ | √
550 |  | 255910018708 | 14 | 13.579283375 | 21.559 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.77 | 73 | 1.026283056 | 89.109 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.13 | 6 | 0.941964048 | 138.403 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -3.98 | √ | √ | √ | √
551 |  | 255910043232 | 14 | 13.668578 | 21.701 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.12 | 74 | 1.033591614 | 89.743 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.42 | 6 | 0.964496637 | 141.714 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -1.68 | √ | √ | √ | √
552 |  | 255910018983 | 14 | 13.762963445 | 21.850 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | 0.57 | 74 | 1.036734678 | 90.016 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.12 | 6 | 0.964106199 | 141.656 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -1.72 | √ | √ | √ | √
553 |  | 255910018816 | 14 | 13.55677155 | 21.523 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.94 | 73 | 1.021756338 | 88.716 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -1.56 | 6 | 0.944583318 | 138.788 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -3.71 | √ | √ | √ | √
554 |  | 255910018945 | 14 | 13.63504975 | 21.647 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.37 | 74 | 1.034814378 | 89.849 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.31 | 6 | 0.958895127 | 140.891 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -2.25 | √ | √ | √ | √
555 |  | 255910018888 | 14 | 13.60231523 | 21.595 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.60 | 74 | 1.033063272 | 89.697 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.48 | 6 | 0.965006757 | 141.789 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -1.63 | √ | √ | √ | √
556 |  | 255910018812 | 14 | 13.687285395 | 21.730 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | 0.02 | 74 | 1.034791542 | 89.847 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.31 | 6 | 0.964005156 | 141.641 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -1.73 | √ | √ | √ | √
557 |  | 255910018789 | 13 | 13.4928626 | 21.422 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -1.40 | 73 | 1.028697444 | 89.318 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.90 | 6 | 0.940554351 | 138.196 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -4.12 | √ | √ | √ | √
558 |  | 255910043066 | 14 | 13.665936795 | 21.696 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.14 | 74 | 1.034225832 | 89.798 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.36 | 6 | 0.95888826 | 140.890 | 0.98 | 0.98 | 144.138 | -2.25 | √ | √ | √ | √
559 |  | 255910018986 | 14 | 13.617548395 | 21.590 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.64 | 74 | 1.0378711035 | 89.989 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.16 | 6 | 0.9518673705 | 141.351 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -1.92 | √ | √ | √ | √
560 |  | 255910018820 | 14 | 13.70379396 | 21.727 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.01 | 73 | 1.031587326 | 89.444 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.76 | 6 | 0.945975465 | 140.476 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -2.53 | √ | √ | √ | √
561 |  | 255910018720 | 14 | 13.70379396 | 21.727 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.01 | 73 | 1.028755728 | 89.198 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -1.03 | 6 | 0.9454387785 | 140.396 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -2.58 | √ | √ | √ | √
562 |  | 255910018939 | 14 | 13.734780965 | 21.776 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | 0.22 | 74 | 1.0367442855 | 89.891 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.27 | 6 | 0.952470051 | 141.441 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -1.86 | √ | √ | √ | √
563 |  | 255910018763 | 14 | 13.69954541 | 21.720 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.04 | 74 | 1.046551968 | 90.741 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | 0.68 | 6 | 0.950715387 | 141.180 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -2.04 | √ | √ | √ | √
564 |  | 255910018741 | 14 | 13.73501395 | 21.777 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | 0.22 | 74 | 1.0386985455 | 90.060 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.08 | 6 | 0.954440166 | 141.733 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -1.65 | √ | √ | √ | √
565 |  | 255910018976 | 14 | 13.69954541 | 21.720 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.04 | 73 | 1.031063418 | 89.398 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.81 | 6 | 0.940775526 | 139.704 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -3.06 | √ | √ | √ | √
566 |  | 255910018715 | 14 | 13.66218558 | 21.661 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.31 | 74 | 1.033988571 | 89.652 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.53 | 6 | 0.945765837 | 140.445 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -2.55 | √ | √ | √ | √
567 |  | 255910043474 | 14 | 13.652359095 | 21.646 | 13.71 | 13.71 | 21.729 | -0.38 | 74 | 1.0330083225 | 89.567 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.62 | 6 | 0.944114046 | 140.200 | 0.97 | 0.97 | 144.118 | -2.72 | √ | √ | √ | √
568 |  | 255910018719 | 14 | 13.70522759 | 21.789 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | 0.26 | 73 | 1.0320635 | 89.666 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.52 | 6 | 0.960759395 | 143.412 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -0.49 | √ | √ | √ | √
569 |  | 255910042875 | 14 | 13.60655753 | 21.633 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.46 | 74 | 1.0379845125 | 90.181 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | 0.05 | 6 | 0.94151698 | 140.540 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -2.48 | √ | √ | √ | √
570 |  | 255910042811 | 14 | 13.5245512 | 21.502 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -1.06 | 74 | 1.0359717625 | 90.006 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.15 | 6 | 0.9465037875 | 141.284 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -1.97 | √ | √ | √ | √
571 |  | 255910042900 | 14 | 13.62814246 | 21.667 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.31 | 73 | 1.030579875 | 89.537 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.67 | 6 | 0.9405485835 | 140.395 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -2.58 | √ | √ | √ | √
572 |  | 255910042934 | 14 | 13.52992351 | 21.511 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -1.02 | 74 | 1.0344839875 | 89.877 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.29 | 6 | 0.9502576515 | 141.845 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -1.58 | √ | √ | √ | √
573 |  | 255910042944 | 14 | 13.56028458 | 21.559 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.80 | 74 | 1.03863295 | 90.237 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | 0.11 | 6 | 0.9549248785 | 142.541 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -1.10 | √ | √ | √ | √
574 |  | 255910042780 | 14 | 13.59350268 | 21.612 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.56 | 74 | 1.035501775 | 89.965 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.19 | 6 | 0.9452814645 | 141.102 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -2.09 | √ | √ | √ | √
575 |  | 255910042821 | 14 | 13.6721872 | 21.737 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | 0.02 | 74 | 1.0333033125 | 89.774 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.40 | 6 | 0.94690447 | 141.344 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -1.93 | √ | √ | √ | √
576 |  | 255910042691 | 14 | 13.63929718 | 21.685 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.22 | 74 | 1.033700675 | 89.809 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.37 | 6 | 0.9404616885 | 140.382 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -2.59 | √ | √ | √ | √
577 |  | 255910043586 | 14 | 13.59552584 | 21.615 | 13.67 | 13.67 | 21.733 | -0.54 | 73 | 1.02886385 | 89.388 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.83 | 6 | 0.942225657 | 140.646 | 0.97 | 0.97 | 144.120 | -2.41 | √ | √ | √ | √
578 |  | 255910043610 | 14 | 13.62818936 | 21.690 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.12 | 74 | 1.0362433395 | 89.928 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.22 | 6 | 0.940475405 | 141.927 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -1.52 | √ | √ | √ | √
579 |  | 255910043210 | 14 | 13.660377915 | 21.741 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.11 | 74 | 1.0362225695 | 89.926 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.22 | 6 | 0.92888075 | 140.177 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.74 | √ | √ | √ | √
580 |  | 255910043219 | 14 | 13.598729805 | 21.643 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.34 | 73 | 1.0300164935 | 89.388 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.82 | 6 | 0.931559525 | 140.581 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.45 | √ | √ | √ | √
581 |  | 255910043035 | 14 | 13.660377915 | 21.741 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.11 | 74 | 1.0345713545 | 89.783 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.38 | 6 | 0.93542632 | 141.165 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.05 | √ | √ | √ | √
582 |  | 255910044254 | 14 | 13.705979505 | 21.814 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.45 | 74 | 1.0376847775 | 90.053 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.08 | 6 | 0.931559525 | 140.581 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.45 | √ | √ | √ | √
583 |  | 255910043345 | 14 | 13.594172375 | 21.636 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.37 | 74 | 1.0369079795 | 89.986 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.15 | 6 | 0.93078502 | 140.464 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.54 | √ | √ | √ | √
584 |  | 255910042924 | 14 | 13.52795319 | 21.530 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.86 | 73 | 1.0276798685 | 89.185 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -1.04 | 6 | 0.930463185 | 140.416 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.57 | √ | √ | √ | √
585 |  | 255910018958 | 14 | 13.704669585 | 21.812 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | 0.44 | 74 | 1.034397925 | 89.768 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.40 | 6 | 0.93322982 | 140.833 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.28 | √ | √ | √ | √
586 |  | 255910043495 | 14 | 13.573104495 | 21.602 | 13.65 | 13.65 | 21.717 | -0.53 | 74 | 1.033135109 | 89.658 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.52 | 6 | 0.931874675 | 140.629 | 0.96 | 0.96 | 144.119 | -2.42 | √ | √ | √ | √
587 |  | 255910018989 | 14 | 13.5681975 | 21.439 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -1.32 | 73 | 1.027129026 | 89.191 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.05 | 6 | 1.062195481 | 139.553 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -3.17 | √ | √ | √ | √
588 |  | 255910018974 | 14 | 13.83490625 | 21.861 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.62 | 73 | 1.031511462 | 89.572 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.63 | 6 | 1.069842668 | 140.558 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.48 | √ | √ | √ | √
589 |  | 255910018748 | 14 | 13.72193625 | 21.682 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.20 | 73 | 1.023231336 | 88.853 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -1.42 | 6 | 1.064993928 | 139.921 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.92 | √ | √ | √ | √
590 |  | 255910042700 | 14 | 13.649625 | 21.568 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.73 | 74 | 1.035017826 | 89.876 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.29 | 6 | 1.081374332 | 142.073 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.42 | √ | √ | √ | √
591 |  | 255910042616 | 14 | 13.62145125 | 21.523 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.93 | 73 | 1.028049732 | 89.271 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.96 | 6 | 1.069425808 | 140.503 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.51 | √ | √ | √ | √
592 |  | 255910018780 | 14 | 13.733005 | 21.700 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.12 | 74 | 1.035017826 | 89.876 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.29 | 6 | 1.081335937 | 142.068 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.43 | √ | √ | √ | √
593 |  | 255910043220 | 14 | 13.75499125 | 21.734 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.04 | 74 | 1.038395478 | 90.170 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.04 | 6 | 1.077331887 | 141.542 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.79 | √ | √ | √ | √
594 |  | 255910042451 | 14 | 13.686035 | 21.625 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.47 | 74 | 1.035879366 | 89.951 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.20 | 6 | 1.081454413 | 142.083 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.42 | √ | √ | √ | √
595 |  | 255910044357 | 14 | 13.85566875 | 21.893 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.77 | 73 | 1.031900712 | 89.606 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.59 | 6 | 1.078082235 | 141.640 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.72 | √ | √ | √ | √
596 |  | 255910042448 | 14 | 13.55134127 | 21.593 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.58 | 73 | 1.03185504 | 89.596 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.59 | 7 | 1.165480407 | 142.475 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.15 | √ | √ | √ | √
597 |  | 255910018997 | 14 | 13.60068187 | 21.671 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.22 | 74 | 1.033818936 | 89.767 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.40 | 7 | 1.173650877 | 143.473 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -0.45 | √ | √ | √ | √
598 |  | 255910018935 | 14 | 13.68128969 | 21.800 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.38 | 73 | 1.032309684 | 89.635 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.55 | 7 | 1.160367084 | 141.850 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.58 | √ | √ | √ | √
599 |  | 255910018912 | 14 | 13.62122228 | 21.704 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.06 | 74 | 1.034856936 | 89.857 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.30 | 7 | 1.171499202 | 143.210 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -0.64 | √ | √ | √ | √
600 |  | 255910018994 | 14 | 13.55068703 | 21.592 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.58 | 73 | 1.030476576 | 89.476 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.72 | 7 | 1.164952215 | 142.410 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.19 | √ | √ | √ | √
601 |  | 255910042437 | 14 | 13.62122228 | 21.704 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.06 | 74 | 1.035619866 | 89.923 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.23 | 7 | 1.162772244 | 142.144 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.38 | √ | √ | √ | √
602 |  | 255910018954 | 14 | 13.74003499 | 21.893 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.81 | 74 | 1.035751692 | 89.934 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.22 | 7 | 1.169589222 | 142.977 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -0.80 | √ | √ | √ | √
603 |  | 255910018895 | 14 | 13.59622486 | 21.664 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.25 | 74 | 1.033080918 | 89.702 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.47 | 7 | 1.165914279 | 142.528 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.11 | √ | √ | √ | √
604 |  | 255910018916 | 14 | 13.58448943 | 21.645 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.33 | 73 | 1.029329586 | 89.377 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.84 | 7 | 1.162911366 | 142.161 | 1.18 | 1.18 | 144.127 | -1.36 | √ | √ | √ | √