## Sheet1
水 表 检 定 记 录
计量标准装置 | [8 empty] | 计量标准名称 |  | 质量法水表检定装置（串联） |  |  | 测量范围 |  | 0.5-5000L |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号
[9 empty] | 有效期至 |  | 2027.4.16 |  |  | 测量范围 |  | DN(15-25) |  | 检定依据 |  | JJG162-2019 |  | 脉冲当量 |  | 指针 |  | 1
送检单位 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 水表名称 |  | NB-IoT物联网阀控水表 |  |  | 型号规格 |  | LXSF-NB DN15 |  | 设备准确度等级 |  | 0.2级 |  |  |  | 梅花针 |  | 0.0842872
制造商 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 检定类别 |  | ☑首次 □后续 |  |  | 温度等级 |  | T30 |  | 水表准确度等级 |  | 2级 |  |  |  | 检定员 |  | 陈雨
检定地点 |  |  |  |  | 二检合一检定站 |  |  |  | 环境温度 |  | 22 |  | ℃ | 水温 |  | 15.50 |  | ℃ | 水密度 |  | 0.99895 |  | kg/L | 核验员 |  | 赵应书
检定日期 |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  |  | 环境湿度 |  | 82 |  | %RH | 水压 |  | 0.50 |  | MPa | MAP |  | 1.6 |  | MPa | 有效期 |  | 2027/4/16
检定流量点 |  |  |  |  | Q3 | 2500 |  | L/h | Q2 | 40 |  | L/h | Q1 | 25 |  | L/h | Q3/Q1 |  | 100.0 |  |  |  |  | 外观标志封印 | 密封性 | 误差 分布 | 检定结论
|  |  | 水表Q3 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q2 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q1 |  |  | 检定装置
序号 | 合格证编号 | 出厂编号 | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/%
1 |  | 255910044031 | 14 | 13.64013588 | 21.609 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.58 | 74 | 1.037180438 | 90.138 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.02 | 6 | 1.025571964 | 142.260 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.29 | √ | √ | √ | √
2 |  | 255910043247 | 14 | 13.73867292 | 21.765 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | 0.14 | 74 | 1.036463871 | 90.075 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.05 | 6 | 1.015415739 | 140.852 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.27 | √ | √ | √ | √
3 |  | 255910043375 | 14 | 13.6919426 | 21.691 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.20 | 73 | 1.02819587 | 89.357 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.85 | 6 | 1.011690924 | 140.335 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.63 | √ | √ | √ | √
4 |  | 255910043254 | 14 | 13.6576426 | 21.636 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.45 | 73 | 1.028064171 | 89.345 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.86 | 6 | 1.011251427 | 140.274 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.67 | √ | √ | √ | √
5 |  | 255910043998 | 14 | 13.83526172 | 21.918 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | 0.84 | 74 | 1.036640161 | 90.091 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.03 | 6 | 1.019304716 | 141.391 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.90 | √ | √ | √ | √
6 |  | 255910044189 | 14 | 13.64013588 | 21.609 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.58 | 73 | 1.031662561 | 89.658 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.51 | 6 | 0.999938795 | 138.705 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -3.76 | √ | √ | √ | √
7 |  | 255910044160 | 14 | 13.67090984 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.36 | 74 | 1.033236727 | 89.795 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.36 | 6 | 1.019016913 | 141.351 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.92 | √ | √ | √ | √
8 |  | 255910044371 | 14 | 13.67090984 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.36 | 74 | 1.036308321 | 90.062 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.07 | 6 | 1.017457374 | 141.135 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.07 | √ | √ | √ | √
9 |  | 255910044382 | 14 | 13.69409664 | 21.694 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.19 | 74 | 1.033885889 | 89.851 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.30 | 6 | 1.017694266 | 141.168 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.05 | √ | √ | √ | √
10 |  | 255910044389 | 14 | 13.6919426 | 21.691 | 13.72 | 13.72 | 21.735 | -0.20 | 73 | 1.030961549 | 89.597 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.58 | 6 | 1.015551848 | 140.870 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.26 | √ | √ | √ | √
11 |  | 255910043188 | 14 | 13.767267865 | 21.811 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.38 | 74 | 1.040715389 | 90.270 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.17 | 6 | 1.02140584 | 141.559 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.79 | √ | √ | √ | √
12 |  | 255910043514 | 14 | 13.69837742 | 21.702 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.12 | 74 | 1.036339121 | 89.890 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.26 | 6 | 1.01952968 | 141.299 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.97 | √ | √ | √ | √
13 |  | 255910043808 | 14 | 13.73389927 | 21.758 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.14 | 74 | 1.037954766 | 90.030 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.10 | 6 | 1.01210616 | 140.270 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.68 | √ | √ | √ | √
14 |  | 255910043791 | 14 | 13.69143763 | 21.691 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.17 | 74 | 1.033263681 | 89.624 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.55 | 6 | 1.01028512 | 140.017 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.86 | √ | √ | √ | √
15 |  | 255910043733 | 14 | 13.71058377 | 21.721 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.03 | 74 | 1.033994098 | 89.687 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.48 | 6 | 1.01755472 | 141.025 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.16 | √ | √ | √ | √
16 |  | 255910043723 | 14 | 13.69077931 | 21.690 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.18 | 73 | 1.032120781 | 89.524 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.66 | 6 | 1.01973664 | 141.327 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.95 | √ | √ | √ | √
17 |  | 255910044289 | 14 | 13.62774517 | 21.590 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.64 | 74 | 1.036050279 | 89.865 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.28 | 6 | 1.01503376 | 140.676 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.40 | √ | √ | √ | √
18 |  | 255910043252 | 14 | 13.62774517 | 21.590 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.64 | 74 | 1.033871496 | 89.676 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.49 | 6 | 1.014442 | 140.594 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.46 | √ | √ | √ | √
19 |  | 255910044378 | 14 | 13.700036935 | 21.705 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.11 | 74 | 1.033263681 | 89.624 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.55 | 6 | 1.02010584 | 141.379 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -1.91 | √ | √ | √ | √
20 |  | 255910044320 | 14 | 13.71058377 | 21.721 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.03 | 74 | 1.032529108 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.62 | 6 | 1.01610704 | 140.824 | 1.04 | 1.04 | 144.136 | -2.30 | √ | √ | √ | √
21 |  | 255910043799 | 14 | 13.68239348 | 21.662 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.27 | 74 | 1.040448366 | 90.257 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.14 | 6 | 1.02628071 | 141.819 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.60 | √ | √ | √ | √
22 |  | 255910043753 | 14 | 13.65326592 | 21.615 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.49 | 74 | 1.038321533 | 90.073 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.07 | 6 | 1.011763193 | 139.813 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.99 | √ | √ | √ | √
23 |  | 255910043782 | 14 | 13.64812092 | 21.607 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.52 | 73 | 1.026819803 | 89.075 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.17 | 6 | 1.008544495 | 139.368 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -3.30 | √ | √ | √ | √
24 |  | 255910043752 | 14 | 13.61390324 | 21.553 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.77 | 74 | 1.043059373 | 90.484 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.39 | 6 | 1.023866165 | 141.485 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.83 | √ | √ | √ | √
25 |  | 255910044251 | 14 | 13.75534272 | 21.777 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | 0.26 | 74 | 1.04049616 | 90.261 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.14 | 6 | 1.024264591 | 141.540 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.80 | √ | √ | √ | √
26 |  | 255910043223 | 14 | 13.69600372 | 21.683 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.17 | 73 | 1.031985711 | 89.523 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.68 | 6 | 1.016311716 | 140.441 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.56 | √ | √ | √ | √
27 |  | 255910044296 | 14 | 13.66512 | 21.634 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.40 | 74 | 1.037748005 | 90.023 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.12 | 6 | 1.019392738 | 140.867 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.26 | √ | √ | √ | √
28 |  | 255910043304 | 14 | 13.67435356 | 21.649 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.33 | 74 | 1.037412408 | 89.994 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.15 | 6 | 1.025179302 | 141.667 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -1.71 | √ | √ | √ | √
29 |  | 255910043260 | 14 | 13.67632924 | 21.652 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.32 | 73 | 1.030839694 | 89.424 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.79 | 6 | 1.016784195 | 140.507 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.51 | √ | √ | √ | √
30 |  | 255910043296 | 14 | 13.68294228 | 21.662 | 13.72 | 13.72 | 21.721 | -0.27 | 74 | 1.033419531 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.54 | 6 | 1.020651639 | 141.041 | 1.04 | 1.04 | 144.129 | -2.14 | √ | √ | √ | √
31 |  | 255910044204 | 14 | 13.64891631 | 21.662 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.30 | 74 | 1.03524655 | 89.926 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.22 | 6 | 1.032797146 | 141.905 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.54 | √ | √ | √ | √
32 |  | 255910044163 | 14 | 13.6631676 | 21.684 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.20 | 74 | 1.033347925 | 89.761 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.40 | 6 | 1.022716256 | 140.520 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.51 | √ | √ | √ | √
33 |  | 255910043696 | 14 | 13.62343922 | 21.621 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.49 | 74 | 1.034244325 | 89.839 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.31 | 6 | 1.029747703 | 141.486 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.84 | √ | √ | √ | √
34 |  | 255910043864 | 14 | 13.66674069 | 21.690 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.17 | 74 | 1.03332095 | 89.759 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.40 | 6 | 1.023063475 | 140.568 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.47 | √ | √ | √ | √
35 |  | 255910043700 | 14 | 13.73302767 | 21.795 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | 0.31 | 73 | 1.0310841 | 89.565 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.62 | 6 | 1.024597113 | 140.778 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.33 | √ | √ | √ | √
36 |  | 255910043664 | 14 | 13.60122035 | 21.586 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.65 | 74 | 1.03702275 | 90.080 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.05 | 6 | 1.032046062 | 141.802 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.62 | √ | √ | √ | √
37 |  | 255910043443 | 14 | 13.62343922 | 21.621 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.49 | 74 | 1.0358368875 | 89.977 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.16 | 6 | 1.030511375 | 141.591 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.76 | √ | √ | √ | √
38 |  | 255910043846 | 14 | 13.61481452 | 21.608 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.55 | 74 | 1.0335772125 | 89.781 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.38 | 6 | 1.025444705 | 140.895 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.25 | √ | √ | √ | √
39 |  | 255910043115 | 14 | 13.64891631 | 21.662 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.30 | 73 | 1.0302136375 | 89.489 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.70 | 6 | 1.025085947 | 140.845 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -2.28 | √ | √ | √ | √
40 |  | 255910043136 | 14 | 13.64508311 | 21.656 | 13.69 | 13.69 | 21.727 | -0.33 | 74 | 1.036647175 | 90.048 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.08 | 6 | 1.033319548 | 141.977 | 1.05 | 1.05 | 144.131 | -1.49 | √ | √ | √ | √
41 |  | 255910043578 | 14 | 13.670714265 | 21.646 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.32 | 74 | 1.03355217 | 89.729 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.43 | 6 | 1.018189608 | 140.975 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.19 | √ | √ | √ | √
42 |  | 255910043911 | 14 | 13.765100895 | 21.796 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | 0.37 | 73 | 1.029548604 | 89.382 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.81 | 6 | 1.014997902 | 140.533 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.50 | √ | √ | √ | √
43 |  | 255910043523 | 14 | 13.715068575 | 21.717 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | 0.00 | 73 | 1.02971157 | 89.396 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.80 | 6 | 1.013177193 | 140.281 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.67 | √ | √ | √ | √
44 |  | 255910043883 | 14 | 13.65095095 | 21.615 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.47 | 73 | 1.031412852 | 89.544 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.63 | 6 | 1.015487172 | 140.601 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.45 | √ | √ | √ | √
45 |  | 255910043550 | 14 | 13.63649534 | 21.592 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.57 | 73 | 1.027224522 | 89.180 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.04 | 6 | 1.014059961 | 140.403 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.59 | √ | √ | √ | √
46 |  | 255910043508 | 14 | 13.639114905 | 21.596 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.55 | 73 | 1.030093554 | 89.429 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.76 | 6 | 1.009425429 | 139.761 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -3.03 | √ | √ | √ | √
47 |  | 255910043518 | 14 | 13.60750183 | 21.546 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.78 | 74 | 1.036600776 | 89.994 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.13 | 6 | 1.01453778 | 140.469 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.54 | √ | √ | √ | √
48 |  | 255910043663 | 14 | 13.62025678 | 21.566 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.69 | 73 | 1.030861674 | 89.496 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.69 | 6 | 1.013710185 | 140.355 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -2.62 | √ | √ | √ | √
49 |  | 255910043567 | 14 | 13.68392181 | 21.667 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | -0.23 | 74 | 1.035663462 | 89.913 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.23 | 6 | 1.023537225 | 141.715 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -1.68 | √ | √ | √ | √
50 |  | 255910043770 | 14 | 13.76366082 | 21.793 | 13.72 | 13.72 | 21.716 | 0.35 | 74 | 1.032840102 | 89.667 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.50 | 6 | 1.023536184 | 141.715 | 1.04 | 1.04 | 144.133 | -1.68 | √ | √ | √ | √
51 |  | 255910043949 | 14 | 13.63268565 | 21.580 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.67 | 73 | 1.0290288125 | 89.393 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.82 | 6 | 1.004743848 | 140.315 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.64 | √ | √ | √ | √
52 |  | 255910043521 | 14 | 13.590893025 | 21.514 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.98 | 73 | 1.0324587875 | 89.691 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 1.011317688 | 141.233 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.00 | √ | √ | √ | √
53 |  | 255910043573 | 14 | 13.67874675 | 21.653 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.34 | 74 | 1.032559425 | 89.700 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.48 | 6 | 1.008385776 | 140.824 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.29 | √ | √ | √ | √
54 |  | 255910043331 | 14 | 13.712716125 | 21.707 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.09 | 74 | 1.0396818625 | 90.319 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.21 | 6 | 1.022642856 | 142.815 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -0.91 | √ | √ | √ | √
55 |  | 255910043575 | 14 | 13.72134915 | 21.720 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.03 | 74 | 1.0367768625 | 90.066 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.07 | 6 | 1.008518904 | 140.842 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.28 | √ | √ | √ | √
56 |  | 255910043954 | 14 | 13.679391825 | 21.654 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.33 | 74 | 1.0332991625 | 89.764 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.40 | 6 | 1.011596328 | 141.272 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -1.98 | √ | √ | √ | √
57 |  | 255910043484 | 14 | 13.711178925 | 21.704 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.10 | 74 | 1.03871595 | 90.235 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.12 | 6 | 1.0066902 | 140.587 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.45 | √ | √ | √ | √
58 |  | 255910044146 | 14 | 13.712002425 | 21.706 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.09 | 74 | 1.0336788875 | 89.797 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.37 | 6 | 1.010273304 | 141.087 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.11 | √ | √ | √ | √
59 |  | 255910043512 | 14 | 13.633330725 | 21.581 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.67 | 73 | 1.032430775 | 89.689 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.49 | 6 | 1.00983264 | 141.026 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.15 | √ | √ | √ | √
60 |  | 255910043591 | 14 | 13.7091888 | 21.701 | 13.73 | 13.73 | 21.726 | -0.12 | 73 | 1.030600625 | 89.530 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.67 | 6 | 1.010754216 | 141.155 | 1.03 | 1.03 | 144.122 | -2.06 | √ | √ | √ | √
61 |  | 255910043439 | 14 | 13.6286726 | 21.557 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.74 | 74 | 1.0347267625 | 89.884 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.27 | 6 | 1.015170113 | 141.101 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.11 | √ | √ | √ | √
62 |  | 255910043501 | 14 | 13.65033854 | 21.592 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.58 | 74 | 1.034518225 | 89.866 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.29 | 6 | 1.017764687 | 141.462 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.85 | √ | √ | √ | √
63 |  | 255910044149 | 14 | 13.68081914 | 21.640 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.36 | 73 | 1.0284198 | 89.336 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.88 | 6 | 1.011632906 | 140.609 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.45 | √ | √ | √ | √
64 |  | 255910043530 | 14 | 13.75038905 | 21.750 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | 0.15 | 74 | 1.034595 | 89.873 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.28 | 6 | 1.01586594 | 141.198 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.04 | √ | √ | √ | √
65 |  | 255910043948 | 14 | 13.64512114 | 21.583 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.62 | 73 | 1.0311909625 | 89.577 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.61 | 6 | 1.013710017 | 140.898 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.25 | √ | √ | √ | √
66 |  | 255910043661 | 14 | 13.68462235 | 21.646 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.33 | 73 | 1.029426175 | 89.424 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.78 | 6 | 1.009806749 | 140.356 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.62 | √ | √ | √ | √
67 |  | 255910044022 | 14 | 13.60961536 | 21.527 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.88 | 74 | 1.0331248625 | 89.745 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.42 | 6 | 1.007563718 | 140.044 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.84 | √ | √ | √ | √
68 |  | 255910044078 | 14 | 13.92341451 | 22.023 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | 1.41 | 74 | 1.0340295625 | 89.824 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.33 | 6 | 0.993136974 | 138.039 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -4.23 | √ | √ | √ | √
69 |  | 255910044040 | 14 | 13.71670936 | 21.696 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.10 | 73 | 1.032156875 | 89.661 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.52 | 6 | 1.020213044 | 141.802 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -1.62 | √ | √ | √ | √
70 |  | 255910043583 | 14 | 13.70580774 | 21.679 | 13.73 | 13.73 | 21.718 | -0.18 | 73 | 1.0306099625 | 89.527 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.66 | 6 | 1.016108598 | 141.231 | 1.04 | 1.04 | 144.135 | -2.01 | √ | √ | √ | √
71 |  | 255910043588 | 14 | 13.733336955 | 21.754 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | 0.13 | 74 | 1.0367708975 | 89.984 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.17 | 6 | 1.019697655 | 141.729 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.67 | √ | √ | √ | √
72 |  | 255910043105 | 14 | 13.68888664 | 21.684 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.19 | 74 | 1.0361664905 | 89.932 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.22 | 6 | 1.02183906 | 142.027 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.46 | √ | √ | √ | √
73 |  | 255910043055 | 14 | 13.709417995 | 21.716 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.04 | 74 | 1.0358341705 | 89.903 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.26 | 6 | 1.021708398 | 142.009 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.47 | √ | √ | √ | √
74 |  | 255910043118 | 14 | 13.72235124 | 21.737 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | 0.05 | 73 | 1.0304713565 | 89.438 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.77 | 6 | 1.01669554 | 141.312 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.96 | √ | √ | √ | √
75 |  | 255910042783 | 14 | 13.67215434 | 21.657 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.31 | 74 | 1.033056183 | 89.662 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.52 | 6 | 1.016566952 | 141.294 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.97 | √ | √ | √ | √
76 |  | 255910042839 | 14 | 13.56509505 | 21.488 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -1.09 | 74 | 1.0341247995 | 89.755 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.42 | 6 | 1.016459104 | 141.279 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.98 | √ | √ | √ | √
77 |  | 255910043307 | 14 | 13.686897965 | 21.681 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.20 | 74 | 1.0348974435 | 89.822 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.35 | 6 | 1.014422436 | 140.996 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -2.18 | √ | √ | √ | √
78 |  | 255910043228 | 14 | 13.72070544 | 21.734 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | 0.04 | 73 | 1.031519203 | 89.528 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.67 | 6 | 1.017482623 | 141.421 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.88 | √ | √ | √ | √
79 |  | 255910043287 | 14 | 13.7086911 | 21.715 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.05 | 73 | 1.0318234835 | 89.555 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.64 | 6 | 1.018864944 | 141.613 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.75 | √ | √ | √ | √
80 |  | 255910043198 | 14 | 13.708704815 | 21.715 | 13.72 | 13.72 | 21.725 | -0.05 | 74 | 1.0352069165 | 89.849 | 1.04 | 1.04 | 90.134 | -0.32 | 6 | 1.019957942 | 141.765 | 1.04 | 1.04 | 144.134 | -1.64 | √ | √ | √ | √
81 |  | 255910043156 | 14 | 13.74951024 | 21.704 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.15 | 73 | 1.029697038 | 89.416 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.80 | 6 | 1.002842775 | 138.039 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -4.22 | √ | √ | √ | √
82 |  | 255910043272 | 14 | 13.72885524 | 21.671 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.30 | 74 | 1.038158814 | 90.150 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | 0.02 | 6 | 1.02484548 | 141.067 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -2.12 | √ | √ | √ | √
83 |  | 255910043302 | 14 | 13.72846968 | 21.671 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.30 | 73 | 1.031648478 | 89.585 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.61 | 6 | 1.029527664 | 141.712 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -1.67 | √ | √ | √ | √
84 |  | 255910043137 | 14 | 13.75300782 | 21.709 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.12 | 73 | 1.027280574 | 89.206 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -1.03 | 6 | 1.013701212 | 139.533 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -3.18 | √ | √ | √ | √
85 |  | 255910043169 | 14 | 13.68181692 | 21.597 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.64 | 73 | 1.032240138 | 89.636 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.55 | 6 | 1.029555933 | 141.716 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -1.67 | √ | √ | √ | √
86 |  | 255910043355 | 14 | 13.77616896 | 21.746 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | 0.04 | 74 | 1.03464726 | 89.845 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.32 | 6 | 1.026046389 | 141.232 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -2.00 | √ | √ | √ | √
87 |  | 255910043102 | 14 | 13.80014253 | 21.784 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | 0.22 | 74 | 1.037853642 | 90.124 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.01 | 6 | 1.037863878 | 142.859 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -0.87 | √ | √ | √ | √
88 |  | 255910043236 | 14 | 13.82863266 | 21.829 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | 0.43 | 73 | 1.030346826 | 89.472 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.74 | 6 | 1.0253271 | 141.133 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -2.07 | √ | √ | √ | √
89 |  | 255910043277 | 14 | 13.75150689 | 21.707 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.13 | 73 | 1.03096236 | 89.525 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.68 | 6 | 1.02498159 | 141.086 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -2.10 | √ | √ | √ | √
90 |  | 255910043233 | 14 | 13.74083514 | 21.690 | 13.77 | 13.77 | 21.736 | -0.21 | 73 | 1.032216264 | 89.634 | 1.04 | 1.04 | 90.137 | -0.56 | 6 | 1.02798648 | 141.500 | 1.05 | 1.05 | 144.117 | -1.82 | √ | √ | √ | √
91 |  | 255910043146 | 14 | 13.7082825 | 21.656 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | -0.30 | 73 | 1.0298503335 | 89.384 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.83 | 6 | 1.02218896 | 141.654 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.71 | √ | √ | √ | √
92 |  | 255910043540 | 14 | 13.78620375 | 21.779 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | 0.26 | 74 | 1.040088905 | 90.273 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | 0.15 | 6 | 1.03341784 | 143.210 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -0.63 | √ | √ | √ | √
93 |  | 255910043081 | 14 | 13.82049625 | 21.834 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | 0.51 | 73 | 1.0287952175 | 89.292 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.93 | 6 | 1.01290176 | 140.367 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.61 | √ | √ | √ | √
94 |  | 255910043108 | 14 | 13.70749875 | 21.655 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | -0.31 | 74 | 1.0342161875 | 89.763 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.41 | 6 | 1.01762648 | 141.022 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -2.15 | √ | √ | √ | √
95 |  | 255910042740 | 14 | 13.78689125 | 21.781 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | 0.27 | 73 | 1.02994276 | 89.392 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.82 | 6 | 1.00595664 | 139.405 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -3.27 | √ | √ | √ | √
96 |  | 255910043153 | 14 | 13.63165375 | 21.535 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | -0.86 | 73 | 1.031731057 | 89.547 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.65 | 6 | 1.022372 | 141.680 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.70 | √ | √ | √ | √
97 |  | 255910043097 | 14 | 13.7187875 | 21.673 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | -0.23 | 74 | 1.0366483545 | 89.974 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.18 | 6 | 1.02095344 | 141.483 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.83 | √ | √ | √ | √
98 |  | 255910043213 | 14 | 13.77971375 | 21.769 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | 0.22 | 74 | 1.0368685165 | 89.993 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.16 | 6 | 1.02320816 | 141.796 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.61 | √ | √ | √ | √
99 |  | 255910043231 | 14 | 13.66979625 | 21.596 | 13.75 | 13.75 | 21.722 | -0.58 | 74 | 1.0349119825 | 89.823 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.35 | 6 | 1.0269376 | 142.312 | 1.04 | 1.04 | 144.123 | -1.26 | √ | √ | √ | √
100 |  | 255910043020 | 14 | 13.73304772 | 21.749 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.10 | 75 | 1.049673348 | 91.127 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 1.12 | 6 | 1.01811736 | 140.822 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.29 | √ | √ | √ | √
101 |  | 255910043091 | 14 | 13.7905208 | 21.840 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.51 | 75 | 1.051729626 | 91.306 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 1.32 | 6 | 1.02432768 | 141.681 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.70 | √ | √ | √ | √
102 |  | 255910043032 | 14 | 13.63161576 | 21.588 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.64 | 73 | 1.022244198 | 88.746 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -1.52 | 6 | 1.015313338 | 140.434 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.56 | √ | √ | √ | √
103 |  | 255910043080 | 14 | 13.70183472 | 21.699 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.13 | 73 | 1.031369256 | 89.538 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.64 | 6 | 1.024909116 | 141.761 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.64 | √ | √ | √ | √
104 |  | 255910043259 | 14 | 13.75773 | 21.788 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.28 | 74 | 1.038158814 | 90.128 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 0.02 | 6 | 1.018791534 | 140.915 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.23 | √ | √ | √ | √
105 |  | 255910043267 | 14 | 13.67457308 | 21.656 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.33 | 74 | 1.037341908 | 90.057 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.06 | 6 | 1.02491641 | 141.762 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.64 | √ | √ | √ | √
106 |  | 255910043268 | 14 | 13.64034168 | 21.602 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.58 | 74 | 1.03693086 | 90.021 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.10 | 6 | 1.022068624 | 141.368 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -1.91 | √ | √ | √ | √
107 |  | 255910043167 | 14 | 13.686729 | 21.675 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | -0.24 | 74 | 1.033030056 | 89.682 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.48 | 6 | 1.01878424 | 140.914 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -2.23 | √ | √ | √ | √
108 |  | 255910043315 | 14 | 13.72263424 | 21.732 | 13.72 | 13.72 | 21.728 | 0.02 | 73 | 1.027020036 | 89.161 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -1.06 | 6 | 1.003499142 | 138.800 | 1.04 | 1.04 | 144.125 | -3.69 | √ | √ | √ | √
109 |  | 255910042824 | 14 | 13.68503409 | 21.686 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.18 | 74 | 1.0400359415 | 90.265 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | 0.15 | 6 | 1.0319681025 | 141.722 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.67 | √ | √ | √ | √
110 |  | 255910042759 | 14 | 13.73459574 | 21.764 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | 0.18 | 74 | 1.036130143 | 89.926 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.23 | 6 | 1.029693836 | 141.409 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.89 | √ | √ | √ | √
111 |  | 255910043201 | 14 | 13.68755673 | 21.690 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.16 | 73 | 1.02867579 | 89.279 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.95 | 6 | 1.0233705985 | 140.541 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.49 | √ | √ | √ | √
112 |  | 255910042979 | 14 | 13.61450985 | 21.574 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.70 | 73 | 1.0247118355 | 88.935 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.33 | 6 | 1.015548675 | 139.467 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -3.24 | √ | √ | √ | √
113 |  | 255910043040 | 14 | 13.68689865 | 21.689 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.17 | 74 | 1.038286069 | 90.113 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.02 | 6 | 1.032808752 | 141.837 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.59 | √ | √ | √ | √
114 |  | 255910042722 | 14 | 13.72091316 | 21.743 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | 0.08 | 74 | 1.037532118 | 90.047 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.09 | 6 | 1.0242647725 | 140.664 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.40 | √ | √ | √ | √
115 |  | 255910043077 | 14 | 13.78744779 | 21.848 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | 0.56 | 74 | 1.032570165 | 89.617 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.57 | 6 | 1.024719206 | 140.726 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.36 | √ | √ | √ | √
116 |  | 255910042782 | 14 | 13.64931954 | 21.629 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.44 | 74 | 1.0328100585 | 89.637 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.55 | 6 | 1.0319177265 | 141.715 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -1.68 | √ | √ | √ | √
117 |  | 255910043239 | 14 | 13.70784753 | 21.722 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | -0.02 | 74 | 1.0332420745 | 89.675 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.51 | 6 | 1.026992423 | 141.038 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.14 | √ | √ | √ | √
118 |  | 255910042788 | 14 | 13.72091316 | 21.743 | 13.71 | 13.71 | 21.725 | 0.08 | 73 | 1.0306686715 | 89.452 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.75 | 6 | 1.0257760525 | 140.871 | 1.05 | 1.05 | 144.129 | -2.26 | √ | √ | √ | √
119 |  | 255910043263 | 14 | 13.7350583 | 21.783 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | 0.26 | 74 | 1.0356750375 | 89.965 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.18 | 6 | 1.02317131 | 141.194 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.04 | √ | √ | √ | √
120 |  | 255910043092 | 14 | 13.55478 | 21.497 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -1.06 | 73 | 1.0258789625 | 89.114 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -1.12 | 6 | 1.0145426955 | 140.004 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.87 | √ | √ | √ | √
121 |  | 255910042969 | 14 | 13.6887112 | 21.710 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.08 | 73 | 1.0322959 | 89.672 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.50 | 6 | 1.024357862 | 141.358 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -1.93 | √ | √ | √ | √
122 |  | 255910042767 | 14 | 13.725208 | 21.767 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | 0.18 | 74 | 1.0355526125 | 89.955 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.19 | 6 | 1.014570897 | 140.008 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.87 | √ | √ | √ | √
123 |  | 255910043131 | 14 | 13.6504882 | 21.649 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.36 | 73 | 1.0324380375 | 89.684 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.49 | 6 | 1.0187770985 | 140.588 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.46 | √ | √ | √ | √
124 |  | 255910043030 | 14 | 13.645885 | 21.642 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.40 | 74 | 1.0352756 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.21 | 6 | 1.0255496365 | 141.523 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -1.81 | √ | √ | √ | √
125 |  | 255910042787 | 14 | 13.6774772 | 21.692 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.16 | 73 | 1.0302032625 | 89.490 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.70 | 6 | 1.021289121 | 140.935 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.22 | √ | √ | √ | √
126 |  | 255910043065 | 14 | 13.6887112 | 21.710 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.08 | 73 | 1.0313756375 | 89.592 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.59 | 6 | 1.02427848 | 141.347 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -1.94 | √ | √ | √ | √
127 |  | 255910043273 | 14 | 13.5733161 | 21.527 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.92 | 73 | 1.022076525 | 88.784 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -1.49 | 6 | 1.0171205215 | 140.359 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -2.62 | √ | √ | √ | √
128 |  | 255910043059 | 14 | 13.6242253 | 21.607 | 13.70 | 13.70 | 21.728 | -0.55 | 73 | 1.0279103875 | 89.291 | 1.04 | 1.04 | 90.124 | -0.92 | 6 | 1.025836874 | 141.562 | 1.04 | 1.04 | 144.138 | -1.79 | √ | √ | √ | √
129 |  | 255910043190 | 14 | 13.7437785 | 21.731 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.03 | 74 | 1.036435734 | 89.994 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.15 | 6 | 1.0284444 | 141.974 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.49 | √ | √ | √ | √
130 |  | 255910043261 | 14 | 13.72215174 | 21.697 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -0.13 | 74 | 1.036070358 | 89.963 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.19 | 6 | 1.025460648 | 141.562 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.78 | √ | √ | √ | √
131 |  | 255910043257 | 14 | 13.81278078 | 21.840 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.53 | 74 | 1.034479104 | 89.824 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.34 | 6 | 1.025450208 | 141.560 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.78 | √ | √ | √ | √
132 |  | 255910043275 | 14 | 13.81143426 | 21.838 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.52 | 75 | 1.052171814 | 91.361 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | 1.37 | 6 | 1.025961768 | 141.631 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.73 | √ | √ | √ | √
133 |  | 255910043189 | 14 | 13.7466639 | 21.736 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.05 | 73 | 1.03243632 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.54 | 6 | 1.02369942 | 141.319 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.94 | √ | √ | √ | √
134 |  | 255910042802 | 14 | 13.66622994 | 21.608 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -0.54 | 74 | 1.034456268 | 89.822 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.34 | 6 | 1.025947152 | 141.629 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.73 | √ | √ | √ | √
135 |  | 255910043436 | 14 | 13.66122858 | 21.600 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -0.57 | 74 | 1.033019676 | 89.698 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.48 | 6 | 1.017924012 | 140.521 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.50 | √ | √ | √ | √
136 |  | 255910043619 | 14 | 13.73245674 | 21.713 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -0.05 | 74 | 1.033315506 | 89.723 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.45 | 6 | 1.026682128 | 141.730 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.66 | √ | √ | √ | √
137 |  | 255910043063 | 14 | 13.74443802 | 21.732 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.03 | 74 | 1.03329267 | 89.721 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.45 | 6 | 1.02438846 | 141.414 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.88 | √ | √ | √ | √
138 |  | 255910043139 | 14 | 13.81856532 | 21.849 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.57 | 74 | 1.03495866 | 89.866 | 1.04 | 1.04 | 90.130 | -0.29 | 6 | 1.02968154 | 142.144 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.37 | √ | √ | √ | √
139 |  | 255910043171 | 14 | 13.76299914 | 21.700 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.16 | 74 | 1.03869869 | 90.086 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.03 | 6 | 1.029700404 | 141.943 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.51 | √ | √ | √ | √
140 |  | 255910043037 | 14 | 13.760669475 | 21.697 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.18 | 74 | 1.033636682 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.52 | 6 | 1.025066748 | 141.304 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.95 | √ | √ | √ | √
141 |  | 255910043308 | 14 | 13.716061215 | 21.626 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.50 | 74 | 1.03632977 | 89.881 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.26 | 6 | 1.0285827645 | 141.789 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.62 | √ | √ | √ | √
142 |  | 255910043312 | 14 | 13.760669475 | 21.697 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.18 | 74 | 1.035064268 | 89.771 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.38 | 6 | 1.024654821 | 141.247 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.99 | √ | √ | √ | √
143 |  | 255910043258 | 14 | 13.716833175 | 21.627 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.49 | 74 | 1.033017438 | 89.594 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.58 | 6 | 1.0280181945 | 141.711 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.67 | √ | √ | √ | √
144 |  | 255910043290 | 14 | 13.59639363 | 21.438 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -1.37 | 73 | 1.029505618 | 89.289 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.91 | 6 | 1.0136258415 | 139.727 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -3.05 | √ | √ | √ | √
145 |  | 255910043046 | 14 | 13.73915109 | 21.663 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.33 | 74 | 1.034267355 | 89.702 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.46 | 6 | 1.0280035575 | 141.709 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.67 | √ | √ | √ | √
146 |  | 255910043320 | 14 | 13.76062812 | 21.696 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | -0.18 | 74 | 1.039217151 | 90.131 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | 0.02 | 6 | 1.0293564345 | 141.896 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.54 | √ | √ | √ | √
147 |  | 255910043060 | 14 | 13.795490385 | 21.751 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | 0.08 | 74 | 1.033775908 | 89.659 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.50 | 6 | 1.0236647325 | 141.111 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -2.09 | √ | √ | √ | √
148 |  | 255910043276 | 14 | 13.798550655 | 21.756 | 13.79 | 13.79 | 21.735 | 0.10 | 74 | 1.036929273 | 89.933 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.20 | 6 | 1.0313784315 | 142.174 | 1.05 | 1.05 | 144.121 | -1.35 | √ | √ | √ | √
149 |  | 255910042988 | 14 | 13.7151105 | 21.652 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.29 | 74 | 1.038890853 | 90.079 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.06 | 6 | 1.02722112 | 142.004 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.47 | √ | √ | √ | √
150 |  | 255910043209 | 14 | 13.78770939 | 21.767 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | 0.24 | 74 | 1.039913721 | 90.168 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.04 | 6 | 1.0165427925 | 140.528 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -2.49 | √ | √ | √ | √
151 |  | 255910043221 | 14 | 13.78625136 | 21.765 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | 0.23 | 74 | 1.0353596715 | 89.773 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.40 | 6 | 1.0229187225 | 141.409 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.88 | √ | √ | √ | √
152 |  | 255910043135 | 14 | 13.750722195 | 21.709 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.03 | 74 | 1.035358632 | 89.773 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.40 | 6 | 1.0249265775 | 141.687 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.69 | √ | √ | √ | √
153 |  | 255910043089 | 14 | 13.63029717 | 21.519 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.91 | 74 | 1.046032218 | 90.699 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.63 | 6 | 1.0274744475 | 142.039 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.44 | √ | √ | √ | √
154 |  | 255910043173 | 14 | 13.71610086 | 21.654 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.28 | 73 | 1.0322619615 | 89.505 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.70 | 6 | 1.0195952325 | 140.950 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -2.20 | √ | √ | √ | √
155 |  | 255910042776 | 14 | 13.7483976 | 21.705 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.05 | 74 | 1.039734927 | 90.153 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.02 | 6 | 1.027264905 | 142.010 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.46 | √ | √ | √ | √
156 |  | 255910042775 | 14 | 13.747723605 | 21.704 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.05 | 74 | 1.0377921015 | 89.984 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.16 | 6 | 1.02139146 | 141.198 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -2.02 | √ | √ | √ | √
157 |  | 255910043061 | 14 | 13.70388642 | 21.635 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.37 | 74 | 1.037177757 | 89.931 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.22 | 6 | 1.0240529625 | 141.566 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -1.77 | √ | √ | √ | √
158 |  | 255910043071 | 14 | 13.750722195 | 21.709 | 13.76 | 13.76 | 21.715 | -0.03 | 74 | 1.0343056185 | 89.682 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.50 | 6 | 1.01754255 | 140.666 | 1.04 | 1.04 | 144.116 | -2.39 | √ | √ | √ | √
159 |  | 255910042822 | 14 | 13.651612425 | 21.620 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.53 | 74 | 1.035230508 | 89.804 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.36 | 6 | 1.0102616095 | 141.567 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.77 | √ | √ | √ | √
160 |  | 255910043249 | 14 | 13.6496223 | 21.617 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.55 | 74 | 1.035869493 | 89.859 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.30 | 6 | 1.0125387085 | 141.886 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.55 | √ | √ | √ | √
161 |  | 255910043129 | 14 | 13.633440525 | 21.591 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.67 | 74 | 1.033397712 | 89.645 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.54 | 6 | 1.0073427265 | 141.158 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.06 | √ | √ | √ | √
162 |  | 255910042879 | 14 | 13.753808775 | 21.782 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | 0.21 | 73 | 1.027774644 | 89.157 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.08 | 6 | 0.9958482105 | 139.548 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.17 | √ | √ | √ | √
163 |  | 255910043297 | 14 | 13.6797624 | 21.665 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.33 | 74 | 1.03278678 | 89.592 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.60 | 6 | 1.0096280535 | 141.478 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.83 | √ | √ | √ | √
164 |  | 255910042918 | 14 | 13.716998325 | 21.724 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.06 | 73 | 1.032327542 | 89.552 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.64 | 6 | 1.008374312 | 141.303 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -1.96 | √ | √ | √ | √
165 |  | 255910044076 | 14 | 13.6797624 | 21.665 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.33 | 74 | 1.033009126 | 89.611 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.58 | 6 | 0.996209214 | 139.598 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.14 | √ | √ | √ | √
166 |  | 255910043174 | 14 | 13.750254 | 21.776 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | 0.18 | 73 | 1.027967898 | 89.174 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -1.06 | 6 | 0.997029957 | 139.713 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -3.06 | √ | √ | √ | √
167 |  | 255910042815 | 14 | 13.705057575 | 21.705 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.15 | 73 | 1.029138851 | 89.275 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.95 | 6 | 1.0039671895 | 140.685 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.39 | √ | √ | √ | √
168 |  | 255910043225 | 14 | 13.6804761 | 21.666 | 13.73 | 13.73 | 21.736 | -0.32 | 74 | 1.033033023 | 89.613 | 1.04 | 1.04 | 90.131 | -0.57 | 6 | 1.005017288 | 140.832 | 1.03 | 1.03 | 144.123 | -2.28 | √ | √ | √ | √
169 |  | 255910042986 | 14 | 13.63399416 | 21.647 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.34 | 74 | 1.032599243 | 89.614 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.57 | 6 | 1.011418706 | 140.294 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.65 | √ | √ | √ | √
170 |  | 255910043319 | 14 | 13.63098456 | 21.642 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.36 | 74 | 1.0394273805 | 90.207 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.09 | 6 | 1.011484163 | 140.303 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.65 | √ | √ | √ | √
171 |  | 255910043282 | 14 | 13.75139592 | 21.834 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | 0.52 | 74 | 1.036074064 | 89.916 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.23 | 6 | 1.013090457 | 140.526 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.49 | √ | √ | √ | √
172 |  | 255910043291 | 14 | 13.75340688 | 21.837 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | 0.54 | 73 | 1.0286747515 | 89.273 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.95 | 6 | 1.00738323 | 139.734 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -3.04 | √ | √ | √ | √
173 |  | 255910042925 | 14 | 13.63399416 | 21.647 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.34 | 74 | 1.0364842715 | 89.951 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.19 | 6 | 1.017361786 | 141.118 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.08 | √ | √ | √ | √
174 |  | 255910043199 | 14 | 13.661874 | 21.691 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.13 | 74 | 1.0371177565 | 90.006 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.13 | 6 | 1.024868561 | 142.159 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.36 | √ | √ | √ | √
175 |  | 255910042774 | 14 | 13.65677136 | 21.683 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.17 | 74 | 1.03501064 | 89.823 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.34 | 6 | 1.024523613 | 142.112 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.39 | √ | √ | √ | √
176 |  | 255910043309 | 14 | 13.74290064 | 21.820 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | 0.46 | 74 | 1.0346066635 | 89.788 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.37 | 6 | 1.020560867 | 141.562 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.77 | √ | √ | √ | √
177 |  | 255910043074 | 14 | 13.63032792 | 21.641 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.36 | 73 | 1.0296364025 | 89.357 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.85 | 6 | 1.014073351 | 140.662 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.40 | √ | √ | √ | √
178 |  | 255910042781 | 14 | 13.63361112 | 21.647 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.34 | 73 | 1.0319709505 | 89.559 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.63 | 6 | 1.018197142 | 141.234 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.00 | √ | √ | √ | √
179 |  | 255910043070 | 14 | 13.755122535 | 21.642 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.36 | 73 | 1.0311048415 | 89.481 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.71 | 6 | 1.034942716 | 143.212 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -0.63 | √ | √ | √ | √
180 |  | 255910042792 | 14 | 13.784113035 | 21.687 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.15 | 74 | 1.0375601575 | 90.042 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.09 | 6 | 1.0289093065 | 142.377 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -1.21 | √ | √ | √ | √
181 |  | 255910043224 | 14 | 13.7183046 | 21.584 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.63 | 74 | 1.038570618 | 90.129 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | 0.01 | 6 | 1.020043017 | 141.150 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.06 | √ | √ | √ | √
182 |  | 255910043316 | 14 | 13.708737735 | 21.569 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.70 | 74 | 1.034584855 | 89.783 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.38 | 6 | 1.019957614 | 141.138 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.07 | √ | √ | √ | √
183 |  | 255910042885 | 14 | 13.7519888 | 21.637 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.38 | 73 | 1.030927258 | 89.466 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.73 | 6 | 1.018995268 | 141.005 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.16 | √ | √ | √ | √
184 |  | 255910043170 | 14 | 13.718318405 | 21.584 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.63 | 74 | 1.032821482 | 89.630 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.55 | 6 | 1.0169466375 | 140.721 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.36 | √ | √ | √ | √
185 |  | 255910043160 | 14 | 13.706087175 | 21.565 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.72 | 73 | 1.0323219635 | 89.587 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.59 | 6 | 1.026075385 | 141.985 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -1.48 | √ | √ | √ | √
186 |  | 255910042749 | 14 | 13.864375305 | 21.814 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | 0.43 | 74 | 1.0328329055 | 89.631 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.55 | 6 | 1.018980687 | 141.003 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.16 | √ | √ | √ | √
187 |  | 255910042438 | 14 | 13.789193275 | 21.695 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.11 | 73 | 1.0284442045 | 89.251 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.97 | 6 | 1.0158197345 | 140.565 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.47 | √ | √ | √ | √
188 |  | 255910042977 | 14 | 13.78545212 | 21.689 | 13.81 | 13.81 | 21.720 | -0.14 | 74 | 1.0342847285 | 89.757 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.41 | 6 | 1.0161301015 | 140.608 | 1.04 | 1.04 | 144.119 | -2.44 | √ | √ | √ | √
189 |  | 255910043202 | 14 | 13.74588579 | 21.657 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.32 | 74 | 1.04150399 | 90.337 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.24 | 6 | 1.018497744 | 141.012 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.16 | √ | √ | √ | √
190 |  | 255910042825 | 14 | 13.69935833 | 21.583 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.66 | 74 | 1.037300196 | 89.972 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.16 | 6 | 1.02133551 | 141.405 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -1.89 | √ | √ | √ | √
191 |  | 255910043927 | 14 | 13.77660991 | 21.705 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.10 | 73 | 1.027823477 | 89.150 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -1.08 | 6 | 1.01461065 | 140.474 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.54 | √ | √ | √ | √
192 |  | 255910043176 | 14 | 13.8588121 | 21.835 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | 0.50 | 74 | 1.038596868 | 90.084 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.04 | 6 | 1.013320851 | 140.295 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.66 | √ | √ | √ | √
193 |  | 255910018779 | 14 | 13.74453437 | 21.655 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.33 | 74 | 1.038597907 | 90.085 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.04 | 6 | 1.02329259 | 141.676 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -1.70 | √ | √ | √ | √
194 |  | 255910043346 | 14 | 13.71128668 | 21.602 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.57 | 74 | 1.039376118 | 90.152 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.04 | 6 | 1.016412621 | 140.723 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.36 | √ | √ | √ | √
195 |  | 255910043145 | 14 | 13.74121098 | 21.649 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.35 | 74 | 1.033549406 | 89.647 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.52 | 6 | 1.013775768 | 140.358 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.62 | √ | √ | √ | √
196 |  | 255910043009 | 14 | 13.84346383 | 21.810 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | 0.39 | 73 | 1.029532632 | 89.298 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.91 | 6 | 1.01556837 | 140.606 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.44 | √ | √ | √ | √
197 |  | 255910042906 | 14 | 13.79381983 | 21.732 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | 0.03 | 73 | 1.032387804 | 89.546 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.64 | 6 | 1.014497181 | 140.458 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.55 | √ | √ | √ | √
198 |  | 255910043085 | 14 | 13.66764133 | 21.533 | 13.79 | 13.79 | 21.726 | -0.89 | 73 | 1.031262567 | 89.448 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.74 | 6 | 1.015575657 | 140.607 | 1.04 | 1.04 | 144.127 | -2.44 | √ | √ | √ | √
199 |  | 255910042975 | 13 | 13.44090096 | 21.333 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | -1.75 | 74 | 1.038397554 | 90.155 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.04 | 6 | 1.022026734 | 141.493 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.82 | √ | √ | √ | √
200 |  | 255910018971 | 14 | 13.79228544 | 21.891 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | 0.82 | 73 | 1.030743342 | 89.491 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.70 | 6 | 1.016779053 | 140.767 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.33 | √ | √ | √ | √
201 |  | 255910042982 | 14 | 13.63010904 | 21.634 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | -0.36 | 74 | 1.033352874 | 89.717 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.45 | 6 | 1.019246223 | 141.108 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.09 | √ | √ | √ | √
202 |  | 255910042994 | 14 | 13.7130372 | 21.765 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | 0.24 | 74 | 1.032710352 | 89.661 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.51 | 6 | 1.01960745 | 141.158 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.06 | √ | √ | √ | √
203 |  | 255910042907 | 14 | 13.53845304 | 21.488 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | -1.03 | 73 | 1.028027934 | 89.255 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.96 | 6 | 1.016602083 | 140.742 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.34 | √ | √ | √ | √
204 |  | 255910042741 | 14 | 13.6778796 | 21.709 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | -0.02 | 74 | 1.03271139 | 89.661 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.51 | 6 | 1.025248629 | 141.939 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.51 | √ | √ | √ | √
205 |  | 255910018815 | 14 | 13.68863208 | 21.727 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | 0.06 | 73 | 1.03195365 | 89.596 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.58 | 6 | 1.02138756 | 141.405 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -1.88 | √ | √ | √ | √
206 |  | 255910018813 | 14 | 13.71232584 | 21.764 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | 0.24 | 73 | 1.022257692 | 88.754 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -1.52 | 6 | 1.006133787 | 139.293 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -3.35 | √ | √ | √ | √
207 |  | 255910018749 | 14 | 13.57066944 | 21.539 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | -0.80 | 73 | 1.02960777 | 89.392 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.81 | 6 | 1.007801469 | 139.524 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -3.19 | √ | √ | √ | √
208 |  | 255910018817 | 14 | 13.75054776 | 21.825 | 13.68 | 13.68 | 21.713 | 0.52 | 73 | 1.028900892 | 89.331 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.88 | 6 | 1.012897164 | 140.229 | 1.04 | 1.04 | 144.120 | -2.70 | √ | √ | √ | √
209 |  | 255910043053 | 14 | 13.567652375 | 21.634 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.42 | 73 | 1.029916056 | 89.420 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.78 | 6 | 1.0067380925 | 140.523 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.50 | √ | √ | √ | √
210 |  | 255910018831 | 14 | 13.602505125 | 21.690 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.17 | 73 | 1.029707418 | 89.402 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.80 | 6 | 1.006673045 | 140.514 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.50 | √ | √ | √ | √
211 |  | 255910018807 | 14 | 13.610680125 | 21.703 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.11 | 73 | 1.028058036 | 89.259 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.96 | 6 | 0.998966465 | 139.438 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -3.25 | √ | √ | √ | √
212 |  | 255910018952 | 14 | 13.6386795 | 21.747 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | 0.10 | 73 | 1.030587642 | 89.479 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.71 | 6 | 1.0095630125 | 140.917 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.22 | √ | √ | √ | √
213 |  | 255910018827 | 14 | 13.627302625 | 21.729 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | 0.02 | 73 | 1.031215632 | 89.533 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.65 | 6 | 1.0053338925 | 140.327 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.63 | √ | √ | √ | √
214 |  | 255910018990 | 14 | 13.567666 | 21.634 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.42 | 73 | 1.026515568 | 89.125 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -1.11 | 6 | 0.9949985675 | 138.884 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -3.63 | √ | √ | √ | √
215 |  | 255910018848 | 14 | 13.637971 | 21.746 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | 0.10 | 74 | 1.033895748 | 89.766 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.40 | 6 | 1.013607315 | 141.482 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.83 | √ | √ | √ | √
216 |  | 255910042769 | 14 | 13.520251 | 21.558 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.77 | 73 | 1.0313049 | 89.541 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.65 | 6 | 1.007024095 | 140.563 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.47 | √ | √ | √ | √
217 |  | 255910018829 | 14 | 13.6132825 | 21.707 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.09 | 74 | 1.042727052 | 90.533 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | 0.46 | 6 | 1.015048685 | 141.683 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.69 | √ | √ | √ | √
218 |  | 255910018894 | 14 | 13.59957575 | 21.685 | 13.63 | 13.63 | 21.725 | -0.19 | 73 | 1.028073606 | 89.260 | 1.04 | 1.04 | 90.122 | -0.96 | 6 | 1.007701415 | 140.657 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.40 | √ | √ | √ | √
219 |  | 255910018830 | 14 | 13.79124448 | 21.746 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | 0.08 | 74 | 1.041095975 | 90.423 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.35 | 6 | 1.03129521 | 142.572 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.07 | √ | √ | √ | √
220 |  | 255910043000 | 14 | 13.75576098 | 21.690 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.18 | 74 | 1.03913095 | 90.253 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.16 | 6 | 1.0133840175 | 140.096 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.79 | √ | √ | √ | √
221 |  | 255910018735 | 14 | 13.76912758 | 21.711 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.08 | 74 | 1.037863125 | 90.143 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.04 | 6 | 1.02347229 | 141.491 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.83 | √ | √ | √ | √
222 |  | 255910042910 | 14 | 13.80130388 | 21.762 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | 0.15 | 73 | 1.0290122125 | 89.374 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.82 | 6 | 0.9990903 | 138.120 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -4.16 | √ | √ | √ | √
223 |  | 255910042760 | 14 | 13.82054076 | 21.792 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | 0.29 | 74 | 1.041066925 | 90.421 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.34 | 6 | 1.02958134 | 142.336 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -1.24 | √ | √ | √ | √
224 |  | 255910042816 | 14 | 13.76779092 | 21.709 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.09 | 74 | 1.038464875 | 90.195 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.09 | 6 | 1.014917535 | 140.308 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.65 | √ | √ | √ | √
225 |  | 255910043084 | 14 | 13.77915942 | 21.727 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.01 | 74 | 1.0338812 | 89.797 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.35 | 6 | 1.0179585075 | 140.729 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.35 | √ | √ | √ | √
226 |  | 255910042973 | 14 | 13.73564218 | 21.658 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | -0.32 | 73 | 1.0311556875 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.61 | 6 | 1.01685033 | 140.575 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.46 | √ | √ | √ | √
227 |  | 255910018892 | 14 | 13.81274128 | 21.780 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | 0.24 | 74 | 1.0367945 | 90.050 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.07 | 6 | 1.0192783125 | 140.911 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.23 | √ | √ | √ | √
228 |  | 255910043185 | 14 | 13.81981042 | 21.791 | 13.78 | 13.78 | 21.728 | 0.29 | 74 | 1.033650875 | 89.777 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.37 | 6 | 1.0205772675 | 141.091 | 1.04 | 1.04 | 144.121 | -2.10 | √ | √ | √ | √
229 |  | 255910018931 | 14 | 13.74861992 | 21.775 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.21 | 74 | 1.03572159 | 89.923 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.22 | 6 | 1.00848856 | 141.380 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -1.90 | √ | √ | √ | √
230 |  | 255910018849 | 14 | 13.60328396 | 21.544 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.85 | 73 | 1.031546754 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.62 | 6 | 1.008481364 | 141.379 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -1.90 | √ | √ | √ | √
231 |  | 255910018948 | 14 | 13.6026254 | 21.543 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.86 | 73 | 1.032116616 | 89.610 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.57 | 6 | 1.004729164 | 140.853 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -2.26 | √ | √ | √ | √
232 |  | 255910018822 | 14 | 13.84564776 | 21.928 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.92 | 73 | 1.032116616 | 89.610 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.57 | 6 | 1.002493264 | 140.540 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -2.48 | √ | √ | √ | √
233 |  | 255910018891 | 14 | 13.60196684 | 21.542 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.86 | 73 | 1.030976892 | 89.511 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.68 | 6 | 1.00558446 | 140.973 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -2.18 | √ | √ | √ | √
234 |  | 255910018871 | 14 | 13.74717932 | 21.772 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.20 | 73 | 1.030767216 | 89.493 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.70 | 6 | 0.99873284 | 140.013 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -2.85 | √ | √ | √ | √
235 |  | 255910042981 | 14 | 13.74789276 | 21.773 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.20 | 74 | 1.034884962 | 89.850 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.30 | 6 | 1.007304304 | 141.214 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -2.01 | √ | √ | √ | √
236 |  | 255910018915 | 14 | 13.7471656 | 21.772 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | 0.20 | 74 | 1.036289376 | 89.972 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.16 | 6 | 1.011550972 | 141.810 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -1.60 | √ | √ | √ | √
237 |  | 255910042859 | 14 | 13.6353476 | 21.595 | 13.72 | 13.72 | 21.729 | -0.62 | 73 | 1.03109211 | 89.521 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.67 | 6 | 1.010006916 | 141.593 | 1.03 | 1.03 | 144.116 | -1.75 | √ | √ | √ | √
238 |  | 255910018951 | 14 | 13.86224485 | 21.900 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | 0.85 | 74 | 1.038899784 | 90.285 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.18 | 6 | 1.01415757 | 141.898 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -1.54 | √ | √ | √ | √
239 |  | 255910042444 | 14 | 13.62052528 | 21.518 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | -0.91 | 73 | 1.030676374 | 89.570 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.61 | 6 | 1.0072782 | 140.935 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -2.21 | √ | √ | √ | √
240 |  | 255910042752 | 14 | 13.77554139 | 21.763 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | 0.22 | 73 | 1.031424051 | 89.635 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.54 | 6 | 1.00876861 | 141.144 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -2.06 | √ | √ | √ | √
241 |  | 255910042712 | 14 | 13.72924823 | 21.690 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | -0.11 | 74 | 1.033060437 | 89.777 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.38 | 6 | 1.00849772 | 141.106 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -2.09 | √ | √ | √ | √
242 |  | 255910043193 | 14 | 13.714114985 | 21.666 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | -0.22 | 74 | 1.032687117 | 89.745 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.42 | 6 | 1.01074518 | 141.420 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -1.87 | √ | √ | √ | √
243 |  | 255910042985 | 14 | 13.648496355 | 21.562 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | -0.70 | 74 | 1.033656712 | 89.829 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.32 | 6 | 1.01085127 | 141.435 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -1.86 | √ | √ | √ | √
244 |  | 255910042621 | 14 | 13.669553695 | 21.595 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | -0.55 | 73 | 1.032399868 | 89.720 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.44 | 6 | 1.00318807 | 140.363 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -2.60 | √ | √ | √ | √
245 |  | 255910018942 | 14 | 13.814233565 | 21.824 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | 0.50 | 74 | 1.040544466 | 90.427 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 0.34 | 6 | 1.00719477 | 140.924 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -2.21 | √ | √ | √ | √
246 |  | 255910043058 | 14 | 13.82502339 | 21.841 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | 0.58 | 74 | 1.033853742 | 89.846 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | -0.30 | 6 | 1.01037644 | 141.369 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -1.91 | √ | √ | √ | √
247 |  | 255910042720 | 14 | 13.848678535 | 21.878 | 13.75 | 13.75 | 21.715 | 0.75 | 75 | 1.049684584 | 91.222 | 1.04 | 1.04 | 90.119 | 1.22 | 6 | 1.02544843 | 143.478 | 1.03 | 1.03 | 144.114 | -0.44 | √ | √ | √ | √
248 |  | 255910018712 | 14 | 13.87765519 | 21.835 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.49 | 74 | 1.035305542 | 89.981 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.16 | 6 | 1.01905752 | 141.216 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.01 | √ | √ | √ | √
249 |  | 255910042860 | 14 | 13.85786546 | 21.803 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.35 | 74 | 1.03476008 | 89.933 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.22 | 6 | 1.0238436 | 141.879 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.55 | √ | √ | √ | √
250 |  | 255910042756 | 14 | 13.8343056 | 21.766 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.18 | 74 | 1.03609781 | 90.050 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.09 | 6 | 1.02828024 | 142.494 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.13 | √ | √ | √ | √
251 |  | 255910018811 | 14 | 13.88421494 | 21.845 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.54 | 73 | 1.030262611 | 89.543 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.65 | 6 | 1.02209224 | 141.636 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.72 | √ | √ | √ | √
252 |  | 255910042912 | 14 | 13.81339726 | 21.733 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.02 | 74 | 1.033358056 | 89.812 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.35 | 6 | 1.02211408 | 141.639 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.72 | √ | √ | √ | √
253 |  | 255910018946 | 14 | 13.81205769 | 21.731 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.01 | 73 | 1.029102208 | 89.442 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.76 | 6 | 1.0151544 | 140.675 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.39 | √ | √ | √ | √
254 |  | 255910042984 | 14 | 13.76776902 | 21.662 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | -0.31 | 73 | 1.026009874 | 89.173 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -1.06 | 6 | 1.00037808 | 138.627 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -3.81 | √ | √ | √ | √
255 |  | 255910042877 | 14 | 13.76709233 | 21.661 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | -0.31 | 73 | 1.028524599 | 89.391 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.82 | 6 | 1.01525424 | 140.689 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.38 | √ | √ | √ | √
256 |  | 255910042755 | 14 | 13.68994967 | 21.539 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | -0.87 | 74 | 1.033119546 | 89.791 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.37 | 6 | 1.02127168 | 141.523 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -1.80 | √ | √ | √ | √
257 |  | 255910042935 | 14 | 13.85713353 | 21.802 | 13.81 | 13.81 | 21.728 | 0.34 | 74 | 1.036758379 | 90.107 | 1.04 | 1.04 | 90.128 | -0.02 | 6 | 1.01324288 | 140.410 | 1.04 | 1.04 | 144.118 | -2.57 | √ | √ | √ | √
258 |  | 255910043005 | 14 | 13.611178775 | 21.619 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.47 | 74 | 1.036162104 | 90.045 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.08 | 6 | 1.035850179 | 144.447 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | 0.23 | √ | √ | √ | √
259 |  | 255910044027 | 14 | 13.56316585 | 21.542 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.82 | 74 | 1.035013108 | 89.945 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.19 | 6 | 1.0253549865 | 142.984 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -0.79 | √ | √ | √ | √
260 |  | 255910044201 | 14 | 13.598816575 | 21.599 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.56 | 73 | 1.031233243 | 89.617 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.56 | 6 | 1.0079942535 | 140.563 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.47 | √ | √ | √ | √
261 |  | 255910043961 | 14 | 13.655841325 | 21.690 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.14 | 73 | 1.032085657 | 89.691 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.47 | 6 | 1.0107578325 | 140.948 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.20 | √ | √ | √ | √
262 |  | 255910044091 | 14 | 13.610467675 | 21.618 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.47 | 73 | 1.029697446 | 89.483 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.70 | 6 | 1.015769274 | 141.647 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.72 | √ | √ | √ | √
263 |  | 255910044112 | 14 | 13.64598165 | 21.674 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.21 | 73 | 1.026086612 | 89.169 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -1.05 | 6 | 1.0081575465 | 140.585 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.45 | √ | √ | √ | √
264 |  | 255910042930 | 14 | 13.64669275 | 21.675 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.21 | 73 | 1.03035283 | 89.540 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.64 | 6 | 1.0149187035 | 141.528 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.80 | √ | √ | √ | √
265 |  | 255910044105 | 14 | 13.69313305 | 21.749 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | 0.13 | 73 | 1.030328979 | 89.538 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.64 | 6 | 1.0142820675 | 141.439 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -1.86 | √ | √ | √ | √
266 |  | 255910044039 | 14 | 13.683109275 | 21.733 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | 0.06 | 73 | 1.029343829 | 89.452 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.74 | 6 | 1.003234986 | 139.899 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.93 | √ | √ | √ | √
267 |  | 255910044089 | 14 | 13.610467675 | 21.618 | 13.68 | 13.68 | 21.720 | -0.47 | 73 | 1.023961799 | 88.985 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -1.26 | 6 | 1.007137482 | 140.443 | 1.03 | 1.03 | 144.119 | -2.55 | √ | √ | √ | √
268 |  | 255910044041 | 14 | 13.60314576 | 21.607 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.56 | 73 | 1.0271103465 | 89.297 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.91 | 6 | 0.992454704 | 140.296 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.65 | √ | √ | √ | √
269 |  | 255910043623 | 14 | 13.71288672 | 21.782 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.24 | 73 | 1.0291211565 | 89.472 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.71 | 6 | 0.987944436 | 139.658 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -3.10 | √ | √ | √ | √
270 |  | 255910042730 | 14 | 13.64816664 | 21.679 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.23 | 74 | 1.0330681485 | 89.815 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.33 | 6 | 1.0005770605 | 141.444 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -1.86 | √ | √ | √ | √
271 |  | 255910042936 | 14 | 13.68441864 | 21.736 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.03 | 73 | 1.026603498 | 89.253 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.95 | 6 | 0.987728302 | 139.628 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -3.12 | √ | √ | √ | √
272 |  | 255910042766 | 14 | 13.68110808 | 21.731 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.01 | 73 | 1.0316522895 | 89.692 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.47 | 6 | 0.996754955 | 140.904 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.23 | √ | √ | √ | √
273 |  | 255910042989 | 14 | 13.65802992 | 21.695 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.16 | 73 | 1.0308500385 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.55 | 6 | 1.0020512575 | 141.653 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -1.71 | √ | √ | √ | √
274 |  | 255910044002 | 14 | 13.62937032 | 21.649 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.37 | 74 | 1.036000407 | 90.070 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.05 | 6 | 0.997939614 | 141.071 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.11 | √ | √ | √ | √
275 |  | 255910042842 | 14 | 13.60456848 | 21.610 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.55 | 73 | 1.0285427895 | 89.421 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.77 | 6 | 0.994885192 | 140.640 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.41 | √ | √ | √ | √
276 |  | 255910018898 | 14 | 13.71354336 | 21.783 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.25 | 73 | 1.027948875 | 89.370 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.83 | 6 | 0.9924271775 | 140.292 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.66 | √ | √ | √ | √
277 |  | 255910043015 | 14 | 13.72417272 | 21.800 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.32 | 73 | 1.0266024615 | 89.253 | 1.04 | 1.04 | 90.113 | -0.95 | 6 | 0.991571817 | 140.171 | 1.02 | 1.02 | 144.119 | -2.74 | √ | √ | √ | √
278 |  | 255910043134 | 14 | 13.69234317 | 21.712 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.02 | 73 | 1.029413112 | 89.538 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.64 | 6 | 1.0112558195 | 140.888 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -2.25 | √ | √ | √ | √
279 |  | 255910043018 | 14 | 13.655161245 | 21.653 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.29 | 73 | 1.031926448 | 89.756 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.39 | 6 | 1.0179221375 | 141.816 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -1.60 | √ | √ | √ | √
280 |  | 255910042966 | 14 | 13.684632885 | 21.700 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.08 | 74 | 1.036664076 | 90.168 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.06 | 6 | 1.0162296955 | 141.580 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -1.77 | √ | √ | √ | √
281 |  | 255910042837 | 14 | 13.67141721 | 21.679 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.17 | 73 | 1.030064756 | 89.594 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.57 | 6 | 1.0130537805 | 141.138 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -2.07 | √ | √ | √ | √
282 |  | 255910042901 | 14 | 13.60754373 | 21.578 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.64 | 73 | 1.024273516 | 89.091 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -1.13 | 6 | 0.997727663 | 139.003 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -3.55 | √ | √ | √ | √
283 |  | 255910018879 | 14 | 13.717090035 | 21.751 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | 0.16 | 73 | 1.031727536 | 89.739 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.41 | 6 | 1.0056508985 | 140.107 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -2.79 | √ | √ | √ | √
284 |  | 255910043674 | 14 | 13.56026859 | 21.503 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.98 | 74 | 1.034247088 | 89.958 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.17 | 6 | 1.019183193 | 141.992 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -1.48 | √ | √ | √ | √
285 |  | 255910018953 | 14 | 13.69163103 | 21.711 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.02 | 74 | 1.035991712 | 90.110 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | 0.00 | 6 | 1.014964502 | 141.404 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -1.89 | √ | √ | √ | √
286 |  | 255910018847 | 14 | 13.705147995 | 21.732 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | 0.07 | 73 | 1.027553492 | 89.376 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.82 | 6 | 1.009967867 | 140.708 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -2.37 | √ | √ | √ | √
287 |  | 255910042896 | 14 | 13.593999375 | 21.556 | 13.70 | 13.70 | 21.716 | -0.74 | 73 | 1.030854188 | 89.663 | 1.04 | 1.04 | 90.111 | -0.50 | 6 | 1.0171628145 | 141.710 | 1.03 | 1.03 | 144.126 | -1.68 | √ | √ | √ | √
288 |  | 255910018982 | 14 | 13.605 | 21.717 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | 0.00 | 73 | 1.032264861 | 89.756 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.41 | 6 | 1.01332596 | 141.525 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -1.81 | √ | √ | √ | √
289 |  | 255910018728 | 14 | 13.651461075 | 21.791 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | 0.34 | 73 | 1.0316813115 | 89.706 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.46 | 6 | 1.009958544 | 141.055 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.14 | √ | √ | √ | √
290 |  | 255910018835 | 14 | 13.60568025 | 21.718 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | 0.01 | 73 | 1.0308106515 | 89.630 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.55 | 6 | 1.007803728 | 140.754 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.34 | √ | √ | √ | √
291 |  | 255910018832 | 14 | 13.60959849 | 21.725 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | 0.03 | 73 | 1.027152843 | 89.312 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.90 | 6 | 1.000599336 | 139.748 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -3.04 | √ | √ | √ | √
292 |  | 255910043283 | 14 | 13.53838992 | 21.611 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.49 | 73 | 1.0275104355 | 89.343 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.87 | 6 | 1.010279496 | 141.100 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.10 | √ | √ | √ | √
293 |  | 255910042826 | 14 | 13.51866267 | 21.580 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.63 | 73 | 1.0273363035 | 89.328 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.88 | 6 | 1.008380616 | 140.835 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.29 | √ | √ | √ | √
294 |  | 255910018981 | 13 | 13.465970505 | 21.495 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -1.02 | 73 | 1.029105609 | 89.482 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.71 | 6 | 0.987508416 | 137.920 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -4.31 | √ | √ | √ | √
295 |  | 255910018819 | 14 | 13.503411465 | 21.555 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.75 | 73 | 1.028307504 | 89.412 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.79 | 6 | 1.008025608 | 140.785 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.32 | √ | √ | √ | √
296 |  | 255910042941 | 14 | 13.541287785 | 21.616 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.47 | 73 | 1.029858108 | 89.547 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.64 | 6 | 1.008027672 | 140.785 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.32 | √ | √ | √ | √
297 |  | 255910043187 | 14 | 13.579871565 | 21.677 | 13.61 | 13.61 | 21.717 | -0.18 | 73 | 1.0300436415 | 89.563 | 1.04 | 1.04 | 90.125 | -0.62 | 6 | 1.009438416 | 140.982 | 1.03 | 1.03 | 144.133 | -2.19 | √ | √ | √ | √
298 |  | 255910042731 | 14 | 13.75038176 | 21.718 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.07 | 74 | 1.034335148 | 89.981 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.16 | 6 | 1.017834321 | 142.552 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -1.09 | √ | √ | √ | √
299 |  | 255910043147 | 14 | 13.78743744 | 21.777 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | 0.20 | 74 | 1.034012952 | 89.953 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.19 | 6 | 1.005094272 | 140.767 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -2.32 | √ | √ | √ | √
300 |  | 255910043214 | 14 | 13.73966272 | 21.701 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.15 | 73 | 1.02753588 | 89.390 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.82 | 6 | 1.004250492 | 140.649 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -2.41 | √ | √ | √ | √
301 |  | 255910043192 | 14 | 13.70384544 | 21.645 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.41 | 73 | 1.032102568 | 89.787 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.38 | 6 | 1.014533289 | 142.089 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -1.41 | √ | √ | √ | √
302 |  | 255910043183 | 14 | 13.7031712 | 21.643 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.41 | 74 | 1.034970216 | 90.037 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.10 | 6 | 1.012759293 | 141.841 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -1.58 | √ | √ | √ | √
303 |  | 255910018814 | 14 | 13.77509472 | 21.757 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | 0.11 | 74 | 1.035779332 | 90.107 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.02 | 6 | 1.018294284 | 142.616 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -1.04 | √ | √ | √ | √
304 |  | 255910042510 | 14 | 13.74771232 | 21.714 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.09 | 73 | 1.031382548 | 89.725 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.45 | 6 | 1.007305593 | 141.077 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -2.11 | √ | √ | √ | √
305 |  | 255910042852 | 14 | 13.67080768 | 21.592 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.65 | 74 | 1.032593632 | 89.830 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.33 | 6 | 1.00931523 | 141.359 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -1.91 | √ | √ | √ | √
306 |  | 255910042903 | 14 | 13.73821792 | 21.699 | 13.76 | 13.76 | 21.733 | -0.16 | 73 | 1.026382812 | 89.290 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.93 | 6 | 0.999527382 | 139.988 | 1.03 | 1.03 | 144.115 | -2.86 | √ | √ | √ | √
307 |  | 255910044288 | 14 | 13.66639425 | 21.632 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.43 | 74 | 1.036093995 | 90.227 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.11 | 6 | 1.0071958 | 140.936 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -2.21 | √ | √ | √ | √
308 |  | 255910043963 | 14 | 13.637201175 | 21.586 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.64 | 73 | 1.01975652 | 88.805 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.47 | 6 | 0.98851675 | 138.323 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -4.03 | √ | √ | √ | √
309 |  | 255910044023 | 14 | 13.81094595 | 21.861 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | 0.63 | 74 | 1.037157975 | 90.320 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.21 | 6 | 1.02015732 | 142.750 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -0.96 | √ | √ | √ | √
310 |  | 255910044403 | 14 | 13.718727675 | 21.715 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.05 | 73 | 1.030279365 | 89.721 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.46 | 6 | 1.01258476 | 141.690 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -1.69 | √ | √ | √ | √
311 |  | 255910043982 | 14 | 13.553808075 | 21.454 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -1.25 | 73 | 1.022241555 | 89.021 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.23 | 6 | 1.00152874 | 140.143 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -2.76 | √ | √ | √ | √
312 |  | 255910043995 | 14 | 13.63790115 | 21.587 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.63 | 73 | 1.030324905 | 89.725 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.45 | 6 | 1.0139011 | 141.875 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -1.56 | √ | √ | √ | √
313 |  | 255910042687 | 14 | 13.601433825 | 21.530 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.90 | 73 | 1.022812875 | 89.071 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.18 | 6 | 0.99422398 | 139.121 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -3.47 | √ | √ | √ | √
314 |  | 255910044259 | 14 | 13.63350915 | 21.580 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.67 | 73 | 1.03088277 | 89.774 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.40 | 6 | 1.01473643 | 141.991 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -1.48 | √ | √ | √ | √
315 |  | 255910044103 | 14 | 13.77602955 | 21.806 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | 0.37 | 73 | 1.025864055 | 89.337 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.88 | 6 | 1.00832983 | 141.095 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -2.10 | √ | √ | √ | √
316 |  | 255910018723 | 14 | 13.557211875 | 21.460 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -1.22 | 72 | 1.01671983 | 88.540 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.77 | 6 | 0.98697175 | 138.106 | 1.03 | 1.03 | 144.127 | -4.18 | √ | √ | √ | √
317 |  | 255910044150 | 14 | 13.58871075 | 21.598 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.63 | 74 | 1.035960632 | 90.117 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 0.00 | 6 | 1.003840742 | 140.532 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -2.49 | √ | √ | √ | √
318 |  | 255910043955 | 14 | 13.595233725 | 21.608 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.58 | 74 | 1.03292826 | 89.853 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.30 | 6 | 1.003628665 | 140.503 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -2.51 | √ | √ | √ | √
319 |  | 255910044111 | 14 | 13.5633573 | 21.558 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.82 | 75 | 1.047244744 | 91.099 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | 1.09 | 6 | 1.010087748 | 141.407 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -1.89 | √ | √ | √ | √
320 |  | 255910044212 | 14 | 13.59587645 | 21.609 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.58 | 74 | 1.035448848 | 90.073 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.05 | 6 | 1.0121148335 | 141.691 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -1.69 | √ | √ | √ | √
321 |  | 255910044242 | 14 | 13.6320058 | 21.667 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.31 | 73 | 1.032095316 | 89.781 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.38 | 6 | 1.010441896 | 141.456 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -1.85 | √ | √ | √ | √
322 |  | 255910044205 | 14 | 13.6284503 | 21.661 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.34 | 73 | 1.026143496 | 89.263 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.95 | 6 | 0.9962172945 | 139.465 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -3.23 | √ | √ | √ | √
323 |  | 255910043940 | 14 | 13.666890725 | 21.722 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.06 | 73 | 1.026120704 | 89.261 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.95 | 6 | 1.0009262275 | 140.124 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -2.78 | √ | √ | √ | √
324 |  | 255910044169 | 14 | 13.78360685 | 21.908 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | 0.79 | 73 | 1.031350432 | 89.716 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.45 | 6 | 1.01150434 | 141.605 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -1.75 | √ | √ | √ | √
325 |  | 255910044405 | 14 | 13.6312947 | 21.666 | 13.68 | 13.68 | 21.735 | -0.32 | 73 | 1.0325035 | 89.816 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.34 | 6 | 1.010087748 | 141.407 | 1.03 | 1.03 | 144.124 | -1.89 | √ | √ | √ | √
326 |  | 255910042917 | 14 | 13.658111325 | 21.774 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | 0.17 | 74 | 1.041358192 | 90.595 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.52 | 6 | 0.999831552 | 140.723 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.36 | √ | √ | √ | √
327 |  | 255910043974 | 14 | 13.62185586 | 21.716 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | -0.10 | 75 | 1.05396942 | 91.692 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 1.73 | 6 | 1.001878528 | 141.011 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.16 | √ | √ | √ | √
328 |  | 255910043978 | 14 | 13.897678275 | 22.156 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | 1.93 | 74 | 1.042354824 | 90.682 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.61 | 6 | 0.999374848 | 140.659 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.40 | √ | √ | √ | √
329 |  | 255910044206 | 14 | 13.65812496 | 21.774 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | 0.17 | 73 | 1.026609696 | 89.312 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.91 | 6 | 1.005394944 | 141.506 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.82 | √ | √ | √ | √
330 |  | 255910044202 | 14 | 13.55133564 | 21.604 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | -0.61 | 73 | 1.026688432 | 89.319 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.90 | 6 | 1.003964416 | 141.305 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.96 | √ | √ | √ | √
331 |  | 255910044164 | 13 | 13.46903478 | 21.472 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | -1.22 | 74 | 1.037327116 | 90.244 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.13 | 6 | 1.008309248 | 141.916 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.53 | √ | √ | √ | √
332 |  | 255910043947 | 14 | 13.5853686 | 21.658 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | -0.36 | 73 | 1.029508424 | 89.564 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.63 | 6 | 0.992608256 | 139.706 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -3.07 | √ | √ | √ | √
333 |  | 255910043967 | 14 | 13.574310615 | 21.640 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | -0.45 | 73 | 1.02620462 | 89.277 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | -0.95 | 6 | 0.994921472 | 140.032 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.84 | √ | √ | √ | √
334 |  | 255910044019 | 14 | 13.650775695 | 21.762 | 13.64 | 13.64 | 21.737 | 0.12 | 74 | 1.038710176 | 90.365 | 1.04 | 1.04 | 90.129 | 0.26 | 6 | 0.98996224 | 139.334 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -3.32 | √ | √ | √ | √
335 |  | 255910043359 | 14 | 13.6167213 | 21.659 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.24 | 73 | 1.03077852 | 89.617 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.55 | 6 | 1.01321203 | 141.785 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -1.63 | √ | √ | √ | √
336 |  | 255910043510 | 14 | 13.6167213 | 21.659 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.24 | 74 | 1.036502073 | 90.114 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | 0.00 | 6 | 1.01981021 | 142.709 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -0.99 | √ | √ | √ | √
337 |  | 255910043527 | 14 | 13.65369915 | 21.718 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | 0.03 | 73 | 1.0288288635 | 89.447 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.74 | 6 | 1.00009292 | 139.950 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.90 | √ | √ | √ | √
338 |  | 255910044247 | 14 | 13.5834699 | 21.606 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.49 | 73 | 1.0311029445 | 89.645 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.52 | 6 | 1.00191705 | 140.205 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.73 | √ | √ | √ | √
339 |  | 255910044348 | 13 | 13.4985942 | 21.471 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -1.11 | 74 | 1.035430332 | 90.021 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.10 | 6 | 1.01359622 | 141.839 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -1.59 | √ | √ | √ | √
340 |  | 255910043984 | 14 | 13.70292105 | 21.796 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | 0.39 | 74 | 1.033036017 | 89.813 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.33 | 6 | 1.00909924 | 141.210 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.03 | √ | √ | √ | √
341 |  | 255910044118 | 14 | 13.6160115 | 21.658 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.25 | 73 | 1.0296166035 | 89.516 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.66 | 6 | 1.00146282 | 140.141 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.77 | √ | √ | √ | √
342 |  | 255910044161 | 14 | 13.6181409 | 21.661 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.23 | 73 | 1.029350223 | 89.492 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.69 | 6 | 1.00666947 | 140.870 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.27 | √ | √ | √ | √
343 |  | 255910044059 | 14 | 13.59243795 | 21.620 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | -0.42 | 73 | 1.030241613 | 89.570 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.60 | 6 | 1.01205946 | 141.624 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -1.74 | √ | √ | √ | √
344 |  | 255910043942 | 14 | 13.7383701 | 21.852 | 13.65 | 13.65 | 21.712 | 0.65 | 73 | 1.032157065 | 89.736 | 1.04 | 1.04 | 90.114 | -0.42 | 6 | 1.00773243 | 141.019 | 1.03 | 1.03 | 144.135 | -2.16 | √ | √ | √ | √
345 |  | 255910043979 | 14 | 13.7120225 | 21.667 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.28 | 74 | 1.0375479015 | 90.209 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | 0.10 | 6 | 1.0072967735 | 141.017 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -2.16 | √ | √ | √ | √
346 |  | 255910044069 | 14 | 13.57995375 | 21.459 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -1.24 | 73 | 1.0296725745 | 89.524 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.66 | 6 | 1.000527811 | 140.069 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -2.81 | √ | √ | √ | √
347 |  | 255910042883 | 14 | 13.77132625 | 21.761 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.16 | 73 | 1.026978711 | 89.290 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.92 | 6 | 1.002502392 | 140.346 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -2.62 | √ | √ | √ | √
348 |  | 255910044349 | 14 | 13.72331125 | 21.685 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.19 | 74 | 1.0348115415 | 89.971 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.16 | 6 | 1.0122280785 | 141.707 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -1.68 | √ | √ | √ | √
349 |  | 255910044032 | 14 | 13.6520175 | 21.572 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.71 | 74 | 1.0338517425 | 89.888 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.26 | 6 | 1.0104305715 | 141.456 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -1.85 | √ | √ | √ | √
350 |  | 255910018810 | 14 | 13.72196375 | 21.683 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.20 | 73 | 1.0324089345 | 89.762 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.39 | 6 | 1.005998574 | 140.835 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -2.28 | √ | √ | √ | √
351 |  | 255910042723 | 14 | 13.72397125 | 21.686 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | -0.19 | 73 | 1.0299980355 | 89.553 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.63 | 6 | 1.012838572 | 141.793 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -1.62 | √ | √ | √ | √
352 |  | 255910018843 | 14 | 13.8345075 | 21.861 | 13.75 | 13.75 | 21.727 | 0.61 | 74 | 1.0338393045 | 89.887 | 1.04 | 1.04 | 90.118 | -0.26 | 6 | 1.013408915 | 141.873 | 1.03 | 1.03 | 144.125 | -1.56 | √ | √ | √ | √
353 |  | 255910043472 | 14 | 13.693145175 | 21.719 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.09 | 74 | 1.035680225 | 89.965 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.18 | 6 | 1.00610194 | 140.767 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.32 | √ | √ | √ | √
354 |  | 255910044142 | 14 | 13.682400455 | 21.702 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.16 | 73 | 1.031194075 | 89.576 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.61 | 6 | 1.00883865 | 141.150 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.05 | √ | √ | √ | √
355 |  | 255910044015 | 14 | 13.682400455 | 21.702 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.16 | 74 | 1.0327607 | 89.712 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.46 | 6 | 1.00748626 | 140.961 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.19 | √ | √ | √ | √
356 |  | 255910044136 | 14 | 13.707590245 | 21.742 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | 0.02 | 74 | 1.036883725 | 90.070 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.06 | 6 | 1.01415345 | 141.894 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -1.54 | √ | √ | √ | √
357 |  | 255910044328 | 14 | 13.69170615 | 21.717 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.10 | 74 | 1.0370922625 | 90.088 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.04 | 6 | 1.01210272 | 141.607 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -1.74 | √ | √ | √ | √
358 |  | 255910043930 | 14 | 13.60012934 | 21.572 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.77 | 73 | 1.02956105 | 89.434 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.77 | 6 | 0.99991473 | 139.902 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.92 | √ | √ | √ | √
359 |  | 255910043958 | 14 | 13.681687795 | 21.701 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.17 | 74 | 1.03629235 | 90.019 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.12 | 6 | 1.00517803 | 140.638 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.41 | √ | √ | √ | √
360 |  | 255910044172 | 14 | 13.597813195 | 21.568 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.78 | 73 | 1.028081575 | 89.305 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.91 | 6 | 1.0050431 | 140.619 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.42 | √ | √ | √ | √
361 |  | 255910044207 | 14 | 13.64754864 | 21.647 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.42 | 74 | 1.032667325 | 89.704 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.47 | 6 | 1.00446115 | 140.538 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -2.48 | √ | √ | √ | √
362 |  | 255910044120 | 14 | 13.64601368 | 21.645 | 13.71 | 13.71 | 21.738 | -0.43 | 74 | 1.03369445 | 89.793 | 1.04 | 1.04 | 90.123 | -0.37 | 6 | 1.02122028 | 142.882 | 1.03 | 1.03 | 144.111 | -0.85 | √ | √ | √ | √
363 |  | 255910044154 | 14 | 13.70632157 | 21.663 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.28 | 74 | 1.0326600625 | 89.712 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.47 | 6 | 0.996175035 | 141.382 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.90 | √ | √ | √ | √
364 |  | 255910044170 | 14 | 13.686405065 | 21.632 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.43 | 73 | 1.0293296875 | 89.423 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.79 | 6 | 0.9890736435 | 140.374 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.60 | √ | √ | √ | √
365 |  | 255910043839 | 14 | 13.80913417 | 21.826 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.47 | 74 | 1.0412360375 | 90.457 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | 0.36 | 6 | 1.009699464 | 143.301 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -0.57 | √ | √ | √ | √
366 |  | 255910043667 | 14 | 13.769534825 | 21.763 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.18 | 73 | 1.030501025 | 89.524 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.67 | 6 | 0.995143287 | 141.235 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.00 | √ | √ | √ | √
367 |  | 255910043729 | 14 | 13.764861525 | 21.756 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.14 | 74 | 1.035261075 | 89.938 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.22 | 6 | 1.001599836 | 142.152 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -1.37 | √ | √ | √ | √
368 |  | 255910043873 | 14 | 13.69098215 | 21.639 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.39 | 73 | 1.0298401375 | 89.467 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.74 | 6 | 0.9945654675 | 141.153 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.06 | √ | √ | √ | √
369 |  | 255910044132 | 14 | 13.683821005 | 21.628 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.45 | 73 | 1.0283399125 | 89.337 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.88 | 6 | 0.9914316345 | 140.708 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.37 | √ | √ | √ | √
370 |  | 255910043813 | 14 | 13.753508155 | 21.738 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | 0.06 | 73 | 1.030907725 | 89.560 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.64 | 6 | 0.992787327 | 140.901 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.24 | √ | √ | √ | √
371 |  | 255910044144 | 14 | 13.734842445 | 21.708 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.07 | 74 | 1.0332597375 | 89.764 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -0.41 | 6 | 0.994802079 | 141.187 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -2.04 | √ | √ | √ | √
372 |  | 255910043711 | 14 | 13.74282829 | 21.721 | 13.75 | 13.75 | 21.724 | -0.02 | 73 | 1.0266259625 | 89.188 | 1.04 | 1.04 | 90.132 | -1.05 | 6 | 0.9835980675 | 139.597 | 1.02 | 1.02 | 144.124 | -3.14 | √ | √ | √ | √
373 |  | 255910043880 | 14 | 13.743429 | 21.808 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | 0.32 | 74 | 1.039581093 | 90.351 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.25 | 6 | 0.996367797 | 142.030 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.45 | √ | √ | √ | √
374 |  | 255910044038 | 14 | 13.743429 | 21.808 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | 0.32 | 73 | 1.031199022 | 89.622 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.56 | 6 | 0.987243522 | 140.729 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.35 | √ | √ | √ | √
375 |  | 255910043934 | 14 | 13.589304 | 21.564 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.81 | 74 | 1.033231542 | 89.799 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.36 | 6 | 0.993111366 | 141.566 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.77 | √ | √ | √ | √
376 |  | 255910044071 | 14 | 13.675888 | 21.701 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.18 | 73 | 1.029099097 | 89.440 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.76 | 6 | 1.000356192 | 142.599 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.05 | √ | √ | √ | √
377 |  | 255910043922 | 14 | 13.6538173 | 21.666 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.34 | 74 | 1.034359798 | 89.897 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.25 | 6 | 0.992770659 | 141.517 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.80 | √ | √ | √ | √
378 |  | 255910044064 | 14 | 13.5773302 | 21.545 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.90 | 73 | 1.029099097 | 89.440 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.76 | 6 | 0.986558064 | 140.632 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.42 | √ | √ | √ | √
379 |  | 255910044094 | 14 | 13.6974107 | 21.735 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.02 | 73 | 1.031036213 | 89.608 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.58 | 6 | 0.989764956 | 141.089 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.10 | √ | √ | √ | √
380 |  | 255910044281 | 14 | 13.6218415 | 21.615 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.57 | 74 | 1.039090592 | 90.308 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | 0.20 | 6 | 0.997073475 | 142.131 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.38 | √ | √ | √ | √
381 |  | 255910043830 | 14 | 13.5878929 | 21.561 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.82 | 73 | 1.031024806 | 89.607 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.58 | 6 | 0.989686098 | 141.078 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -2.11 | √ | √ | √ | √
382 |  | 255910044370 | 14 | 13.675888 | 21.701 | 13.70 | 13.70 | 21.739 | -0.18 | 74 | 1.036164178 | 90.054 | 1.04 | 1.04 | 90.126 | -0.08 | 6 | 0.991725285 | 141.368 | 1.01 | 1.01 | 144.116 | -1.91 | √ | √ | √ | √
383 |  | 255910044003 | 14 | 13.80505143 | 21.880 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | 0.69 | 73 | 1.023802136 | 89.060 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -1.18 | 6 | 0.9814758555 | 140.828 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.29 | √ | √ | √ | √
384 |  | 255910044140 | 14 | 13.72446405 | 21.753 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | 0.11 | 74 | 1.035912976 | 90.113 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.01 | 6 | 0.975907912 | 140.029 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.85 | √ | √ | √ | √
385 |  | 255910044157 | 14 | 13.7143872 | 21.737 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | 0.03 | 73 | 1.026092732 | 89.259 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.96 | 6 | 0.9791634965 | 140.496 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.52 | √ | √ | √ | √
386 |  | 255910044075 | 14 | 13.58100261 | 21.525 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.94 | 74 | 1.032820516 | 89.844 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.31 | 6 | 0.9838163405 | 141.164 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.06 | √ | √ | √ | √
387 |  | 255910044179 | 14 | 13.62391491 | 21.593 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.63 | 73 | 1.031261336 | 89.709 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.46 | 6 | 0.9852547845 | 141.370 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -1.92 | √ | √ | √ | √
388 |  | 255910043916 | 14 | 13.70145867 | 21.716 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.06 | 73 | 1.03077338 | 89.666 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.50 | 6 | 0.9746472645 | 139.848 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.97 | √ | √ | √ | √
389 |  | 255910044004 | 14 | 13.65805281 | 21.647 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.38 | 73 | 1.031378404 | 89.719 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.45 | 6 | 0.979855597 | 140.596 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -2.45 | √ | √ | √ | √
390 |  | 255910044372 | 14 | 13.68443085 | 21.689 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.19 | 74 | 1.034538204 | 89.994 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.14 | 6 | 0.9924891935 | 142.408 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -1.20 | √ | √ | √ | √
391 |  | 255910044302 | 14 | 13.65805281 | 21.647 | 13.71 | 13.71 | 21.730 | -0.38 | 74 | 1.0340834 | 89.954 | 1.04 | 1.04 | 90.121 | -0.19 | 6 | 0.986294442 | 141.520 | 1.00 | 1.00 | 144.132 | -1.81 | √ | √ | √ | √
392 |  | 255910043968 | 14 | 13.63263763 | 21.694 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.09 | 73 | 1.0318954245 | 89.802 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.35 | 6 | 0.990998491 | 141.621 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -1.74 | √ | √ | √ | √
393 |  | 255910044238 | 13 | 13.46663256 | 21.430 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -1.31 | 73 | 1.024587901 | 89.166 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -1.05 | 6 | 0.979687155 | 140.004 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.86 | √ | √ | √ | √
394 |  | 255910044074 | 14 | 13.703032185 | 21.806 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | 0.43 | 73 | 1.0322930565 | 89.836 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.31 | 6 | 0.980701706 | 140.149 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.76 | √ | √ | √ | √
395 |  | 255910043806 | 14 | 13.61956572 | 21.674 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.19 | 73 | 1.0296546025 | 89.607 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.56 | 6 | 0.9857633675 | 140.872 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.25 | √ | √ | √ | √
396 |  | 255910044270 | 14 | 13.535662615 | 21.540 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.80 | 73 | 1.027756531 | 89.441 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.75 | 6 | 0.9884338755 | 141.254 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -1.99 | √ | √ | √ | √
397 |  | 255910044145 | 14 | 13.67799361 | 21.767 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | 0.24 | 73 | 1.03226924 | 89.834 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.31 | 6 | 0.9880990535 | 141.206 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.02 | √ | √ | √ | √
398 |  | 255910044393 | 14 | 13.676560885 | 21.764 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | 0.23 | 74 | 1.0359421585 | 90.154 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | 0.04 | 6 | 0.9914250865 | 141.682 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -1.69 | √ | √ | √ | √
399 |  | 255910043969 | 14 | 13.594609015 | 21.634 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.37 | 73 | 1.027930495 | 89.457 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.73 | 6 | 0.985645373 | 140.856 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.27 | √ | √ | √ | √
400 |  | 255910044411 | 14 | 13.606807645 | 21.653 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.28 | 73 | 1.0272253195 | 89.395 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.80 | 6 | 0.979301908 | 139.949 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -2.90 | √ | √ | √ | √
401 |  | 255910043960 | 14 | 13.62311342 | 21.679 | 13.65 | 13.65 | 21.714 | -0.16 | 74 | 1.032942315 | 89.893 | 1.04 | 1.04 | 90.115 | -0.25 | 6 | 0.988420765 | 141.252 | 1.01 | 1.01 | 144.122 | -1.99 | √ | √ | √ | √
402 |  | 255910044276 | 14 | 13.61353463 | 21.676 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.23 | 73 | 1.027383588 | 89.386 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.83 | 6 | 0.983965212 | 140.631 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.43 | √ | √ | √ | √
403 |  | 255910043734 | 13 | 13.493772465 | 21.485 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -1.11 | 73 | 1.026978512 | 89.350 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.87 | 6 | 0.9824433855 | 140.414 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.58 | √ | √ | √ | √
404 |  | 255910044162 | 14 | 13.624164085 | 21.693 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.15 | 73 | 1.028527332 | 89.485 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.72 | 6 | 0.982654162 | 140.444 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.56 | √ | √ | √ | √
405 |  | 255910044421 | 14 | 13.557685645 | 21.587 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.64 | 73 | 1.031298632 | 89.726 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.45 | 6 | 0.990258252 | 141.531 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -1.81 | √ | √ | √ | √
406 |  | 255910044257 | 14 | 13.5437541 | 21.565 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.74 | 73 | 1.027244764 | 89.373 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.85 | 6 | 0.972609502 | 139.008 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -3.56 | √ | √ | √ | √
407 |  | 255910044380 | 14 | 13.558340605 | 21.588 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.64 | 73 | 1.030728832 | 89.677 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.51 | 6 | 0.9811605735 | 140.230 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.71 | √ | √ | √ | √
408 |  | 255910044385 | 14 | 13.626292705 | 21.696 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.14 | 73 | 1.031682988 | 89.760 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.42 | 6 | 0.9882059545 | 141.237 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.01 | √ | √ | √ | √
409 |  | 255910044336 | 14 | 13.666872935 | 21.761 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | 0.16 | 74 | 1.033056724 | 89.879 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.28 | 6 | 0.990724179 | 141.597 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -1.76 | √ | √ | √ | √
410 |  | 255910043420 | 14 | 13.624873625 | 21.694 | 13.65 | 13.65 | 21.726 | -0.15 | 73 | 1.031618756 | 89.754 | 1.04 | 1.04 | 90.135 | -0.42 | 6 | 0.988198895 | 141.236 | 1.01 | 1.01 | 144.138 | -2.01 | √ | √ | √ | √
411 |  | 255910044243 | 14 | 13.61187818 | 21.730 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | 0.01 | 74 | 1.033266115 | 90.199 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | 0.07 | 6 | 0.978374844 | 140.736 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.36 | √ | √ | √ | √
412 |  | 255910043767 | 14 | 13.60443351 | 21.718 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.04 | 73 | 1.0221285375 | 89.227 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -1.00 | 6 | 0.970082292 | 139.543 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -3.19 | √ | √ | √ | √
413 |  | 255910044233 | 14 | 13.50818359 | 21.565 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.75 | 74 | 1.0340931475 | 90.271 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | 0.15 | 6 | 0.985143354 | 141.709 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -1.68 | √ | √ | √ | √
414 |  | 255910044368 | 14 | 13.61711803 | 21.739 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | 0.05 | 73 | 1.0314747275 | 90.042 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.10 | 6 | 0.986092248 | 141.846 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -1.59 | √ | √ | √ | √
415 |  | 255910044234 | 14 | 13.50422308 | 21.558 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.78 | 73 | 1.0196443425 | 89.010 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -1.25 | 6 | 0.96746607 | 139.166 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -3.45 | √ | √ | √ | √
416 |  | 255910044406 | 14 | 13.58056157 | 21.680 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.22 | 73 | 1.0241130025 | 89.400 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.81 | 6 | 0.973527168 | 140.038 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.84 | √ | √ | √ | √
417 |  | 255910044016 | 14 | 13.59241588 | 21.699 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.13 | 73 | 1.0284020075 | 89.774 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.40 | 6 | 0.980327742 | 141.017 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.16 | √ | √ | √ | √
418 |  | 255910044417 | 14 | 13.50293013 | 21.556 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.79 | 73 | 1.026641595 | 89.621 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.57 | 6 | 0.978596286 | 140.768 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.34 | √ | √ | √ | √
419 |  | 255910043853 | 14 | 13.52704705 | 21.595 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.61 | 73 | 1.0301510625 | 89.927 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.23 | 6 | 0.972937992 | 139.954 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -2.90 | √ | √ | √ | √
420 |  | 255910044310 | 14 | 13.50818359 | 21.565 | 13.61 | 13.61 | 21.727 | -0.75 | 73 | 1.0314747275 | 90.042 | 1.03 | 1.03 | 90.132 | -0.10 | 6 | 0.984347766 | 141.595 | 1.00 | 1.00 | 144.134 | -1.76 | √ | √ | √ | √
421 |  | 255910043698 | 14 | 13.64610723 | 21.653 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -0.28 | 73 | 1.031344119 | 89.938 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.21 | 6 | 0.971199708 | 140.243 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.69 | √ | √ | √ | √
422 |  | 255910044263 | 14 | 13.636924595 | 21.639 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -0.35 | 73 | 1.0316614035 | 89.965 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.18 | 6 | 0.987523994 | 142.600 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.05 | √ | √ | √ | √
423 |  | 255910043877 | 14 | 13.547561545 | 21.497 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -1.00 | 73 | 1.030690947 | 89.881 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.27 | 6 | 0.975932224 | 140.926 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.21 | √ | √ | √ | √
424 |  | 255910044261 | 14 | 13.612017895 | 21.599 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -0.53 | 73 | 1.0283325 | 89.675 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.50 | 6 | 0.987115812 | 142.541 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.09 | √ | √ | √ | √
425 |  | 255910018845 | 14 | 13.715832305 | 21.764 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | 0.23 | 73 | 1.022720595 | 89.186 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -1.04 | 6 | 0.968465188 | 139.848 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.96 | √ | √ | √ | √
426 |  | 255910044301 | 14 | 13.629315735 | 21.627 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -0.41 | 73 | 1.0277320365 | 89.623 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.56 | 6 | 0.981441184 | 141.722 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.66 | √ | √ | √ | √
427 |  | 255910044375 | 14 | 13.51459438 | 21.445 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -1.25 | 74 | 1.0334245545 | 90.119 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.01 | 6 | 0.978786504 | 141.339 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.93 | √ | √ | √ | √
428 |  | 255910043704 | 14 | 13.7148333 | 21.762 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | 0.22 | 73 | 1.03033749 | 89.850 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.31 | 6 | 0.966990144 | 139.635 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -3.11 | √ | √ | √ | √
429 |  | 255910043681 | 14 | 13.71439538 | 21.762 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | 0.21 | 73 | 1.0259771535 | 89.470 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.73 | 6 | 0.96630352 | 139.536 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -3.18 | √ | √ | √ | √
430 |  | 255910043650 | 14 | 13.65494774 | 21.667 | 13.69 | 13.69 | 21.715 | -0.22 | 73 | 1.029663648 | 89.791 | 1.03 | 1.03 | 90.126 | -0.37 | 6 | 0.980740588 | 141.621 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.73 | √ | √ | √ | √
431 |  | 255910044063 | 14 | 13.61330652 | 21.682 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.20 | 73 | 1.028733838 | 89.664 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.51 | 6 | 0.9738083775 | 140.690 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.38 | √ | √ | √ | √
432 |  | 255910043859 | 14 | 13.56713512 | 21.608 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.53 | 73 | 1.023915398 | 89.245 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.98 | 6 | 0.972117615 | 140.446 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.54 | √ | √ | √ | √
433 |  | 255910044272 | 14 | 13.65025728 | 21.741 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | 0.08 | 73 | 1.031723132 | 89.925 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.22 | 6 | 0.9793425075 | 141.490 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.82 | √ | √ | √ | √
434 |  | 255910044304 | 14 | 13.63814496 | 21.722 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.01 | 73 | 1.026892284 | 89.504 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.69 | 6 | 0.9706283475 | 140.231 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.69 | √ | √ | √ | √
435 |  | 255910018914 | 14 | 13.72018956 | 21.852 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | 0.59 | 73 | 1.025959616 | 89.423 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.78 | 6 | 0.973996905 | 140.717 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.36 | √ | √ | √ | √
436 |  | 255910018809 | 14 | 13.64290532 | 21.729 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | 0.02 | 73 | 1.029572412 | 89.738 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.43 | 6 | 0.98385819 | 142.142 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.37 | √ | √ | √ | √
437 |  | 255910044188 | 14 | 13.65539956 | 21.749 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | 0.11 | 74 | 1.03352953 | 90.082 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.05 | 6 | 0.9803898825 | 141.641 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.72 | √ | √ | √ | √
438 |  | 255910043624 | 14 | 13.55610036 | 21.591 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.62 | 73 | 1.025775564 | 89.407 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.80 | 6 | 0.970158525 | 140.163 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -2.74 | √ | √ | √ | √
439 |  | 255910044413 | 14 | 13.55739616 | 21.593 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.61 | 74 | 1.033807676 | 90.107 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.02 | 6 | 0.9793764225 | 141.494 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.82 | √ | √ | √ | √
440 |  | 255910043848 | 14 | 13.57818352 | 21.626 | 13.64 | 13.64 | 21.724 | -0.45 | 73 | 1.027712246 | 89.575 | 1.03 | 1.03 | 90.123 | -0.61 | 6 | 0.98030709 | 141.629 | 1.00 | 1.00 | 144.113 | -1.72 | √ | √ | √ | √