## Sheet1
水 表 检 定 记 录
计量标准装置 | [8 empty] | 计量标准名称 |  | 质量法水表检定装置（串联） |  |  | 测量范围 |  | 0.5-5000L |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号
[9 empty] | 有效期至 |  | 2027.4.16 |  |  | 测量范围 |  | DN(15-25) |  | 检定依据 |  | JJG162-2019 |  | 脉冲当量 |  | 指针 |  | 1
送检单位 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 水表名称 |  | NB-IoT物联网阀控水表 |  |  | 型号规格 |  | LXSF-NB DN15 |  | 设备准确度等级 |  | 0.2级 |  |  |  | 梅花针 |  | 0.0842872
制造商 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 检定类别 |  | ☑首次 □后续 |  |  | 温度等级 |  | T30 |  | 水表准确度等级 |  | 2级 |  |  |  | 检定员 |  | 李猛
检定地点 |  |  |  |  | 二检合一检定站 |  |  |  | 环境温度 |  | 22 |  | ℃ | 水温 |  | 14.40 |  | ℃ | 水密度 |  | 0.99925 |  | kg/L | 核验员 |  | 赵应书
检定日期 |  |  |  |  | 2025-12-23 |  |  |  | 环境湿度 |  | 82 |  | %RH | 水压 |  | 0.50 |  | MPa | MAP |  | 1.6 |  | MPa | 有效期 |  | 2027/4/16
检定流量点 |  |  |  |  | Q3 | 2500 |  | L/h | Q2 | 40 |  | L/h | Q1 | 25 |  | L/h | Q3/Q1 |  | 100.0 |  |  |  |  | 外观标志封印 | 密封性 | 误差 分布 | 检定结论
|  |  | 水表Q3 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q2 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q1 |  |  | 检定装置
序号 | 合格证编号 | 出厂编号 | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/%
1 |  | 255910018609 | 14 | 13.80313062 | 21.777 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.24 | 77 | 1.0753057395 | 91.037 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | 1.02 | 6 | 1.0440502275 | 140.962 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.20 | √ | √ | √ | √
2 |  | 255910018447 | 14 | 13.91897763 | 21.959 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 1.08 | 76 | 1.069911918 | 90.580 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | 0.51 | 6 | 1.0487216075 | 141.593 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.76 | √ | √ | √ | √
3 |  | 255910018413 | 14 | 13.82042574 | 21.804 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.37 | 75 | 1.0597853295 | 89.723 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.44 | 6 | 1.050810705 | 141.875 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.56 | √ | √ | √ | √
4 |  | 255910018424 | 14 | 13.82313843 | 21.808 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.39 | 75 | 1.056592894 | 89.452 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.74 | 6 | 1.0476327575 | 141.446 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.86 | √ | √ | √ | √
5 |  | 255910018444 | 14 | 13.86878598 | 21.880 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.72 | 76 | 1.0638985575 | 90.071 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.06 | 6 | 1.040874415 | 140.533 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.49 | √ | √ | √ | √
6 |  | 255910018366 | 14 | 13.65905511 | 21.549 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | -0.81 | 75 | 1.0597853295 | 89.723 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.44 | 6 | 1.04015065 | 140.436 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.56 | √ | √ | √ | √
7 |  | 255910018340 | 14 | 13.8175065 | 21.799 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.35 | 76 | 1.0636963025 | 90.054 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.08 | 6 | 1.047642365 | 141.447 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.86 | √ | √ | √ | √
8 |  | 255910018110 | 14 | 13.74469074 | 21.685 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | -0.18 | 75 | 1.059356336 | 89.686 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.48 | 6 | 1.04065024 | 140.503 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.52 | √ | √ | √ | √
9 |  | 255910018324 | 14 | 13.68552105 | 21.591 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | -0.61 | 75 | 1.0597853295 | 89.723 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.44 | 6 | 1.04527892 | 141.128 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.08 | √ | √ | √ | √
10 |  | 255910018612 | 14 | 13.70423993 | 21.804 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.36 | 75 | 1.0471543125 | 88.818 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.44 | 6 | 1.005406013 | 139.452 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -3.23 | √ | √ | √ | √
11 |  | 255910018598 | 14 | 13.822942845 | 21.993 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 1.23 | 75 | 1.059510125 | 89.866 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.28 | 6 | 1.01560172 | 140.866 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.25 | √ | √ | √ | √
12 |  | 255910018645 | 14 | 13.718564025 | 21.827 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.47 | 76 | 1.063662375 | 90.218 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | 0.11 | 6 | 1.022138069 | 141.773 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.62 | √ | √ | √ | √
13 |  | 255910018587 | 14 | 13.7792605 | 21.924 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.91 | 75 | 1.0605758125 | 89.957 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.18 | 6 | 1.016639681 | 141.010 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.15 | √ | √ | √ | √
14 |  | 255910018662 | 14 | 13.734403825 | 21.852 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.58 | 75 | 1.055989 | 89.568 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.61 | 6 | 1.011066485 | 140.237 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.69 | √ | √ | √ | √
15 |  | 255910018591 | 14 | 13.66267411 | 21.738 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.06 | 76 | 1.0623735625 | 90.109 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.01 | 6 | 1.020878801 | 141.598 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.74 | √ | √ | √ | √
16 |  | 255910018567 | 14 | 13.53639267 | 21.537 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.87 | 75 | 1.059786375 | 89.890 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.26 | 6 | 1.022506914 | 141.824 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -1.59 | √ | √ | √ | √
17 |  | 255910018527 | 14 | 13.643270355 | 21.707 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.09 | 75 | 1.0593688125 | 89.854 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.29 | 6 | 1.012585503 | 140.448 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.54 | √ | √ | √ | √
18 |  | 255910018465 | 14 | 13.697726495 | 21.794 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.31 | 75 | 1.0591648125 | 89.837 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.31 | 6 | 1.012009897 | 140.368 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.60 | √ | √ | √ | √
19 |  | 255910018658 | 14 | 13.63774008 | 21.699 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.13 | 75 | 1.05062975 | 89.113 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.12 | 6 | 1.013197474 | 140.533 | 1.04 | 1.04 | 144.112 | -2.48 | √ | √ | √ | √
20 |  | 255910018434 | 14 | 13.563583425 | 21.716 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | -0.08 | 76 | 1.0606385 | 89.967 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.18 | 6 | 1.050378615 | 142.146 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.37 | √ | √ | √ | √
21 |  | 255910018610 | 14 | 13.642074075 | 21.842 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.49 | 75 | 1.056666875 | 89.630 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.55 | 6 | 1.03806189 | 140.479 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -2.53 | √ | √ | √ | √
22 |  | 255910018623 | 14 | 13.6832199 | 21.907 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.80 | 76 | 1.062140875 | 90.094 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.03 | 6 | 1.04551263 | 141.488 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.83 | √ | √ | √ | √
23 |  | 255910018493 | 13 | 13.468639875 | 21.564 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | -0.78 | 74 | 1.0461088125 | 88.734 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -1.54 | 6 | 1.026595035 | 138.928 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -3.61 | √ | √ | √ | √
24 |  | 255910018483 | 14 | 13.5614793 | 21.713 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | -0.10 | 75 | 1.0599893125 | 89.912 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.24 | 6 | 1.04134209 | 140.923 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -2.22 | √ | √ | √ | √
25 |  | 255910018510 | 14 | 13.6819167 | 21.905 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.79 | 76 | 1.0625435625 | 90.128 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 0.00 | 6 | 1.045055745 | 141.426 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.87 | √ | √ | √ | √
26 |  | 255910018505 | 14 | 13.6073085 | 21.786 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.24 | 75 | 1.0600211875 | 89.914 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.23 | 6 | 1.04625813 | 141.589 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.76 | √ | √ | √ | √
27 |  | 255910018535 | 14 | 13.6397799 | 21.838 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.48 | 76 | 1.0638483125 | 90.239 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 0.13 | 6 | 1.045277265 | 141.456 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.85 | √ | √ | √ | √
28 |  | 255910018488 | 14 | 13.692030075 | 21.922 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.86 | 75 | 1.0599659375 | 89.910 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.24 | 6 | 1.03586586 | 140.182 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -2.74 | √ | √ | √ | √
29 |  | 255910018969 | 14 | 13.584000225 | 21.749 | 13.58 | 13.58 | 21.734 | 0.07 | 75 | 1.0582553125 | 89.765 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.40 | 6 | 1.04662662 | 141.638 | 1.07 | 1.07 | 144.125 | -1.73 | √ | √ | √ | √
30 |  | 255910018497 | 14 | 13.641862395 | 21.776 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.20 | 75 | 1.053358295 | 89.425 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.77 | 6 | 1.049354946 | 141.800 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.61 | √ | √ | √ | √
31 |  | 255910018478 | 14 | 13.6054695 | 21.717 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | -0.07 | 75 | 1.0549600985 | 89.561 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.62 | 6 | 1.0454483565 | 141.272 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.97 | √ | √ | √ | √
32 |  | 255910018671 | 14 | 13.65325815 | 21.794 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.28 | 75 | 1.0553146395 | 89.591 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.58 | 6 | 1.048670253 | 141.707 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.67 | √ | √ | √ | √
33 |  | 255910018532 | 14 | 13.68560739 | 21.845 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.52 | 75 | 1.0523955145 | 89.343 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.86 | 6 | 1.0427415795 | 140.906 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.23 | √ | √ | √ | √
34 |  | 255910018625 | 14 | 13.63819996 | 21.770 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.17 | 75 | 1.057345289 | 89.763 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.39 | 6 | 1.042749045 | 140.907 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.23 | √ | √ | √ | √
35 |  | 255910018691 | 14 | 13.70281675 | 21.873 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.65 | 75 | 1.0598536135 | 89.976 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.16 | 6 | 1.0495053225 | 141.820 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.59 | √ | √ | √ | √
36 |  | 255910018257 | 14 | 13.570301955 | 21.661 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | -0.33 | 75 | 1.0567752635 | 89.715 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.45 | 6 | 1.0460733255 | 141.356 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.92 | √ | √ | √ | √
37 |  | 255910018584 | 14 | 13.65396613 | 21.795 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.29 | 75 | 1.0565247495 | 89.694 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.47 | 6 | 1.043538255 | 141.014 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.15 | √ | √ | √ | √
38 |  | 255910018522 | 14 | 13.65396613 | 21.795 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.29 | 75 | 1.0579280525 | 89.813 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.34 | 6 | 1.047936501 | 141.608 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.74 | √ | √ | √ | √
39 |  | 255910018550 | 14 | 13.65325815 | 21.794 | 13.62 | 13.62 | 21.733 | 0.28 | 75 | 1.055351792 | 89.594 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.58 | 6 | 1.048414293 | 141.673 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.70 | √ | √ | √ | √
40 |  | 255910018648 | 14 | 13.70416608 | 21.673 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | -0.26 | 75 | 1.04875236 | 88.752 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -1.53 | 6 | 1.018544878 | 137.713 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -4.45 | √ | √ | √ | √
41 |  | 255910018721 | 14 | 13.82375904 | 21.862 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.61 | 76 | 1.07097465 | 90.632 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | 0.56 | 6 | 1.069377088 | 144.586 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | 0.32 | √ | √ | √ | √
42 |  | 255910018839 | 14 | 13.75933218 | 21.760 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.14 | 75 | 1.056268065 | 89.388 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.82 | 6 | 1.03552306 | 140.009 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -2.86 | √ | √ | √ | √
43 |  | 255910018718 | 14 | 13.8244323 | 21.863 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.61 | 76 | 1.06389453 | 90.033 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.10 | 6 | 1.055043652 | 142.648 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.03 | √ | √ | √ | √
44 |  | 255910018701 | 14 | 13.82441856 | 21.863 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.61 | 76 | 1.06528116 | 90.150 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | 0.03 | 6 | 1.047911046 | 141.684 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.70 | √ | √ | √ | √
45 |  | 255910018529 | 14 | 13.80221472 | 21.828 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.45 | 75 | 1.05706362 | 89.455 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.75 | 6 | 1.044828174 | 141.267 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.99 | √ | √ | √ | √
46 |  | 255910018868 | 14 | 13.74809286 | 21.742 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.06 | 75 | 1.05906369 | 89.624 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.56 | 6 | 1.04040534 | 140.669 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -2.40 | √ | √ | √ | √
47 |  | 255910018851 | 14 | 13.77053028 | 21.778 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.22 | 76 | 1.06134705 | 89.817 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.34 | 6 | 1.045706558 | 141.386 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.90 | √ | √ | √ | √
48 |  | 255910018966 | 14 | 13.81926606 | 21.855 | 13.74 | 13.74 | 21.730 | 0.58 | 75 | 1.06028205 | 89.727 | 1.07 | 1.07 | 90.127 | -0.44 | 6 | 1.040770978 | 140.719 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -2.37 | √ | √ | √ | √
49 |  | 255910018679 | 14 | 13.72326984 | 21.798 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.32 | 76 | 1.067280678 | 90.187 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | 0.07 | 6 | 1.04401612 | 140.637 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -2.43 | √ | √ | √ | √
50 |  | 255910018674 | 14 | 13.60534824 | 21.611 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.55 | 75 | 1.0504950345 | 88.768 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | -1.50 | 6 | 1.04331848 | 140.543 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -2.49 | √ | √ | √ | √
51 |  | 255910018959 | 14 | 13.72259952 | 21.797 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.31 | 76 | 1.071890091 | 90.576 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | 0.51 | 6 | 1.05222837 | 141.743 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -1.66 | √ | √ | √ | √
52 |  | 255910018546 | 14 | 13.79136888 | 21.906 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.81 | 76 | 1.070480178 | 90.457 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | 0.37 | 6 | 1.05064798 | 141.530 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -1.81 | √ | √ | √ | √
53 |  | 255910018463 | 14 | 13.71264048 | 21.781 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.24 | 76 | 1.064881053 | 89.984 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | -0.15 | 6 | 1.04783495 | 141.152 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -2.07 | √ | √ | √ | √
54 |  | 255910018543 | 14 | 13.63480128 | 21.658 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | -0.33 | 76 | 1.060696107 | 89.630 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | -0.54 | 6 | 1.04205695 | 140.373 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -2.61 | √ | √ | √ | √
55 |  | 255910018615 | 14 | 13.79002824 | 21.904 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.80 | 75 | 1.058407398 | 89.437 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | -0.76 | 6 | 1.03753727 | 139.764 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -3.03 | √ | √ | √ | √
56 |  | 255910018558 | 14 | 13.76102664 | 21.858 | 13.68 | 13.68 | 21.729 | 0.59 | 76 | 1.0626062085 | 89.792 | 1.07 | 1.07 | 90.121 | -0.37 | 6 | 1.04486142 | 140.751 | 1.07 | 1.07 | 144.137 | -2.35 | √ | √ | √ | √
57 |  | 255910018685 | 14 | 13.6168992 | 21.637 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | -0.35 | 76 | 1.065125677 | 89.846 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.32 | 6 | 1.04614212 | 140.976 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -2.18 | √ | √ | √ | √
58 |  | 255910018450 | 14 | 13.66672179 | 21.716 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.01 | 75 | 1.0560551805 | 89.081 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -1.16 | 6 | 1.021894416 | 137.708 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -4.45 | √ | √ | √ | √
59 |  | 255910018629 | 14 | 13.71509589 | 21.793 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.37 | 76 | 1.0664687815 | 89.959 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.19 | 6 | 1.0384235385 | 139.936 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -2.91 | √ | √ | √ | √
60 |  | 255910018670 | 14 | 13.691223135 | 21.755 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.19 | 76 | 1.0613250225 | 89.525 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.67 | 6 | 1.040647029 | 140.235 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -2.70 | √ | √ | √ | √
61 |  | 255910018482 | 14 | 13.747714245 | 21.845 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.61 | 76 | 1.063302816 | 89.692 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.49 | 6 | 1.0437817335 | 140.658 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -2.40 | √ | √ | √ | √
62 |  | 255910018515 | 14 | 13.75773069 | 21.861 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.68 | 76 | 1.0666119605 | 89.971 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.18 | 6 | 1.049707833 | 141.456 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -1.85 | √ | √ | √ | √
63 |  | 255910018453 | 14 | 13.701827175 | 21.772 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.27 | 76 | 1.060627292 | 89.467 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.74 | 6 | 1.0491955425 | 141.387 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -1.90 | √ | √ | √ | √
64 |  | 255910018484 | 14 | 13.681302345 | 21.739 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | 0.12 | 76 | 1.062614702 | 89.634 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.55 | 6 | 1.0507869585 | 141.602 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -1.75 | √ | √ | √ | √
65 |  | 255910018606 | 14 | 13.535114175 | 21.507 | 13.67 | 13.67 | 21.713 | -0.95 | 76 | 1.061323954 | 89.525 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.67 | 6 | 1.047757065 | 141.194 | 1.07 | 1.07 | 144.124 | -2.03 | √ | √ | √ | √
66 |  | 255910018404 | 14 | 13.62300114 | 21.614 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.49 | 76 | 1.061214448 | 89.874 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.26 | 6 | 1.0464365435 | 141.133 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.06 | √ | √ | √ | √
67 |  | 255910018699 | 14 | 13.77875227 | 21.862 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.65 | 76 | 1.063288184 | 90.050 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.07 | 6 | 1.0478234565 | 141.320 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -1.94 | √ | √ | √ | √
68 |  | 255910018458 | 14 | 13.80807625 | 21.908 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.86 | 75 | 1.056991432 | 89.517 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.66 | 6 | 1.0351232655 | 139.607 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -3.12 | √ | √ | √ | √
69 |  | 255910018429 | 14 | 13.62628674 | 21.620 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.47 | 76 | 1.060640952 | 89.826 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.32 | 6 | 1.0520418945 | 141.889 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -1.54 | √ | √ | √ | √
70 |  | 255910018384 | 14 | 13.65106564 | 21.659 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.28 | 75 | 1.057478744 | 89.558 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.61 | 6 | 1.0465113385 | 141.143 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.06 | √ | √ | √ | √
71 |  | 255910018520 | 14 | 13.74688195 | 21.811 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.42 | 75 | 1.053803688 | 89.247 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.96 | 6 | 1.045311413 | 140.982 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.17 | √ | √ | √ | √
72 |  | 255910018494 | 14 | 13.69527065 | 21.729 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.04 | 75 | 1.060066392 | 89.777 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.37 | 6 | 1.045649059 | 141.027 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.14 | √ | √ | √ | √
73 |  | 255910018289 | 14 | 13.65856776 | 21.671 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | -0.23 | 75 | 1.056896736 | 89.509 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.67 | 6 | 1.0431989885 | 140.697 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.37 | √ | √ | √ | √
74 |  | 255910018244 | 14 | 13.6972557 | 21.732 | 13.69 | 13.69 | 21.721 | 0.05 | 76 | 1.061889024 | 89.932 | 1.06 | 1.06 | 90.110 | -0.20 | 6 | 1.0433165235 | 140.712 | 1.07 | 1.07 | 144.109 | -2.36 | √ | √ | √ | √
75 |  | 255910018455 | 14 | 13.86195943 | 21.826 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | 0.41 | 75 | 1.055498409 | 89.492 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.71 | 6 | 1.048504905 | 141.566 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.78 | √ | √ | √ | √
76 |  | 255910018477 | 14 | 13.74969717 | 21.649 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | -0.40 | 75 | 1.051697121 | 89.169 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.06 | 6 | 1.044196475 | 140.984 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -2.18 | √ | √ | √ | √
77 |  | 255910018647 | 14 | 13.791153585 | 21.715 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | -0.10 | 76 | 1.06456261 | 90.260 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.15 | 6 | 1.04518925 | 141.118 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -2.09 | √ | √ | √ | √
78 |  | 255910018516 | 14 | 13.78868249 | 21.711 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | -0.12 | 76 | 1.06516852 | 90.311 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.20 | 6 | 1.0521952525 | 142.064 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.43 | √ | √ | √ | √
79 |  | 255910018635 | 14 | 13.660917215 | 21.510 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | -1.04 | 76 | 1.066092267 | 90.390 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.29 | 6 | 1.05167965 | 141.994 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.48 | √ | √ | √ | √
80 |  | 255910018565 | 14 | 13.862635875 | 21.827 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | 0.42 | 76 | 1.062477004 | 90.083 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.05 | 6 | 1.0467830275 | 141.333 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.94 | √ | √ | √ | √
81 |  | 255910018654 | 14 | 13.851122505 | 21.809 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | 0.33 | 75 | 1.057457518 | 89.658 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.52 | 6 | 1.0488625175 | 141.614 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -1.75 | √ | √ | √ | √
82 |  | 255910018576 | 14 | 13.788696295 | 21.711 | 13.81 | 13.81 | 21.737 | -0.12 | 75 | 1.048901431 | 88.932 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.33 | 6 | 1.033538555 | 139.545 | 1.07 | 1.07 | 144.130 | -3.18 | √ | √ | √ | √
83 |  | 255910018597 | 13 | 13.485177325 | 21.430 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | -1.39 | 74 | 1.04550198 | 88.476 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -1.83 | 6 | 1.028551387 | 138.486 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -3.92 | √ | √ | √ | √
84 |  | 255910018474 | 14 | 13.7594568 | 21.866 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.62 | 75 | 1.0590573 | 89.623 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.56 | 6 | 1.0439783625 | 140.563 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.48 | √ | √ | √ | √
85 |  | 255910018564 | 14 | 13.684093875 | 21.747 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.07 | 75 | 1.05982623 | 89.688 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.49 | 6 | 1.045264033 | 140.736 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.36 | √ | √ | √ | √
86 |  | 255910018631 | 14 | 13.76834555 | 21.880 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.68 | 76 | 1.068730695 | 90.441 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | 0.35 | 6 | 1.0416553775 | 140.250 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.69 | √ | √ | √ | √
87 |  | 255910018636 | 14 | 13.692982625 | 21.761 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.13 | 75 | 1.06046523 | 89.742 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.43 | 6 | 1.047186651 | 140.995 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.18 | √ | √ | √ | √
88 |  | 255910018268 | 14 | 13.660627575 | 21.709 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | -0.11 | 76 | 1.06098282 | 89.786 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.38 | 6 | 1.049642378 | 141.326 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -1.95 | √ | √ | √ | √
89 |  | 255910018127 | 14 | 13.6477047 | 21.689 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | -0.20 | 75 | 1.057043385 | 89.452 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.75 | 6 | 1.0453507435 | 140.748 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.35 | √ | √ | √ | √
90 |  | 255910018579 | 14 | 13.648812375 | 21.691 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | -0.19 | 76 | 1.061052045 | 89.792 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.37 | 6 | 1.0551907795 | 142.073 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -1.43 | √ | √ | √ | √
91 |  | 255910018568 | 14 | 13.677666625 | 21.736 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.02 | 76 | 1.06075917 | 89.767 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.40 | 6 | 1.042878959 | 140.415 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -2.58 | √ | √ | √ | √
92 |  | 255910018440 | 14 | 13.68175545 | 21.743 | 13.68 | 13.68 | 21.732 | 0.05 | 75 | 1.0604418 | 89.740 | 1.07 | 1.07 | 90.126 | -0.43 | 6 | 1.051179616 | 141.533 | 1.07 | 1.07 | 144.134 | -1.80 | √ | √ | √ | √
93 |  | 255910018575 | 14 | 13.53930905 | 21.716 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.08 | 75 | 1.059684503 | 89.848 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.31 | 6 | 1.04964717 | 141.052 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.13 | √ | √ | √ | √
94 |  | 255910018650 | 14 | 13.5365042 | 21.712 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.10 | 75 | 1.051939485 | 89.191 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -1.04 | 6 | 1.0382046675 | 139.514 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -3.20 | √ | √ | √ | √
95 |  | 255910018496 | 14 | 13.53789985 | 21.714 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.09 | 75 | 1.058665086 | 89.762 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.41 | 6 | 1.0570334775 | 142.044 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -1.44 | √ | √ | √ | √
96 |  | 255910018292 | 13 | 13.47863215 | 21.619 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.53 | 75 | 1.050595853 | 89.077 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -1.17 | 6 | 1.0418265 | 140.001 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.86 | √ | √ | √ | √
97 |  | 255910018665 | 14 | 13.6544705 | 21.901 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | 0.77 | 76 | 1.061678691 | 90.017 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.12 | 6 | 1.044269655 | 140.329 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.63 | √ | √ | √ | √
98 |  | 255910018456 | 14 | 13.6393487 | 21.877 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | 0.66 | 75 | 1.056322234 | 89.563 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.63 | 6 | 1.0482196725 | 140.860 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.26 | √ | √ | √ | √
99 |  | 255910018655 | 14 | 13.5372088 | 21.713 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.09 | 75 | 1.058253705 | 89.727 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.45 | 6 | 1.0546160625 | 141.719 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -1.67 | √ | √ | √ | √
100 |  | 255910018481 | 14 | 13.5617072 | 21.752 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | 0.09 | 75 | 1.057891222 | 89.696 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.48 | 6 | 1.0527627825 | 141.470 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -1.84 | √ | √ | √ | √
101 |  | 255910018473 | 14 | 13.6020591 | 21.817 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | 0.38 | 75 | 1.056535897 | 89.581 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.61 | 6 | 1.0509009225 | 141.220 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.01 | √ | √ | √ | √
102 |  | 255910018657 | 14 | 13.5357996 | 21.711 | 13.55 | 13.55 | 21.733 | -0.10 | 76 | 1.060876126 | 89.949 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.20 | 6 | 1.0500665175 | 141.108 | 1.07 | 1.07 | 144.122 | -2.09 | √ | √ | √ | √
103 |  | 255910018693 | 14 | 13.7791314 | 21.807 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.39 | 76 | 1.0634659605 | 89.946 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.19 | 6 | 1.0563020325 | 141.949 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.51 | √ | √ | √ | √
104 |  | 255910018237 | 14 | 13.708241775 | 21.695 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.12 | 75 | 1.0599711205 | 89.650 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.52 | 6 | 1.051566945 | 141.313 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.95 | √ | √ | √ | √
105 |  | 255910018114 | 14 | 13.6732293 | 21.639 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.38 | 76 | 1.063106887 | 89.915 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.22 | 6 | 1.0474581975 | 140.761 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -2.33 | √ | √ | √ | √
106 |  | 255910018297 | 14 | 13.75549695 | 21.770 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.22 | 76 | 1.06684253 | 90.231 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | 0.13 | 6 | 1.0548670275 | 141.757 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.64 | √ | √ | √ | √
107 |  | 255910018673 | 14 | 13.74281505 | 21.750 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.13 | 75 | 1.059953007 | 89.649 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.52 | 6 | 1.045402215 | 140.485 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -2.53 | √ | √ | √ | √
108 |  | 255910018406 | 14 | 13.6696608 | 21.634 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.40 | 76 | 1.0642437755 | 90.012 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.12 | 6 | 1.055985645 | 141.907 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.54 | √ | √ | √ | √
109 |  | 255910018448 | 14 | 13.718864925 | 21.712 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.04 | 76 | 1.063045088 | 89.910 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.23 | 6 | 1.05586767 | 141.891 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.55 | √ | √ | √ | √
110 |  | 255910018306 | 14 | 13.74292485 | 21.750 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.13 | 76 | 1.060743608 | 89.716 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.45 | 6 | 1.0512269625 | 141.267 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -1.98 | √ | √ | √ | √
111 |  | 255910018206 | 14 | 13.6575279 | 21.615 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.49 | 75 | 1.047591076 | 88.603 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -1.68 | 6 | 1.03673427 | 139.320 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -3.33 | √ | √ | √ | √
112 |  | 255910018433 | 14 | 13.865338125 | 21.943 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 1.02 | 76 | 1.0682415315 | 90.350 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | 0.26 | 6 | 1.0433655375 | 140.211 | 1.07 | 1.07 | 144.126 | -2.72 | √ | √ | √ | √
113 |  | 255910018696 | 14 | 13.638891695 | 21.803 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.40 | 75 | 1.0599817755 | 89.653 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.52 | 6 | 1.040938677 | 140.007 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.85 | √ | √ | √ | √
114 |  | 255910018486 | 14 | 13.574743325 | 21.701 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | -0.08 | 75 | 1.058320661 | 89.513 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.67 | 6 | 1.0495438935 | 141.164 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.05 | √ | √ | √ | √
115 |  | 255910018682 | 14 | 13.674457225 | 21.860 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.66 | 76 | 1.064636945 | 90.047 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.08 | 6 | 1.054043122 | 141.769 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.63 | √ | √ | √ | √
116 |  | 255910018339 | 14 | 13.596995555 | 21.736 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.09 | 75 | 1.054009648 | 89.148 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -1.08 | 6 | 1.045841861 | 140.666 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.39 | √ | √ | √ | √
117 |  | 255910018446 | 14 | 13.606151845 | 21.751 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.16 | 75 | 1.0580681375 | 89.491 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.70 | 6 | 1.056072543 | 142.042 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.44 | √ | √ | √ | √
118 |  | 255910018470 | 14 | 13.640195855 | 21.805 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.41 | 76 | 1.062866084 | 89.897 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.25 | 6 | 1.059137033 | 142.454 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.15 | √ | √ | √ | √
119 |  | 255910018641 | 14 | 13.61999496 | 21.773 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.26 | 75 | 1.0600989805 | 89.663 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.51 | 6 | 1.043508134 | 140.352 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.61 | √ | √ | √ | √
120 |  | 255910018475 | 14 | 13.753467585 | 21.986 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 1.24 | 76 | 1.06287887 | 89.898 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.25 | 6 | 1.0559386055 | 142.024 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -1.45 | √ | √ | √ | √
121 |  | 255910018541 | 14 | 13.610064325 | 21.757 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | 0.18 | 75 | 1.054152425 | 89.160 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -1.07 | 6 | 1.0461815265 | 140.712 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.36 | √ | √ | √ | √
122 |  | 255910018638 | 14 | 13.563793815 | 21.683 | 13.59 | 13.59 | 21.717 | -0.16 | 76 | 1.0606232065 | 89.707 | 1.07 | 1.07 | 90.120 | -0.46 | 6 | 1.049165654 | 141.113 | 1.07 | 1.07 | 144.117 | -2.08 | √ | √ | √ | √
123 |  | 255910018460 | 14 | 13.616441015 | 21.690 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | -0.21 | 76 | 1.07455065 | 90.082 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.04 | 6 | 1.059788832 | 142.213 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -1.32 | √ | √ | √ | √
124 |  | 255910018427 | 14 | 13.663025045 | 21.764 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.13 | 76 | 1.066852575 | 89.437 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.76 | 6 | 1.040709222 | 139.653 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -3.10 | √ | √ | √ | √
125 |  | 255910018632 | 14 | 13.65577955 | 21.753 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.08 | 76 | 1.066736475 | 89.427 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.77 | 6 | 1.049554686 | 140.840 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -2.28 | √ | √ | √ | √
126 |  | 255910018403 | 14 | 13.62761627 | 21.708 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | -0.13 | 77 | 1.07553965 | 90.165 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | 0.05 | 6 | 1.055802144 | 141.678 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -1.69 | √ | √ | √ | √
127 |  | 255910018221 | 14 | 13.67933082 | 21.790 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.25 | 76 | 1.07087415 | 89.774 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.38 | 6 | 1.054231956 | 141.467 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -1.84 | √ | √ | √ | √
128 |  | 255910018454 | 14 | 13.617723645 | 21.692 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | -0.20 | 76 | 1.069875475 | 89.690 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.48 | 6 | 1.04067915 | 139.649 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -3.10 | √ | √ | √ | √
129 |  | 255910018514 | 14 | 13.680054005 | 21.791 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.26 | 76 | 1.070896725 | 89.776 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.38 | 6 | 1.0553124 | 141.612 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -1.74 | √ | √ | √ | √
130 |  | 255910018443 | 14 | 13.71589942 | 21.849 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.52 | 76 | 1.072636075 | 89.922 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.22 | 6 | 1.060420344 | 142.298 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -1.26 | √ | √ | √ | √
131 |  | 255910018442 | 14 | 13.682919455 | 21.796 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.28 | 76 | 1.068662875 | 89.589 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.59 | 6 | 1.051893858 | 141.154 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -2.06 | √ | √ | √ | √
132 |  | 255910018594 | 14 | 13.65507001 | 21.752 | 13.65 | 13.65 | 21.736 | 0.07 | 76 | 1.0666408 | 89.419 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.78 | 6 | 1.031767098 | 138.453 | 1.07 | 1.07 | 144.120 | -3.93 | √ | √ | √ | √
133 |  | 255910018559 | 14 | 13.77017125 | 21.763 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.15 | 76 | 1.074090094 | 89.803 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.36 | 6 | 1.052235536 | 141.463 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -1.84 | √ | √ | √ | √
134 |  | 255910018616 | 14 | 13.76120625 | 21.749 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.08 | 76 | 1.072028958 | 89.631 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.55 | 6 | 1.037178224 | 139.439 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -3.25 | √ | √ | √ | √
135 |  | 255910018523 | 14 | 13.727505 | 21.695 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.16 | 76 | 1.065997548 | 89.127 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -1.11 | 6 | 1.042722608 | 140.184 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -2.73 | √ | √ | √ | √
136 |  | 255910018593 | 14 | 13.59516125 | 21.486 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -1.13 | 76 | 1.063505212 | 88.918 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -1.34 | 6 | 1.034086576 | 139.023 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -3.54 | √ | √ | √ | √
137 |  | 255910018661 | 14 | 13.81312625 | 21.831 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.46 | 77 | 1.076669748 | 90.019 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.12 | 6 | 1.05297736 | 141.563 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -1.77 | √ | √ | √ | √
138 |  | 255910018517 | 14 | 13.78155625 | 21.781 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.23 | 77 | 1.078979902 | 90.212 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | 0.09 | 6 | 1.053973248 | 141.697 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -1.68 | √ | √ | √ | √
139 |  | 255910018544 | 14 | 13.761935 | 21.750 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | 0.09 | 76 | 1.071994462 | 89.628 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.56 | 6 | 1.039592368 | 139.764 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -3.02 | √ | √ | √ | √
140 |  | 255910018621 | 14 | 13.73681375 | 21.710 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.10 | 76 | 1.074617236 | 89.847 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.31 | 6 | 1.052224816 | 141.462 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -1.84 | √ | √ | √ | √
141 |  | 255910018151 | 14 | 13.69234625 | 21.640 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.42 | 76 | 1.07139186 | 89.578 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.61 | 6 | 1.046097264 | 140.638 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -2.42 | √ | √ | √ | √
142 |  | 255910018459 | 14 | 13.73615375 | 21.709 | 13.75 | 13.75 | 21.731 | -0.10 | 76 | 1.071781018 | 89.610 | 1.08 | 1.08 | 90.130 | -0.58 | 6 | 1.052239824 | 141.464 | 1.07 | 1.07 | 144.121 | -1.84 | √ | √ | √ | √
143 |  | 255910018639 | 14 | 13.6683819 | 21.737 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | 0.10 | 77 | 1.084433504 | 90.658 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | 0.60 | 6 | 1.0526791275 | 141.464 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.85 | √ | √ | √ | √
144 |  | 255910018580 | 14 | 13.66767184 | 21.736 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | 0.09 | 76 | 1.066688546 | 89.174 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -1.05 | 6 | 1.052163255 | 141.395 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.90 | √ | √ | √ | √
145 |  | 255910018190 | 14 | 13.705646395 | 21.797 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | 0.37 | 77 | 1.08250065 | 90.496 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | 0.42 | 6 | 1.05425892 | 141.676 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.70 | √ | √ | √ | √
146 |  | 255910018452 | 14 | 13.71571013 | 21.813 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | 0.44 | 77 | 1.077975206 | 90.118 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | 0.00 | 6 | 1.0531510275 | 141.528 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.80 | √ | √ | √ | √
147 |  | 255910018352 | 14 | 13.58388476 | 21.603 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | -0.52 | 76 | 1.073904678 | 89.778 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.38 | 6 | 1.041970215 | 140.025 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.85 | √ | √ | √ | √
148 |  | 255910018680 | 14 | 13.649988615 | 21.708 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | -0.04 | 77 | 1.075311468 | 89.895 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.25 | 6 | 1.0498412925 | 141.083 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.11 | √ | √ | √ | √
149 |  | 255910018695 | 14 | 13.656242605 | 21.718 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | 0.01 | 77 | 1.075943176 | 89.948 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.19 | 6 | 1.045925595 | 140.557 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.48 | √ | √ | √ | √
150 |  | 255910018659 | 14 | 13.58388476 | 21.603 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | -0.52 | 77 | 1.077366136 | 90.067 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.06 | 6 | 1.0528518 | 141.487 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.83 | √ | √ | √ | √
151 |  | 255910018242 | 14 | 13.627676345 | 21.673 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | -0.20 | 76 | 1.071874804 | 89.608 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -0.57 | 6 | 1.0514200125 | 141.295 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -1.97 | √ | √ | √ | √
152 |  | 255910018117 | 14 | 13.59800403 | 21.625 | 13.66 | 13.66 | 21.716 | -0.42 | 76 | 1.066882586 | 89.191 | 1.08 | 1.08 | 90.120 | -1.03 | 6 | 1.04240136 | 140.083 | 1.07 | 1.07 | 144.128 | -2.81 | √ | √ | √ | √
153 |  | 255910018508 | 14 | 13.6278307 | 21.674 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.24 | 76 | 1.069590522 | 89.425 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.78 | 6 | 1.041863125 | 139.671 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -3.08 | √ | √ | √ | √
154 |  | 255910018569 | 14 | 13.67849564 | 21.755 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.14 | 76 | 1.073011016 | 89.711 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.46 | 6 | 1.055339325 | 141.478 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -1.83 | √ | √ | √ | √
155 |  | 255910018423 | 14 | 13.6778263 | 21.754 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.13 | 77 | 1.077043814 | 90.048 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.09 | 6 | 1.0517456 | 140.996 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.16 | √ | √ | √ | √
156 |  | 255910018199 | 14 | 13.62604124 | 21.672 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.25 | 77 | 1.076247172 | 89.982 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.16 | 6 | 1.047876675 | 140.477 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.52 | √ | √ | √ | √
157 |  | 255910018254 | 14 | 13.71158016 | 21.808 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.38 | 76 | 1.071382158 | 89.575 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.61 | 6 | 1.045066625 | 140.100 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.78 | √ | √ | √ | √
158 |  | 255910018294 | 14 | 13.56666122 | 21.577 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.68 | 76 | 1.067779482 | 89.274 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.95 | 6 | 1.04629105 | 140.265 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.67 | √ | √ | √ | √
159 |  | 255910018500 | 14 | 13.62259892 | 21.666 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.27 | 76 | 1.065761466 | 89.105 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -1.14 | 6 | 1.044316275 | 140.000 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.85 | √ | √ | √ | √
160 |  | 255910018608 | 14 | 13.61397946 | 21.652 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.34 | 76 | 1.069552792 | 89.422 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.78 | 6 | 1.048762475 | 140.596 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.44 | √ | √ | √ | √
161 |  | 255910018547 | 14 | 13.66661144 | 21.736 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.05 | 76 | 1.07338616 | 89.743 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.43 | 6 | 1.049140875 | 140.647 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.41 | √ | √ | √ | √
162 |  | 255910018402 | 14 | 13.6981114 | 21.786 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.28 | 76 | 1.07157512 | 89.591 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.60 | 6 | 1.0443238 | 140.001 | 1.08 | 1.08 | 144.113 | -2.85 | √ | √ | √ | √
163 |  | 255910018163 | 14 | 13.5656337 | 21.493 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | -1.05 | 77 | 1.07975413 | 90.305 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.21 | 6 | 1.04552565 | 140.181 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -2.74 | √ | √ | √ | √
164 |  | 255910018250 | 14 | 13.74131364 | 21.772 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.23 | 77 | 1.0786453825 | 90.212 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.11 | 6 | 1.052696975 | 141.142 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -2.07 | √ | √ | √ | √
165 |  | 255910018411 | 14 | 13.75398168 | 21.792 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.32 | 77 | 1.0874485575 | 90.949 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.92 | 6 | 1.05902335 | 141.991 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.49 | √ | √ | √ | √
166 |  | 255910018690 | 14 | 13.64601543 | 21.621 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | -0.47 | 76 | 1.0661787075 | 89.170 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -1.05 | 6 | 1.036034475 | 138.908 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -3.62 | √ | √ | √ | √
167 |  | 255910018355 | 14 | 13.83052461 | 21.913 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.88 | 77 | 1.0826493725 | 90.547 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.48 | 6 | 1.05885565 | 141.968 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.50 | √ | √ | √ | √
168 |  | 255910018503 | 14 | 13.74131364 | 21.772 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.23 | 77 | 1.08347797 | 90.617 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.55 | 6 | 1.061400175 | 142.309 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.27 | √ | √ | √ | √
169 |  | 255910018378 | 14 | 13.74131364 | 21.772 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.23 | 77 | 1.0765087 | 90.034 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.09 | 6 | 1.0575248 | 141.790 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.63 | √ | √ | √ | √
170 |  | 255910018521 | 14 | 13.75265181 | 21.790 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.31 | 77 | 1.07854302 | 90.204 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.10 | 6 | 1.0598511 | 142.101 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.41 | √ | √ | √ | √
171 |  | 255910018317 | 14 | 13.69548111 | 21.699 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | -0.11 | 78 | 1.0977085125 | 91.807 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 1.88 | 6 | 1.06590765 | 142.914 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -0.85 | √ | √ | √ | √
172 |  | 255910018370 | 14 | 13.71803406 | 21.735 | 13.71 | 13.71 | 21.722 | 0.06 | 76 | 1.0674372275 | 89.275 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.93 | 6 | 1.04901725 | 140.649 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -2.42 | √ | √ | √ | √
173 |  | 255910018425 | 14 | 13.61335325 | 21.757 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.14 | 77 | 1.07796404 | 90.249 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | 0.14 | 6 | 1.060100292 | 142.258 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.29 | √ | √ | √ | √
174 |  | 255910018513 | 13 | 13.438942995 | 21.478 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -1.15 | 76 | 1.0615872455 | 88.878 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -1.39 | 6 | 1.039259322 | 139.461 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -3.23 | √ | √ | √ | √
175 |  | 255910018293 | 14 | 13.72377184 | 21.934 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.95 | 77 | 1.07501443 | 90.003 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.14 | 6 | 1.057458252 | 141.903 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.54 | √ | √ | √ | √
176 |  | 255910018675 | 14 | 13.605998355 | 21.745 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.08 | 76 | 1.070008705 | 89.583 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.60 | 6 | 1.049192748 | 140.794 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.31 | √ | √ | √ | √
177 |  | 255910018489 | 14 | 13.656653325 | 21.826 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.45 | 76 | 1.0725740045 | 89.798 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.36 | 6 | 1.05969432 | 142.203 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.33 | √ | √ | √ | √
178 |  | 255910018228 | 13 | 13.452075765 | 21.499 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -1.05 | 76 | 1.0737839905 | 89.900 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.25 | 6 | 1.053235284 | 141.337 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.93 | √ | √ | √ | √
179 |  | 255910018197 | 14 | 13.580086285 | 21.704 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.11 | 76 | 1.073976684 | 89.916 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.23 | 6 | 1.057704198 | 141.936 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.52 | √ | √ | √ | √
180 |  | 255910018417 | 14 | 13.61400581 | 21.758 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.14 | 76 | 1.0746301195 | 89.970 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.17 | 6 | 1.060269984 | 142.281 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -1.28 | √ | √ | √ | √
181 |  | 255910018581 | 14 | 13.54763502 | 21.652 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.35 | 76 | 1.065926617 | 89.242 | 1.08 | 1.08 | 90.127 | -0.98 | 6 | 1.049060646 | 140.776 | 1.07 | 1.07 | 144.123 | -2.32 | √ | √ | √ | √
182 |  | 255910018184 | 14 | 13.67667539 | 21.831 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.49 | 76 | 1.072934476 | 89.869 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.28 | 6 | 1.062190173 | 142.134 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.38 | √ | √ | √ | √
183 |  | 255910018687 | 14 | 13.63587261 | 21.766 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.19 | 76 | 1.07172828 | 89.768 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.40 | 6 | 1.056261288 | 141.341 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.93 | √ | √ | √ | √
184 |  | 255910018571 | 14 | 13.54650935 | 21.623 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | -0.47 | 76 | 1.069946424 | 89.619 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.56 | 6 | 1.056543462 | 141.378 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.90 | √ | √ | √ | √
185 |  | 255910018531 | 14 | 13.65398752 | 21.795 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.32 | 76 | 1.069357852 | 89.570 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.62 | 6 | 1.055171364 | 141.195 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -2.03 | √ | √ | √ | √
186 |  | 255910018479 | 14 | 13.6116332 | 21.727 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.01 | 76 | 1.074180484 | 89.974 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.17 | 6 | 1.057606461 | 141.521 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.80 | √ | √ | √ | √
187 |  | 255910018557 | 14 | 13.53491363 | 21.605 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | -0.55 | 76 | 1.073878128 | 89.948 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.20 | 6 | 1.058581146 | 141.651 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.71 | √ | √ | √ | √
188 |  | 255910018263 | 14 | 13.6116332 | 21.727 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.01 | 77 | 1.075839676 | 90.113 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.01 | 6 | 1.059361971 | 141.756 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.64 | √ | √ | √ | √
189 |  | 255910018604 | 14 | 13.60407965 | 21.715 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | -0.04 | 76 | 1.072741872 | 89.853 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.30 | 6 | 1.059141186 | 141.726 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.66 | √ | √ | √ | √
190 |  | 255910018562 | 14 | 13.72203752 | 21.904 | 13.61 | 13.61 | 21.725 | 0.82 | 76 | 1.069946424 | 89.619 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.56 | 6 | 1.059402897 | 141.761 | 1.08 | 1.08 | 144.116 | -1.63 | √ | √ | √ | √
191 |  | 255910017298 | 14 | 13.78174674 | 21.718 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | -0.02 | 76 | 1.070915 | 89.778 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.38 | 6 | 1.068737631 | 142.747 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -0.95 | √ | √ | √ | √
192 |  | 255910018304 | 14 | 13.766018055 | 21.693 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | -0.14 | 76 | 1.06827695 | 89.557 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.63 | 6 | 1.055312713 | 140.954 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.20 | √ | √ | √ | √
193 |  | 255910018420 | 14 | 13.78102992 | 21.717 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | -0.03 | 76 | 1.0712676 | 89.808 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.35 | 6 | 1.058021003 | 141.316 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.94 | √ | √ | √ | √
194 |  | 255910018794 | 14 | 13.808282865 | 21.760 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | 0.17 | 76 | 1.071677175 | 89.842 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.31 | 6 | 1.061847137 | 141.827 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.59 | √ | √ | √ | √
195 |  | 255910018219 | 14 | 13.753997535 | 21.674 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | -0.22 | 77 | 1.075342925 | 90.150 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | 0.03 | 6 | 1.059139926 | 141.465 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -1.84 | √ | √ | √ | √
196 |  | 255910018419 | 14 | 13.765356375 | 21.692 | 13.79 | 13.79 | 21.723 | -0.14 | 76 | 1.06910255 | 89.627 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.55 | 6 | 1.055303002 | 140.953 | 1.08 | 1.08 | 144.118 | -2.20 | √ | √ | √ | √
197 |  | 255910018590 | 14 | 13.7026617 | 21.816 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.39 | 76 | 1.0644858045 | 89.196 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.02 | 6 | 1.0505911475 | 139.884 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -2.95 | √ | √ | √ | √
198 |  | 255910018379 | 13 | 13.43000295 | 21.382 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -1.61 | 75 | 1.0553806215 | 88.433 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.87 | 6 | 1.0387767425 | 138.311 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -4.04 | √ | √ | √ | √
199 |  | 255910018663 | 14 | 13.7376876 | 21.872 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.64 | 77 | 1.0746836955 | 90.050 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.08 | 6 | 1.0621998775 | 141.430 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.88 | √ | √ | √ | √
200 |  | 255910018618 | 14 | 13.69383015 | 21.802 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.32 | 76 | 1.0708420095 | 89.728 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.43 | 6 | 1.06542248 | 141.859 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.58 | √ | √ | √ | √
201 |  | 255910018561 | 14 | 13.6669806 | 21.760 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.12 | 76 | 1.0734726825 | 89.949 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.19 | 6 | 1.0638084725 | 141.644 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.73 | √ | √ | √ | √
202 |  | 255910018121 | 14 | 13.5721131 | 21.609 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.57 | 75 | 1.0565873325 | 88.534 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.76 | 6 | 1.0458238175 | 139.250 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -3.39 | √ | √ | √ | √
203 |  | 255910018233 | 14 | 13.7745699 | 21.931 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.91 | 77 | 1.076635728 | 90.214 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | 0.11 | 6 | 1.068936275 | 142.327 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.25 | √ | √ | √ | √
204 |  | 255910018490 | 14 | 13.7352033 | 21.868 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | 0.62 | 76 | 1.070047215 | 89.662 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.51 | 6 | 1.06830626 | 142.243 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -1.31 | √ | √ | √ | √
205 |  | 255910018129 | 14 | 13.61900085 | 21.683 | 13.65 | 13.65 | 21.733 | -0.23 | 75 | 1.05898032 | 88.734 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.54 | 6 | 1.03922165 | 138.371 | 1.08 | 1.08 | 144.133 | -4.00 | √ | √ | √ | √
206 |  | 255910018539 | 14 | 13.5679953 | 21.698 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | -0.05 | 77 | 1.075139304 | 90.020 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.13 | 6 | 1.0597239975 | 141.215 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.01 | √ | √ | √ | √
207 |  | 255910018321 | 14 | 13.60472925 | 21.757 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.22 | 76 | 1.0708838995 | 89.663 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.52 | 6 | 1.063125315 | 141.668 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.70 | √ | √ | √ | √
208 |  | 255910018518 | 14 | 13.744782525 | 21.981 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 1.25 | 76 | 1.074357765 | 89.954 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.20 | 6 | 1.070263215 | 142.619 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.04 | √ | √ | √ | √
209 |  | 255910018619 | 14 | 13.60413195 | 21.756 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.21 | 76 | 1.0736677285 | 89.896 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.26 | 6 | 1.062666759 | 141.607 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.74 | √ | √ | √ | √
210 |  | 255910018178 | 13 | 13.44172065 | 21.497 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | -0.98 | 76 | 1.061680901 | 88.893 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -1.38 | 6 | 1.0508686755 | 140.035 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.83 | √ | √ | √ | √
211 |  | 255910018533 | 14 | 13.7002158 | 21.910 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.92 | 76 | 1.071240221 | 89.693 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.49 | 6 | 1.066419564 | 142.107 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.39 | √ | √ | √ | √
212 |  | 255910018375 | 14 | 13.5799956 | 21.718 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.04 | 76 | 1.071024921 | 89.675 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.51 | 6 | 1.0679369085 | 142.309 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.25 | √ | √ | √ | √
213 |  | 255910018566 | 14 | 13.601511975 | 21.752 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.20 | 76 | 1.0622482165 | 88.940 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -1.32 | 6 | 1.045845108 | 139.365 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -3.30 | √ | √ | √ | √
214 |  | 255910018350 | 14 | 13.6388025 | 21.812 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.47 | 77 | 1.083284103 | 90.702 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | 0.63 | 6 | 1.0591161945 | 141.134 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.07 | √ | √ | √ | √
215 |  | 255910018697 | 14 | 13.6139331 | 21.772 | 13.58 | 13.58 | 21.710 | 0.29 | 76 | 1.0720615905 | 89.762 | 1.08 | 1.08 | 90.134 | -0.41 | 6 | 1.0597672575 | 141.221 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.01 | √ | √ | √ | √
216 |  | 255910018260 | 14 | 13.629265 | 21.682 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.23 | 76 | 1.072518064 | 89.846 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.32 | 6 | 1.065507399 | 141.734 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.66 | √ | √ | √ | √
217 |  | 255910018614 | 14 | 13.62582268 | 21.676 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.25 | 76 | 1.065429376 | 89.253 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.98 | 6 | 1.067914936 | 142.054 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.44 | √ | √ | √ | √
218 |  | 255910018232 | 14 | 13.71350622 | 21.816 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.39 | 76 | 1.071656188 | 89.774 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.40 | 6 | 1.0652137705 | 141.695 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.69 | √ | √ | √ | √
219 |  | 255910018343 | 14 | 13.66557328 | 21.740 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.04 | 76 | 1.067274716 | 89.407 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.81 | 6 | 1.0598786165 | 140.985 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.18 | √ | √ | √ | √
220 |  | 255910018537 | 14 | 13.7028924 | 21.799 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.31 | 76 | 1.072113488 | 89.813 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.36 | 6 | 1.066584398 | 141.877 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.56 | √ | √ | √ | √
221 |  | 255910018193 | 14 | 13.7141619 | 21.817 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.40 | 76 | 1.070680256 | 89.692 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.49 | 6 | 1.061413936 | 141.189 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.04 | √ | √ | √ | √
222 |  | 255910018130 | 14 | 13.63565788 | 21.692 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.18 | 76 | 1.067439344 | 89.421 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.80 | 6 | 1.05509063 | 140.348 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.62 | √ | √ | √ | √
223 |  | 255910018175 | 14 | 13.64134044 | 21.701 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.14 | 76 | 1.073854456 | 89.958 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.20 | 6 | 1.0642537895 | 141.567 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.78 | √ | √ | √ | √
224 |  | 255910018331 | 14 | 13.68988808 | 21.778 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.22 | 76 | 1.071078376 | 89.726 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -0.46 | 6 | 1.061790994 | 141.240 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.00 | √ | √ | √ | √
225 |  | 255910018148 | 14 | 13.51243102 | 21.496 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -1.08 | 75 | 1.057818828 | 88.615 | 1.08 | 1.08 | 90.138 | -1.69 | 6 | 1.0371056135 | 137.956 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -4.28 | √ | √ | √ | √
226 |  | 255910018524 | 14 | 13.7713905 | 21.807 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.34 | 76 | 1.0740218475 | 90.088 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.04 | 6 | 1.065075267 | 141.732 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.66 | √ | √ | √ | √
227 |  | 255910043790 | 14 | 13.654631925 | 21.622 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.51 | 76 | 1.073307305 | 90.028 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.11 | 6 | 1.056309465 | 140.566 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.46 | √ | √ | √ | √
228 |  | 255910018607 | 14 | 13.727374425 | 21.738 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.02 | 76 | 1.0689953365 | 89.666 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.51 | 6 | 1.052109591 | 140.007 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.85 | √ | √ | √ | √
229 |  | 255910018191 | 14 | 13.72936455 | 21.741 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.03 | 76 | 1.069402572 | 89.700 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.47 | 6 | 1.057156371 | 140.678 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.39 | √ | √ | √ | √
230 |  | 255910018344 | 14 | 13.61528235 | 21.560 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.80 | 76 | 1.0671987725 | 89.515 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.68 | 6 | 1.052656506 | 140.080 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.80 | √ | √ | √ | √
231 |  | 255910018620 | 14 | 13.80490695 | 21.860 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.58 | 76 | 1.06261603 | 89.131 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -1.11 | 6 | 1.062183657 | 141.347 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.92 | √ | √ | √ | √
232 |  | 255910018249 | 14 | 13.738683825 | 21.755 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.10 | 76 | 1.0707961985 | 89.817 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.34 | 6 | 1.055804787 | 140.498 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -2.51 | √ | √ | √ | √
233 |  | 255910018560 | 14 | 13.73996025 | 21.757 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | 0.11 | 77 | 1.0753692705 | 90.201 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | 0.08 | 6 | 1.070960289 | 142.515 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.11 | √ | √ | √ | √
234 |  | 255910018101 | 14 | 13.6903581 | 21.679 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.25 | 76 | 1.071085239 | 89.841 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.32 | 6 | 1.063810323 | 141.564 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.77 | √ | √ | √ | √
235 |  | 255910044009 | 14 | 13.694214825 | 21.685 | 13.73 | 13.73 | 21.734 | -0.22 | 76 | 1.0706285765 | 89.803 | 1.07 | 1.07 | 90.128 | -0.36 | 6 | 1.062208566 | 141.351 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -1.92 | √ | √ | √ | √
236 |  | 255910018415 | 14 | 13.62818405 | 21.579 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.63 | 76 | 1.067392502 | 89.660 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.52 | 6 | 1.059569295 | 141.003 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.16 | √ | √ | √ | √
237 |  | 255910018793 | 14 | 13.585160095 | 21.511 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.95 | 76 | 1.061081116 | 89.130 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -1.11 | 6 | 1.045522785 | 139.134 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -3.46 | √ | √ | √ | √
238 |  | 255910018164 | 14 | 13.60843445 | 21.548 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.78 | 75 | 1.059320323 | 88.982 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -1.27 | 6 | 1.054958964 | 140.390 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.59 | √ | √ | √ | √
239 |  | 255910018264 | 14 | 13.83626803 | 21.909 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | 0.88 | 76 | 1.061509243 | 89.166 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -1.07 | 6 | 1.060938207 | 141.185 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.04 | √ | √ | √ | √
240 |  | 255910018495 | 14 | 13.62190258 | 21.569 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.68 | 76 | 1.066210056 | 89.561 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.63 | 6 | 1.059554133 | 141.001 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.16 | √ | √ | √ | √
241 |  | 255910018485 | 14 | 13.8378864 | 21.911 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | 0.90 | 76 | 1.074378805 | 90.247 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | 0.13 | 6 | 1.072995246 | 142.790 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -0.92 | √ | √ | √ | √
242 |  | 255910018552 | 14 | 13.737890335 | 21.753 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | 0.17 | 76 | 1.07100422 | 89.963 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.19 | 6 | 1.060577568 | 141.137 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.07 | √ | √ | √ | √
243 |  | 255910018603 | 14 | 13.705989245 | 21.702 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.07 | 76 | 1.068792767 | 89.778 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.39 | 6 | 1.070965704 | 142.520 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -1.11 | √ | √ | √ | √
244 |  | 255910018530 | 14 | 13.69108104 | 21.679 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.17 | 76 | 1.062014626 | 89.208 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -1.02 | 6 | 1.049808216 | 139.704 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -3.06 | √ | √ | √ | √
245 |  | 255910018602 | 14 | 13.692740555 | 21.681 | 13.72 | 13.72 | 21.717 | -0.16 | 76 | 1.064816229 | 89.444 | 1.07 | 1.07 | 90.131 | -0.76 | 6 | 1.053201255 | 140.156 | 1.08 | 1.08 | 144.121 | -2.75 | √ | √ | √ | √
246 |  | 255910018156 | 13 | 13.49829165 | 21.467 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | -1.29 | 76 | 1.06725333 | 89.698 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -0.49 | 6 | 1.057972715 | 140.861 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.27 | √ | √ | √ | √
247 |  | 255910018358 | 14 | 13.628983625 | 21.675 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | -0.34 | 75 | 1.05760083 | 88.886 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -1.39 | 6 | 1.0546245425 | 140.415 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.58 | √ | √ | √ | √
248 |  | 255910018336 | 14 | 13.5924577 | 21.617 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | -0.60 | 76 | 1.07231553 | 90.123 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -0.02 | 6 | 1.0753111175 | 143.169 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.66 | √ | √ | √ | √
249 |  | 255910018360 | 14 | 13.77742575 | 21.911 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | 0.75 | 76 | 1.0700750775 | 89.935 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -0.23 | 6 | 1.064000075 | 141.663 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.71 | √ | √ | √ | √
250 |  | 255910018405 | 14 | 13.690863 | 21.774 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | 0.12 | 76 | 1.0648477125 | 89.495 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -0.71 | 6 | 1.06178528 | 141.369 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.91 | √ | √ | √ | √
251 |  | 255910018464 | 14 | 13.72469495 | 21.827 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | 0.36 | 75 | 1.0598176875 | 89.073 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -1.18 | 6 | 1.053153425 | 140.219 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.71 | √ | √ | √ | √
252 |  | 255910018266 | 14 | 13.6697488 | 21.740 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | -0.04 | 76 | 1.061193705 | 89.188 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -1.05 | 6 | 1.054261905 | 140.367 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.61 | √ | √ | √ | √
253 |  | 255910018302 | 14 | 13.7117584 | 21.807 | 13.68 | 13.68 | 21.748 | 0.27 | 76 | 1.0626212025 | 89.308 | 1.07 | 1.07 | 90.138 | -0.92 | 6 | 1.0589848525 | 140.996 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.17 | √ | √ | √ | √
254 |  | 255910018630 | 14 | 13.6886177 | 21.777 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.21 | 76 | 1.070028125 | 89.697 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.46 | 6 | 1.05866126 | 141.017 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -2.16 | √ | √ | √ | √
255 |  | 255910018725 | 14 | 13.6081603 | 21.649 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.38 | 76 | 1.071184825 | 89.794 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.35 | 6 | 1.066520908 | 142.064 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.43 | √ | √ | √ | √
256 |  | 255910018487 | 14 | 13.6643029 | 21.738 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.03 | 76 | 1.0700851 | 89.701 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.46 | 6 | 1.063334418 | 141.639 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.73 | √ | √ | √ | √
257 |  | 255910018472 | 14 | 13.65431744 | 21.722 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.04 | 76 | 1.068776825 | 89.592 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.58 | 6 | 1.066752456 | 142.094 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.41 | √ | √ | √ | √
258 |  | 255910018737 | 14 | 13.65816956 | 21.728 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.01 | 76 | 1.067925425 | 89.520 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.66 | 6 | 1.045676178 | 139.287 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -3.36 | √ | √ | √ | √
259 |  | 255910018676 | 14 | 13.59544284 | 21.628 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.47 | 76 | 1.067351375 | 89.472 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.71 | 6 | 1.0611715 | 141.351 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.93 | √ | √ | √ | √
260 |  | 255910018622 | 14 | 13.50073806 | 21.478 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -1.17 | 75 | 1.0559596 | 88.517 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -1.77 | 6 | 1.053044598 | 140.268 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -2.68 | √ | √ | √ | √
261 |  | 255910018582 | 14 | 13.68789372 | 21.775 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.20 | 76 | 1.07081825 | 89.763 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.39 | 6 | 1.069236728 | 142.425 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.18 | √ | √ | √ | √
262 |  | 255910018428 | 14 | 13.72429762 | 21.833 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | 0.47 | 76 | 1.06877575 | 89.592 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.58 | 6 | 1.061541544 | 141.400 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.89 | √ | √ | √ | √
263 |  | 255910018408 | 14 | 13.64829338 | 21.712 | 13.66 | 13.66 | 21.731 | -0.09 | 76 | 1.070180775 | 89.709 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.45 | 6 | 1.065379398 | 141.912 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.54 | √ | √ | √ | √
264 |  | 255910018466 | 14 | 13.62714327 | 21.825 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.42 | 76 | 1.072077075 | 89.873 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.27 | 6 | 1.061475375 | 141.255 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.99 | √ | √ | √ | √
265 |  | 255910018589 | 14 | 13.59589156 | 21.775 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.19 | 76 | 1.069073525 | 89.621 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.55 | 6 | 1.062481482 | 141.389 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.89 | √ | √ | √ | √
266 |  | 255910018204 | 14 | 13.60784673 | 21.794 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.28 | 76 | 1.07123535 | 89.803 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.35 | 6 | 1.070936463 | 142.514 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.11 | √ | √ | √ | √
267 |  | 255910018124 | 14 | 13.72777839 | 21.987 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 1.16 | 77 | 1.08327965 | 90.812 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | 0.77 | 6 | 1.058532864 | 140.864 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.26 | √ | √ | √ | √
268 |  | 255910018462 | 14 | 13.65470394 | 21.870 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.62 | 76 | 1.070462425 | 89.738 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.42 | 6 | 1.071991305 | 142.655 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.02 | √ | √ | √ | √
269 |  | 255910018412 | 14 | 13.67968631 | 21.910 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.81 | 77 | 1.076041675 | 90.205 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | 0.10 | 6 | 1.066707348 | 141.952 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.50 | √ | √ | √ | √
270 |  | 255910018578 | 14 | 13.61988332 | 21.814 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | 0.37 | 76 | 1.065190625 | 89.296 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.91 | 6 | 1.05705132 | 140.667 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.40 | √ | √ | √ | √
271 |  | 255910018519 | 14 | 13.53604786 | 21.679 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | -0.25 | 76 | 1.0656131 | 89.331 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -0.87 | 6 | 1.05643401 | 140.584 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.45 | √ | √ | √ | √
272 |  | 255910018637 | 13 | 13.45530636 | 21.550 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | -0.85 | 76 | 1.0613776 | 88.976 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.27 | 6 | 1.0565748 | 140.603 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.44 | √ | √ | √ | √
273 |  | 255910018504 | 13 | 13.44259127 | 21.530 | 13.57 | 13.57 | 21.734 | -0.94 | 76 | 1.06164635 | 88.999 | 1.08 | 1.08 | 90.118 | -1.24 | 6 | 1.056041964 | 140.532 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.49 | √ | √ | √ | √
274 |  | 255910018322 | 14 | 13.66640479 | 21.721 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -0.03 | 76 | 1.069417253 | 89.812 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.33 | 6 | 1.06625109 | 141.507 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.82 | √ | √ | √ | √
275 |  | 255910018138 | 14 | 13.7666469 | 21.880 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | 0.71 | 77 | 1.082452057 | 90.907 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | 0.88 | 6 | 1.064538468 | 141.280 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.98 | √ | √ | √ | √
276 |  | 255910018596 | 14 | 13.70010134 | 21.774 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | 0.22 | 76 | 1.06990976 | 89.853 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.29 | 6 | 1.066710468 | 141.568 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.78 | √ | √ | √ | √
277 |  | 255910018502 | 14 | 13.62369971 | 21.653 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -0.34 | 76 | 1.064765798 | 89.421 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.77 | 6 | 1.06928103 | 141.910 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.54 | √ | √ | √ | √
278 |  | 255910018409 | 14 | 13.63352844 | 21.668 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -0.27 | 76 | 1.064778674 | 89.422 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.77 | 6 | 1.065779766 | 141.445 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.86 | √ | √ | √ | √
279 |  | 255910018439 | 14 | 13.68779834 | 21.755 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | 0.13 | 76 | 1.06798909 | 89.692 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.47 | 6 | 1.07847402 | 143.130 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -0.69 | √ | √ | √ | √
280 |  | 255910018653 | 14 | 13.65065695 | 21.696 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -0.14 | 76 | 1.068768088 | 89.757 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.39 | 6 | 1.069663302 | 141.960 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.50 | √ | √ | √ | √
281 |  | 255910018265 | 14 | 13.51943862 | 21.487 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -1.10 | 76 | 1.06272066 | 89.249 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.96 | 6 | 1.068013668 | 141.741 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.66 | √ | √ | √ | √
282 |  | 255910018583 | 14 | 13.69943151 | 21.773 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | 0.22 | 76 | 1.065946098 | 89.520 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.66 | 6 | 1.069799052 | 141.978 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -1.49 | √ | √ | √ | √
283 |  | 255910018410 | 14 | 13.62719923 | 21.658 | 13.67 | 13.67 | 21.726 | -0.31 | 76 | 1.063601593 | 89.323 | 1.07 | 1.07 | 90.113 | -0.88 | 6 | 1.060934034 | 140.802 | 1.09 | 1.09 | 144.128 | -2.31 | √ | √ | √ | √
284 |  | 255910018668 | 14 | 13.67729176 | 21.786 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.27 | 77 | 1.07580053 | 90.357 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | 0.26 | 6 | 1.05953418 | 140.620 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -2.44 | √ | √ | √ | √
285 |  | 255910018323 | 14 | 13.66241052 | 21.763 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.16 | 76 | 1.062250686 | 89.219 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.00 | 6 | 1.0665606 | 141.553 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.79 | √ | √ | √ | √
286 |  | 255910018357 | 14 | 13.65171676 | 21.746 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.09 | 76 | 1.06217343 | 89.213 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.01 | 6 | 1.068183084 | 141.768 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.64 | √ | √ | √ | √
287 |  | 255910018176 | 14 | 13.7731946 | 21.939 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.98 | 76 | 1.061106868 | 89.123 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.11 | 6 | 1.06804842 | 141.750 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.65 | √ | √ | √ | √
288 |  | 255910018109 | 14 | 13.63453036 | 21.718 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.04 | 76 | 1.06647616 | 89.574 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.61 | 6 | 1.068670698 | 141.833 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.60 | √ | √ | √ | √
289 |  | 255910018226 | 14 | 13.80590332 | 21.991 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 1.22 | 76 | 1.072852999 | 90.110 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.01 | 6 | 1.068692418 | 141.836 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.59 | √ | √ | √ | √
290 |  | 255910018688 | 14 | 13.57900192 | 21.630 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.45 | 76 | 1.069289566 | 89.810 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.35 | 6 | 1.068796674 | 141.849 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.58 | √ | √ | √ | √
291 |  | 255910018717 | 14 | 13.66241052 | 21.763 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.16 | 76 | 1.066691833 | 89.592 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.59 | 6 | 1.068909618 | 141.864 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.57 | √ | √ | √ | √
292 |  | 255910018498 | 14 | 13.64957528 | 21.742 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.07 | 76 | 1.068280946 | 89.726 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.44 | 6 | 1.066418334 | 141.534 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -1.80 | √ | √ | √ | √
293 |  | 255910018179 | 14 | 13.63387564 | 21.717 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.04 | 76 | 1.063297934 | 89.307 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.90 | 6 | 1.05115026 | 139.507 | 1.09 | 1.09 | 144.133 | -3.21 | √ | √ | √ | √
294 |  | 255910018634 | 14 | 13.5970947 | 21.675 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | -0.28 | 76 | 1.07114186 | 89.706 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.45 | 6 | 1.065998012 | 141.729 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.66 | √ | √ | √ | √
295 |  | 255910018574 | 14 | 13.66082469 | 21.776 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.19 | 76 | 1.070997676 | 89.694 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.46 | 6 | 1.067477672 | 141.926 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.52 | √ | √ | √ | √
296 |  | 255910018747 | 14 | 13.71634641 | 21.865 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.60 | 76 | 1.072202796 | 89.795 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.35 | 6 | 1.057697824 | 140.625 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -2.43 | √ | √ | √ | √
297 |  | 255910018461 | 14 | 13.74334371 | 21.908 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.79 | 76 | 1.07458506 | 89.995 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.13 | 7 | 1.09410288 | 145.466 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | 0.93 | √ | √ | √ | √
298 |  | 255910018733 | 14 | 13.61686545 | 21.706 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | -0.13 | 76 | 1.067971964 | 89.441 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.75 | 6 | 1.06685654 | 141.843 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.58 | √ | √ | √ | √
299 |  | 255910018678 | 14 | 13.563457155 | 21.621 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | -0.52 | 76 | 1.071187052 | 89.710 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.45 | 6 | 1.063118908 | 141.346 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.93 | √ | √ | √ | √
300 |  | 255910018899 | 14 | 13.64964399 | 21.759 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.11 | 76 | 1.069590268 | 89.577 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.60 | 6 | 1.063126496 | 141.347 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.93 | √ | √ | √ | √
301 |  | 255910018726 | 14 | 13.763291715 | 21.940 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.94 | 76 | 1.072746176 | 89.841 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.30 | 6 | 1.063075548 | 141.340 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.93 | √ | √ | √ | √
302 |  | 255910018548 | 14 | 13.62930057 | 21.726 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | -0.04 | 76 | 1.06632138 | 89.303 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.90 | 6 | 1.063827844 | 141.440 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.86 | √ | √ | √ | √
303 |  | 255910018432 | 14 | 13.68324063 | 21.812 | 13.64 | 13.64 | 21.735 | 0.35 | 76 | 1.065884524 | 89.266 | 1.08 | 1.08 | 90.113 | -0.94 | 6 | 1.063980688 | 141.461 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.85 | √ | √ | √ | √
304 |  | 255910018290 | 14 | 13.59673025 | 21.699 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.10 | 76 | 1.06864554 | 89.517 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.68 | 6 | 1.065399136 | 141.259 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.99 | √ | √ | √ | √
305 |  | 255910018585 | 14 | 13.59689357 | 21.699 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.10 | 76 | 1.065647804 | 89.266 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.96 | 6 | 1.065055644 | 141.214 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -2.02 | √ | √ | √ | √
306 |  | 255910018213 | 14 | 13.63233401 | 21.755 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | 0.16 | 76 | 1.074263336 | 89.987 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.16 | 6 | 1.070449338 | 141.929 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.52 | √ | √ | √ | √
307 |  | 255910018599 | 14 | 13.64584874 | 21.777 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | 0.26 | 76 | 1.071411936 | 89.749 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.43 | 6 | 1.060029356 | 140.548 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -2.48 | √ | √ | √ | √
308 |  | 255910018353 | 14 | 13.61034025 | 21.720 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | 0.00 | 77 | 1.075395288 | 90.082 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.06 | 6 | 1.07151025 | 142.070 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.43 | √ | √ | √ | √
309 |  | 255910018534 | 14 | 13.58565171 | 21.681 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.18 | 76 | 1.072123172 | 89.808 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.36 | 6 | 1.070870007 | 141.985 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.48 | √ | √ | √ | √
310 |  | 255910018476 | 14 | 13.56288218 | 21.645 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.35 | 76 | 1.069031824 | 89.549 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.65 | 6 | 1.063996906 | 141.074 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -2.12 | √ | √ | √ | √
311 |  | 255910018555 | 14 | 13.59673025 | 21.699 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.10 | 76 | 1.068852132 | 89.534 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.66 | 6 | 1.072029836 | 142.139 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.38 | √ | √ | √ | √
312 |  | 255910018762 | 14 | 13.59609058 | 21.698 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | -0.10 | 76 | 1.070317644 | 89.657 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.53 | 6 | 1.058891267 | 140.397 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -2.59 | √ | √ | √ | √
313 |  | 255910018586 | 14 | 13.67417115 | 21.822 | 13.61 | 13.61 | 21.720 | 0.47 | 76 | 1.072425528 | 89.833 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.33 | 6 | 1.067599224 | 141.551 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.78 | √ | √ | √ | √
314 |  | 255910018327 | 14 | 13.55064336 | 21.652 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | -0.29 | 76 | 1.071164752 | 89.849 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.31 | 6 | 1.071189585 | 142.029 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.45 | √ | √ | √ | √
315 |  | 255910018377 | 14 | 13.53592539 | 21.628 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | -0.40 | 76 | 1.06607592 | 89.422 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.78 | 6 | 1.063449058 | 141.002 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.17 | √ | √ | √ | √
316 |  | 255910018509 | 14 | 13.6575423 | 21.822 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.50 | 76 | 1.0731429065 | 90.015 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.13 | 6 | 1.075150613 | 142.554 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.09 | √ | √ | √ | √
317 |  | 255910018842 | 14 | 13.65611535 | 21.820 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.49 | 76 | 1.0669774255 | 89.498 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.70 | 6 | 1.068286208 | 141.644 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.72 | √ | √ | √ | √
318 |  | 255910018926 | 14 | 13.5278937 | 21.615 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | -0.46 | 76 | 1.0663692585 | 89.447 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.76 | 6 | 1.070568908 | 141.946 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.51 | √ | √ | √ | √
319 |  | 255910018499 | 14 | 13.61841669 | 21.760 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.21 | 76 | 1.071562317 | 89.882 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.27 | 6 | 1.074315797 | 142.443 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.17 | √ | √ | √ | √
320 |  | 255910018182 | 14 | 13.60778931 | 21.743 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.13 | 76 | 1.0655461915 | 89.378 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.83 | 6 | 1.068852535 | 141.719 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.67 | √ | √ | √ | √
321 |  | 255910018400 | 14 | 13.66956945 | 21.842 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.59 | 76 | 1.0669537865 | 89.496 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.70 | 6 | 1.065861111 | 141.322 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.94 | √ | √ | √ | √
322 |  | 255910018595 | 14 | 13.61912337 | 21.761 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.21 | 76 | 1.0697818705 | 89.733 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.44 | 6 | 1.069686264 | 141.829 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.59 | √ | √ | √ | √
323 |  | 255910018445 | 14 | 13.60261152 | 21.735 | 13.59 | 13.59 | 21.715 | 0.09 | 76 | 1.0606873025 | 88.970 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -1.29 | 6 | 1.063291443 | 140.981 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.18 | √ | √ | √ | √
324 |  | 255910018968 | 14 | 13.63036257 | 21.603 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.54 | 76 | 1.070068725 | 89.677 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.51 | 6 | 1.056427038 | 140.065 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -2.81 | √ | √ | √ | √
325 |  | 255910018556 | 14 | 13.74359328 | 21.782 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.28 | 76 | 1.070451603 | 89.709 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.47 | 6 | 1.063202309 | 140.963 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -2.19 | √ | √ | √ | √
326 |  | 255910018207 | 14 | 13.694652725 | 21.705 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.08 | 76 | 1.0709646165 | 89.752 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.42 | 6 | 1.065938288 | 141.326 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.94 | √ | √ | √ | √
327 |  | 255910018285 | 14 | 13.72078816 | 21.746 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.12 | 77 | 1.076842224 | 90.244 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | 0.12 | 6 | 1.071720041 | 142.092 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.41 | √ | √ | √ | √
328 |  | 255910018836 | 14 | 13.7842149 | 21.847 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.58 | 77 | 1.0750493655 | 90.094 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.04 | 6 | 1.079637749 | 143.142 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -0.68 | √ | √ | √ | √
329 |  | 255910018704 | 14 | 13.78621583 | 21.850 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.59 | 76 | 1.0730274255 | 89.925 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.23 | 6 | 1.067686184 | 141.557 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.78 | √ | √ | √ | √
330 |  | 255910018877 | 14 | 13.67443785 | 21.673 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.22 | 76 | 1.074370725 | 90.037 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.11 | 6 | 1.069838444 | 141.843 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.58 | √ | √ | √ | √
331 |  | 255910018140 | 14 | 13.646054795 | 21.628 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.43 | 76 | 1.074443859 | 90.043 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.10 | 6 | 1.068307948 | 141.640 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.72 | √ | √ | √ | √
332 |  | 255910018984 | 14 | 13.7088374 | 21.727 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | 0.03 | 76 | 1.0650278565 | 89.254 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -0.97 | 6 | 1.060055444 | 140.546 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -2.48 | √ | √ | √ | √
333 |  | 255910018950 | 14 | 13.657457355 | 21.646 | 13.71 | 13.71 | 21.721 | -0.35 | 76 | 1.0632210165 | 89.103 | 1.08 | 1.08 | 90.132 | -1.14 | 6 | 1.066073076 | 141.344 | 1.09 | 1.09 | 144.118 | -1.93 | √ | √ | √ | √
334 |  | 255910018397 | 14 | 13.56715298 | 21.579 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | -0.68 | 76 | 1.069163748 | 89.468 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.73 | 6 | 1.059602502 | 140.304 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.65 | √ | √ | √ | √
335 |  | 255910018307 | 14 | 13.7115665 | 21.809 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | 0.38 | 76 | 1.070926797 | 89.616 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.56 | 6 | 1.0576900075 | 140.051 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.83 | √ | √ | √ | √
336 |  | 255910018144 | 14 | 13.6744113 | 21.750 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | 0.11 | 76 | 1.068882651 | 89.444 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.75 | 6 | 1.06065617 | 140.444 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.56 | √ | √ | √ | √
337 |  | 255910018261 | 14 | 13.6153318 | 21.656 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | -0.33 | 76 | 1.068320457 | 89.397 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.81 | 6 | 1.0618045375 | 140.596 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.45 | √ | √ | √ | √
338 |  | 255910018159 | 14 | 13.6659421 | 21.736 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | 0.04 | 76 | 1.068727563 | 89.431 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.77 | 6 | 1.0748295285 | 142.321 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -1.26 | √ | √ | √ | √
339 |  | 255910018308 | 14 | 13.64489204 | 21.703 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | -0.11 | 76 | 1.070504613 | 89.580 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.60 | 6 | 1.0714813025 | 141.877 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -1.56 | √ | √ | √ | √
340 |  | 255910018471 | 14 | 13.8017225 | 21.952 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | 1.04 | 77 | 1.085620308 | 90.845 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | 0.80 | 6 | 1.066277184 | 141.188 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.04 | √ | √ | √ | √
341 |  | 255910018195 | 14 | 13.6121217 | 21.650 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | -0.35 | 76 | 1.071497607 | 89.663 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.51 | 6 | 1.069917128 | 141.670 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -1.71 | √ | √ | √ | √
342 |  | 255910018363 | 14 | 13.68838548 | 21.772 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | 0.21 | 76 | 1.069327452 | 89.482 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.71 | 6 | 1.0699247475 | 141.671 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -1.71 | √ | √ | √ | √
343 |  | 255910018367 | 14 | 13.58986956 | 21.615 | 13.66 | 13.66 | 21.727 | -0.51 | 76 | 1.067302692 | 89.312 | 1.08 | 1.08 | 90.124 | -0.90 | 6 | 1.065539181 | 141.090 | 1.09 | 1.09 | 144.131 | -2.11 | √ | √ | √ | √
344 |  | 255910018724 | 14 | 13.58542875 | 21.576 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | -0.66 | 76 | 1.07056455 | 89.753 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.41 | 6 | 1.065109713 | 140.638 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -2.42 | √ | √ | √ | √
345 |  | 255910018186 | 14 | 13.628573375 | 21.645 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | -0.34 | 76 | 1.06593775 | 89.365 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.84 | 6 | 1.0708695585 | 141.399 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.89 | √ | √ | √ | √
346 |  | 255910018154 | 14 | 13.69285955 | 21.747 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | 0.13 | 76 | 1.07112785 | 89.800 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.36 | 6 | 1.0721335155 | 141.566 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.77 | √ | √ | √ | √
347 |  | 255910018480 | 14 | 13.669953925 | 21.710 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | -0.04 | 76 | 1.067121325 | 89.464 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.73 | 6 | 1.076653417 | 142.163 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.36 | √ | √ | √ | √
348 |  | 255910018640 | 14 | 13.70505765 | 21.766 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | 0.22 | 76 | 1.067910375 | 89.531 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.66 | 6 | 1.06890595 | 141.140 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -2.07 | √ | √ | √ | √
349 |  | 255910018258 | 14 | 13.529648425 | 21.488 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | -1.06 | 76 | 1.066523625 | 89.414 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.79 | 6 | 1.057194155 | 139.593 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.14 | √ | √ | √ | √
350 |  | 255910018512 | 14 | 13.729522225 | 21.805 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | 0.40 | 76 | 1.074571075 | 90.089 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.04 | 6 | 1.0790623575 | 142.481 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.14 | √ | √ | √ | √
351 |  | 255910018362 | 14 | 13.6951296 | 21.750 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | 0.15 | 76 | 1.06988945 | 89.697 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.48 | 6 | 1.076321601 | 142.119 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.39 | √ | √ | √ | √
352 |  | 255910018120 | 14 | 13.65090465 | 21.680 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | -0.18 | 76 | 1.065330375 | 89.314 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.90 | 6 | 1.075289042 | 141.982 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.49 | √ | √ | √ | √
353 |  | 255910018303 | 14 | 13.693803125 | 21.748 | 13.68 | 13.68 | 21.718 | 0.14 | 76 | 1.0723297 | 89.901 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.25 | 6 | 1.077668512 | 142.297 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.27 | √ | √ | √ | √
354 |  | 255910018279 | 14 | 13.70889324 | 21.651 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.34 | 78 | 1.0899267075 | 91.086 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 1.06 | 6 | 1.0724871615 | 141.623 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.74 | √ | √ | √ | √
355 |  | 255910018856 | 14 | 13.675812465 | 21.598 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.58 | 77 | 1.082033166 | 90.426 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 0.33 | 6 | 1.0604020735 | 140.027 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -2.85 | √ | √ | √ | √
356 |  | 255910018381 | 14 | 13.75654056 | 21.726 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | 0.01 | 76 | 1.0712017905 | 89.521 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.68 | 6 | 1.0761196735 | 142.103 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.41 | √ | √ | √ | √
357 |  | 255910018740 | 14 | 13.790969325 | 21.780 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | 0.26 | 77 | 1.0756624665 | 89.893 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.26 | 6 | 1.0741134965 | 141.838 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.59 | √ | √ | √ | √
358 |  | 255910018739 | 14 | 13.68771054 | 21.617 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.49 | 77 | 1.07796075 | 90.086 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.05 | 6 | 1.070872833 | 141.410 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.89 | √ | √ | √ | √
359 |  | 255910018274 | 14 | 13.73213919 | 21.687 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.17 | 77 | 1.080805833 | 90.323 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 0.21 | 6 | 1.0747400175 | 141.920 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.54 | √ | √ | √ | √
360 |  | 255910018840 | 14 | 13.780212915 | 21.763 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | 0.18 | 77 | 1.081422735 | 90.375 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 0.27 | 6 | 1.076847704 | 142.199 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.34 | √ | √ | √ | √
361 |  | 255910018395 | 14 | 13.675812465 | 21.598 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.58 | 76 | 1.073614395 | 89.722 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.45 | 6 | 1.0775211595 | 142.288 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.28 | √ | √ | √ | √
362 |  | 255910018643 | 14 | 13.766182815 | 21.741 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | 0.08 | 76 | 1.072175676 | 89.602 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.59 | 6 | 1.072859363 | 141.672 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -1.71 | √ | √ | √ | √
363 |  | 255910018385 | 14 | 13.731492705 | 21.686 | 13.76 | 13.76 | 21.723 | -0.17 | 76 | 1.071213654 | 89.522 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.68 | 6 | 1.0693087135 | 141.203 | 1.09 | 1.09 | 144.134 | -2.03 | √ | √ | √ | √
364 |  | 255910018965 | 14 | 13.69233475 | 21.826 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | 0.49 | 77 | 1.076196506 | 89.975 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.17 | 6 | 1.075125078 | 141.759 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.64 | √ | √ | √ | √
365 |  | 255910018706 | 14 | 13.6252725 | 21.719 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | 0.00 | 76 | 1.073937018 | 89.786 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.38 | 6 | 1.077522027 | 142.075 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.42 | √ | √ | √ | √
366 |  | 255910018991 | 14 | 13.5427595 | 21.588 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | -0.60 | 77 | 1.075937786 | 89.953 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.19 | 6 | 1.070562896 | 141.157 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -2.05 | √ | √ | √ | √
367 |  | 255910018727 | 14 | 13.52660025 | 21.562 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | -0.72 | 76 | 1.071544936 | 89.586 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.60 | 6 | 1.065672814 | 140.513 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -2.50 | √ | √ | √ | √
368 |  | 255910018700 | 14 | 13.56376925 | 21.621 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | -0.45 | 76 | 1.069932248 | 89.451 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.75 | 6 | 1.070186904 | 141.108 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -2.09 | √ | √ | √ | √
369 |  | 255910018588 | 14 | 13.67151575 | 21.793 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | 0.34 | 77 | 1.075597138 | 89.925 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.22 | 6 | 1.076620302 | 141.956 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.50 | √ | √ | √ | √
370 |  | 255910018133 | 14 | 13.728999625 | 21.884 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | 0.76 | 77 | 1.083809342 | 90.611 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | 0.54 | 6 | 1.077772324 | 142.108 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.39 | √ | √ | √ | √
371 |  | 255910018332 | 14 | 13.58633225 | 21.657 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | -0.28 | 76 | 1.069945184 | 89.452 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.75 | 6 | 1.07182859 | 141.324 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.94 | √ | √ | √ | √
372 |  | 255910018744 | 14 | 13.584983375 | 21.655 | 13.63 | 13.63 | 21.719 | -0.29 | 76 | 1.068480182 | 89.330 | 1.08 | 1.08 | 90.126 | -0.88 | 6 | 1.073837524 | 141.589 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.75 | √ | √ | √ | √
373 |  | 255910018536 | 14 | 13.71249538 | 21.814 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | 0.38 | 77 | 1.078845823 | 90.074 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.06 | 7 | 1.083862416 | 143.062 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -0.75 | √ | √ | √ | √
374 |  | 255910018224 | 14 | 13.62548118 | 21.675 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.25 | 76 | 1.0718862865 | 89.493 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.71 | 6 | 1.076566764 | 142.099 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.41 | √ | √ | √ | √
375 |  | 255910018107 | 14 | 13.63203798 | 21.686 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.20 | 76 | 1.0719467385 | 89.498 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.70 | 6 | 1.072841952 | 141.607 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.75 | √ | √ | √ | √
376 |  | 255910043626 | 14 | 13.59150876 | 21.621 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.50 | 76 | 1.0695394535 | 89.297 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.92 | 6 | 1.07320668 | 141.655 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.72 | √ | √ | √ | √
377 |  | 255910018239 | 14 | 13.55760464 | 21.567 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.75 | 76 | 1.071341139 | 89.447 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.76 | 6 | 1.0802883 | 142.590 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.07 | √ | √ | √ | √
378 |  | 255910043865 | 14 | 13.59346214 | 21.624 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.49 | 77 | 1.0785813455 | 90.052 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.09 | 6 | 1.0816806 | 142.774 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -0.95 | √ | √ | √ | √
379 |  | 255910043900 | 14 | 13.56973472 | 21.587 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.66 | 76 | 1.072554497 | 89.548 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.64 | 6 | 1.07399838 | 141.760 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.65 | √ | √ | √ | √
380 |  | 255910018345 | 14 | 13.62416982 | 21.673 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.26 | 76 | 1.070164484 | 89.349 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.86 | 6 | 1.071291312 | 141.402 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.90 | √ | √ | √ | √
381 |  | 255910018194 | 14 | 13.59493742 | 21.627 | 13.66 | 13.66 | 21.730 | -0.48 | 76 | 1.072392572 | 89.535 | 1.08 | 1.08 | 90.128 | -0.66 | 6 | 1.076900916 | 142.143 | 1.09 | 1.09 | 144.136 | -1.38 | √ | √ | √ | √
382 |  | 255910018978 | 14 | 13.7269616 | 21.757 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | 0.20 | 77 | 1.0807831845 | 90.308 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.21 | 6 | 1.072988847 | 141.045 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -2.14 | √ | √ | √ | √
383 |  | 255910043777 | 14 | 13.7025071 | 21.718 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | 0.02 | 77 | 1.0849440375 | 90.656 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.60 | 6 | 1.077890202 | 141.689 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.70 | √ | √ | √ | √
384 |  | 255910044011 | 14 | 13.6378431 | 21.616 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | -0.45 | 77 | 1.0814496975 | 90.364 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.27 | 6 | 1.080368292 | 142.015 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.47 | √ | √ | √ | √
385 |  | 255910018341 | 14 | 13.7262492 | 21.756 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | 0.19 | 76 | 1.0710119745 | 89.492 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.69 | 6 | 1.0797904365 | 141.939 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.52 | √ | √ | √ | √
386 |  | 255910018507 | 14 | 13.7363872 | 21.772 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | 0.27 | 77 | 1.084097415 | 90.585 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.52 | 7 | 1.0886984025 | 143.110 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -0.71 | √ | √ | √ | √
387 |  | 255910018253 | 14 | 13.6912457 | 21.700 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | -0.06 | 77 | 1.078827864 | 90.145 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.03 | 6 | 1.0783189335 | 141.746 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.66 | √ | √ | √ | √
388 |  | 255910018684 | 14 | 13.7025071 | 21.718 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | 0.02 | 77 | 1.0768056765 | 89.976 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.16 | 6 | 1.083076647 | 142.371 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.22 | √ | √ | √ | √
389 |  | 255910018563 | 14 | 13.6438711 | 21.625 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | -0.41 | 77 | 1.079056506 | 90.164 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.05 | 7 | 1.083852969 | 142.473 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.15 | √ | √ | √ | √
390 |  | 255910018660 | 14 | 13.6602015 | 21.651 | 13.70 | 13.70 | 21.714 | -0.29 | 76 | 1.0698579795 | 89.395 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.80 | 6 | 1.0717618635 | 140.884 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -2.26 | √ | √ | √ | √
391 |  | 255910018613 | 14 | 13.56790022 | 21.709 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | -0.09 | 76 | 1.0704339225 | 89.617 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.56 | 6 | 1.075974162 | 141.735 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -1.65 | √ | √ | √ | √
392 |  | 255910018540 | 14 | 13.56720764 | 21.708 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | -0.09 | 76 | 1.0739454655 | 89.911 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.24 | 6 | 1.077195066 | 141.896 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -1.54 | √ | √ | √ | √
393 |  | 255910018667 | 14 | 13.65073822 | 21.842 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.52 | 77 | 1.0759563675 | 90.080 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.05 | 7 | 1.085779684 | 143.027 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -0.75 | √ | √ | √ | √
394 |  | 255910018414 | 14 | 13.64750618 | 21.837 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.50 | 76 | 1.0704554525 | 89.619 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.56 | 6 | 1.080667422 | 142.353 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -1.22 | √ | √ | √ | √
395 |  | 255910018167 | 14 | 13.58058394 | 21.730 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.00 | 76 | 1.07292602 | 89.826 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.33 | 6 | 1.077954302 | 141.996 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -1.47 | √ | √ | √ | √
396 |  | 255910018392 | 13 | 13.49479908 | 21.592 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | -0.63 | 76 | 1.0677319075 | 89.391 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.81 | 6 | 1.070212064 | 140.976 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -2.17 | √ | √ | √ | √
397 |  | 255910018396 | 14 | 13.60296378 | 21.765 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.17 | 76 | 1.0656305795 | 89.215 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -1.01 | 6 | 1.068508706 | 140.752 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -2.33 | √ | √ | √ | √
398 |  | 255910018716 | 14 | 13.63437432 | 21.816 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.40 | 76 | 1.0731682325 | 89.846 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.31 | 6 | 1.080339222 | 142.310 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -1.25 | √ | √ | √ | √
399 |  | 255910018605 | 14 | 13.5697471 | 21.712 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | -0.08 | 76 | 1.068355201 | 89.443 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.76 | 6 | 1.069003194 | 140.817 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -2.28 | √ | √ | √ | √
400 |  | 255910018904 | 14 | 13.61472406 | 21.784 | 13.58 | 13.58 | 21.729 | 0.26 | 75 | 1.056860334 | 88.481 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -1.82 | 6 | 1.053995702 | 138.840 | 1.09 | 1.09 | 144.109 | -3.66 | √ | √ | √ | √
401 |  | 255910044072 | 14 | 13.560261715 | 21.694 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.18 | 77 | 1.0852063875 | 90.947 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | 0.90 | 6 | 1.07064857 | 141.054 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.13 | √ | √ | √ | √
402 |  | 255910018196 | 13 | 13.46537049 | 21.542 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.88 | 76 | 1.0630747485 | 89.092 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -1.16 | 6 | 1.062699566 | 140.007 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.86 | √ | √ | √ | √
403 |  | 255910018172 | 14 | 13.63860641 | 21.819 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | 0.39 | 76 | 1.0717884495 | 89.822 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.35 | 6 | 1.080304214 | 142.326 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.25 | √ | √ | √ | √
404 |  | 255910018371 | 14 | 13.625931605 | 21.799 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | 0.30 | 77 | 1.076304474 | 90.201 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | 0.07 | 7 | 1.083553394 | 142.754 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -0.95 | √ | √ | √ | √
405 |  | 255910043870 | 14 | 13.573303315 | 21.715 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.09 | 76 | 1.0650084975 | 89.254 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.98 | 6 | 1.074332068 | 141.539 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.80 | √ | √ | √ | √
406 |  | 255910018281 | 14 | 13.584198485 | 21.732 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.01 | 76 | 1.067610132 | 89.472 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.73 | 6 | 1.07560439 | 141.707 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.68 | √ | √ | √ | √
407 |  | 255910018111 | 14 | 13.52989924 | 21.645 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.41 | 76 | 1.0688071635 | 89.572 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.62 | 6 | 1.07985458 | 142.267 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.29 | √ | √ | √ | √
408 |  | 255910018252 | 13 | 13.408788965 | 21.451 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -1.30 | 76 | 1.0630360305 | 89.089 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -1.16 | 6 | 1.057260198 | 139.290 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -3.36 | √ | √ | √ | √
409 |  | 255910018506 | 14 | 13.560968135 | 21.695 | 13.59 | 13.59 | 21.733 | -0.18 | 76 | 1.0656279855 | 89.306 | 1.08 | 1.08 | 90.133 | -0.92 | 6 | 1.076106536 | 141.773 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.64 | √ | √ | √ | √
410 |  | 255910043688 | 14 | 13.5951885 | 21.684 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -0.22 | 76 | 1.0697062085 | 89.552 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.63 | 6 | 1.080516435 | 142.220 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.32 | √ | √ | √ | √
411 |  | 255910018310 | 13 | 13.467127125 | 21.480 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -1.16 | 76 | 1.067494001 | 89.367 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.84 | 6 | 1.062159855 | 139.804 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -3.00 | √ | √ | √ | √
412 |  | 255910018338 | 14 | 13.583184875 | 21.665 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -0.31 | 77 | 1.0750348835 | 89.998 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.14 | 7 | 1.089664065 | 143.424 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -0.49 | √ | √ | √ | √
413 |  | 255910018287 | 14 | 13.596373875 | 21.686 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -0.21 | 77 | 1.075281402 | 90.019 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.11 | 6 | 1.0748082 | 141.469 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.84 | √ | √ | √ | √
414 |  | 255910018135 | 14 | 13.512334875 | 21.552 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -0.83 | 76 | 1.0656908635 | 89.216 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -1.00 | 6 | 1.070812545 | 140.943 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -2.21 | √ | √ | √ | √
415 |  | 255910018248 | 14 | 13.593757875 | 21.682 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | -0.23 | 76 | 1.0702767535 | 89.600 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.58 | 6 | 1.078970295 | 142.017 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.46 | √ | √ | √ | √
416 |  | 255910018137 | 14 | 13.62644425 | 21.734 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | 0.01 | 76 | 1.071106735 | 89.669 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.50 | 6 | 1.081994685 | 142.415 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.19 | √ | √ | √ | √
417 |  | 255910018169 | 14 | 13.62916925 | 21.738 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | 0.03 | 76 | 1.0737021765 | 89.887 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.26 | 7 | 1.08338424 | 142.598 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.06 | √ | √ | √ | √
418 |  | 255910018386 | 14 | 13.6586265 | 21.785 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | 0.25 | 76 | 1.067100002 | 89.334 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.87 | 6 | 1.07027052 | 140.872 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -2.26 | √ | √ | √ | √
419 |  | 255910018492 | 14 | 13.62987775 | 21.740 | 13.63 | 13.63 | 21.732 | 0.04 | 76 | 1.068284152 | 89.433 | 1.08 | 1.08 | 90.121 | -0.76 | 6 | 1.077441675 | 141.816 | 1.10 | 1.10 | 144.127 | -1.60 | √ | √ | √ | √
420 |  | 255910018216 | 14 | 13.64955417 | 21.552 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.77 | 76 | 1.070419284 | 89.825 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.33 | 6 | 1.068205295 | 140.852 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.27 | √ | √ | √ | √
421 |  | 255910018438 | 14 | 13.717242525 | 21.659 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.27 | 76 | 1.071847704 | 89.944 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.20 | 6 | 1.069991257 | 141.088 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.11 | √ | √ | √ | √
422 |  | 255910018380 | 14 | 13.6416588 | 21.539 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.82 | 75 | 1.053404976 | 88.397 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -1.92 | 6 | 1.069472082 | 141.020 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.15 | √ | √ | √ | √
423 |  | 255910018205 | 14 | 13.766347875 | 21.736 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | 0.08 | 77 | 1.077464724 | 90.416 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | 0.32 | 6 | 1.073886709 | 141.602 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -1.75 | √ | √ | √ | √
424 |  | 255910018291 | 14 | 13.764174585 | 21.733 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | 0.07 | 76 | 1.060769394 | 89.015 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -1.23 | 6 | 1.069983606 | 141.087 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.11 | √ | √ | √ | √
425 |  | 255910018361 | 14 | 13.5748095 | 21.434 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -1.31 | 75 | 1.05625752 | 88.636 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -1.65 | 6 | 1.058951957 | 139.632 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -3.12 | √ | √ | √ | √
426 |  | 255910018698 | 14 | 13.726926045 | 21.674 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.20 | 77 | 1.075512192 | 90.252 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | 0.14 | 6 | 1.080899397 | 142.526 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -1.11 | √ | √ | √ | √
427 |  | 255910018305 | 14 | 13.71629343 | 21.657 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.28 | 76 | 1.067508744 | 89.580 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.60 | 6 | 1.068475266 | 140.888 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.24 | √ | √ | √ | √
428 |  | 255910018542 | 14 | 13.752592875 | 21.715 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.02 | 76 | 1.071530874 | 89.918 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.23 | 7 | 1.085377418 | 143.117 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -0.70 | √ | √ | √ | √
429 |  | 255910018100 | 14 | 13.753308135 | 21.716 | 13.76 | 13.76 | 21.718 | -0.01 | 76 | 1.06313649 | 89.213 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -1.01 | 6 | 1.070172695 | 141.112 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.09 | √ | √ | √ | √
430 |  | 255910018134 | 14 | 13.72623525 | 21.852 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.56 | 76 | 1.071243042 | 89.887 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.26 | 6 | 1.074673396 | 141.579 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.77 | √ | √ | √ | √
431 |  | 255910018122 | 14 | 13.62612615 | 21.692 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | -0.17 | 75 | 1.059783462 | 88.925 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -1.32 | 6 | 1.060844142 | 139.757 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.03 | √ | √ | √ | √
432 |  | 255910018319 | 14 | 13.8478158 | 22.045 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 1.45 | 76 | 1.069450536 | 89.736 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.42 | 6 | 1.079180676 | 142.172 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.35 | √ | √ | √ | √
433 |  | 255910018115 | 14 | 13.7470788 | 21.885 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.71 | 76 | 1.06620276 | 89.464 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.73 | 6 | 1.079195992 | 142.174 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.35 | √ | √ | √ | √
434 |  | 255910018346 | 14 | 13.7610837 | 21.907 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.81 | 76 | 1.069234662 | 89.718 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.44 | 6 | 1.079814102 | 142.256 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.30 | √ | √ | √ | √
435 |  | 255910018390 | 14 | 13.51466025 | 21.515 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | -0.99 | 75 | 1.058744904 | 88.838 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -1.42 | 6 | 1.056347802 | 139.164 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.44 | √ | √ | √ | √
436 |  | 255910018681 | 14 | 13.73985795 | 21.873 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.66 | 76 | 1.067844906 | 89.602 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.57 | 6 | 1.073020362 | 141.361 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.92 | √ | √ | √ | √
437 |  | 255910018457 | 14 | 13.72331415 | 21.847 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.54 | 76 | 1.070241 | 89.803 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.35 | 6 | 1.072394594 | 141.278 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.97 | √ | √ | √ | √
438 |  | 255910018126 | 14 | 13.6919601 | 21.797 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | 0.31 | 76 | 1.068873798 | 89.688 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -0.48 | 6 | 1.072877048 | 141.342 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.93 | √ | √ | √ | √
439 |  | 255910018330 | 14 | 13.52792805 | 21.536 | 13.65 | 13.65 | 21.730 | -0.89 | 75 | 1.05630585 | 88.633 | 1.07 | 1.07 | 90.118 | -1.65 | 6 | 1.054251698 | 138.888 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.63 | √ | √ | √ | √
440 |  | 255910018422 | 14 | 13.676861075 | 21.780 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.23 | 76 | 1.073080475 | 90.136 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | 0.01 | 6 | 1.077828576 | 141.929 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.52 | √ | √ | √ | √
441 |  | 255910018125 | 14 | 13.60275508 | 21.662 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.31 | 76 | 1.067405378 | 89.659 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.52 | 6 | 1.071863551 | 141.144 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.07 | √ | √ | √ | √
442 |  | 255910018136 | 14 | 13.681554955 | 21.788 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.27 | 76 | 1.071908759 | 90.037 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.10 | 6 | 1.079954095 | 142.209 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.33 | √ | √ | √ | √
443 |  | 255910018349 | 14 | 13.615813345 | 21.683 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.21 | 76 | 1.068146821 | 89.721 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.45 | 6 | 1.0715078385 | 141.097 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.10 | √ | √ | √ | √
444 |  | 255910018401 | 14 | 13.650471645 | 21.738 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.04 | 76 | 1.065721841 | 89.518 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.68 | 6 | 1.069125112 | 140.783 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.32 | √ | √ | √ | √
445 |  | 255910018301 | 14 | 13.5437541 | 21.568 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.74 | 75 | 1.05373965 | 88.511 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -1.80 | 6 | 1.0599170835 | 139.571 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.16 | √ | √ | √ | √
446 |  | 255910018430 | 14 | 13.709336175 | 21.832 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.47 | 77 | 1.076887479 | 90.456 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | 0.36 | 7 | 1.0861697605 | 143.028 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.76 | √ | √ | √ | √
447 |  | 255910018664 | 14 | 13.676260695 | 21.779 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.23 | 76 | 1.066580241 | 89.590 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.60 | 6 | 1.0787468615 | 142.050 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.44 | √ | √ | √ | √
448 |  | 255910018570 | 14 | 13.67687472 | 21.780 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.23 | 76 | 1.067979433 | 89.707 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.47 | 6 | 1.077813253 | 141.927 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.52 | √ | √ | √ | √
449 |  | 255910018102 | 14 | 13.676260695 | 21.779 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.23 | 76 | 1.070968811 | 89.958 | 1.07 | 1.07 | 90.129 | -0.19 | 6 | 1.0631195905 | 139.993 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.87 | √ | √ | √ | √
450 |  | 255910018334 | 14 | 13.74840536 | 21.749 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | 0.10 | 76 | 1.064229822 | 89.302 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.91 | 6 | 1.0659103155 | 140.875 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.25 | √ | √ | √ | √
451 |  | 255910018141 | 14 | 13.72338019 | 21.710 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.08 | 76 | 1.070549238 | 89.832 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.32 | 6 | 1.079743308 | 142.703 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.99 | √ | √ | √ | √
452 |  | 255910018572 | 14 | 13.67080261 | 21.626 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.47 | 75 | 1.058959704 | 88.860 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.40 | 6 | 1.0587391875 | 139.927 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.91 | √ | √ | √ | √
453 |  | 255910018123 | 14 | 13.792563385 | 21.819 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | 0.42 | 77 | 1.076338098 | 90.318 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | 0.22 | 7 | 1.084665825 | 143.354 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.54 | √ | √ | √ | √
454 |  | 255910018356 | 14 | 13.680046265 | 21.641 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.40 | 76 | 1.065176016 | 89.381 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.82 | 6 | 1.0748044335 | 142.050 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.44 | √ | √ | √ | √
455 |  | 255910018961 | 14 | 13.73439566 | 21.727 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | 0.00 | 76 | 1.069667484 | 89.758 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.40 | 6 | 1.0774150905 | 142.396 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.20 | √ | √ | √ | √
456 |  | 255910018348 | 14 | 13.745727035 | 21.745 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | 0.08 | 76 | 1.062815364 | 89.183 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.04 | 6 | 1.0673497755 | 141.065 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.12 | √ | √ | √ | √
457 |  | 255910018229 | 14 | 13.515638315 | 21.381 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -1.60 | 75 | 1.05305163 | 88.364 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -1.95 | 6 | 1.0558406385 | 139.544 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.18 | √ | √ | √ | √
458 |  | 255910018418 | 14 | 13.699659845 | 21.672 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.26 | 76 | 1.066638804 | 89.504 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.69 | 6 | 1.0588307895 | 139.939 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.90 | √ | √ | √ | √
459 |  | 255910018161 | 14 | 13.68604846 | 21.651 | 13.74 | 13.74 | 21.728 | -0.36 | 76 | 1.065404778 | 89.400 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.80 | 6 | 1.07353182 | 141.882 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.56 | √ | √ | √ | √
460 |  | 255910018369 | 13 | 13.44232596 | 21.493 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | -1.01 | 76 | 1.064418846 | 89.315 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.89 | 6 | 1.0578185875 | 139.550 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.17 | √ | √ | √ | √
461 |  | 255910018116 | 14 | 13.61465616 | 21.768 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.26 | 76 | 1.074129954 | 90.130 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | 0.01 | 6 | 1.0766860625 | 142.039 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.45 | √ | √ | √ | √
462 |  | 255910018970 | 14 | 13.55016474 | 21.665 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | -0.22 | 76 | 1.07424165 | 90.139 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | 0.02 | 6 | 1.07944681 | 142.403 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.19 | √ | √ | √ | √
463 |  | 255910018270 | 14 | 13.60418598 | 21.752 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.18 | 76 | 1.072676832 | 90.008 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.12 | 6 | 1.0790698975 | 142.353 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.23 | √ | √ | √ | √
464 |  | 255910018426 | 14 | 13.67651306 | 21.867 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.71 | 76 | 1.068046818 | 89.620 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.55 | 6 | 1.0692439525 | 141.057 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -2.13 | √ | √ | √ | √
465 |  | 255910018633 | 14 | 13.61399074 | 21.767 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.25 | 77 | 1.08636711 | 91.157 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | 1.15 | 6 | 1.0738324525 | 141.662 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.71 | √ | √ | √ | √
466 |  | 255910018652 | 13 | 13.45271466 | 21.509 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | -0.94 | 76 | 1.065860154 | 89.436 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.76 | 6 | 1.056729365 | 139.406 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -3.27 | √ | √ | √ | √
467 |  | 255910018649 | 14 | 13.57072486 | 21.698 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | -0.07 | 76 | 1.070663082 | 89.839 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.31 | 6 | 1.0788656 | 142.326 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.25 | √ | √ | √ | √
468 |  | 255910018628 | 14 | 13.63016452 | 21.793 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.37 | 76 | 1.07289378 | 90.026 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.10 | 6 | 1.077652925 | 142.166 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.36 | √ | √ | √ | √
469 |  | 255910018271 | 14 | 13.64746544 | 21.821 | 13.58 | 13.58 | 21.713 | 0.50 | 76 | 1.069114374 | 89.709 | 1.07 | 1.07 | 90.119 | -0.45 | 6 | 1.080716295 | 142.570 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -1.08 | √ | √ | √ | √
470 |  | 255910018300 | 14 | 13.61932531 | 21.634 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | -0.37 | 77 | 1.08646165 | 91.092 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 1.07 | 6 | 1.080682512 | 142.644 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.04 | √ | √ | √ | √
471 |  | 255910018383 | 14 | 13.61861447 | 21.633 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | -0.38 | 78 | 1.095282025 | 91.831 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 1.89 | 6 | 1.074381672 | 141.812 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.61 | √ | √ | √ | √
472 |  | 255910018198 | 14 | 13.76488347 | 21.865 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | 0.69 | 76 | 1.06379205 | 89.191 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -1.04 | 6 | 1.0773945 | 142.210 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.34 | √ | √ | √ | √
473 |  | 255910018201 | 14 | 13.70946529 | 21.777 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | 0.29 | 77 | 1.081661775 | 90.689 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 0.62 | 6 | 1.074133788 | 141.779 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.64 | √ | √ | √ | √
474 |  | 255910018511 | 14 | 13.67239225 | 21.718 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | 0.02 | 76 | 1.0743765 | 90.079 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.06 | 6 | 1.081537548 | 142.757 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -0.96 | √ | √ | √ | √
475 |  | 255910018545 | 14 | 13.77576479 | 21.883 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | 0.77 | 77 | 1.0760836 | 90.222 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | 0.10 | 6 | 1.077297312 | 142.197 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.35 | √ | √ | √ | √
476 |  | 255910018686 | 14 | 13.60797921 | 21.616 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | -0.45 | 76 | 1.06997975 | 89.710 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.47 | 6 | 1.07296644 | 141.625 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.74 | √ | √ | √ | √
477 |  | 255910018105 | 14 | 13.62635169 | 21.645 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | -0.32 | 76 | 1.0720029 | 89.880 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.28 | 6 | 1.076803728 | 142.132 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.39 | √ | √ | √ | √
478 |  | 255910018171 | 14 | 13.52807806 | 21.489 | 13.67 | 13.67 | 21.715 | -1.04 | 76 | 1.069391725 | 89.661 | 1.08 | 1.08 | 90.131 | -0.52 | 6 | 1.074251724 | 141.795 | 1.09 | 1.09 | 144.138 | -1.63 | √ | √ | √ | √
479 |  | 255910018553 | 14 | 13.56622938 | 21.567 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.72 | 76 | 1.062651088 | 89.339 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.87 | 6 | 1.048478464 | 138.067 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -4.20 | √ | √ | √ | √
480 |  | 255910018431 | 14 | 13.62211923 | 21.656 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.31 | 76 | 1.067147056 | 89.717 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.45 | 6 | 1.082931135 | 142.604 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.06 | √ | √ | √ | √
481 |  | 255910018491 | 14 | 13.601498745 | 21.623 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.46 | 76 | 1.069079872 | 89.879 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.27 | 7 | 1.0847512885 | 142.844 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.89 | √ | √ | √ | √
482 |  | 255910018551 | 14 | 13.812021735 | 21.958 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 1.08 | 77 | 1.07831408 | 90.656 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | 0.59 | 6 | 1.07806061 | 141.963 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.50 | √ | √ | √ | √
483 |  | 255910018469 | 14 | 13.721368125 | 21.814 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.41 | 76 | 1.07035448 | 89.987 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.15 | 7 | 1.0907403925 | 143.632 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.34 | √ | √ | √ | √
484 |  | 255910018437 | 14 | 13.66546461 | 21.725 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.00 | 76 | 1.069129184 | 89.884 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.27 | 7 | 1.0890898865 | 143.415 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.49 | √ | √ | √ | √
485 |  | 255910018416 | 14 | 13.626738 | 21.663 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.28 | 76 | 1.065125264 | 89.547 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.64 | 6 | 1.078951533 | 142.080 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.42 | √ | √ | √ | √
486 |  | 255910018611 | 14 | 13.649763525 | 21.700 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.11 | 76 | 1.061351824 | 89.230 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.99 | 6 | 1.0819843925 | 142.479 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.14 | √ | √ | √ | √
487 |  | 255910018441 | 14 | 13.53113766 | 21.511 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.98 | 76 | 1.063746672 | 89.431 | 1.07 | 1.07 | 90.125 | -0.77 | 6 | 1.0790949125 | 142.099 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.41 | √ | √ | √ | √
488 |  | 255910018335 | 14 | 13.72132264 | 21.712 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.06 | 76 | 1.0634534745 | 89.697 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.47 | 6 | 1.082298576 | 142.574 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -1.07 | √ | √ | √ | √
489 |  | 255910018407 | 14 | 13.79322665 | 21.825 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | 0.46 | 76 | 1.0693665535 | 90.195 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | 0.08 | 7 | 1.087566186 | 143.268 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -0.59 | √ | √ | √ | √
490 |  | 255910018354 | 14 | 13.57994483 | 21.488 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -1.09 | 76 | 1.061751354 | 89.553 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.63 | 6 | 1.061709496 | 139.861 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -2.95 | √ | √ | √ | √
491 |  | 255910018436 | 14 | 13.72159724 | 21.712 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.06 | 76 | 1.0648831275 | 89.817 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.34 | 7 | 1.083888158 | 142.783 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -0.92 | √ | √ | √ | √
492 |  | 255910018132 | 14 | 13.68569329 | 21.655 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.32 | 76 | 1.061514147 | 89.533 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.65 | 6 | 1.072487584 | 141.281 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -1.97 | √ | √ | √ | √
493 |  | 255910018215 | 14 | 13.72159724 | 21.712 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.06 | 75 | 1.0590191995 | 89.323 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.89 | 6 | 1.072450388 | 141.276 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -1.97 | √ | √ | √ | √
494 |  | 255910018174 | 14 | 13.72114415 | 21.711 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | -0.06 | 76 | 1.064087095 | 89.750 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.41 | 6 | 1.081269122 | 142.438 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -1.16 | √ | √ | √ | √
495 |  | 255910018299 | 14 | 13.76531356 | 21.781 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | 0.26 | 76 | 1.0611369665 | 89.501 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.69 | 6 | 1.073554234 | 141.422 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -1.87 | √ | √ | √ | √
496 |  | 255910018259 | 14 | 13.87857233 | 21.960 | 13.73 | 13.73 | 21.725 | 1.08 | 75 | 1.0585661555 | 89.284 | 1.07 | 1.07 | 90.122 | -0.93 | 6 | 1.070551204 | 141.026 | 1.09 | 1.09 | 144.115 | -2.14 | √ | √ | √ | √
497 |  | 255910018573 | 14 | 13.68839827 | 21.723 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.01 | 76 | 1.06885341 | 89.578 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -0.62 | 6 | 1.071848155 | 141.002 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -2.16 | √ | √ | √ | √
498 |  | 255910018449 | 14 | 13.62257675 | 21.619 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.49 | 77 | 1.076691654 | 90.235 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | 0.11 | 6 | 1.0825281845 | 142.407 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -1.18 | √ | √ | √ | √
499 |  | 255910018683 | 14 | 13.80038247 | 21.901 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | 0.81 | 76 | 1.068816843 | 89.575 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -0.62 | 6 | 1.0767220345 | 141.643 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -1.71 | √ | √ | √ | √
500 |  | 255910018467 | 14 | 13.73282232 | 21.794 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | 0.31 | 77 | 1.0774359 | 90.297 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | 0.18 | 7 | 1.088136049 | 143.145 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -0.67 | √ | √ | √ | √
501 |  | 255910018501 | 14 | 13.6890417 | 21.724 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.01 | 77 | 1.0784587005 | 90.383 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | 0.28 | 7 | 1.0845592415 | 142.674 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -1.00 | √ | √ | √ | √
502 |  | 255910018315 | 14 | 13.6665901 | 21.688 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.17 | 77 | 1.0754666595 | 90.132 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | 0.00 | 6 | 1.0800611185 | 142.083 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -1.41 | √ | √ | √ | √
503 |  | 255910018189 | 14 | 13.56736498 | 21.531 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.90 | 76 | 1.065065499 | 89.260 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -0.97 | 6 | 1.0709772325 | 140.888 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -2.24 | √ | √ | √ | √
504 |  | 255910018398 | 14 | 13.58921422 | 21.566 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.74 | 75 | 1.05659271 | 88.550 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -1.76 | 6 | 1.054055044 | 138.662 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -3.78 | √ | √ | √ | √
505 |  | 255910018192 | 14 | 13.5666531 | 21.530 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -0.90 | 76 | 1.0696568085 | 89.645 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -0.54 | 6 | 1.0762192 | 141.577 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -1.76 | √ | √ | √ | √
506 |  | 255910018185 | 14 | 13.55021141 | 21.504 | 13.69 | 13.69 | 21.726 | -1.02 | 75 | 1.057091742 | 88.592 | 1.08 | 1.08 | 90.135 | -1.71 | 6 | 1.057019467 | 139.052 | 1.10 | 1.10 | 144.114 | -3.51 | √ | √ | √ | √
507 |  | 255910018288 | 14 | 13.88347506 | 22.000 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 1.23 | 76 | 1.068807299 | 89.657 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.53 | 6 | 1.07580684 | 141.599 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.75 | √ | √ | √ | √
508 |  | 255910018956 | 14 | 13.839573345 | 21.930 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 0.91 | 76 | 1.0732224195 | 90.027 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.12 | 6 | 1.07832315 | 141.930 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.52 | √ | √ | √ | √
509 |  | 255910018435 | 14 | 13.666819205 | 21.656 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.35 | 76 | 1.0718492085 | 89.912 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.25 | 7 | 1.084024815 | 142.680 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.00 | √ | √ | √ | √
510 |  | 255910018834 | 14 | 13.80486068 | 21.875 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 0.66 | 76 | 1.06721489 | 89.523 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.68 | 6 | 1.074165435 | 141.383 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.90 | √ | √ | √ | √
511 |  | 255910018421 | 14 | 13.87307909 | 21.983 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 1.15 | 76 | 1.069862458 | 89.745 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.43 | 6 | 1.067976495 | 140.568 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.47 | √ | √ | √ | √
512 |  | 255910018218 | 14 | 13.67895698 | 21.676 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.26 | 76 | 1.072452003 | 89.962 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.19 | 6 | 1.075431255 | 141.549 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.79 | √ | √ | √ | √
513 |  | 255910018373 | 14 | 13.516447945 | 21.418 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -1.45 | 77 | 1.0764287275 | 90.296 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | 0.18 | 7 | 1.08337767 | 142.595 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.06 | √ | √ | √ | √
514 |  | 255910018803 | 14 | 13.561844595 | 21.490 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -1.12 | 75 | 1.060540096 | 88.963 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -1.30 | 6 | 1.0648656 | 140.159 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.75 | √ | √ | √ | √
515 |  | 255910018382 | 14 | 13.646713015 | 21.625 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | -0.50 | 76 | 1.066843113 | 89.492 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.71 | 6 | 1.079068845 | 142.028 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.45 | √ | √ | √ | √
516 |  | 255910018736 | 14 | 13.73598395 | 21.766 | 13.72 | 13.72 | 21.733 | 0.15 | 76 | 1.066617468 | 89.473 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.73 | 6 | 1.07618133 | 141.648 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.72 | √ | √ | √ | √
517 |  | 255910018328 | 14 | 13.52275617 | 21.613 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.53 | 77 | 1.0746815905 | 90.145 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | 0.02 | 7 | 1.083475656 | 142.227 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.32 | √ | √ | √ | √
518 |  | 255910018312 | 13 | 13.485818555 | 21.554 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.80 | 76 | 1.063619613 | 89.217 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -1.01 | 6 | 1.07590824 | 141.234 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.01 | √ | √ | √ | √
519 |  | 255910018376 | 14 | 13.58184004 | 21.707 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.10 | 76 | 1.071484953 | 89.877 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.28 | 6 | 1.08303426 | 142.169 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.36 | √ | √ | √ | √
520 |  | 255910018917 | 14 | 13.58184004 | 21.707 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.10 | 76 | 1.069368188 | 89.699 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.48 | 6 | 1.077400422 | 141.430 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.88 | √ | √ | √ | √
521 |  | 255910018754 | 14 | 13.627723165 | 21.781 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.24 | 76 | 1.0699688335 | 89.750 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.42 | 6 | 1.07120331 | 140.616 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.44 | √ | √ | √ | √
522 |  | 255910018155 | 14 | 13.661166865 | 21.834 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | 0.49 | 76 | 1.070606012 | 89.803 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.36 | 7 | 1.08586161 | 142.541 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.11 | √ | √ | √ | √
523 |  | 255910018979 | 14 | 13.579624055 | 21.704 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.11 | 76 | 1.0693671135 | 89.699 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.48 | 7 | 1.090622538 | 143.165 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -0.67 | √ | √ | √ | √
524 |  | 255910018255 | 14 | 13.592321785 | 21.724 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.02 | 76 | 1.066172625 | 89.431 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.78 | 7 | 1.08484596 | 142.407 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.20 | √ | √ | √ | √
525 |  | 255910018745 | 14 | 13.5370853 | 21.636 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.43 | 76 | 1.066185519 | 89.432 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.77 | 6 | 1.07904852 | 141.646 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.73 | √ | √ | √ | √
526 |  | 255910018238 | 13 | 13.485818555 | 21.554 | 13.60 | 13.60 | 21.728 | -0.80 | 76 | 1.0649466205 | 89.329 | 1.07 | 1.07 | 90.130 | -0.89 | 6 | 1.080390276 | 141.822 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.60 | √ | √ | √ | √
527 |  | 255910018180 | 14 | 13.62938068 | 21.636 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -0.44 | 76 | 1.0709882775 | 89.747 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.42 | 6 | 1.069025248 | 140.579 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.46 | √ | √ | √ | √
528 |  | 255910018337 | 14 | 13.52302307 | 21.467 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -1.22 | 75 | 1.059799851 | 88.809 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -1.46 | 6 | 1.057915096 | 139.118 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -3.47 | √ | √ | √ | √
529 |  | 255910018106 | 14 | 13.71512115 | 21.772 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | 0.18 | 76 | 1.0711151865 | 89.758 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.41 | 6 | 1.079435056 | 141.948 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.51 | √ | √ | √ | √
530 |  | 255910018694 | 14 | 13.72763381 | 21.792 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | 0.27 | 76 | 1.069720263 | 89.641 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.54 | 6 | 1.081742136 | 142.251 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.30 | √ | √ | √ | √
531 |  | 255910018149 | 14 | 13.59137724 | 21.576 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -0.72 | 76 | 1.0728876105 | 89.906 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.24 | 6 | 1.082613456 | 142.366 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.22 | √ | √ | √ | √
532 |  | 255910018644 | 14 | 13.58338228 | 21.563 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -0.78 | 76 | 1.0623606165 | 89.024 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -1.22 | 6 | 1.067134648 | 140.330 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.63 | √ | √ | √ | √
533 |  | 255910018391 | 14 | 13.66497468 | 21.692 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -0.18 | 76 | 1.0703322225 | 89.692 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.48 | 6 | 1.077222232 | 141.657 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.71 | √ | √ | √ | √
534 |  | 255910018388 | 14 | 13.75894284 | 21.842 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | 0.50 | 76 | 1.070909766 | 89.740 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.43 | 7 | 1.08540716 | 142.733 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -0.97 | √ | √ | √ | √
535 |  | 255910018173 | 13 | 13.4424848 | 21.339 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -1.81 | 75 | 1.0560495825 | 88.495 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -1.81 | 6 | 1.054871504 | 138.718 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -3.75 | √ | √ | √ | √
536 |  | 255910018262 | 14 | 13.68190921 | 21.719 | 13.69 | 13.69 | 21.732 | -0.06 | 76 | 1.066448592 | 89.367 | 1.08 | 1.08 | 90.125 | -0.84 | 6 | 1.072015136 | 140.972 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.19 | √ | √ | √ | √
537 |  | 255910018525 | 14 | 13.690348575 | 21.759 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | 0.19 | 77 | 1.078642611 | 90.380 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.29 | 7 | 1.0880150875 | 143.262 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -0.59 | √ | √ | √ | √
538 |  | 255910018387 | 14 | 13.52468778 | 21.495 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | -1.03 | 76 | 1.0676649825 | 89.461 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.73 | 6 | 1.054767461 | 138.885 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -3.63 | √ | √ | √ | √
539 |  | 255910018103 | 14 | 13.8049296 | 21.941 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | 1.02 | 77 | 1.077317595 | 90.269 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | 0.17 | 6 | 1.059443165 | 139.500 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -3.20 | √ | √ | √ | √
540 |  | 255910018399 | 14 | 13.669632435 | 21.726 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | 0.03 | 76 | 1.0637587665 | 89.133 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -1.09 | 6 | 1.069039741 | 140.764 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -2.33 | √ | √ | √ | √
541 |  | 255910018230 | 14 | 13.69481703 | 21.766 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | 0.22 | 76 | 1.0667163915 | 89.381 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.82 | 6 | 1.0751284445 | 141.566 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.77 | √ | √ | √ | √
542 |  | 255910018342 | 14 | 13.65677367 | 21.705 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | -0.06 | 76 | 1.0654257915 | 89.273 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.94 | 7 | 1.084645122 | 142.819 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -0.90 | √ | √ | √ | √
543 |  | 255910018314 | 14 | 13.631862375 | 21.666 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | -0.24 | 77 | 1.0750923855 | 90.083 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.04 | 6 | 1.0824134365 | 142.525 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.10 | √ | √ | √ | √
544 |  | 255910018220 | 14 | 13.69325922 | 21.763 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | 0.21 | 76 | 1.067478921 | 89.445 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.75 | 6 | 1.0772320735 | 141.843 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.58 | √ | √ | √ | √
545 |  | 255910018256 | 14 | 13.661132805 | 21.712 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | -0.03 | 76 | 1.069492257 | 89.614 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -0.56 | 6 | 1.0765031365 | 141.747 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -1.64 | √ | √ | √ | √
546 |  | 255910018393 | 13 | 13.488106575 | 21.437 | 13.67 | 13.67 | 21.718 | -1.29 | 75 | 1.054202949 | 88.333 | 1.08 | 1.08 | 90.117 | -1.98 | 6 | 1.0544314495 | 138.840 | 1.09 | 1.09 | 144.116 | -3.66 | √ | √ | √ | √
547 |  | 255910018286 | 14 | 13.63668487 | 21.560 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.72 | 76 | 1.067212197 | 89.435 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.77 | 6 | 1.065631059 | 140.456 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.55 | √ | √ | √ | √
548 |  | 255910018316 | 14 | 13.671585505 | 21.615 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.46 | 76 | 1.0674391275 | 89.454 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.75 | 6 | 1.0805781105 | 142.426 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.18 | √ | √ | √ | √
549 |  | 255910018325 | 14 | 13.72711611 | 21.702 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.06 | 76 | 1.0695686175 | 89.632 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.55 | 6 | 1.0795086675 | 142.285 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.28 | √ | √ | √ | √
550 |  | 255910018626 | 14 | 13.691171615 | 21.646 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.32 | 76 | 1.074465369 | 90.043 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.10 | 6 | 1.062755154 | 140.077 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.81 | √ | √ | √ | √
551 |  | 255910018142 | 14 | 13.689743175 | 21.643 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.33 | 76 | 1.066562595 | 89.380 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.83 | 6 | 1.077887007 | 142.072 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.43 | √ | √ | √ | √
552 |  | 255910018394 | 14 | 13.642577185 | 21.569 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.67 | 76 | 1.0689684885 | 89.582 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.61 | 6 | 1.0753380585 | 141.736 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.66 | √ | √ | √ | √
553 |  | 255910018181 | 14 | 13.59350203 | 21.491 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -1.03 | 76 | 1.0736167995 | 89.972 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.18 | 6 | 1.078486245 | 142.151 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.37 | √ | √ | √ | √
554 |  | 255910018601 | 14 | 13.770614855 | 21.771 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | 0.26 | 76 | 1.0607731785 | 88.895 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -1.37 | 6 | 1.0657852425 | 140.477 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.53 | √ | √ | √ | √
555 |  | 255910018146 | 14 | 13.814951435 | 21.841 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | 0.58 | 76 | 1.0730252745 | 89.922 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.23 | 6 | 1.0736934345 | 141.519 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -1.81 | √ | √ | √ | √
556 |  | 255910018326 | 14 | 13.71461726 | 21.683 | 13.74 | 13.74 | 21.715 | -0.15 | 76 | 1.069976232 | 89.667 | 1.08 | 1.08 | 90.129 | -0.51 | 6 | 1.07112699 | 141.181 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.05 | √ | √ | √ | √
557 |  | 255910018147 | 14 | 13.753341045 | 21.700 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -0.08 | 76 | 1.069875135 | 89.647 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -0.52 | 6 | 1.073141629 | 140.734 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.35 | √ | √ | √ | √
558 |  | 255910018646 | 14 | 13.669347015 | 21.567 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -0.69 | 77 | 1.079117982 | 90.422 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | 0.34 | 6 | 1.080335683 | 141.677 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.70 | √ | √ | √ | √
559 |  | 255910018656 | 14 | 13.753341045 | 21.700 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -0.08 | 77 | 1.07610228 | 90.169 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | 0.06 | 7 | 1.089063941 | 142.822 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.90 | √ | √ | √ | √
560 |  | 255910018672 | 14 | 13.77653507 | 21.737 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | 0.08 | 77 | 1.0784328885 | 90.364 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | 0.27 | 6 | 1.075163789 | 140.999 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.17 | √ | √ | √ | √
561 |  | 255910018283 | 14 | 13.67395829 | 21.575 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -0.66 | 76 | 1.0725219405 | 89.869 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -0.28 | 6 | 1.077079346 | 141.250 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.99 | √ | √ | √ | √
562 |  | 255910018451 | 14 | 13.56656376 | 21.405 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -1.44 | 76 | 1.0739243925 | 89.987 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -0.15 | 6 | 1.068498354 | 140.125 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.78 | √ | √ | √ | √
563 |  | 255910018272 | 14 | 13.88439761 | 21.907 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | 0.87 | 76 | 1.070690364 | 89.716 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -0.45 | 6 | 1.077718964 | 141.334 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.94 | √ | √ | √ | √
564 |  | 255910018251 | 14 | 13.88508586 | 21.908 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | 0.87 | 75 | 1.059120135 | 88.746 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -1.52 | 6 | 1.0515232 | 137.899 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -4.32 | √ | √ | √ | √
565 |  | 255910018617 | 14 | 13.620811625 | 21.491 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | -1.05 | 76 | 1.063611423 | 89.123 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -1.11 | 6 | 1.074654952 | 140.932 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.22 | √ | √ | √ | √
566 |  | 255910018119 | 14 | 13.77001046 | 21.726 | 13.77 | 13.77 | 21.718 | 0.04 | 76 | 1.0680607665 | 89.495 | 1.08 | 1.08 | 90.119 | -0.69 | 6 | 1.083131539 | 142.044 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.44 | √ | √ | √ | √
567 |  | 255910018351 | 14 | 13.69566426 | 21.768 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.22 | 76 | 1.0737360305 | 90.071 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.07 | 6 | 1.0797027165 | 141.918 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.53 | √ | √ | √ | √
568 |  | 255910018227 | 13 | 13.41230682 | 21.318 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -1.85 | 77 | 1.0759924805 | 90.260 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | 0.14 | 6 | 1.0702640445 | 140.678 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.39 | √ | √ | √ | √
569 |  | 255910018538 | 14 | 13.743778725 | 21.844 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.58 | 77 | 1.083682677 | 90.905 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | 0.85 | 6 | 1.070640144 | 140.727 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -2.36 | √ | √ | √ | √
570 |  | 255910018209 | 14 | 13.59869742 | 21.614 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.49 | 76 | 1.067045119 | 89.510 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.69 | 6 | 1.082085411 | 142.232 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.31 | √ | √ | √ | √
571 |  | 255910018549 | 14 | 13.672529415 | 21.731 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.06 | 77 | 1.0766070945 | 90.312 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | 0.20 | 6 | 1.080151185 | 141.977 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.49 | √ | √ | √ | √
572 |  | 255910018284 | 14 | 13.59705762 | 21.611 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.50 | 77 | 1.078638974 | 90.482 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | 0.39 | 6 | 1.080806892 | 142.064 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.43 | √ | √ | √ | √
573 |  | 255910018231 | 14 | 13.64026635 | 21.680 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.18 | 76 | 1.06702148 | 89.508 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.70 | 6 | 1.081745496 | 142.187 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.35 | √ | √ | √ | √
574 |  | 255910018298 | 14 | 13.595759445 | 21.609 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | -0.51 | 76 | 1.0678348765 | 89.576 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.62 | 6 | 1.07921916 | 141.855 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -1.58 | √ | √ | √ | √
575 |  | 255910018364 | 14 | 13.68552483 | 21.752 | 13.67 | 13.67 | 21.719 | 0.15 | 76 | 1.0714494945 | 89.879 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.28 | 7 | 1.086681939 | 142.836 | 1.10 | 1.10 | 144.126 | -0.90 | √ | √ | √ | √
576 |  | 255910018145 | 14 | 13.62247861 | 21.581 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.67 | 76 | 1.07358156 | 89.588 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.59 | 6 | 1.0714197555 | 140.832 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.29 | √ | √ | √ | √
577 |  | 255910018282 | 14 | 13.70084612 | 21.705 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.10 | 77 | 1.07869212 | 90.014 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.12 | 7 | 1.087392471 | 142.931 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -0.83 | √ | √ | √ | √
578 |  | 255910018118 | 14 | 13.626524535 | 21.587 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.65 | 77 | 1.07774496 | 89.935 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.21 | 6 | 1.0814527305 | 142.151 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.37 | √ | √ | √ | √
579 |  | 255910018592 | 14 | 13.67141373 | 21.658 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.32 | 76 | 1.0703232 | 89.316 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.90 | 6 | 1.069387941 | 140.565 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.47 | √ | √ | √ | √
580 |  | 255910018112 | 14 | 13.673539555 | 21.661 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.30 | 77 | 1.0755666 | 89.753 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.41 | 7 | 1.0851698655 | 142.639 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.03 | √ | √ | √ | √
581 |  | 255910018528 | 14 | 13.77811643 | 21.827 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | 0.46 | 76 | 1.06789968 | 89.114 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -1.12 | 6 | 1.0716587925 | 140.863 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.27 | √ | √ | √ | √
582 |  | 255910018669 | 14 | 13.700174085 | 21.704 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.11 | 77 | 1.07471772 | 89.682 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.49 | 6 | 1.079335389 | 141.872 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.57 | √ | √ | √ | √
583 |  | 255910018526 | 14 | 13.73403642 | 21.757 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | 0.14 | 76 | 1.07292708 | 89.533 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.65 | 6 | 1.075464744 | 141.363 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.92 | √ | √ | √ | √
584 |  | 255910018295 | 14 | 13.61518223 | 21.569 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | -0.73 | 76 | 1.06501392 | 88.873 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -1.39 | 6 | 1.0788299025 | 141.806 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.61 | √ | √ | √ | √
585 |  | 255910018217 | 14 | 13.757667365 | 21.795 | 13.72 | 13.72 | 21.727 | 0.31 | 77 | 1.0747296 | 89.683 | 1.08 | 1.08 | 90.123 | -0.49 | 6 | 1.080339783 | 142.004 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.47 | √ | √ | √ | √
586 |  | 255910018128 | 14 | 13.67320527 | 21.780 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | 0.28 | 76 | 1.0700674045 | 90.013 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.13 | 6 | 1.0773114135 | 141.726 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.66 | √ | √ | √ | √
587 |  | 255910018372 | 14 | 13.586691195 | 21.642 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | -0.35 | 76 | 1.0696816645 | 89.981 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.17 | 6 | 1.0801443765 | 142.099 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.40 | √ | √ | √ | √
588 |  | 255910018333 | 14 | 13.614533865 | 21.687 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | -0.15 | 76 | 1.067186141 | 89.771 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.40 | 6 | 1.07801582 | 141.819 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.60 | √ | √ | √ | √
589 |  | 255910018104 | 14 | 13.59799461 | 21.660 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | -0.27 | 75 | 1.0587073615 | 89.058 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -1.19 | 6 | 1.0672218585 | 140.399 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -2.58 | √ | √ | √ | √
590 |  | 255910018554 | 14 | 13.67320527 | 21.780 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | 0.28 | 76 | 1.0682115665 | 89.857 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.31 | 7 | 1.083576578 | 142.550 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.09 | √ | √ | √ | √
591 |  | 255910018468 | 14 | 13.644830835 | 21.735 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | 0.07 | 76 | 1.067436872 | 89.792 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.38 | 6 | 1.080853165 | 142.192 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.34 | √ | √ | √ | √
592 |  | 255910018627 | 14 | 13.586691195 | 21.642 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | -0.35 | 76 | 1.060714281 | 89.227 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -1.01 | 6 | 1.075623248 | 141.504 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.81 | √ | √ | √ | √
593 |  | 255910018212 | 14 | 13.67320527 | 21.780 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | 0.28 | 76 | 1.0654320955 | 89.623 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.57 | 6 | 1.0810645965 | 142.220 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -1.32 | √ | √ | √ | √
594 |  | 255910018131 | 13 | 13.400109855 | 21.345 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | -1.72 | 75 | 1.053582377 | 88.627 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -1.67 | 6 | 1.0619766045 | 139.709 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -3.06 | √ | √ | √ | √
595 |  | 255910018139 | 14 | 13.67320527 | 21.780 | 13.64 | 13.64 | 21.719 | 0.28 | 76 | 1.070038474 | 90.011 | 1.07 | 1.07 | 90.134 | -0.14 | 6 | 1.072367422 | 141.076 | 1.10 | 1.10 | 144.119 | -2.11 | √ | √ | √ | √
596 |  | 255910018113 | 14 | 13.67784117 | 21.796 | 13.64 | 13.64 | 21.728 | 0.31 | 76 | 1.069069838 | 89.931 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.23 | 6 | 1.0752190085 | 141.455 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.85 | √ | √ | √ | √
597 |  | 255910018243 | 14 | 13.687971975 | 21.812 | 13.64 | 13.64 | 21.728 | 0.39 | 76 | 1.0697073805 | 89.984 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.17 | 6 | 1.0765073165 | 141.625 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.73 | √ | √ | √ | √
598 |  | 255910018296 | 14 | 13.59060444 | 21.657 | 13.64 | 13.64 | 21.728 | -0.33 | 76 | 1.069020549 | 89.927 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.23 | 6 | 1.0796535925 | 142.038 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.45 | √ | √ | √ | √
599 |  | 255910018267 | 14 | 13.642294725 | 21.739 | 13.64 | 13.64 | 21.728 | 0.05 | 76 | 1.0686723115 | 89.897 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.26 | 7 | 1.084328091 | 142.653 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.02 | √ | √ | √ | √
600 |  | 255910018153 | 16 | 15.86170442 | 21.521 | 16.02 | 16.02 | 21.729 | -0.96 | 76 | 1.062997565 | 89.629 | 1.07 | 1.07 | 90.135 | -0.56 | 6 | 1.067284764 | 140.868 | 1.09 | 1.09 | 144.130 | -2.26 | √ | √ | √ | √