## Sheet1
水 表 检 定 记 录
计量标准装置 | [8 empty] | 计量标准名称 |  | 质量法水表检定装置（串联） |  |  | 测量范围 |  | 0.5-5000L |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号
[9 empty] | 有效期至 |  | 2027.4.16 |  |  | 测量范围 |  | DN(15-25) |  | 检定依据 |  | JJG162-2019 |  | 脉冲当量 |  | 指针 |  | 1
送检单位 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 水表名称 |  | NB-IoT物联网阀控水表 |  |  | 型号规格 |  | LXSF-NB DN15 |  | 设备准确度等级 |  | 0.2级 |  |  |  | 梅花针 |  | 0.0842872
制造商 |  |  |  |  | 扬州昌润仪表有限公司 |  |  |  | 检定类别 |  | ☑首次 □后续 |  |  | 温度等级 |  | T30 |  | 水表准确度等级 |  | 2级 |  |  |  | 检定员 |  | 钱亚东
检定地点 |  |  |  |  | 二检合一检定站 |  |  |  | 环境温度 |  | 22 |  | ℃ | 水温 |  | 13.40 |  | ℃ | 水密度 |  | 0.99938 |  | kg/L | 核验员 |  | 赵应书
检定日期 |  |  |  |  | 2025-12-26 |  |  |  | 环境湿度 |  | 82 |  | %RH | 水压 |  | 0.50 |  | MPa | MAP |  | 1.6 |  | MPa | 有效期 |  | 2027/4/16
检定流量点 |  |  |  |  | Q3 | 2500 |  | L/h | Q2 | 40 |  | L/h | Q1 | 25 |  | L/h | Q3/Q1 |  | 100.0 |  |  |  |  | 外观标志封印 | 密封性 | 误差 分布 | 检定结论
|  |  | 水表Q3 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q2 |  |  | 检定装置 |  |  |  | 水表Q1 |  |  | 检定装置
序号 | 合格证编号 | 出厂编号 | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/% | 信号值 | 体积值/L | 用时/s | 质量/kg | 体积/L | 用时/s | 误差/%
1 |  | 232810022945 | 14 | 14.0152896 | 21.683 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -0.18 | 125 | 1.05484204 | 89.687 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.49 | 11 | 1.06686723 | 142.712 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.99 | √ | √ | √ | √
2 |  | 232810022965 | 14 | 14.01601968 | 21.684 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -0.17 | 125 | 1.05665252 | 89.841 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.32 | 11 | 1.063779115 | 142.299 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -1.27 | √ | √ | √ | √
3 |  | 232810023090 | 14 | 13.83394896 | 21.403 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -1.47 | 125 | 1.05269766 | 89.504 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.69 | 11 | 1.074592905 | 143.746 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.27 | √ | √ | √ | √
4 |  | 232810066057 | 14 | 14.01460164 | 21.682 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -0.18 | 125 | 1.05130482 | 89.386 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.82 | 11 | 1.0728441225 | 143.512 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.43 | √ | √ | √ | √
5 |  | 232810066399 | 14 | 13.96760976 | 21.610 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -0.52 | 126 | 1.06313018 | 90.391 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 0.30 | 11 | 1.0834014675 | 144.924 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | 0.55 | √ | √ | √ | √
6 |  | 232810066240 | 14 | 13.93257996 | 21.555 | 14.04 | 14.04 | 21.722 | -0.77 | 125 | 1.05777612 | 89.936 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.21 | 11 | 1.0818563325 | 144.717 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | 0.40 | √ | √ | √ | √
7 |  | 254910075986 | 14 | 13.730334085 | 21.699 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -0.11 | 75 | 1.0514530975 | 89.444 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.76 | 6 | 1.02591361 | 137.227 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -4.79 | √ | √ | √ | √
8 |  | 254910075593 | 14 | 13.730334085 | 21.699 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -0.11 | 75 | 1.0533453645 | 89.605 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.58 | 6 | 1.05153225 | 140.654 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.41 | √ | √ | √ | √
9 |  | 254910076047 | 14 | 13.665430195 | 21.597 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -0.58 | 75 | 1.0497091605 | 89.295 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.92 | 6 | 1.05153656 | 140.655 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.41 | √ | √ | √ | √
10 |  | 254910075533 | 14 | 13.723434095 | 21.689 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -0.16 | 75 | 1.055925247 | 89.824 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.34 | 6 | 1.0448334325 | 139.758 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -3.03 | √ | √ | √ | √
11 |  | 243910046018 | 14 | 13.926722645 | 22.010 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | 1.32 | 77 | 1.0806402035 | 91.926 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 2.00 | 6 | 1.0710274575 | 143.262 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.60 | √ | √ | √ | √
12 |  | 254910076113 | 14 | 13.634861315 | 21.549 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -0.80 | 75 | 1.051566464 | 89.453 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.75 | 6 | 1.04737741 | 140.098 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.80 | √ | √ | √ | √
13 |  | 243910091964 | 14 | 13.77639358 | 21.772 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | 0.23 | 76 | 1.06816671 | 90.865 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.82 | 6 | 1.0730725525 | 143.535 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.41 | √ | √ | √ | √
14 |  | 243910091726 | 14 | 13.549752275 | 21.414 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | -1.42 | 76 | 1.061277841 | 90.279 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.17 | 6 | 1.0657606375 | 142.557 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.09 | √ | √ | √ | √
15 |  | 254910075958 | 14 | 13.866739465 | 21.915 | 13.75 | 13.75 | 21.723 | 0.89 | 75 | 1.0574816525 | 89.956 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.19 | 6 | 1.05048492 | 140.514 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -2.51 | √ | √ | √ | √
16 |  | 231810103322 | 14 | 14.02265775 | 21.966 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | 1.06 | 75 | 1.0585009575 | 89.959 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.19 | 6 | 1.07809704 | 143.874 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.18 | √ | √ | √ | √
17 |  | 243910047071 | 14 | 13.739926875 | 21.523 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | -0.97 | 76 | 1.070012685 | 90.938 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 0.90 | 6 | 1.08148176 | 144.326 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.14 | √ | √ | √ | √
18 |  | 243910047018 | 14 | 13.850358 | 21.696 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | -0.18 | 76 | 1.0736682285 | 91.248 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 1.24 | 6 | 1.07558388 | 143.539 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.41 | √ | √ | √ | √
19 |  | 243910047076 | 14 | 13.898906625 | 21.772 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | 0.17 | 76 | 1.0705779315 | 90.986 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 0.95 | 6 | 1.08022572 | 144.158 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.02 | √ | √ | √ | √
20 |  | 231810103398 | 14 | 13.97564925 | 21.892 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | 0.73 | 76 | 1.062703719 | 90.317 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 0.21 | 6 | 1.07985528 | 144.109 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.01 | √ | √ | √ | √
21 |  | 231810103372 | 14 | 13.771978125 | 21.573 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | -0.74 | 75 | 1.056315267 | 89.774 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.39 | 6 | 1.07419608 | 143.354 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.54 | √ | √ | √ | √
22 |  | 232810066147 | 14 | 13.896187125 | 21.768 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | 0.15 | 75 | 1.0529545425 | 89.488 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.71 | 6 | 1.07493804 | 143.453 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.47 | √ | √ | √ | √
23 |  | 231810103354 | 14 | 13.919386125 | 21.804 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | 0.32 | 74 | 1.039516947 | 88.346 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -1.98 | 6 | 1.05712344 | 141.075 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -2.12 | √ | √ | √ | √
24 |  | 232810066113 | 14 | 13.850691 | 21.697 | 13.88 | 13.88 | 21.735 | -0.18 | 75 | 1.0509205035 | 89.315 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.90 | 6 | 1.07964684 | 144.081 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.03 | √ | √ | √ | √
25 |  | 243910046974 | 14 | 13.99484394 | 21.942 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.97 | 76 | 1.074356963 | 91.641 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | 1.69 | 6 | 1.07730972 | 143.776 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.25 | √ | √ | √ | √
26 |  | 231810103288 | 14 | 13.90486482 | 21.800 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.32 | 75 | 1.048781211 | 89.460 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -0.73 | 6 | 1.07664984 | 143.688 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.31 | √ | √ | √ | √
27 |  | 231810103298 | 14 | 13.92810804 | 21.837 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.49 | 76 | 1.0744869125 | 91.652 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | 1.70 | 6 | 1.07539812 | 143.521 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.43 | √ | √ | √ | √
28 |  | 231810103264 | 14 | 13.92946632 | 21.839 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.50 | 75 | 1.0468488725 | 89.295 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -0.91 | 6 | 1.07704836 | 143.742 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.27 | √ | √ | √ | √
29 |  | 243910047099 | 14 | 13.96791396 | 21.899 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.78 | 77 | 1.076453059 | 91.820 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | 1.89 | 7 | 1.08776196 | 145.171 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | 0.72 | √ | √ | √ | √
30 |  | 222810008267 | 14 | 13.8241719 | 21.674 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | -0.26 | 75 | 1.052219062 | 89.753 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -0.41 | 6 | 1.05321708 | 140.561 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -2.48 | √ | √ | √ | √
31 |  | 231810103327 | 14 | 13.86134442 | 21.732 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.01 | 74 | 1.046235046 | 89.242 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -0.97 | 6 | 1.07233416 | 143.112 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.71 | √ | √ | √ | √
32 |  | 231810103292 | 14 | 13.93975044 | 21.855 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | 0.58 | 75 | 1.048185345 | 89.409 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -0.79 | 6 | 1.077516 | 143.804 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.23 | √ | √ | √ | √
33 |  | 231810103376 | 14 | 13.8478032 | 21.711 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | -0.09 | 74 | 1.0391638915 | 88.639 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | -1.64 | 6 | 1.07437536 | 143.385 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.52 | √ | √ | √ | √
34 |  | 243910047101 | 14 | 13.82113656 | 21.669 | 13.86 | 13.86 | 21.730 | -0.28 | 76 | 1.0700453865 | 91.273 | 1.06 | 1.06 | 90.118 | 1.28 | 6 | 1.07824608 | 143.901 | 1.08 | 1.08 | 144.135 | -0.16 | √ | √ | √ | √
35 |  | 243910046019 | 14 | 13.72826304 | 21.794 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 0.35 | 77 | 1.077750947 | 91.677 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 1.72 | 6 | 1.078413952 | 144.175 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | 0.04 | √ | √ | √ | √
36 |  | 254910076099 | 14 | 13.83853752 | 21.969 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 1.16 | 75 | 1.0483847855 | 89.179 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -1.05 | 6 | 1.056306328 | 141.219 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -2.01 | √ | √ | √ | √
37 |  | 254910075896 | 14 | 13.69503432 | 21.741 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 0.11 | 74 | 1.045656573 | 88.947 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -1.31 | 6 | 1.044432158 | 139.632 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -3.11 | √ | √ | √ | √
38 |  | 254910076089 | 14 | 13.73826312 | 21.810 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 0.43 | 74 | 1.044139369 | 88.818 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -1.45 | 6 | 1.037417612 | 138.694 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -3.76 | √ | √ | √ | √
39 |  | 243910045956 | 14 | 13.71829032 | 21.778 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 0.28 | 77 | 1.078946063 | 91.779 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 1.84 | 6 | 1.07839886 | 144.173 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | 0.04 | √ | √ | √ | √
40 |  | 254910075873 | 14 | 13.85026128 | 21.988 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 1.24 | 75 | 1.059254196 | 90.104 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -0.02 | 6 | 1.062598614 | 142.061 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -1.43 | √ | √ | √ | √
41 |  | 254910076048 | 14 | 13.5867024 | 21.569 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | -0.68 | 74 | 1.039435189 | 88.418 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | -1.89 | 6 | 1.033188618 | 138.129 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -4.16 | √ | √ | √ | √
42 |  | 243910045529 | 14 | 13.76424144 | 21.851 | 13.68 | 13.68 | 21.717 | 0.62 | 77 | 1.0789344085 | 91.778 | 1.06 | 1.06 | 90.125 | 1.83 | 6 | 1.073621164 | 143.534 | 1.08 | 1.08 | 144.120 | -0.41 | √ | √ | √ | √
43 |  | 254910075982 | 14 | 13.76791818 | 21.727 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.02 | 75 | 1.0551823 | 89.710 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.45 | 6 | 1.038586965 | 138.461 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -3.92 | √ | √ | √ | √
44 |  | 254910075941 | 14 | 13.81518719 | 21.801 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.36 | 75 | 1.06033284 | 90.148 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | 0.03 | 6 | 1.054919794 | 140.638 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -2.41 | √ | √ | √ | √
45 |  | 254910075857 | 14 | 13.841519635 | 21.843 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.56 | 76 | 1.06411068 | 90.469 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | 0.39 | 6 | 1.066174085 | 142.139 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -1.37 | √ | √ | √ | √
46 |  | 243910046031 | 14 | 13.85138914 | 21.858 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.63 | 76 | 1.07391038 | 91.303 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | 1.31 | 6 | 1.074742091 | 143.281 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.58 | √ | √ | √ | √
47 |  | 231810103281 | 14 | 13.71858442 | 21.649 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.34 | 74 | 1.04330924 | 88.701 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.57 | 6 | 1.06703348 | 142.253 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -1.29 | √ | √ | √ | √
48 |  | 231810103278 | 14 | 13.78534467 | 21.754 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | 0.15 | 75 | 1.04737222 | 89.046 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.19 | 6 | 1.078240207 | 143.747 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.26 | √ | √ | √ | √
49 |  | 231810103396 | 14 | 13.762123115 | 21.717 | 13.77 | 13.77 | 21.722 | -0.02 | 75 | 1.04932474 | 89.212 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.01 | 6 | 1.077005705 | 143.583 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.37 | √ | √ | √ | √
50 |  | 243910045842 | 14 | 13.75395408 | 21.843 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.54 | 77 | 1.078683562 | 91.593 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | 1.62 | 6 | 1.07063214 | 142.478 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -1.14 | √ | √ | √ | √
51 |  | 243910046028 | 14 | 13.769262 | 21.867 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.65 | 77 | 1.080524203 | 91.749 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | 1.79 | 7 | 1.085268885 | 144.426 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | 0.21 | √ | √ | √ | √
52 |  | 254910076005 | 14 | 13.7546244 | 21.844 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.55 | 75 | 1.0500283695 | 89.160 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | -1.08 | 6 | 1.056713424 | 140.626 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -2.43 | √ | √ | √ | √
53 |  | 254910075894 | 14 | 13.578426 | 21.564 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.74 | 75 | 1.047596473 | 88.953 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | -1.31 | 6 | 1.052997651 | 140.131 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -2.77 | √ | √ | √ | √
54 |  | 254910076065 | 14 | 13.57865856 | 21.564 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | -0.74 | 76 | 1.061947953 | 90.172 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | 0.04 | 6 | 1.062464154 | 141.391 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -1.90 | √ | √ | √ | √
55 |  | 254910076046 | 14 | 13.68685368 | 21.736 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.05 | 75 | 1.0559833845 | 89.666 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | -0.52 | 6 | 1.058841519 | 140.909 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -2.23 | √ | √ | √ | √
56 |  | 243910046002 | 14 | 13.788756 | 21.898 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 0.80 | 77 | 1.0766380515 | 91.419 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | 1.43 | 6 | 1.078939833 | 143.583 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -0.37 | √ | √ | √ | √
57 |  | 254910075927 | 14 | 13.84213536 | 21.983 | 13.68 | 13.68 | 21.725 | 1.19 | 75 | 1.058563891 | 89.885 | 1.06 | 1.06 | 90.134 | -0.28 | 6 | 1.067114556 | 142.010 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -1.47 | √ | √ | √ | √
58 |  | 254910076057 | 14 | 13.69235725 | 21.817 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.46 | 76 | 1.060939047 | 90.176 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | 0.04 | 6 | 1.06433565 | 141.705 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | -1.68 | √ | √ | √ | √
59 |  | 254910076109 | 13 | 13.4892021 | 21.493 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -1.03 | 74 | 1.045809954 | 88.890 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -1.39 | 6 | 1.0506582625 | 139.884 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | -2.94 | √ | √ | √ | √
60 |  | 243910046013 | 14 | 13.7491262 | 21.907 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.87 | 77 | 1.080541329 | 91.842 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | 1.89 | 7 | 1.0838650325 | 144.305 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | 0.13 | √ | √ | √ | √
61 |  | 243910045739 | 14 | 13.77893501 | 21.955 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 1.09 | 77 | 1.076685351 | 91.515 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | 1.53 | 6 | 1.08050387 | 143.858 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | -0.18 | √ | √ | √ | √
62 |  | 254910075852 | 14 | 13.74128895 | 21.895 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.82 | 76 | 1.0625075265 | 90.309 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | 0.19 | 6 | 1.065251445 | 141.827 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | -1.59 | √ | √ | √ | √
63 |  | 243910092894 | 14 | 13.6937884 | 21.819 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | 0.47 | 77 | 1.074695853 | 91.345 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | 1.34 | 7 | 1.0880424 | 144.861 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | 0.51 | √ | √ | √ | √
64 |  | 231810103381 | 14 | 13.57387166 | 21.628 | 13.63 | 13.63 | 21.718 | -0.41 | 75 | 1.05220689 | 89.434 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.78 | 6 | 1.0783551075 | 143.571 | 1.08 | 1.08 | 144.123 | -0.38 | √ | √ | √ | √
65 |  | 224810054205 | 14 | 13.816607795 | 21.656 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | -0.28 | 75 | 1.05077367 | 89.751 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -0.40 | 6 | 1.07979123 | 143.910 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -0.16 | √ | √ | √ | √
66 |  | 243910045861 | 14 | 13.959702235 | 21.880 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.76 | 76 | 1.068228645 | 91.242 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | 1.25 | 6 | 1.082931906 | 144.329 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | 0.13 | √ | √ | √ | √
67 |  | 243910046034 | 14 | 13.931438035 | 21.836 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.55 | 76 | 1.072492955 | 91.606 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | 1.66 | 6 | 1.077379485 | 143.589 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -0.38 | √ | √ | √ | √
68 |  | 254910075867 | 14 | 13.85782642 | 21.721 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.02 | 74 | 1.03946829 | 88.785 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -1.47 | 6 | 1.0505161065 | 140.008 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -2.86 | √ | √ | √ | √
69 |  | 254910076040 | 14 | 13.88431718 | 21.762 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.21 | 74 | 1.04162893 | 88.970 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -1.27 | 6 | 1.0503235995 | 139.983 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -2.88 | √ | √ | √ | √
70 |  | 243910045818 | 14 | 14.01131211 | 21.961 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 1.13 | 76 | 1.07237163 | 91.596 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | 1.65 | 6 | 1.0787951685 | 143.777 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -0.25 | √ | √ | √ | √
71 |  | 243910045985 | 14 | 13.891812735 | 21.774 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.27 | 76 | 1.072566805 | 91.612 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | 1.67 | 6 | 1.080176244 | 143.961 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -0.12 | √ | √ | √ | √
72 |  | 254910076127 | 14 | 13.809181515 | 21.644 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | -0.33 | 74 | 1.043750535 | 89.151 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -1.07 | 6 | 1.062956601 | 141.666 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | -1.71 | √ | √ | √ | √
73 |  | 224810054301 | 14 | 13.70428531 | 21.480 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | -1.09 | 75 | 1.04932621 | 89.627 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -0.54 | 7 | 1.0885913955 | 145.083 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | 0.66 | √ | √ | √ | √
74 |  | 224810054462 | 14 | 13.92327744 | 21.823 | 13.86 | 13.86 | 21.716 | 0.49 | 75 | 1.05231608 | 89.883 | 1.06 | 1.06 | 90.112 | -0.25 | 6 | 1.081690344 | 144.163 | 1.08 | 1.08 | 144.138 | 0.02 | √ | √ | √ | √
75 |  | 254910075829 | 14 | 13.923029205 | 21.940 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | 1.00 | 76 | 1.0623612975 | 90.787 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 0.75 | 6 | 1.058469798 | 141.120 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -2.08 | √ | √ | √ | √
76 |  | 243910092970 | 14 | 13.820468805 | 21.778 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | 0.26 | 76 | 1.063018251 | 90.843 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 0.81 | 6 | 1.077299737 | 143.630 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -0.34 | √ | √ | √ | √
77 |  | 243910091831 | 14 | 13.64345562 | 21.499 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -1.03 | 76 | 1.0660161945 | 91.100 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 1.09 | 6 | 1.070241888 | 142.689 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -1.00 | √ | √ | √ | √
78 |  | 243910091741 | 14 | 13.719700455 | 21.619 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.47 | 76 | 1.0634347785 | 90.879 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 0.85 | 6 | 1.065860595 | 142.105 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -1.40 | √ | √ | √ | √
79 |  | 243910046023 | 14 | 13.87840716 | 21.869 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | 0.68 | 76 | 1.072894698 | 91.687 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 1.74 | 6 | 1.082496104 | 144.323 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | 0.14 | √ | √ | √ | √
80 |  | 243910046000 | 14 | 13.719700455 | 21.619 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | -0.47 | 76 | 1.0720268445 | 91.613 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 1.66 | 6 | 1.078598018 | 143.803 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -0.22 | √ | √ | √ | √
81 |  | 243910045745 | 14 | 13.89980148 | 21.903 | 13.79 | 13.79 | 21.722 | 0.83 | 76 | 1.0706180325 | 91.493 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 1.53 | 6 | 1.07640575 | 143.511 | 1.08 | 1.08 | 144.124 | -0.43 | √ | √ | √ | √
82 |  | 243910045582 | 14 | 13.84097624 | 21.636 | 13.90 | 13.90 | 21.720 | -0.39 | 75 | 1.056149558 | 89.959 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | -0.17 | 6 | 1.06088897 | 141.254 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -2.00 | √ | √ | √ | √
83 |  | 243910045903 | 14 | 13.887788495 | 21.709 | 13.90 | 13.90 | 21.720 | -0.05 | 76 | 1.063621154 | 90.595 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | 0.53 | 6 | 1.05952069 | 141.072 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -2.12 | √ | √ | √ | √
84 |  | 243910046027 | 14 | 14.036409415 | 21.942 | 13.90 | 13.90 | 21.720 | 1.02 | 77 | 1.077814224 | 91.804 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | 1.87 | 6 | 1.0759779375 | 143.263 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -0.60 | √ | √ | √ | √
85 |  | 243910045747 | 14 | 13.955512725 | 21.815 | 13.90 | 13.90 | 21.720 | 0.44 | 77 | 1.077611088 | 91.787 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | 1.85 | 6 | 1.082792275 | 144.170 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.03 | √ | √ | √ | √
86 |  | 243910046006 | 14 | 14.037104165 | 21.943 | 13.90 | 13.90 | 21.720 | 1.02 | 77 | 1.075898186 | 91.641 | 1.06 | 1.06 | 90.116 | 1.69 | 6 | 1.0766685725 | 143.355 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -0.54 | √ | √ | √ | √
87 |  | 243910045803 | 14 | 13.86560136 | 21.757 | 13.85 | 13.85 | 21.725 | 0.15 | 76 | 1.070591845 | 91.467 | 1.06 | 1.06 | 90.135 | 1.48 | 6 | 1.068570662 | 142.471 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -1.15 | √ | √ | √ | √
88 |  | 254910075864 | 14 | 13.85543913 | 21.741 | 13.85 | 13.85 | 21.725 | 0.08 | 75 | 1.047316435 | 89.479 | 1.06 | 1.06 | 90.135 | -0.73 | 6 | 1.049846661 | 139.974 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -2.88 | √ | √ | √ | √
89 |  | 254910075677 | 14 | 13.85543913 | 21.741 | 13.85 | 13.85 | 21.725 | 0.08 | 75 | 1.054587495 | 90.100 | 1.06 | 1.06 | 90.135 | -0.04 | 6 | 1.061972238 | 141.591 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -1.76 | √ | √ | √ | √
90 |  | 232810066637 | 14 | 13.940577 | 21.613 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.46 | 125 | 1.049807616 | 89.591 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.59 | 11 | 1.089192015 | 145.019 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.62 | √ | √ | √ | √
91 |  | 232810066269 | 14 | 13.894066395 | 21.541 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.79 | 125 | 1.056268224 | 90.143 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | 0.03 | 11 | 1.08812467 | 144.877 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.52 | √ | √ | √ | √
92 |  | 231810103113 | 14 | 13.750151015 | 21.318 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -1.82 | 124 | 1.047262656 | 89.374 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.83 | 11 | 1.082246695 | 144.094 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.02 | √ | √ | √ | √
93 |  | 232810066554 | 14 | 13.894738635 | 21.542 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.79 | 125 | 1.05300096 | 89.864 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.28 | 11 | 1.0870216025 | 144.730 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.42 | √ | √ | √ | √
94 |  | 232810066065 | 14 | 13.8607485 | 21.490 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -1.03 | 124 | 1.047051456 | 89.356 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.85 | 11 | 1.0777857125 | 143.500 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.44 | √ | √ | √ | √
95 |  | 232810023175 | 14 | 13.905662535 | 21.559 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.71 | 123 | 1.035711072 | 88.388 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.92 | 11 | 1.079072805 | 143.672 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.32 | √ | √ | √ | √
96 |  | 231810012326 | 14 | 13.85803153 | 21.485 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -1.05 | 124 | 1.041889728 | 88.915 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -1.34 | 11 | 1.0749279125 | 143.120 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.70 | √ | √ | √ | √
97 |  | 231810103147 | 14 | 13.97203223 | 21.662 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.24 | 124 | 1.04859744 | 89.488 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.70 | 11 | 1.08224886 | 144.095 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | -0.02 | √ | √ | √ | √
98 |  | 232810066608 | 14 | 13.853563935 | 21.479 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -1.08 | 124 | 1.049271168 | 89.545 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.64 | 11 | 1.08376003 | 144.296 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.12 | √ | √ | √ | √
99 |  | 232810023043 | 14 | 13.9839925 | 21.681 | 14.01 | 14.01 | 21.713 | -0.15 | 125 | 1.05242544 | 89.815 | 1.06 | 1.06 | 90.120 | -0.34 | 11 | 1.0838801875 | 144.312 | 1.08 | 1.08 | 144.128 | 0.13 | √ | √ | √ | √
100 |  | 231810103210 | 14 | 13.883385135 | 21.526 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -0.94 | 124 | 1.0454797045 | 89.434 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -0.76 | 11 | 1.090327308 | 144.968 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | 0.58 | √ | √ | √ | √
101 |  | 232810066074 | 14 | 13.982050735 | 21.679 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -0.24 | 124 | 1.04502986 | 89.396 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -0.80 | 11 | 1.0837561 | 144.095 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.02 | √ | √ | √ | √
102 |  | 232810066658 | 14 | 13.90750495 | 21.563 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -0.77 | 124 | 1.047625684 | 89.618 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -0.56 | 11 | 1.080321988 | 143.638 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.34 | √ | √ | √ | √
103 |  | 231810103697 | 14 | 13.794810335 | 21.389 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -1.57 | 123 | 1.035194384 | 88.555 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -1.74 | 11 | 1.071308528 | 142.440 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.17 | √ | √ | √ | √
104 |  | 232810066005 | 14 | 13.93217135 | 21.602 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -0.59 | 123 | 1.0371718035 | 88.724 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -1.55 | 11 | 1.070904196 | 142.386 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -1.21 | √ | √ | √ | √
105 |  | 231810103678 | 14 | 13.825419095 | 21.436 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -1.35 | 124 | 1.044770699 | 89.374 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -0.83 | 11 | 1.086127892 | 144.410 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | 0.20 | √ | √ | √ | √
106 |  | 232810066461 | 14 | 13.91706318 | 21.578 | 14.02 | 14.02 | 21.730 | -0.70 | 125 | 1.051454103 | 89.946 | 1.05 | 1.05 | 90.121 | -0.19 | 11 | 1.081416828 | 143.784 | 1.08 | 1.08 | 144.127 | -0.24 | √ | √ | √ | √
107 |  | 231810103148 | 14 | 13.87404252 | 21.494 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -1.11 | 124 | 1.0479162325 | 89.484 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.72 | 11 | 1.083759793 | 144.504 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | 0.26 | √ | √ | √ | √
108 |  | 232810066196 | 14 | 13.92422783 | 21.572 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -0.75 | 124 | 1.0479014555 | 89.483 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.72 | 11 | 1.076620869 | 143.552 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | -0.41 | √ | √ | √ | √
109 |  | 232810065984 | 14 | 13.96435363 | 21.634 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -0.47 | 125 | 1.0524464385 | 89.871 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.29 | 11 | 1.082517724 | 144.339 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | 0.14 | √ | √ | √ | √
110 |  | 231810103369 | 14 | 13.89778128 | 21.531 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -0.94 | 124 | 1.0425226275 | 89.023 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -1.23 | 11 | 1.079588214 | 143.948 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | -0.13 | √ | √ | √ | √
111 |  | 222810007514 | 14 | 13.78360514 | 21.354 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -1.76 | 124 | 1.0423811905 | 89.011 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -1.24 | 11 | 1.075456632 | 143.397 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | -0.51 | √ | √ | √ | √
112 |  | 232810022933 | 14 | 13.96063568 | 21.629 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -0.49 | 124 | 1.0460353315 | 89.323 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.90 | 11 | 1.074722633 | 143.299 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | -0.58 | √ | √ | √ | √
113 |  | 231810103846 | 14 | 13.94221429 | 21.600 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -0.63 | 124 | 1.0435506845 | 89.111 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -1.13 | 11 | 1.079595781 | 143.949 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | -0.13 | √ | √ | √ | √
114 |  | 232810023615 | 14 | 14.04651331 | 21.762 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | 0.12 | 125 | 1.0543041185 | 90.030 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.11 | 11 | 1.082487456 | 144.335 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | 0.14 | √ | √ | √ | √
115 |  | 231810103027 | 14 | 13.82998832 | 21.426 | 14.03 | 14.03 | 21.736 | -1.43 | 124 | 1.0458052325 | 89.304 | 1.06 | 1.06 | 90.132 | -0.92 | 11 | 1.08174589 | 144.236 | 1.08 | 1.08 | 144.136 | 0.07 | √ | √ | √ | √
116 |  | 232810066650 | 14 | 14.071354315 | 21.808 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | 0.40 | 126 | 1.062491001 | 90.821 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | 0.76 | 11 | 1.0880701125 | 145.008 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.61 | √ | √ | √ | √
117 |  | 232810023144 | 14 | 13.88844455 | 21.524 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -0.90 | 124 | 1.0471026825 | 89.506 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -0.70 | 11 | 1.087699158 | 144.958 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.57 | √ | √ | √ | √
118 |  | 232810065960 | 14 | 13.92199646 | 21.576 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -0.66 | 126 | 1.058344707 | 90.467 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | 0.36 | 11 | 1.081897992 | 144.185 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.04 | √ | √ | √ | √
119 |  | 232810066094 | 14 | 14.042062965 | 21.763 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | 0.19 | 124 | 1.041293442 | 89.009 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -1.25 | 11 | 1.088951535 | 145.125 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.69 | √ | √ | √ | √
120 |  | 231810103251 | 14 | 13.808685185 | 21.401 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -1.47 | 124 | 1.0412755155 | 89.008 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -1.25 | 11 | 1.0807007715 | 144.026 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -0.07 | √ | √ | √ | √
121 |  | 232810066056 | 14 | 14.082538285 | 21.825 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | 0.48 | 124 | 1.048050678 | 89.587 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -0.61 | 11 | 1.069056261 | 142.474 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -1.15 | √ | √ | √ | √
122 |  | 232810023427 | 14 | 13.85391159 | 21.471 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -1.15 | 123 | 1.0362982755 | 88.582 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -1.73 | 11 | 1.076304474 | 143.440 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -0.48 | √ | √ | √ | √
123 |  | 231810103198 | 14 | 13.88651048 | 21.521 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -0.92 | 124 | 1.048647525 | 89.638 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -0.56 | 11 | 1.0845098145 | 144.533 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | 0.28 | √ | √ | √ | √
124 |  | 232810022931 | 14 | 13.88651048 | 21.521 | 14.02 | 14.02 | 21.721 | -0.92 | 124 | 1.0447110765 | 89.301 | 1.05 | 1.05 | 90.138 | -0.93 | 11 | 1.0766797545 | 143.490 | 1.08 | 1.08 | 144.132 | -0.45 | √ | √ | √ | √
125 |  | 231810103605 | 14 | 13.89357013 | 21.610 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.55 | 123 | 1.034808267 | 88.435 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -1.87 | 11 | 1.0666499235 | 142.143 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.37 | √ | √ | √ | √
126 |  | 232810023192 | 14 | 13.86987701 | 21.573 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.72 | 124 | 1.0421844945 | 89.065 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -1.17 | 11 | 1.0635471 | 141.729 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -1.66 | √ | √ | √ | √
127 |  | 231810012488 | 14 | 13.81443008 | 21.487 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -1.11 | 125 | 1.050370578 | 89.765 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -0.39 | 11 | 1.086983205 | 144.852 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | 0.51 | √ | √ | √ | √
128 |  | 231810103123 | 14 | 13.85604671 | 21.551 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.82 | 123 | 1.033504905 | 88.323 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -1.99 | 11 | 1.07412417 | 143.139 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -0.68 | √ | √ | √ | √
129 |  | 231810103768 | 14 | 13.85675918 | 21.552 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.81 | 124 | 1.041964104 | 89.046 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -1.19 | 11 | 1.07684955 | 143.502 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -0.43 | √ | √ | √ | √
130 |  | 232810066681 | 14 | 13.89429657 | 21.611 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.54 | 126 | 1.058281437 | 90.441 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | 0.36 | 11 | 1.086243459 | 144.754 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | 0.44 | √ | √ | √ | √
131 |  | 231810103742 | 14 | 13.89429657 | 21.611 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.54 | 124 | 1.0412586435 | 88.986 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -1.26 | 11 | 1.08037524 | 143.972 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | -0.10 | √ | √ | √ | √
132 |  | 232810022939 | 14 | 13.96212092 | 21.716 | 13.97 | 13.97 | 21.729 | -0.06 | 124 | 1.049183211 | 89.663 | 1.05 | 1.05 | 90.117 | -0.50 | 11 | 1.086074745 | 144.731 | 1.08 | 1.08 | 144.122 | 0.42 | √ | √ | √ | √
133 |  | 231810012455 | 14 | 13.830462625 | 21.387 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -1.53 | 124 | 1.04646927 | 89.399 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.81 | 11 | 1.08447778 | 144.447 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | 0.23 | √ | √ | √ | √
134 |  | 231810103716 | 14 | 13.916727015 | 21.520 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.91 | 124 | 1.04507667 | 89.280 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.94 | 11 | 1.071452664 | 142.713 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.97 | √ | √ | √ | √
135 |  | 232810022906 | 14 | 14.084171505 | 21.779 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | 0.28 | 125 | 1.05009003 | 89.708 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.47 | 11 | 1.086893886 | 144.769 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | 0.45 | √ | √ | √ | √
136 |  | 232810023007 | 14 | 13.99095484 | 21.635 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.38 | 124 | 1.04266283 | 89.074 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.17 | 11 | 1.080725404 | 143.948 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.12 | √ | √ | √ | √
137 |  | 232810023573 | 14 | 14.0360112 | 21.705 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.06 | 126 | 1.05801097 | 90.385 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | 0.29 | 11 | 1.084512404 | 144.452 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | 0.23 | √ | √ | √ | √
138 |  | 232810065917 | 14 | 13.955463125 | 21.580 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.64 | 124 | 1.045010205 | 89.274 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.95 | 11 | 1.074962672 | 143.180 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.65 | √ | √ | √ | √
139 |  | 231810012496 | 14 | 13.85269586 | 21.421 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -1.37 | 123 | 1.040363985 | 88.877 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.39 | 11 | 1.074700828 | 143.145 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.67 | √ | √ | √ | √
140 |  | 232810066014 | 14 | 14.00629198 | 21.659 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.28 | 124 | 1.04899283 | 89.614 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.57 | 11 | 1.087192518 | 144.809 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | 0.48 | √ | √ | √ | √
141 |  | 231810012298 | 14 | 13.944817015 | 21.564 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -0.71 | 123 | 1.040946345 | 88.927 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.33 | 11 | 1.079957184 | 143.845 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.19 | √ | √ | √ | √
142 |  | 231810103271 | 14 | 13.882120135 | 21.467 | 14.05 | 14.05 | 21.719 | -1.16 | 123 | 1.037658965 | 88.646 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.64 | 11 | 1.080854162 | 143.965 | 1.08 | 1.08 | 144.117 | -0.11 | √ | √ | √ | √
143 |  | 231810103386 | 14 | 13.874048925 | 21.500 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -1.08 | 123 | 1.034663316 | 88.460 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.83 | 11 | 1.070489706 | 142.127 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -1.38 | √ | √ | √ | √
144 |  | 231810103649 | 14 | 13.9409061 | 21.604 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -0.60 | 124 | 1.042842356 | 89.159 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.06 | 11 | 1.0782629715 | 143.159 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -0.67 | √ | √ | √ | √
145 |  | 232810023229 | 14 | 13.886278725 | 21.519 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -0.99 | 124 | 1.043767768 | 89.238 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -0.97 | 11 | 1.0799997715 | 143.390 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -0.51 | √ | √ | √ | √
146 |  | 232810066050 | 14 | 14.0014941 | 21.698 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -0.17 | 124 | 1.042097178 | 89.095 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.13 | 11 | 1.091524525 | 144.920 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | 0.56 | √ | √ | √ | √
147 |  | 232810023240 | 14 | 13.9525749 | 21.622 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -0.52 | 124 | 1.047957418 | 89.596 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -0.57 | 11 | 1.081108067 | 143.537 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -0.40 | √ | √ | √ | √
148 |  | 232810023366 | 14 | 13.91899905 | 21.570 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -0.76 | 123 | 1.038265888 | 88.768 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.49 | 11 | 1.062724039 | 141.096 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -2.10 | √ | √ | √ | √
149 |  | 231810012284 | 14 | 14.0347614 | 21.749 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | 0.07 | 123 | 1.038034008 | 88.748 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.51 | 11 | 1.0758792135 | 142.843 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -0.89 | √ | √ | √ | √
150 |  | 232810023632 | 14 | 13.8584391 | 21.476 | 14.03 | 14.03 | 21.734 | -1.19 | 123 | 1.039809998 | 88.900 | 1.05 | 1.05 | 90.113 | -1.35 | 11 | 1.0746156915 | 142.675 | 1.09 | 1.09 | 144.120 | -1.00 | √ | √ | √ | √
151 |  | 232810023413 | 14 | 14.08235364 | 21.646 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.34 | 125 | 1.0576097035 | 90.478 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | 0.39 | 11 | 1.1039887075 | 146.980 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 1.99 | √ | √ | √ | √
152 |  | 231810103491 | 14 | 13.978809 | 21.487 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -1.07 | 123 | 1.0343947775 | 88.492 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -1.81 | 10 | 1.04182398 | 138.704 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -3.76 | √ | √ | √ | √
153 |  | 232810023001 | 14 | 14.05998585 | 21.612 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.50 | 125 | 1.05444815 | 90.208 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | 0.09 | 11 | 1.0770128075 | 143.388 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.51 | √ | √ | √ | √
154 |  | 232810023012 | 14 | 14.04674604 | 21.591 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.59 | 124 | 1.0471358065 | 89.582 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.60 | 11 | 1.084138905 | 144.337 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.15 | √ | √ | √ | √
155 |  | 231810103624 | 14 | 14.01270687 | 21.539 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.83 | 124 | 1.044878156 | 89.389 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.82 | 11 | 1.0778355075 | 143.498 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.43 | √ | √ | √ | √
156 |  | 231810103107 | 14 | 14.011308 | 21.537 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.84 | 124 | 1.0445926575 | 89.365 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.85 | 11 | 1.07865496 | 143.607 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.36 | √ | √ | √ | √
157 |  | 232810066525 | 14 | 13.86388971 | 21.310 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -1.88 | 123 | 1.034848836 | 88.531 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -1.77 | 11 | 1.07360185 | 142.934 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.82 | √ | √ | √ | √
158 |  | 232810065956 | 14 | 14.09286636 | 21.662 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -0.26 | 125 | 1.052048277 | 90.003 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.14 | 11 | 1.0917542925 | 145.351 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.85 | √ | √ | √ | √
159 |  | 231810103337 | 14 | 13.96572462 | 21.467 | 14.13 | 14.13 | 21.719 | -1.16 | 124 | 1.045360659 | 89.431 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.77 | 11 | 1.084671495 | 144.408 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.20 | √ | √ | √ | √
160 |  | 232810066082 | 14 | 13.7479476 | 21.401 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -1.52 | 124 | 1.04200026 | 89.217 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.00 | 11 | 1.073926116 | 143.056 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.75 | √ | √ | √ | √
161 |  | 232810023092 | 14 | 13.92832476 | 21.682 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -0.23 | 125 | 1.0531451825 | 90.171 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | 0.06 | 11 | 1.067411394 | 142.188 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -1.35 | √ | √ | √ | √
162 |  | 231810012474 | 14 | 13.81254052 | 21.502 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -1.06 | 124 | 1.048578385 | 89.780 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -0.37 | 11 | 1.10635582 | 147.376 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 2.25 | √ | √ | √ | √
163 |  | 232810066699 | 14 | 13.89554668 | 21.631 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -0.46 | 125 | 1.0527578625 | 90.138 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | 0.02 | 11 | 1.088446556 | 144.990 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 0.60 | √ | √ | √ | √
164 |  | 231810012043 | 14 | 13.89486264 | 21.630 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -0.47 | 123 | 1.03268353 | 88.419 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.88 | 11 | 1.064264938 | 141.769 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -1.64 | √ | √ | √ | √
165 |  | 231810103739 | 14 | 13.92832476 | 21.682 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -0.23 | 123 | 1.0373387375 | 88.818 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.44 | 11 | 1.078473762 | 143.661 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.33 | √ | √ | √ | √
166 |  | 231810012359 | 14 | 13.98604936 | 21.772 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | 0.19 | 125 | 1.0517200975 | 90.049 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -0.07 | 11 | 1.089343534 | 145.109 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 0.68 | √ | √ | √ | √
167 |  | 232810023638 | 14 | 13.8149556 | 21.506 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -1.04 | 124 | 1.042120245 | 89.227 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -0.99 | 11 | 1.077042276 | 143.471 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.46 | √ | √ | √ | √
168 |  | 232810066177 | 14 | 13.84938096 | 21.559 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | -0.79 | 123 | 1.0369451025 | 88.784 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.48 | 11 | 1.076683052 | 143.423 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.49 | √ | √ | √ | √
169 |  | 232810023161 | 14 | 13.96744068 | 21.743 | 13.96 | 13.96 | 21.732 | 0.05 | 125 | 1.0531557075 | 90.172 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | 0.06 | 11 | 1.080682124 | 143.956 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.12 | √ | √ | √ | √
170 |  | 231810103759 | 14 | 13.76373152 | 21.457 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -1.19 | 125 | 1.05161134 | 89.833 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.32 | 11 | 1.08358482 | 144.209 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 0.05 | √ | √ | √ | √
171 |  | 231810012147 | 14 | 13.83802021 | 21.573 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -0.66 | 123 | 1.035979405 | 88.498 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -1.80 | 11 | 1.083200355 | 144.158 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 0.02 | √ | √ | √ | √
172 |  | 232810023757 | 14 | 13.81826747 | 21.542 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -0.80 | 125 | 1.056733365 | 90.271 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | 0.16 | 11 | 1.081088505 | 143.877 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.18 | √ | √ | √ | √
173 |  | 232810023151 | 14 | 13.92891346 | 21.715 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -0.01 | 124 | 1.049143695 | 89.623 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.56 | 11 | 1.076659035 | 143.287 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.59 | √ | √ | √ | √
174 |  | 232810066034 | 14 | 13.91864705 | 21.699 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -0.08 | 124 | 1.04904347 | 89.614 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.56 | 11 | 1.079061129 | 143.607 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.36 | √ | √ | √ | √
175 |  | 231810012355 | 14 | 13.76444195 | 21.458 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -1.19 | 123 | 1.0408419 | 88.913 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -1.34 | 11 | 1.07330715 | 142.841 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -0.90 | √ | √ | √ | √
176 |  | 232810023760 | 14 | 13.68133557 | 21.329 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -1.79 | 124 | 1.045731825 | 89.331 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.88 | 11 | 1.070668962 | 142.490 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | -1.14 | √ | √ | √ | √
177 |  | 232810066155 | 14 | 13.92349469 | 21.706 | 13.93 | 13.93 | 21.716 | -0.05 | 125 | 1.053595795 | 90.003 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.13 | 11 | 1.088825457 | 144.906 | 1.08 | 1.08 | 144.131 | 0.54 | √ | √ | √ | √
178 |  | 231810102975 | 14 | 13.65619395 | 21.383 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -1.54 | 124 | 1.046507616 | 89.328 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.90 | 11 | 1.085060949 | 144.393 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.19 | √ | √ | √ | √
179 |  | 231810103259 | 14 | 13.77349254 | 21.567 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.70 | 123 | 1.038566496 | 88.651 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -1.65 | 11 | 1.068243042 | 142.155 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -1.36 | √ | √ | √ | √
180 |  | 232810065941 | 14 | 13.85228801 | 21.690 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.13 | 124 | 1.049118048 | 89.551 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.65 | 11 | 1.08374727 | 144.219 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.07 | √ | √ | √ | √
181 |  | 231810103730 | 14 | 13.78555944 | 21.586 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.61 | 123 | 1.037188416 | 88.533 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -1.78 | 11 | 1.07809401 | 143.466 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.45 | √ | √ | √ | √
182 |  | 232810066571 | 14 | 13.81851456 | 21.637 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.37 | 124 | 1.045876128 | 89.275 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.96 | 11 | 1.087081827 | 144.662 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.38 | √ | √ | √ | √
183 |  | 232810066708 | 14 | 13.777071 | 21.573 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.67 | 123 | 1.039750272 | 88.752 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -1.54 | 11 | 1.075741734 | 143.153 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.67 | √ | √ | √ | √
184 |  | 231810103600 | 14 | 13.80571255 | 21.617 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | -0.46 | 124 | 1.047653376 | 89.426 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.79 | 11 | 1.077242772 | 143.353 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | -0.53 | √ | √ | √ | √
185 |  | 232810022988 | 14 | 13.87468806 | 21.725 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | 0.03 | 125 | 1.050198336 | 89.643 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.55 | 11 | 1.085706417 | 144.479 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.25 | √ | √ | √ | √
186 |  | 232810023344 | 14 | 13.92303888 | 21.801 | 13.87 | 13.87 | 21.718 | 0.38 | 125 | 1.053827808 | 89.953 | 1.06 | 1.06 | 90.139 | -0.21 | 11 | 1.088470233 | 144.847 | 1.08 | 1.08 | 144.119 | 0.51 | √ | √ | √ | √
187 |  | 231810102964 | 14 | 13.76760264 | 21.411 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.45 | 123 | 1.034095175 | 88.351 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.98 | 11 | 1.078053975 | 142.875 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.87 | √ | √ | √ | √
188 |  | 231810012487 | 14 | 13.86797709 | 21.567 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.73 | 123 | 1.03796175 | 88.682 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.62 | 11 | 1.0732809375 | 142.242 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.31 | √ | √ | √ | √
189 |  | 232810066585 | 14 | 13.92522615 | 21.656 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.32 | 125 | 1.05395133 | 90.048 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.10 | 11 | 1.092369825 | 144.772 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | 0.45 | √ | √ | √ | √
190 |  | 231810012209 | 14 | 13.92454162 | 21.655 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.33 | 123 | 1.035257785 | 88.451 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.87 | 11 | 1.0794003 | 143.053 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.74 | √ | √ | √ | √
191 |  | 232810066502 | 14 | 13.94852811 | 21.692 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.15 | 124 | 1.042231335 | 89.046 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.21 | 11 | 1.0810435125 | 143.271 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.59 | √ | √ | √ | √
192 |  | 232810022884 | 14 | 13.88905782 | 21.600 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.58 | 123 | 1.03972571 | 88.832 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.45 | 11 | 1.0760410125 | 142.608 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.05 | √ | √ | √ | √
193 |  | 231810103007 | 14 | 13.70748973 | 21.317 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.88 | 124 | 1.045687515 | 89.342 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.88 | 11 | 1.0861351875 | 143.946 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.13 | √ | √ | √ | √
194 |  | 232810066582 | 14 | 13.97054483 | 21.726 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | 0.00 | 125 | 1.05300394 | 89.967 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.19 | 11 | 1.0853326125 | 143.839 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -0.20 | √ | √ | √ | √
195 |  | 231810103511 | 14 | 13.80223427 | 21.465 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.20 | 124 | 1.045885855 | 89.359 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.86 | 11 | 1.093887975 | 144.973 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | 0.59 | √ | √ | √ | √
196 |  | 232810066073 | 14 | 13.89519065 | 21.609 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.54 | 124 | 1.04224294 | 89.047 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.21 | 11 | 1.0877707875 | 144.162 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | 0.02 | √ | √ | √ | √
197 |  | 232810066720 | 14 | 13.90740736 | 21.453 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -1.23 | 125 | 1.0496946435 | 89.718 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.46 | 11 | 1.0918713465 | 145.094 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | 0.68 | √ | √ | √ | √
198 |  | 232810066100 | 14 | 14.02444032 | 21.633 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.39 | 123 | 1.0378842435 | 88.709 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -1.58 | 11 | 1.069497027 | 142.121 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -1.38 | √ | √ | √ | √
199 |  | 232810023075 | 14 | 14.03764736 | 21.654 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.30 | 124 | 1.0481803815 | 89.589 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.60 | 11 | 1.0901209635 | 144.861 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | 0.52 | √ | √ | √ | √
200 |  | 232810023512 | 14 | 13.91013888 | 21.457 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -1.21 | 125 | 1.057480017 | 90.384 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | 0.28 | 11 | 1.0924851735 | 145.176 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | 0.74 | √ | √ | √ | √
201 |  | 232810066104 | 14 | 13.98912768 | 21.579 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.65 | 124 | 1.0425493515 | 89.108 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -1.13 | 11 | 1.075696029 | 142.945 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.81 | √ | √ | √ | √
202 |  | 232810023123 | 14 | 13.92038912 | 21.473 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -1.13 | 124 | 1.0419018885 | 89.052 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -1.19 | 11 | 1.069575111 | 142.131 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -1.38 | √ | √ | √ | √
203 |  | 232810022908 | 14 | 13.9663744 | 21.544 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.81 | 124 | 1.047723783 | 89.550 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.64 | 11 | 1.0776730725 | 143.207 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.63 | √ | √ | √ | √
204 |  | 231810103523 | 14 | 13.97808896 | 21.562 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.72 | 124 | 1.0420579545 | 89.066 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -1.18 | 11 | 1.0828938555 | 143.901 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.15 | √ | √ | √ | √
205 |  | 232810066504 | 14 | 14.03625344 | 21.652 | 14.08 | 14.08 | 21.719 | -0.31 | 124 | 1.0444938495 | 89.274 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.95 | 11 | 1.076056083 | 142.992 | 1.08 | 1.08 | 144.115 | -0.78 | √ | √ | √ | √
206 |  | 340180112569 | 14 | 14.17018776 | 21.939 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | 1.00 | 125 | 1.053843441 | 90.153 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | 0.03 | 11 | 1.061289495 | 140.976 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -2.19 | √ | √ | √ | √
207 |  | 232810066439 | 14 | 13.94767196 | 21.595 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -0.59 | 124 | 1.0492554485 | 89.760 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.40 | 11 | 1.084855695 | 144.107 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -0.01 | √ | √ | √ | √
208 |  | 231810103252 | 14 | 13.86507735 | 21.467 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -1.18 | 123 | 1.0368494325 | 88.699 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.58 | 11 | 1.07524368 | 142.830 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -0.90 | √ | √ | √ | √
209 |  | 232810023755 | 14 | 13.87663807 | 21.485 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -1.09 | 124 | 1.0432589265 | 89.247 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.97 | 11 | 1.076182205 | 142.954 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -0.81 | √ | √ | √ | √
210 |  | 232810023766 | 14 | 13.87662404 | 21.485 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -1.09 | 124 | 1.044951901 | 89.392 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.81 | 11 | 1.076388355 | 142.982 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -0.79 | √ | √ | √ | √
211 |  | 232810023142 | 14 | 13.89165017 | 21.508 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -0.99 | 124 | 1.0450056295 | 89.397 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.81 | 11 | 1.086012305 | 144.260 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | 0.09 | √ | √ | √ | √
212 |  | 231810103492 | 14 | 13.87690464 | 21.485 | 14.03 | 14.03 | 21.722 | -1.09 | 124 | 1.0412846675 | 89.078 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.16 | 11 | 1.083304145 | 143.901 | 1.09 | 1.09 | 144.126 | -0.16 | √ | √ | √ | √
213 |  | 231810012325 | 14 | 13.7815214 | 21.437 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -1.28 | 124 | 1.041486912 | 89.053 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.19 | 11 | 1.0765126925 | 143.327 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -0.55 | √ | √ | √ | √
214 |  | 232810065986 | 14 | 13.90670072 | 21.632 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.38 | 127 | 1.069238732 | 91.426 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | 1.45 | 11 | 1.0938153725 | 145.631 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | 1.05 | √ | √ | √ | √
215 |  | 232810023711 | 14 | 13.99626808 | 21.771 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | 0.26 | 123 | 1.039531742 | 88.885 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.37 | 11 | 1.068745755 | 142.293 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.27 | √ | √ | √ | √
216 |  | 231810103516 | 14 | 13.83556056 | 21.521 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.89 | 123 | 1.03664589 | 88.639 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.65 | 11 | 1.074136605 | 143.011 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -0.77 | √ | √ | √ | √
217 |  | 231810103133 | 14 | 13.85975324 | 21.559 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.72 | 124 | 1.048462284 | 89.649 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.53 | 11 | 1.086477105 | 144.654 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | 0.37 | √ | √ | √ | √
218 |  | 232810023620 | 14 | 13.9402466 | 21.684 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.14 | 124 | 1.040948318 | 89.007 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -1.24 | 11 | 1.0713881375 | 142.645 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -1.03 | √ | √ | √ | √
219 |  | 224810053369 | 14 | 13.85975324 | 21.559 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.72 | 124 | 1.048274672 | 89.633 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.54 | 11 | 1.0859824025 | 144.588 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | 0.32 | √ | √ | √ | √
220 |  | 232810023582 | 14 | 13.92927404 | 21.667 | 13.96 | 13.96 | 21.715 | -0.22 | 124 | 1.045911604 | 89.431 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.77 | 11 | 1.078635475 | 143.610 | 1.08 | 1.08 | 144.125 | -0.36 | √ | √ | √ | √
221 |  | 232810023073 | 14 | 13.88201073 | 21.432 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -1.34 | 126 | 1.059329354 | 90.448 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | 0.36 | 11 | 1.0887218925 | 144.418 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.20 | √ | √ | √ | √
222 |  | 232810065938 | 14 | 13.97846058 | 21.581 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -0.65 | 124 | 1.0468142905 | 89.380 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -0.82 | 11 | 1.084568203 | 143.867 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -0.18 | √ | √ | √ | √
223 |  | 232810066561 | 14 | 13.898346 | 21.457 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -1.22 | 124 | 1.048183274 | 89.497 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -0.69 | 11 | 1.088896819 | 144.441 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.22 | √ | √ | √ | √
224 |  | 231810012469 | 14 | 13.89903543 | 21.458 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -1.22 | 125 | 1.054372726 | 90.025 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -0.11 | 11 | 1.0961187845 | 145.399 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.89 | √ | √ | √ | √
225 |  | 231810103652 | 14 | 13.99029345 | 21.599 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -0.57 | 123 | 1.0403018555 | 88.824 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -1.44 | 11 | 1.0740041635 | 142.466 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.15 | √ | √ | √ | √
226 |  | 232810023552 | 14 | 14.02563729 | 21.654 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -0.32 | 125 | 1.054417057 | 90.029 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -0.10 | 11 | 1.0877505615 | 144.289 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.12 | √ | √ | √ | √
227 |  | 232810023395 | 14 | 14.0604324 | 21.707 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -0.07 | 125 | 1.0555728295 | 90.127 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | 0.01 | 11 | 1.0877505615 | 144.289 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.12 | √ | √ | √ | √
228 |  | 232810066413 | 14 | 13.94349663 | 21.527 | 14.07 | 14.07 | 21.722 | -0.90 | 123 | 1.0408718255 | 88.872 | 1.06 | 1.06 | 90.121 | -1.39 | 11 | 1.084250945 | 143.825 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -0.21 | √ | √ | √ | √
229 |  | 232810066687 | 14 | 14.026865325 | 21.729 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | 0.01 | 124 | 1.047011328 | 89.366 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.85 | 11 | 1.093674825 | 144.948 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | 0.57 | √ | √ | √ | √
230 |  | 232810022987 | 14 | 14.005365 | 21.696 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -0.14 | 125 | 1.056096096 | 90.141 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | 0.01 | 11 | 1.09072335 | 144.556 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | 0.30 | √ | √ | √ | √
231 |  | 231810012048 | 14 | 13.9255347 | 21.572 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -0.71 | 124 | 1.046426304 | 89.316 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.91 | 11 | 1.08223215 | 143.431 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -0.48 | √ | √ | √ | √
232 |  | 232810065966 | 14 | 14.072081925 | 21.799 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | 0.34 | 124 | 1.047607968 | 89.417 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.79 | 11 | 1.0863874875 | 143.982 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -0.10 | √ | √ | √ | √
233 |  | 232810023514 | 14 | 13.9584654 | 21.623 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -0.47 | 124 | 1.045050336 | 89.199 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -1.04 | 11 | 1.0825203375 | 143.469 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -0.46 | √ | √ | √ | √
234 |  | 232810023280 | 14 | 13.8567561 | 21.465 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -1.20 | 124 | 1.047010272 | 89.366 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.85 | 11 | 1.085261925 | 143.833 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -0.21 | √ | √ | √ | √
235 |  | 231810103471 | 14 | 13.8445824 | 21.447 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -1.29 | 123 | 1.035411168 | 88.376 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -1.95 | 11 | 1.0756603875 | 142.560 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.09 | √ | √ | √ | √
236 |  | 232810066688 | 14 | 13.960527075 | 21.626 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -0.46 | 125 | 1.053546912 | 89.924 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.23 | 11 | 1.096676325 | 145.345 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | 0.84 | √ | √ | √ | √
237 |  | 232810066336 | 14 | 13.8559146 | 21.464 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -1.21 | 123 | 1.035792384 | 88.408 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -1.91 | 11 | 1.07568975 | 142.564 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.09 | √ | √ | √ | √
238 |  | 231810103622 | 14 | 13.9255347 | 21.572 | 14.03 | 14.03 | 21.726 | -0.71 | 124 | 1.04838096 | 89.483 | 1.06 | 1.06 | 90.133 | -0.72 | 11 | 1.0918532625 | 144.706 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | 0.40 | √ | √ | √ | √
239 |  | 231810103347 | 14 | 13.58465264 | 21.524 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -0.95 | 74 | 1.0464748715 | 89.274 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.95 | 6 | 1.082473732 | 143.523 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -0.42 | √ | √ | √ | √
240 |  | 243910047023 | 14 | 13.51237459 | 21.410 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | -1.48 | 76 | 1.06214171 | 90.610 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 0.53 | 6 | 1.080258426 | 143.229 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -0.62 | √ | √ | √ | √
241 |  | 254910075987 | 14 | 13.79871636 | 21.863 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.61 | 76 | 1.060702757 | 90.488 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 0.40 | 6 | 1.071498293 | 142.068 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.43 | √ | √ | √ | √
242 |  | 254910075855 | 14 | 13.84880354 | 21.943 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.98 | 74 | 1.0463818995 | 89.266 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.96 | 6 | 1.067884018 | 141.588 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.76 | √ | √ | √ | √
243 |  | 254910076000 | 14 | 13.825172595 | 21.905 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.80 | 75 | 1.055914699 | 90.079 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.06 | 6 | 1.074157095 | 142.420 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.18 | √ | √ | √ | √
244 |  | 243910045895 | 14 | 13.7734259 | 21.823 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.43 | 76 | 1.07374208 | 91.600 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | 1.63 | 7 | 1.090454486 | 144.581 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.32 | √ | √ | √ | √
245 |  | 231810103771 | 14 | 13.905185905 | 22.032 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 1.39 | 75 | 1.051160449 | 89.674 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.51 | 7 | 1.100195093 | 145.872 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 1.21 | √ | √ | √ | √
246 |  | 254910076105 | 14 | 13.724751365 | 21.746 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.07 | 74 | 1.042898619 | 88.969 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -1.29 | 6 | 1.050165918 | 139.239 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.39 | √ | √ | √ | √
247 |  | 231810103359 | 14 | 13.74882119 | 21.784 | 13.72 | 13.72 | 21.731 | 0.25 | 75 | 1.0545401925 | 89.962 | 1.06 | 1.06 | 90.129 | -0.19 | 7 | 1.088801159 | 144.362 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | 0.17 | √ | √ | √ | √
248 |  | 232810065922 | 14 | 13.870559165 | 21.739 | 13.86 | 13.86 | 21.715 | 0.11 | 75 | 1.048199418 | 89.373 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.83 | 6 | 1.060406025 | 140.531 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | -2.49 | √ | √ | √ | √
249 |  | 231810103287 | 14 | 13.770082705 | 21.582 | 13.86 | 13.86 | 21.715 | -0.61 | 75 | 1.047035661 | 89.274 | 1.06 | 1.06 | 90.123 | -0.94 | 7 | 1.09446435 | 145.045 | 1.09 | 1.09 | 144.122 | 0.64 | √ | √ | √ | √
250 |  | 231810103164 | 14 | 13.794950325 | 21.649 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.36 | 123 | 1.039994448 | 88.928 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.33 | 11 | 1.078594626 | 143.075 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.73 | √ | √ | √ | √
251 |  | 232810066331 | 14 | 13.75567206 | 21.588 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.65 | 125 | 1.051611636 | 89.922 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.23 | 11 | 1.091315368 | 144.763 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | 0.44 | √ | √ | √ | √
252 |  | 232810023055 | 14 | 13.758676425 | 21.592 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.62 | 123 | 1.038797104 | 88.826 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.44 | 11 | 1.068568404 | 141.745 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -1.65 | √ | √ | √ | √
253 |  | 232810066009 | 14 | 13.73435076 | 21.554 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.80 | 123 | 1.039366264 | 88.875 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.39 | 11 | 1.084096662 | 143.805 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.22 | √ | √ | √ | √
254 |  | 231810103169 | 14 | 13.59141498 | 21.330 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -1.83 | 123 | 1.035139724 | 88.513 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.79 | 11 | 1.077116986 | 142.879 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.86 | √ | √ | √ | √
255 |  | 231810103355 | 14 | 13.746382065 | 21.573 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.71 | 123 | 1.037667216 | 88.729 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.55 | 11 | 1.07763416 | 142.948 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.82 | √ | √ | √ | √
256 |  | 231810012198 | 14 | 13.78333437 | 21.631 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -0.45 | 124 | 1.041749358 | 89.078 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.16 | 11 | 1.080152667 | 143.282 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.58 | √ | √ | √ | √
257 |  | 231810102988 | 14 | 13.656915675 | 21.433 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -1.36 | 123 | 1.040528826 | 88.974 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.28 | 11 | 1.089272748 | 144.492 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | 0.26 | √ | √ | √ | √
258 |  | 231810012092 | 14 | 13.69959981 | 21.500 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | -1.05 | 123 | 1.04037705 | 88.961 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -1.29 | 11 | 1.0848648175 | 143.907 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | -0.15 | √ | √ | √ | √
259 |  | 232810023404 | 14 | 13.880997 | 21.784 | 13.85 | 13.85 | 21.728 | 0.26 | 125 | 1.055024488 | 90.213 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | 0.10 | 11 | 1.089022853 | 144.459 | 1.09 | 1.09 | 144.124 | 0.23 | √ | √ | √ | √
260 |  | 232810066013 | 14 | 13.92607575 | 21.673 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | -0.17 | 124 | 1.04638287 | 89.606 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.58 | 11 | 1.08890346 | 143.980 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.10 | √ | √ | √ | √
261 |  | 232810066485 | 14 | 13.97211075 | 21.744 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | 0.16 | 124 | 1.04179397 | 89.213 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -1.02 | 11 | 1.08111323 | 142.950 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.82 | √ | √ | √ | √
262 |  | 232810023730 | 14 | 13.88101725 | 21.603 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | -0.49 | 124 | 1.0485247075 | 89.790 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.38 | 11 | 1.09459108 | 144.732 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | 0.42 | √ | √ | √ | √
263 |  | 231810103228 | 14 | 13.83422895 | 21.530 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | -0.83 | 123 | 1.0400120875 | 89.061 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -1.19 | 11 | 1.08113612 | 142.953 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.81 | √ | √ | √ | √
264 |  | 231810103543 | 14 | 13.96109025 | 21.727 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | 0.08 | 124 | 1.041770815 | 89.211 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -1.02 | 11 | 1.09044799 | 144.185 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | 0.04 | √ | √ | √ | √
265 |  | 231810103843 | 14 | 13.84572375 | 21.548 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | -0.75 | 123 | 1.03958372 | 89.024 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -1.23 | 11 | 1.08150563 | 143.002 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | -0.78 | √ | √ | √ | √
266 |  | 232810065924 | 14 | 13.8919122 | 21.620 | 13.95 | 13.95 | 21.710 | -0.42 | 124 | 1.0459860775 | 89.572 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.62 | 11 | 1.0901526 | 144.145 | 1.09 | 1.09 | 144.125 | 0.01 | √ | √ | √ | √
267 |  | 231810103138 | 14 | 13.881706575 | 21.507 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -1.02 | 124 | 1.0434744115 | 89.019 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -1.23 | 11 | 1.08658739 | 143.341 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -0.54 | √ | √ | √ | √
268 |  | 232810066400 | 14 | 13.962406425 | 21.632 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -0.45 | 125 | 1.054501102 | 89.960 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -0.19 | 11 | 1.09948763 | 145.043 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | 0.64 | √ | √ | √ | √
269 |  | 231810102962 | 14 | 13.8932772 | 21.525 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -0.94 | 124 | 1.041176524 | 88.823 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -1.45 | 11 | 1.0882403425 | 143.560 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -0.39 | √ | √ | √ | √
270 |  | 231810012353 | 14 | 13.949363175 | 21.612 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -0.54 | 123 | 1.0367297155 | 88.444 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -1.87 | 11 | 1.073239225 | 141.581 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -1.76 | √ | √ | √ | √
271 |  | 232810066422 | 14 | 14.0691507 | 21.797 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | 0.31 | 124 | 1.043469129 | 89.019 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -1.23 | 11 | 1.084413315 | 143.055 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -0.74 | √ | √ | √ | √
272 |  | 231810102998 | 14 | 13.915114125 | 21.559 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -0.78 | 125 | 1.054712402 | 89.978 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -0.17 | 11 | 1.095530595 | 144.521 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | 0.28 | √ | √ | √ | √
273 |  | 232810066646 | 14 | 13.880360175 | 21.505 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -1.03 | 124 | 1.047164766 | 89.334 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -0.88 | 11 | 1.08772796 | 143.492 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -0.44 | √ | √ | √ | √
274 |  | 232810066446 | 14 | 13.84780815 | 21.455 | 14.03 | 14.03 | 21.729 | -1.26 | 124 | 1.0434701855 | 89.019 | 1.06 | 1.06 | 90.130 | -1.23 | 11 | 1.087891835 | 143.514 | 1.09 | 1.09 | 144.121 | -0.42 | √ | √ | √ | √
275 |  | 231810103189 | 14 | 13.83997212 | 21.424 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -1.42 | 123 | 1.03673328 | 88.492 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.82 | 11 | 1.0860648 | 142.948 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.82 | √ | √ | √ | √
276 |  | 232810023105 | 14 | 13.85350668 | 21.445 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -1.33 | 124 | 1.045299552 | 89.223 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.01 | 11 | 1.097000565 | 144.387 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | 0.18 | √ | √ | √ | √
277 |  | 232810023515 | 14 | 13.83863832 | 21.422 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -1.43 | 124 | 1.046731488 | 89.346 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.88 | 11 | 1.09068132 | 143.556 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.39 | √ | √ | √ | √
278 |  | 232810023283 | 14 | 13.96134792 | 21.612 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -0.56 | 124 | 1.04607888 | 89.290 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.94 | 11 | 1.09158141 | 143.674 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.31 | √ | √ | √ | √
279 |  | 231810103632 | 14 | 13.87253088 | 21.475 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -1.19 | 124 | 1.044635328 | 89.167 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.08 | 11 | 1.08636702 | 142.988 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.79 | √ | √ | √ | √
280 |  | 231810012060 | 14 | 13.91880672 | 21.546 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -0.86 | 123 | 1.03983792 | 88.757 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.53 | 11 | 1.09804191 | 144.524 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | 0.28 | √ | √ | √ | √
281 |  | 232810066083 | 14 | 13.85148492 | 21.442 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -1.34 | 123 | 1.037506272 | 88.558 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -1.75 | 11 | 1.080286485 | 142.187 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -1.34 | √ | √ | √ | √
282 |  | 232810023837 | 14 | 14.03387856 | 21.725 | 14.04 | 14.04 | 21.734 | -0.04 | 125 | 1.054314624 | 89.993 | 1.06 | 1.06 | 90.137 | -0.16 | 11 | 1.099481835 | 144.714 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | 0.41 | √ | √ | √ | √
283 |  | 231810103390 | 14 | 13.75236144 | 21.461 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.20 | 123 | 1.0404095165 | 88.834 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.43 | 11 | 1.0861017055 | 142.888 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.86 | √ | √ | √ | √
284 |  | 231810103614 | 14 | 13.79313312 | 21.525 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -0.91 | 124 | 1.04296066 | 89.052 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.19 | 11 | 1.0826618355 | 142.435 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -1.17 | √ | √ | √ | √
285 |  | 232810023860 | 14 | 13.66200672 | 21.320 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.85 | 123 | 1.038004032 | 88.629 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.66 | 11 | 1.0857336175 | 142.839 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.89 | √ | √ | √ | √
286 |  | 231810012148 | 14 | 13.7892216 | 21.519 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -0.94 | 124 | 1.0481991065 | 89.499 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.69 | 11 | 1.090546149 | 143.472 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.45 | √ | √ | √ | √
287 |  | 232810023247 | 14 | 13.70912592 | 21.394 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.51 | 125 | 1.054596492 | 90.045 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -0.09 | 11 | 1.107592129 | 145.715 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | 1.10 | √ | √ | √ | √
288 |  | 231810103920 | 14 | 13.67538384 | 21.341 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.76 | 123 | 1.0362571795 | 88.479 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.82 | 11 | 1.0873768675 | 143.055 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.74 | √ | √ | √ | √
289 |  | 232810022947 | 14 | 13.93499184 | 21.746 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | 0.11 | 123 | 1.0391534715 | 88.727 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.55 | 11 | 1.0815860545 | 142.293 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -1.27 | √ | √ | √ | √
290 |  | 232810066184 | 14 | 13.76443008 | 21.480 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.12 | 123 | 1.039735052 | 88.776 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.49 | 11 | 1.08763431 | 143.089 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.72 | √ | √ | √ | √
291 |  | 231810103400 | 14 | 13.78006224 | 21.504 | 13.92 | 13.92 | 21.723 | -1.01 | 123 | 1.0385497255 | 88.675 | 1.06 | 1.06 | 90.122 | -1.61 | 11 | 1.088764866 | 143.238 | 1.10 | 1.10 | 144.124 | -0.61 | √ | √ | √ | √
292 |  | 340180112450 | 14 | 13.97839359 | 21.787 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | 0.31 | 123 | 1.040562336 | 88.811 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.46 | 11 | 1.052973232 | 138.458 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -3.93 | √ | √ | √ | √
293 |  | 232810023384 | 14 | 13.896804165 | 21.660 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -0.27 | 124 | 1.046430528 | 89.312 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.91 | 11 | 1.092241816 | 143.621 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.34 | √ | √ | √ | √
294 |  | 232810065985 | 14 | 13.793350725 | 21.499 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -1.02 | 124 | 1.047931104 | 89.440 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.76 | 11 | 1.094516016 | 143.920 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.14 | √ | √ | √ | √
295 |  | 232810066211 | 14 | 13.89890835 | 21.663 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -0.26 | 124 | 1.04503344 | 89.192 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.04 | 11 | 1.094459024 | 143.913 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.14 | √ | √ | √ | √
296 |  | 232810065983 | 14 | 13.85264415 | 21.591 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -0.59 | 125 | 1.051893216 | 89.778 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.39 | 11 | 1.105086936 | 145.310 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | 0.83 | √ | √ | √ | √
297 |  | 232810023104 | 14 | 13.773841725 | 21.468 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -1.16 | 124 | 1.046562528 | 89.323 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.89 | 11 | 1.099669408 | 144.598 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | 0.33 | √ | √ | √ | √
298 |  | 231810103137 | 14 | 13.864168395 | 21.609 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -0.51 | 124 | 1.041926688 | 88.927 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.33 | 11 | 1.08604832 | 142.807 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.91 | √ | √ | √ | √
299 |  | 232810023391 | 14 | 13.898169795 | 21.662 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -0.26 | 124 | 1.047684 | 89.418 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -0.79 | 11 | 1.098755344 | 144.478 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | 0.25 | √ | √ | √ | √
300 |  | 231810102997 | 14 | 13.773841725 | 21.468 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -1.16 | 123 | 1.038830496 | 88.663 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.63 | 11 | 1.090727144 | 143.422 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.48 | √ | √ | √ | √
301 |  | 231810103196 | 14 | 13.74843822 | 21.429 | 13.94 | 13.94 | 21.720 | -1.34 | 123 | 1.039771392 | 88.743 | 1.06 | 1.06 | 90.128 | -1.54 | 11 | 1.094989488 | 143.983 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.09 | √ | √ | √ | √
302 |  | 231810103188 | 14 | 13.85673124 | 21.550 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.81 | 123 | 1.0360114515 | 88.536 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.75 | 11 | 1.10309205 | 145.190 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | 0.74 | √ | √ | √ | √
303 |  | 232810066487 | 14 | 13.97219329 | 21.729 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | 0.02 | 126 | 1.059281103 | 90.524 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | 0.45 | 11 | 1.09831566 | 144.562 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | 0.30 | √ | √ | √ | √
304 |  | 231810103267 | 14 | 13.81081185 | 21.478 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.14 | 123 | 1.040808372 | 88.946 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.30 | 11 | 1.088137635 | 143.222 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.63 | √ | √ | √ | √
305 |  | 232810023066 | 14 | 13.81081185 | 21.478 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.14 | 123 | 1.037351721 | 88.650 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.63 | 11 | 1.08436317 | 142.725 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.97 | √ | √ | √ | √
306 |  | 232810023018 | 14 | 13.95911737 | 21.709 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.08 | 123 | 1.035999852 | 88.535 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.75 | 11 | 1.07440962 | 141.415 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.88 | √ | √ | √ | √
307 |  | 231810103221 | 14 | 13.84590449 | 21.533 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.89 | 124 | 1.048082313 | 89.567 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -0.61 | 11 | 1.095441285 | 144.183 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | 0.04 | √ | √ | √ | √
308 |  | 232810023435 | 14 | 13.83171097 | 21.511 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -0.99 | 124 | 1.0479779175 | 89.558 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -0.62 | 11 | 1.09535478 | 144.172 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | 0.03 | √ | √ | √ | √
309 |  | 231810103000 | 14 | 13.83024412 | 21.509 | 13.97 | 13.97 | 21.726 | -1.00 | 123 | 1.0396558035 | 88.847 | 1.05 | 1.05 | 90.116 | -1.41 | 11 | 1.091593455 | 143.677 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.31 | √ | √ | √ | √
310 |  | 231810012100 | 14 | 13.764019995 | 21.533 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.87 | 123 | 1.032829665 | 88.742 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -1.54 | 11 | 1.078127561 | 141.829 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -1.59 | √ | √ | √ | √
311 |  | 231810102996 | 14 | 13.75264818 | 21.515 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.95 | 123 | 1.03964292 | 89.328 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.89 | 11 | 1.0957924985 | 144.153 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | 0.03 | √ | √ | √ | √
312 |  | 231810103443 | 14 | 13.647330455 | 21.350 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -1.71 | 123 | 1.038470138 | 89.227 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -1.00 | 11 | 1.095296237 | 144.088 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.02 | √ | √ | √ | √
313 |  | 231810103688 | 14 | 13.73187622 | 21.483 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -1.10 | 123 | 1.032669168 | 88.728 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -1.56 | 11 | 1.0846227805 | 142.684 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.99 | √ | √ | √ | √
314 |  | 232810066624 | 14 | 13.864380775 | 21.690 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.15 | 124 | 1.043649051 | 89.672 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.51 | 11 | 1.0944045 | 143.971 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.10 | √ | √ | √ | √
315 |  | 231810103628 | 14 | 13.76400611 | 21.533 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.87 | 123 | 1.034220639 | 88.862 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -1.41 | 11 | 1.085785106 | 142.837 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.89 | √ | √ | √ | √
316 |  | 232810023559 | 14 | 13.76467259 | 21.534 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.87 | 124 | 1.042523474 | 89.575 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.62 | 11 | 1.09350619 | 143.852 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.18 | √ | √ | √ | √
317 |  | 231810103648 | 14 | 13.65192639 | 21.357 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -1.68 | 124 | 1.04504527 | 89.792 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.38 | 11 | 1.0969471555 | 144.305 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | 0.13 | √ | √ | √ | √
318 |  | 232810066110 | 14 | 13.851884275 | 21.670 | 13.89 | 13.89 | 21.722 | -0.24 | 123 | 1.037705417 | 89.161 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -1.08 | 11 | 1.0939389125 | 143.909 | 1.10 | 1.10 | 144.115 | -0.14 | √ | √ | √ | √
319 |  | 255910017919 | 14 | 13.92227655 | 22.146 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 1.99 | 74 | 1.045852648 | 89.939 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.20 | 6 | 1.0792728885 | 141.865 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.57 | √ | √ | √ | √
320 |  | 255910018235 | 14 | 13.6041087 | 21.640 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | -0.34 | 74 | 1.043313344 | 89.720 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.45 | 6 | 1.0748803095 | 141.288 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.97 | √ | √ | √ | √
321 |  | 255910018045 | 14 | 13.7028528 | 21.797 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 0.39 | 74 | 1.04401236 | 89.780 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.38 | 6 | 1.0745294295 | 141.242 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.00 | √ | √ | √ | √
322 |  | 255910018318 | 14 | 13.7137455 | 21.814 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 0.47 | 74 | 1.043120512 | 89.704 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.47 | 6 | 1.078850736 | 141.810 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.61 | √ | √ | √ | √
323 |  | 255910017897 | 14 | 13.65713895 | 21.724 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 0.05 | 74 | 1.042522104 | 89.652 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.52 | 6 | 1.076754228 | 141.534 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.80 | √ | √ | √ | √
324 |  | 255910017855 | 14 | 13.62440625 | 21.672 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | -0.19 | 74 | 1.042756856 | 89.672 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.50 | 6 | 1.0777290165 | 141.662 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.71 | √ | √ | √ | √
325 |  | 255910017935 | 14 | 13.63079445 | 21.682 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | -0.14 | 74 | 1.043521896 | 89.738 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.43 | 6 | 1.079991096 | 141.960 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.51 | √ | √ | √ | √
326 |  | 255910017805 | 14 | 13.65593775 | 21.722 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 0.04 | 74 | 1.038273512 | 89.287 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.93 | 6 | 1.0766171655 | 141.516 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.81 | √ | √ | √ | √
327 |  | 255910018094 | 14 | 13.7008053 | 21.794 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | 0.37 | 74 | 1.043675952 | 89.751 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.41 | 6 | 1.079741094 | 141.927 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.53 | √ | √ | √ | √
328 |  | 255910018188 | 14 | 13.63008465 | 21.681 | 13.65 | 13.65 | 21.713 | -0.15 | 74 | 1.04138712 | 89.555 | 1.05 | 1.05 | 90.123 | -0.63 | 6 | 1.0758364575 | 141.414 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.88 | √ | √ | √ | √
329 |  | 255910018166 | 14 | 13.627678005 | 21.715 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.05 | 74 | 1.0441003225 | 89.662 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.51 | 6 | 1.0780982325 | 141.320 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.95 | √ | √ | √ | √
330 |  | 255910018073 | 14 | 13.62624633 | 21.713 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.06 | 74 | 1.0454352865 | 89.777 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.39 | 7 | 1.090763373 | 142.980 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.79 | √ | √ | √ | √
331 |  | 255910018275 | 14 | 13.62908241 | 21.718 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.04 | 74 | 1.040833229 | 89.382 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.83 | 6 | 1.073593581 | 140.730 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -2.36 | √ | √ | √ | √
332 |  | 255910017835 | 14 | 13.659638445 | 21.766 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.18 | 75 | 1.047426188 | 89.948 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.20 | 7 | 1.0855352505 | 142.295 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.27 | √ | √ | √ | √
333 |  | 255910017900 | 14 | 13.62766437 | 21.715 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.05 | 74 | 1.045610553 | 89.792 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.37 | 7 | 1.0849019385 | 142.212 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.33 | √ | √ | √ | √
334 |  | 255910018246 | 14 | 13.68866736 | 21.813 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.39 | 74 | 1.0461174615 | 89.836 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.32 | 7 | 1.0908458355 | 142.991 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -0.79 | √ | √ | √ | √
335 |  | 255910044174 | 14 | 13.59155889 | 21.658 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.32 | 74 | 1.0414996615 | 89.439 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.76 | 6 | 1.0793054835 | 141.478 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.84 | √ | √ | √ | √
336 |  | 255910017867 | 14 | 13.589554545 | 21.655 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | -0.33 | 74 | 1.0424127265 | 89.517 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.68 | 7 | 1.084386273 | 142.144 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.37 | √ | √ | √ | √
337 |  | 255910018210 | 14 | 13.722468525 | 21.866 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.64 | 74 | 1.044361648 | 89.685 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.49 | 6 | 1.078950345 | 141.432 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.87 | √ | √ | √ | √
338 |  | 255910018273 | 14 | 13.64582619 | 21.744 | 13.64 | 13.64 | 21.727 | 0.08 | 74 | 1.042061144 | 89.487 | 1.05 | 1.05 | 90.126 | -0.71 | 6 | 1.0793428665 | 141.483 | 1.10 | 1.10 | 144.125 | -1.83 | √ | √ | √ | √
339 |  | 232810023357 | 14 | 13.78100223 | 21.742 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | 0.08 | 125 | 1.054241812 | 90.316 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | 0.21 | 11 | 1.100755185 | 144.549 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | 0.30 | √ | √ | √ | √
340 |  | 231810103305 | 14 | 13.63227246 | 21.507 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | -1.00 | 123 | 1.039185588 | 89.027 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -1.22 | 11 | 1.0972508675 | 144.089 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -0.02 | √ | √ | √ | √
341 |  | 232810023676 | 14 | 13.70876481 | 21.628 | 13.77 | 13.77 | 21.724 | -0.44 | 124 | 1.047703632 | 89.756 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.41 | 11 | 1.1008616425 | 144.563 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | 0.31 | √ | √ | √ | √
342 |  | 255910017945 | 14 | 13.647988255 | 21.728 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.02 | 74 | 1.046454903 | 89.693 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.48 | 6 | 1.0700688675 | 140.654 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.41 | √ | √ | √ | √
343 |  | 255910018081 | 14 | 13.76941511 | 21.921 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.91 | 75 | 1.0481278395 | 89.836 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.32 | 7 | 1.0867181235 | 142.843 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -0.89 | √ | √ | √ | √
344 |  | 255910017870 | 14 | 13.663789165 | 21.753 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.14 | 75 | 1.0477661235 | 89.805 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.36 | 6 | 1.08117093 | 142.114 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.40 | √ | √ | √ | √
345 |  | 255910018313 | 14 | 13.60540221 | 21.660 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.29 | 74 | 1.0441636845 | 89.496 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.70 | 6 | 1.074824388 | 141.279 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.98 | √ | √ | √ | √
346 |  | 255910018009 | 14 | 13.694763315 | 21.802 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.36 | 75 | 1.050236097 | 90.017 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.12 | 6 | 1.080216975 | 141.988 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.49 | √ | √ | √ | √
347 |  | 255910018049 | 14 | 13.64871144 | 21.729 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.03 | 74 | 1.043552763 | 89.444 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.76 | 6 | 1.070528301 | 140.715 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.37 | √ | √ | √ | √
348 |  | 255910018624 | 14 | 13.70078076 | 21.812 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | 0.41 | 75 | 1.049556828 | 89.959 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.18 | 6 | 1.0814965905 | 142.156 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.37 | √ | √ | √ | √
349 |  | 255910017851 | 14 | 13.63157332 | 21.702 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.10 | 74 | 1.0458776295 | 89.643 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.53 | 6 | 1.0784877945 | 141.761 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.64 | √ | √ | √ | √
350 |  | 255910018099 | 14 | 13.576706775 | 21.614 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.50 | 74 | 1.046520096 | 89.698 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.47 | 6 | 1.081752075 | 142.190 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -1.35 | √ | √ | √ | √
351 |  | 255910044049 | 14 | 13.599521215 | 21.651 | 13.65 | 13.65 | 21.723 | -0.33 | 74 | 1.0392721065 | 89.077 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -1.16 | 6 | 1.07380245 | 141.145 | 1.10 | 1.10 | 144.128 | -2.07 | √ | √ | √ | √
352 |  | 255910018234 | 14 | 13.864551275 | 21.880 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | 0.65 | 74 | 1.045176066 | 89.658 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.51 | 6 | 1.073677449 | 141.123 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.08 | √ | √ | √ | √
353 |  | 255910018245 | 14 | 13.830058675 | 21.825 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | 0.40 | 74 | 1.041219883 | 89.319 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.88 | 6 | 1.06924101 | 140.540 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.49 | √ | √ | √ | √
354 |  | 255910018277 | 14 | 13.78836175 | 21.759 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | 0.10 | 75 | 1.052363587 | 90.275 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | 0.18 | 6 | 1.0831698495 | 142.370 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.22 | √ | √ | √ | √
355 |  | 255910018183 | 14 | 13.708370325 | 21.633 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | -0.48 | 74 | 1.0443871405 | 89.591 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.58 | 6 | 1.0745403945 | 141.236 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.00 | √ | √ | √ | √
356 |  | 255910018208 | 14 | 13.76670745 | 21.725 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | -0.06 | 74 | 1.0455384885 | 89.689 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.47 | 6 | 1.077800289 | 141.665 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.71 | √ | √ | √ | √
357 |  | 255910018150 | 14 | 13.781653325 | 21.749 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | 0.05 | 75 | 1.047003936 | 89.815 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.33 | 6 | 1.0807049175 | 142.046 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.44 | √ | √ | √ | √
358 |  | 255910018214 | 14 | 13.768153825 | 21.728 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | -0.05 | 74 | 1.0461897985 | 89.745 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.41 | 6 | 1.081804707 | 142.191 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.34 | √ | √ | √ | √
359 |  | 255910017913 | 14 | 13.78500065 | 21.754 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | 0.07 | 74 | 1.0367962275 | 88.939 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -1.30 | 6 | 1.067216871 | 140.274 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.67 | √ | √ | √ | √
360 |  | 255910018035 | 14 | 13.753579875 | 21.705 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | -0.16 | 74 | 1.0411032775 | 89.309 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -0.89 | 6 | 1.0672179675 | 140.274 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.67 | √ | √ | √ | √
361 |  | 255910018021 | 14 | 13.7515825 | 21.701 | 13.78 | 13.78 | 21.738 | -0.17 | 74 | 1.0393174275 | 89.156 | 1.05 | 1.05 | 90.115 | -1.06 | 6 | 1.0673517405 | 140.291 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.66 | √ | √ | √ | √
362 |  | 255910018160 | 14 | 13.659493005 | 21.716 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.04 | 75 | 1.0467188295 | 89.720 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.45 | 6 | 1.08305512 | 142.492 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.14 | √ | √ | √ | √
363 |  | 255910018666 | 14 | 13.62605475 | 21.663 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.29 | 74 | 1.0439638995 | 89.484 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.72 | 6 | 1.076777905 | 141.667 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.71 | √ | √ | √ | √
364 |  | 255910018359 | 14 | 13.587943065 | 21.602 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.56 | 74 | 1.0359893235 | 88.800 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -1.48 | 6 | 1.0617158755 | 139.685 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -3.08 | √ | √ | √ | √
365 |  | 255910018692 | 14 | 13.512129645 | 21.481 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -1.12 | 74 | 1.0414466085 | 89.268 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.96 | 6 | 1.072218434 | 141.067 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.13 | √ | √ | √ | √
366 |  | 255910018006 | 14 | 13.70889198 | 21.794 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.32 | 74 | 1.042640061 | 89.370 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.84 | 6 | 1.0744587315 | 141.361 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.92 | √ | √ | √ | √
367 |  | 255910043956 | 14 | 13.583078325 | 21.594 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | -0.60 | 74 | 1.0453119225 | 89.599 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.59 | 6 | 1.072424388 | 141.094 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.11 | √ | √ | √ | √
368 |  | 255910043944 | 14 | 13.72039791 | 21.813 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.41 | 74 | 1.044389757 | 89.520 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.68 | 6 | 1.0643932775 | 140.037 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.84 | √ | √ | √ | √
369 |  | 255910017834 | 14 | 13.72017927 | 21.812 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.40 | 75 | 1.046759838 | 89.723 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.45 | 6 | 1.0796667385 | 142.047 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.45 | √ | √ | √ | √
370 |  | 255910017886 | 14 | 13.745637165 | 21.853 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.59 | 74 | 1.044719928 | 89.548 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.64 | 6 | 1.079981147 | 142.088 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.42 | √ | √ | √ | √
371 |  | 255910017921 | 14 | 13.79492682 | 21.931 | 13.67 | 13.67 | 21.724 | 0.95 | 75 | 1.047575802 | 89.793 | 1.05 | 1.05 | 90.130 | -0.37 | 6 | 1.0745770455 | 141.377 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.91 | √ | √ | √ | √
372 |  | 255910018025 | 14 | 13.76140692 | 21.758 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.16 | 75 | 1.057464088 | 90.593 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | 0.52 | 6 | 1.0605145725 | 139.776 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.02 | √ | √ | √ | √
373 |  | 255910018642 | 14 | 13.84409424 | 21.889 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.76 | 75 | 1.048103392 | 89.791 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.37 | 6 | 1.075684698 | 141.775 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.63 | √ | √ | √ | √
374 |  | 255910017869 | 14 | 13.83328086 | 21.872 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.68 | 74 | 1.04472542 | 89.502 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.69 | 6 | 1.069117137 | 140.910 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -2.23 | √ | √ | √ | √
375 |  | 255910018016 | 14 | 13.78683966 | 21.799 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.34 | 75 | 1.052470244 | 90.165 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | 0.04 | 6 | 1.076566059 | 141.891 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.55 | √ | √ | √ | √
376 |  | 255910017862 | 14 | 13.80026364 | 21.820 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.44 | 74 | 1.039269748 | 89.034 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -1.21 | 6 | 1.060506918 | 139.775 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.02 | √ | √ | √ | √
377 |  | 255910017846 | 14 | 13.72075026 | 21.694 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -0.14 | 75 | 1.052456568 | 90.164 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | 0.04 | 6 | 1.073259315 | 141.456 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.85 | √ | √ | √ | √
378 |  | 255910018011 | 14 | 13.78013454 | 21.788 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.29 | 75 | 1.047499544 | 89.739 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.43 | 6 | 1.079319492 | 142.254 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.30 | √ | √ | √ | √
379 |  | 255910017970 | 14 | 13.7888457 | 21.802 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | 0.36 | 74 | 1.04614036 | 89.623 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -0.56 | 6 | 1.0760707035 | 141.826 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -1.59 | √ | √ | √ | √
380 |  | 255910018165 | 14 | 13.55463366 | 21.432 | 13.74 | 13.74 | 21.725 | -1.35 | 74 | 1.035371036 | 88.700 | 1.05 | 1.05 | 90.125 | -1.58 | 6 | 1.0570722345 | 139.322 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.33 | √ | √ | √ | √
381 |  | 255910017893 | 14 | 13.66666137 | 21.744 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.09 | 75 | 1.0487124735 | 89.885 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.27 | 6 | 1.0785733215 | 141.766 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.63 | √ | √ | √ | √
382 |  | 255910017887 | 14 | 13.799101215 | 21.955 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 1.06 | 74 | 1.0445842845 | 89.531 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.66 | 6 | 1.074778335 | 141.267 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.98 | √ | √ | √ | √
383 |  | 255910018091 | 14 | 13.70566005 | 21.806 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.37 | 75 | 1.0470658245 | 89.744 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.42 | 7 | 1.085355174 | 142.657 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.02 | √ | √ | √ | √
384 |  | 255910018077 | 14 | 13.785664695 | 21.934 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.96 | 75 | 1.0501298955 | 90.007 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.13 | 6 | 1.0783364775 | 141.735 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.66 | √ | √ | √ | √
385 |  | 255910017911 | 14 | 13.66166364 | 21.736 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.05 | 75 | 1.0468975845 | 89.730 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.44 | 6 | 1.0820843145 | 142.227 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.31 | √ | √ | √ | √
386 |  | 255910018044 | 14 | 13.611508825 | 21.656 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.32 | 74 | 1.0464012765 | 89.687 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.48 | 6 | 1.0789154295 | 141.811 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.60 | √ | √ | √ | √
387 |  | 255910018168 | 14 | 13.578900685 | 21.605 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.56 | 75 | 1.0469838075 | 89.737 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.43 | 6 | 1.079677497 | 141.911 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.53 | √ | √ | √ | √
388 |  | 255910017892 | 14 | 13.612601225 | 21.658 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | -0.31 | 74 | 1.0429649745 | 89.393 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.81 | 6 | 1.082265237 | 142.251 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.30 | √ | √ | √ | √
389 |  | 255910018057 | 14 | 13.73266964 | 21.849 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.57 | 75 | 1.049016357 | 89.911 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.24 | 6 | 1.082348571 | 142.262 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -1.29 | √ | √ | √ | √
390 |  | 255910018309 | 14 | 13.67654759 | 21.760 | 13.66 | 13.66 | 21.726 | 0.16 | 74 | 1.0406243355 | 89.192 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -1.03 | 6 | 1.0669789305 | 140.242 | 1.10 | 1.10 | 144.122 | -2.69 | √ | √ | √ | √
391 |  | 255910018072 | 14 | 13.76682461 | 21.880 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | 0.71 | 75 | 1.049110992 | 89.925 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.23 | 6 | 1.0786160515 | 141.524 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.81 | √ | √ | √ | √
392 |  | 255910044180 | 14 | 13.57946359 | 21.583 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | -0.66 | 75 | 1.0539426345 | 90.339 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | 0.23 | 7 | 1.086774611 | 142.595 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.07 | √ | √ | √ | √
393 |  | 255910017906 | 14 | 13.756121 | 21.863 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | 0.63 | 75 | 1.0497576645 | 89.980 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.17 | 6 | 1.0705640465 | 140.468 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -2.54 | √ | √ | √ | √
394 |  | 255910018051 | 14 | 13.66100514 | 21.712 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | -0.07 | 75 | 1.050179316 | 90.016 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.13 | 6 | 1.0826629255 | 142.055 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.44 | √ | √ | √ | √
395 |  | 255910018280 | 14 | 13.79625612 | 21.927 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | 0.92 | 75 | 1.0499910975 | 90.000 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.14 | 6 | 1.082927664 | 142.090 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.42 | √ | √ | √ | √
396 |  | 255910018020 | 14 | 13.62319392 | 21.652 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | -0.34 | 74 | 1.042614825 | 89.368 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.85 | 6 | 1.0762103365 | 141.208 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -2.03 | √ | √ | √ | √
397 |  | 255910018158 | 14 | 13.69799616 | 21.771 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | 0.20 | 75 | 1.048330779 | 89.858 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.30 | 6 | 1.081025062 | 141.840 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.59 | √ | √ | √ | √
398 |  | 255910018241 | 14 | 13.68835881 | 21.756 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | 0.13 | 75 | 1.052315964 | 90.199 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | 0.08 | 6 | 1.0817753375 | 141.939 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.52 | √ | √ | √ | √
399 |  | 255910018082 | 14 | 13.64419104 | 21.686 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | -0.19 | 74 | 1.043975466 | 89.485 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.72 | 6 | 1.081547948 | 141.909 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -1.54 | √ | √ | √ | √
400 |  | 255910017884 | 14 | 13.64419104 | 21.686 | 13.67 | 13.67 | 21.727 | -0.19 | 74 | 1.0420291395 | 89.318 | 1.05 | 1.05 | 90.129 | -0.90 | 6 | 1.072447974 | 140.715 | 1.10 | 1.10 | 144.133 | -2.37 | √ | √ | √ | √
401 |  | 255910017998 | 14 | 13.583158755 | 21.697 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.09 | 75 | 1.0491772575 | 89.842 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.32 | 6 | 1.072528062 | 141.300 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.96 | √ | √ | √ | √
402 |  | 255910018029 | 14 | 13.535984105 | 21.621 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.43 | 75 | 1.0492635625 | 89.850 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.31 | 6 | 1.078767144 | 142.122 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.39 | √ | √ | √ | √
403 |  | 255910018023 | 14 | 13.61514779 | 21.748 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | 0.15 | 74 | 1.0451230275 | 89.495 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.70 | 6 | 1.070627784 | 141.050 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.14 | √ | √ | √ | √
404 |  | 255910018389 | 14 | 13.538784675 | 21.626 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.41 | 74 | 1.04357059 | 89.362 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.85 | 6 | 1.071033658 | 141.103 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.10 | √ | √ | √ | √
405 |  | 255910018329 | 14 | 13.502431645 | 21.568 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.68 | 74 | 1.0421739225 | 89.242 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.98 | 6 | 1.06828553 | 140.741 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.35 | √ | √ | √ | √
406 |  | 255910017876 | 14 | 13.571820525 | 21.679 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.17 | 75 | 1.0479921425 | 89.741 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.43 | 6 | 1.07596541 | 141.753 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.65 | √ | √ | √ | √
407 |  | 255910017879 | 14 | 13.549307205 | 21.643 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.34 | 74 | 1.045883985 | 89.560 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.63 | 6 | 1.07646865 | 141.819 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.60 | √ | √ | √ | √
408 |  | 255910018026 | 14 | 13.550014145 | 21.644 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.33 | 74 | 1.0449462075 | 89.480 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.72 | 6 | 1.071847594 | 141.211 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -2.02 | √ | √ | √ | √
409 |  | 255910018347 | 14 | 13.58450466 | 21.699 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.08 | 75 | 1.046928065 | 89.650 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.53 | 6 | 1.077459814 | 141.950 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.51 | √ | √ | √ | √
410 |  | 255910044013 | 13 | 13.487422765 | 21.544 | 13.60 | 13.60 | 21.716 | -0.79 | 75 | 1.0470259475 | 89.658 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -0.52 | 6 | 1.076332994 | 141.801 | 1.09 | 1.09 | 144.129 | -1.61 | √ | √ | √ | √
411 |  | 255910018039 | 14 | 13.7057466 | 21.826 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | 0.41 | 75 | 1.049915368 | 90.031 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.10 | 6 | 1.080545094 | 141.842 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.59 | √ | √ | √ | √
412 |  | 255910018071 | 14 | 13.60731645 | 21.670 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.31 | 74 | 1.043291966 | 89.463 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.73 | 6 | 1.080962334 | 141.897 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.55 | √ | √ | √ | √
413 |  | 255910018010 | 14 | 13.64135955 | 21.724 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.06 | 74 | 1.045993036 | 89.695 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.48 | 7 | 1.08533457 | 142.471 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.15 | √ | √ | √ | √
414 |  | 255910018012 | 14 | 13.60862685 | 21.672 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.30 | 74 | 1.041974012 | 89.350 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.86 | 6 | 1.074232692 | 141.014 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.16 | √ | √ | √ | √
415 |  | 255910018162 | 14 | 13.55247075 | 21.582 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.71 | 74 | 1.044131715 | 89.535 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.65 | 6 | 1.073359782 | 140.899 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.24 | √ | √ | √ | √
416 |  | 255910018320 | 14 | 13.5742698 | 21.617 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.55 | 75 | 1.050734097 | 90.102 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.03 | 6 | 1.08128295 | 141.939 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.52 | √ | √ | √ | √
417 |  | 255910018030 | 14 | 13.6722768 | 21.773 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | 0.16 | 75 | 1.049069313 | 89.959 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.18 | 7 | 1.083688668 | 142.255 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.30 | √ | √ | √ | √
418 |  | 255910018236 | 14 | 13.5862272 | 21.636 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.47 | 74 | 1.035507209 | 88.796 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -1.47 | 6 | 1.069619994 | 140.408 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.58 | √ | √ | √ | √
419 |  | 255910018170 | 14 | 13.65784875 | 21.750 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | 0.06 | 75 | 1.049537008 | 89.999 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.14 | 6 | 1.07674272 | 141.343 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -1.94 | √ | √ | √ | √
420 |  | 255910017827 | 14 | 13.5197244 | 21.530 | 13.65 | 13.65 | 21.738 | -0.95 | 74 | 1.044744448 | 89.588 | 1.05 | 1.05 | 90.124 | -0.60 | 6 | 1.075505274 | 141.181 | 1.10 | 1.10 | 144.134 | -2.05 | √ | √ | √ | √
421 |  | 255910018090 | 14 | 13.653666315 | 21.760 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | 0.14 | 74 | 1.0366025355 | 89.457 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.76 | 6 | 1.0769045885 | 141.303 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.97 | √ | √ | √ | √
422 |  | 255910017946 | 14 | 13.582246185 | 21.646 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | -0.39 | 74 | 1.039540714 | 89.711 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.47 | 6 | 1.0714769 | 140.590 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -2.46 | √ | √ | √ | √
423 |  | 255910018028 | 14 | 13.701743325 | 21.836 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | 0.49 | 74 | 1.042047514 | 89.927 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.23 | 7 | 1.0851323535 | 142.382 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.22 | √ | √ | √ | √
424 |  | 255910018001 | 14 | 13.657511385 | 21.766 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | 0.17 | 75 | 1.0484429875 | 90.479 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | 0.38 | 6 | 1.0832978585 | 142.142 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.38 | √ | √ | √ | √
425 |  | 255910018024 | 14 | 13.59344052 | 21.664 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | -0.30 | 74 | 1.0419649985 | 89.920 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.24 | 6 | 1.080666951 | 141.796 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.62 | √ | √ | √ | √
426 |  | 255910018577 | 14 | 13.570111035 | 21.627 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | -0.48 | 74 | 1.0399908935 | 89.750 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.43 | 6 | 1.079902395 | 141.696 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.69 | √ | √ | √ | √
427 |  | 255910018037 | 14 | 13.605398415 | 21.683 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | -0.22 | 74 | 1.0361220655 | 89.416 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.80 | 6 | 1.0782974865 | 141.485 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.84 | √ | √ | √ | √
428 |  | 255910018027 | 14 | 13.6693602 | 21.785 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | 0.25 | 74 | 1.0386288655 | 89.632 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.56 | 6 | 1.0825552725 | 142.044 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.45 | √ | √ | √ | √
429 |  | 255910017882 | 14 | 13.680581805 | 21.803 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | 0.33 | 74 | 1.035901676 | 89.397 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.82 | 6 | 1.0824322405 | 142.028 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -1.46 | √ | √ | √ | √
430 |  | 255910017831 | 14 | 13.549140405 | 21.593 | 13.64 | 13.64 | 21.730 | -0.63 | 74 | 1.039221097 | 89.683 | 1.04 | 1.04 | 90.139 | -0.51 | 6 | 1.071969028 | 140.655 | 1.10 | 1.10 | 144.136 | -2.42 | √ | √ | √ | √
431 |  | 255910018223 | 14 | 13.74388103 | 21.742 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.10 | 74 | 1.04468805 | 89.675 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.51 | 6 | 1.0769363 | 141.102 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.10 | √ | √ | √ | √
432 |  | 255910018096 | 14 | 13.60144601 | 21.517 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.94 | 74 | 1.04180265 | 89.427 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.78 | 6 | 1.0765898 | 141.056 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.13 | √ | √ | √ | √
433 |  | 255910018093 | 14 | 13.80797267 | 21.844 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.57 | 75 | 1.048278 | 89.983 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.16 | 6 | 1.0812901 | 141.672 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.70 | √ | √ | √ | √
434 |  | 255910018080 | 14 | 13.76369342 | 21.774 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.25 | 74 | 1.03923435 | 89.207 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -1.03 | 6 | 1.0683189 | 139.973 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -2.88 | √ | √ | √ | √
435 |  | 255910018013 | 14 | 13.79720835 | 21.827 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.49 | 75 | 1.04688885 | 89.864 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.30 | 6 | 1.0803056 | 141.543 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.79 | √ | √ | √ | √
436 |  | 255910017874 | 14 | 13.65775274 | 21.606 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.53 | 75 | 1.0470012 | 89.874 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.29 | 7 | 1.0868011 | 142.394 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.20 | √ | √ | √ | √
437 |  | 255910017845 | 14 | 13.60144601 | 21.517 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.94 | 75 | 1.04824335 | 89.980 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.17 | 7 | 1.0860245 | 142.292 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.27 | √ | √ | √ | √
438 |  | 255910018225 | 14 | 13.77305728 | 21.789 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.31 | 75 | 1.0508085 | 90.200 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | 0.08 | 7 | 1.0840005 | 142.027 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.45 | √ | √ | √ | √
439 |  | 255910017881 | 14 | 13.72968421 | 21.720 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | 0.00 | 75 | 1.0496556 | 90.101 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.03 | 7 | 1.0847364 | 142.124 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.39 | √ | √ | √ | √
440 |  | 255910017853 | 14 | 13.68589924 | 21.651 | 13.73 | 13.73 | 21.721 | -0.32 | 74 | 1.04567925 | 89.760 | 1.05 | 1.05 | 90.131 | -0.41 | 7 | 1.0861807 | 142.313 | 1.10 | 1.10 | 144.123 | -1.26 | √ | √ | √ | √
441 |  | 255910018005 | 14 | 13.6673901 | 21.756 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | 0.13 | 75 | 1.0502834095 | 89.327 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.87 | 6 | 1.068298336 | 140.104 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.79 | √ | √ | √ | √
442 |  | 255910018202 | 14 | 13.7347938 | 21.863 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | 0.62 | 75 | 1.059074081 | 90.075 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.04 | 7 | 1.085505379 | 142.361 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.23 | √ | √ | √ | √
443 |  | 255910018067 | 14 | 13.58149065 | 21.619 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | -0.50 | 75 | 1.0570938755 | 89.906 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.23 | 6 | 1.079046556 | 141.514 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.82 | √ | √ | √ | √
444 |  | 255910018177 | 14 | 13.59267 | 21.637 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | -0.42 | 74 | 1.042821351 | 88.692 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -1.57 | 6 | 1.064267204 | 139.575 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -3.16 | √ | √ | √ | √
445 |  | 255910018187 | 14 | 13.6240377 | 21.687 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | -0.19 | 75 | 1.054533064 | 89.688 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.47 | 6 | 1.081008271 | 141.771 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.64 | √ | √ | √ | √
446 |  | 255910018368 | 14 | 13.734084 | 21.862 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | 0.62 | 75 | 1.0520866785 | 89.480 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.70 | 6 | 1.066277275 | 139.839 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.98 | √ | √ | √ | √
447 |  | 255910017971 | 14 | 13.6845072 | 21.783 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | 0.25 | 75 | 1.0530910845 | 89.566 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.60 | 6 | 1.07747059 | 141.307 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -1.96 | √ | √ | √ | √
448 |  | 255910018677 | 14 | 13.5920148 | 21.636 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | -0.42 | 74 | 1.046116396 | 88.973 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -1.26 | 6 | 1.070411713 | 140.381 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.60 | √ | √ | √ | √
449 |  | 255910018600 | 13 | 13.48337445 | 21.463 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | -1.22 | 74 | 1.044007991 | 88.793 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -1.46 | 6 | 1.06628277 | 139.840 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.98 | √ | √ | √ | √
450 |  | 255910018651 | 14 | 13.65094185 | 21.729 | 13.65 | 13.65 | 21.728 | 0.01 | 75 | 1.052926862 | 89.552 | 1.06 | 1.06 | 90.111 | -0.62 | 6 | 1.072816325 | 140.696 | 1.10 | 1.10 | 144.130 | -2.38 | √ | √ | √ | √
451 |  | 255910017965 | 14 | 13.6596946 | 21.659 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.29 | 74 | 1.046406534 | 89.682 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.48 | 6 | 1.0759818485 | 141.176 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -2.05 | √ | √ | √ | √
452 |  | 255910018276 | 14 | 13.6589822 | 21.657 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.30 | 74 | 1.0424749755 | 89.345 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.86 | 7 | 1.084230485 | 142.259 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.30 | √ | √ | √ | √
453 |  | 255910018211 | 14 | 13.7522381 | 21.805 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | 0.38 | 75 | 1.0470868545 | 89.741 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.42 | 6 | 1.07510195 | 141.061 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -2.13 | √ | √ | √ | √
454 |  | 255910017952 | 14 | 13.7733635 | 21.839 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | 0.54 | 74 | 1.044303534 | 89.502 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.68 | 6 | 1.070934241 | 140.514 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -2.51 | √ | √ | √ | √
455 |  | 255910017914 | 14 | 13.7622665 | 21.821 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | 0.45 | 74 | 1.045056408 | 89.567 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.61 | 7 | 1.0839262005 | 142.219 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.33 | √ | √ | √ | √
456 |  | 255910017880 | 14 | 13.6545708 | 21.650 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.33 | 75 | 1.0495999395 | 89.956 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.18 | 7 | 1.084245864 | 142.261 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.30 | √ | √ | √ | √
457 |  | 255910017956 | 14 | 13.6193755 | 21.595 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.59 | 74 | 1.042297272 | 89.330 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.88 | 6 | 1.0818983695 | 141.953 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.51 | √ | √ | √ | √
458 |  | 255910018068 | 14 | 13.7302496 | 21.770 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | 0.22 | 74 | 1.0454338965 | 89.599 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.58 | 6 | 1.0816479115 | 141.920 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.53 | √ | √ | √ | √
459 |  | 255910018311 | 14 | 13.6858205 | 21.700 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.10 | 75 | 1.047039537 | 89.737 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.42 | 6 | 1.079432237 | 141.629 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.74 | √ | √ | √ | √
460 |  | 255910018278 | 14 | 13.6858205 | 21.700 | 13.70 | 13.70 | 21.722 | -0.10 | 74 | 1.0417347195 | 89.282 | 1.05 | 1.05 | 90.119 | -0.93 | 6 | 1.078843441 | 141.552 | 1.10 | 1.10 | 144.131 | -1.79 | √ | √ | √ | √
461 |  | 255910018002 | 14 | 13.676282875 | 21.639 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.43 | 74 | 1.043784663 | 89.857 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.31 | 6 | 1.0803868335 | 141.755 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.65 | √ | √ | √ | √
462 |  | 255910017804 | 14 | 13.79889522 | 21.833 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | 0.47 | 74 | 1.043797227 | 89.858 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.31 | 6 | 1.054056887 | 138.300 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -4.05 | √ | √ | √ | √
463 |  | 255910018157 | 14 | 13.737486035 | 21.736 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | 0.02 | 75 | 1.046745579 | 90.112 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.02 | 6 | 1.0793586375 | 141.620 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.74 | √ | √ | √ | √
464 |  | 255910018143 | 14 | 13.748144395 | 21.753 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | 0.10 | 74 | 1.034693562 | 89.074 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -1.18 | 6 | 1.080662557 | 141.791 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.62 | √ | √ | √ | √
465 |  | 255910018240 | 14 | 13.702956245 | 21.681 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.23 | 74 | 1.045728942 | 90.024 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.12 | 7 | 1.085724445 | 142.455 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.16 | √ | √ | √ | √
466 |  | 255910018200 | 14 | 13.77018907 | 21.788 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | 0.26 | 74 | 1.04130432 | 89.643 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.54 | 7 | 1.084245864 | 142.261 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.30 | √ | √ | √ | √
467 |  | 255910017957 | 14 | 13.64206899 | 21.585 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.68 | 74 | 1.035652614 | 89.157 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -1.08 | 6 | 1.0742374305 | 140.948 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -2.21 | √ | √ | √ | √
468 |  | 255910018007 | 14 | 13.702296965 | 21.680 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.24 | 74 | 1.040486613 | 89.573 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.62 | 6 | 1.0818895815 | 141.952 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.51 | √ | √ | √ | √
469 |  | 255910018095 | 14 | 13.671228395 | 21.631 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.46 | 74 | 1.04049813 | 89.574 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -0.62 | 6 | 1.081457871 | 141.896 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -1.55 | √ | √ | √ | √
470 |  | 255910017960 | 14 | 13.64206899 | 21.585 | 13.74 | 13.74 | 21.732 | -0.68 | 74 | 1.035675648 | 89.159 | 1.05 | 1.05 | 90.133 | -1.08 | 6 | 1.0744637215 | 140.978 | 1.10 | 1.10 | 144.132 | -2.19 | √ | √ | √ | √
471 |  | 255910018374 | 14 | 13.5703932 | 21.602 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.58 | 74 | 1.041715144 | 89.594 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.60 | 6 | 1.0684061185 | 139.926 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -2.92 | √ | √ | √ | √
472 |  | 255910018152 | 14 | 13.6792929 | 21.775 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.21 | 74 | 1.042300976 | 89.645 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.54 | 6 | 1.076476085 | 140.983 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -2.18 | √ | √ | √ | √
473 |  | 255910018247 | 14 | 13.66923285 | 21.759 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.14 | 74 | 1.03995136 | 89.443 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.77 | 6 | 1.08018477 | 141.468 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -1.85 | √ | √ | √ | √
474 |  | 255910018365 | 14 | 13.75244325 | 21.892 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | 0.75 | 74 | 1.043212736 | 89.723 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.46 | 6 | 1.0821359565 | 141.724 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -1.67 | √ | √ | √ | √
475 |  | 255910017930 | 14 | 13.559364 | 21.584 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.66 | 74 | 1.042289448 | 89.644 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.54 | 7 | 1.087335819 | 142.405 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -1.20 | √ | √ | √ | √
476 |  | 255910018066 | 14 | 13.63437075 | 21.704 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.11 | 74 | 1.044581424 | 89.841 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.33 | 6 | 1.076095312 | 140.933 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -2.22 | √ | √ | √ | √
477 |  | 255910018108 | 14 | 13.53491685 | 21.545 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.84 | 75 | 1.046830432 | 90.034 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -0.11 | 7 | 1.0883911985 | 142.543 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -1.10 | √ | √ | √ | √
478 |  | 255910018036 | 14 | 13.6053099 | 21.658 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.33 | 74 | 1.036397592 | 89.137 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -1.11 | 6 | 1.0736687095 | 140.615 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -2.44 | √ | √ | √ | √
479 |  | 255910017937 | 14 | 13.6046001 | 21.656 | 13.65 | 13.65 | 21.729 | -0.33 | 74 | 1.036465712 | 89.143 | 1.05 | 1.05 | 90.135 | -1.10 | 6 | 1.0798645245 | 141.427 | 1.10 | 1.10 | 144.129 | -1.88 | √ | √ | √ | √
480 |  | 255910018689 | 14 | 13.6670928 | 21.878 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | 0.68 | 74 | 1.043014406 | 89.618 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.57 | 6 | 1.0688251725 | 140.875 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -2.26 | √ | √ | √ | √
481 |  | 255910018269 | 14 | 13.558017675 | 21.704 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | -0.13 | 75 | 1.049237074 | 90.152 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | 0.02 | 6 | 1.076953158 | 141.947 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.51 | √ | √ | √ | √
482 |  | 255910018038 | 14 | 13.605258675 | 21.779 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | 0.22 | 75 | 1.056121661 | 90.744 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | 0.68 | 6 | 1.0796617575 | 142.304 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.27 | √ | √ | √ | √
483 |  | 255910018031 | 14 | 13.560081075 | 21.707 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | -0.11 | 74 | 1.042692363 | 89.590 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.60 | 6 | 1.0769761215 | 141.950 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.51 | √ | √ | √ | √
484 |  | 255910018014 | 14 | 13.51611165 | 21.637 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | -0.43 | 74 | 1.043631218 | 89.671 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.51 | 6 | 1.07254854 | 141.366 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.92 | √ | √ | √ | √
485 |  | 255910018222 | 14 | 13.646906775 | 21.846 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | 0.53 | 75 | 1.047297473 | 89.986 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.16 | 6 | 1.0777459455 | 142.051 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.44 | √ | √ | √ | √
486 |  | 255910017938 | 14 | 13.527718275 | 21.655 | 13.58 | 13.58 | 21.731 | -0.35 | 74 | 1.043588209 | 89.667 | 1.05 | 1.05 | 90.132 | -0.52 | 6 | 1.074459978 | 141.618 | 1.09 | 1.09 | 144.127 | -1.74 | √ | √ | √ | √
487 |  | 255910018203 | 13 | 13.389129465 | 21.389 | 13.61 | 13.61 | 21.734 | -1.59 | 73 | 1.0279327 | 88.443 | 1.05 | 1.05 | 90.127 | -1.87 | 6 | 1.0499307375 | 138.507 | 1.09 | 1.09 | 144.123 | -3.90 | √ | √ | √ | √